{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":80,"n_cols":5,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[""]
["Pirkimas: Enterinio, parenterinio maitinimo pompos ir jų sistemos"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Pirkimo dalies Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Tiekėjo siūlomų parametrų konkrečios reikšmės ir pridedamo dokumento puslapio numeris patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Enterinio maitinimo pompos ir maitinimo sistemos"]
["1.1.","Pompa enterinio maitinimo",12,"vnt.","Siūlomas modelis, gamintojas: Amika+, Fresenius Kabi AG"]
["1.1.1.","Infuzijos greičių diapazonas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 400 ml/val. (1ml/val. žingsniais).",null,null,"1-600 ml/val. (1ml/val žingsniais).\nAmika+_IFU_LT, 57 psl."]
["1.1.2.","Infuzijos greičio paklaida: ne daugiau ± 10%.",null,null,"± 7%.\nAmika+_IFU_LT, 57 psl."]
["1.1.3.","Infuzijos tūrio nustatymas: infuzijos tūris tęstiniu režimu - ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 3000 ml (1ml žingsniais), boliusais – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 1000 ml (1 ml žingsniais).",null,null,"Infuzjos tūris tęstiniu režimu intervale nuo\t1 iki 5000 ml,\n(1 ml žingsniais), boliusais - nuo 1 iki 5000 ml,\n(1 ml žingsniais).\nAmika+_IFU_LT, 57 psl."]
["1.1.4.","Infuzijos  režimai, ne mažiau negu nurodyta: a) pastovaus maitinimo (tęstinis) režimas; b) kintamas (intermituojantis-boliusinis) maitinimo režimas.",null,null,"Pastovaus maitinimo režimas – Continous mode;\nKintamas (intermituojantis-boliusinis) maitinimo režimas – Bolus Mode.\nAmika+_IFU_LT, 33 psl."]
["1.1.5.","Pastovaus maitinimo (tęstinis) režimas ir reguliuojami parametrai: a) tūris – ne siauresnėse ribose kaip nuo  1 iki 3000 ml  (1ml žingsniais); greitis –  ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 400  ml/val. (1ml/val. žingsniais);",null,null,"Pastovaus maitinimo (tęstinis) režimas ir reguliuojami parametrai: a) tūris – ne siauresnėse ribose kaip nuo  1 iki 5000 ml  (1ml žingsniais); greitis –  ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 600  ml/val. (1ml/val. žingsniais);\nAmika_data sheet_LT, 2 psl."]
["1.1.6.","Kintamiasis (intermituojantis -bolusinis) režimas  bei reguliuojami parametrai: a) tūris – ne siauresnėse ribose kaip nuo  1 iki 1000 ml  (1ml žingsniais); b) greitis – ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 400  ml/val. (1ml/val. žingsniais); c) programuojamas intervalas tarp bolusinių įvedimų – nuo 1 iki 24 val., žingsnis – ne rečiau kaip 1 val. (žingsnių variantų gali būti ir daugiau).",null,null,"Kintamasis (intermituojantis -bolusinis) režimas  bei reguliuojami parametrai: a) tūris – ne siauresnėse ribose kaip nuo  1 iki 5000 ml  (1 ml žingsniais); b) greitis – ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 iki 600  ml/val. (1 ml/val. žingsniais); c) programuojamas intervalas tarp bolusinių įvedimų – nuo 15 iki 24 val., žingsnis – 15 min. (žingsnių variantų gali būti ir daugiau).\nAmika_data sheet_LT, 2 psl."]
["1.1.7.","Monitoriuje (displėjuje) rodomos reikšmės, ne mažiau kaip nurodyta: a) infuzijos greitis; b) bendras tūris; c) boliuso greitis; d) boliuso tūris; e) aliarminės situacijos; f) aliarmo priežastys.",null,null,"Monitoriuje (displėjuje) rodomos reikšmės: Infuzijos greitis, bendras tūris, boliuso greitis, boliuso tūris, aliarminės situacijos, aliarmo priežastys.  \nAmika_data sheet_LT, 1 psl.\nAmika+_IFU_LT, 49-53 psl."]
["1.1.8.","Duomenų užrakinimas: būtinas.",null,null,"Klaviaturos užrakinimo funkcija yra.\nAmika+_IFU_LT, 29 psl."]
["1.1.9.","Okliuzijos aliarmas: būtina (orientacinis okliuzijos slėgis – iki 150 kPa).",null,null,"Okliuzija aptinkama esant 787,6 mmHg ± 262,5 mmHg (105 kPa ± 35 kPa)\nAmika+_IFU_LT, 57 psl.\n"]
["1.1.10.","Vizualinis bei akustinis aliarmas: yra šie vizualiniai ir akustiniai aliarmai, ne mažiau, negu nurodyta: a) numatytas tūris beveik suleistas; b) numatytas tūris suleistas (su automatine stop funkcija); c) baterija beveik išsikrovė; d) baterija išsikrovė (su automatine stop funkcija); e) neteisinga sistemos instaliacija; f) oro jutiklis aptiko orą sistemoje; g) okliuzija (su automatine stop funkcija).",null,null,"Yra šie vizualiniai bei akustiniai aliarmai:\n• beveik pasiektas tikslinis tūris,\n• baterija beveik išsikrovusi,\n• tikslinis tūris pasiektas, \n• durelės atidarytos, \n• prijungtas netinkamas rinkinys, \n• užsikimšęs paskesnis srautas, \n• užsikimšęs pirmesnis srautas, \n• tuščias maišelis (oras vamzdeliuose), • išsikrovė baterija, \n• techninė klaida.\nAmika+_IFU_LT, 49-53 psl."]
["1.1.11.","Paskutinės programos ar nustatytų duomenų išsaugojimas: būtina.",null,null,"Paskutinė programa išsaugoma.\nAmika_data sheet_LT, 2 psl."]
["1.1.12.","Baterijos tipas: NiMH, LiMH (arba lygiavertė), pakraunama.",null,null,"Baterijos tipas: NiMH\nAmika+_IFU_LT, 56 psl."]
["1.1.13.","Baterijos darbo laikas be maitinimo: ne mažiau 12 val. ± 5%, esant 125 ml./val. greičiui.",null,null,"Pilnai įkrautos baterijos veikimo trukmė 24 val. +/- 5 % veikiant 125 ml/val. greičiu.\nAmika_data sheet_LT, 2 psl."]
["1.1.14.","Maitinimas: a) 100 – 240 VAC / 50 - 60 Hz; b) iš vidinės baterijos.",null,null,"Maitinimas: 100–240 V kintamoji srovė 50/60 Hz; Iš vidinės baterijos.\nAmika+_IFU_LT, 58-59 psl."]
["1.1.15.","Pompos su tvirtinimu prie stovo svoris: ne daugiau kaip 1,3 kg.",null,null,"Pompos svoris 610 g., laikiklio - 600 g.\nAmika+_IFU_LT, 56 psl."]
["1.1.16.","Komplektacija: standartinis tvirtinimas prie infuzijų stovo (kai stovo diametras nuo 15 iki 30 mm) – komplekte.",null,null,"Tvirtinimas prie infuzijos stovo komplekte.\nAmika_IFU_LT, 8 psl.\nAmika Holder COM_data sheet, 2 psl."]
["1.1.17.","Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiama dokumentacija: a) Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;  b) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.",null,null,"Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; Serviso dokumentacija anglų kalba."]
["1.1.18.","Garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn.",null,null,"Garantinio aptarnavimo laikotarpis: 24 mėn.\nRaštas dėl garantinio laikotarpio."]
["1.1.19.","Personalo apmokymai: ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pompų pateikimo."]
["1.1.20.","Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti notifikuotos įstaigos ir (arba) gamintojo CE sertifikato (ir) arba EB atitikties deklaracijos kopiją )",null,null,"EC pažymėjimas\nCE sertifikatas_LT"]
["1.1.21.","Prekių pristatymo laikas: 2 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos.",null,null,"Taip"]
["1.1.22.","Prekių pristatymo adresas: Hipodromo g. 13, Kaunas."]
["1.1.23.","Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus (gali būti gamintojo prekės katalogas, bukletas, aprašymas ir kt.) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge ir kt. vietas, įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate."]
["1.2.","Enterinio maitinimo sistema 1.1. p. siūlomai enterinio maitinimo pompai",6600,"vnt.","Siūlomas modelis, gamintojas: Amika Pump Set VarioLine, ENFit univ., Fresenius Kabi AG"]
["1.2.1.","Ilgis: ne trumpesnė nei 230 cm.",null,null,"Ilgis: 250 cm.\nEnterinio maitinimo sistemos_LT"]
["1.2.2.","Jungtis su enterinio mišinio pakuote: ENPlus ir užsukama ant butelio tipo pakuotės (universali).",null,null,"ENPlus ir užsukama ant butelio tipo pakuotės (universali).\nEnterinio maitinimo sistemos_LT"]
["1.2.3.","Jungtis į zondą: ENFit.",null,null,"Jungtis į zondą ENFit.\nEnterinio maitinimo sistemos_LT"]
["1.2.4.","Papildoma jungtis: T-jungtis (ENFit patikrinimui bei švirkšto naudojimui).",null,null,"Vaistams skirta jungtis, skirta ENFit švirkštams.\nEnterinio maitinimo sistemos_LT"]
["1.2.5.","Apsauginis gnybtas: būtinas. Apsaugai nuo laisvo tirpalo pratekėjimo.",null,null,"Apsauginis gnybtasa psaugai nuo laisvo tirpalo pratekėjimo.\nEnterinio maitinimo sistemos_LT"]
["1.2.6.","Sistemos savybės: lanksti, permatoma sistema, atspari susisukimui ir užsilenkimui.",null,null,"Lanksti, permatoma sistema, atspari susisukimui ir užsilenkimui.\nEnterinio maitinimo sistemos_LT"]
["1.2.7.","Kitos savybės: be latekso, be DEHP, sterili, supakuota po vieną.",null,null,"Be latekso, be DEHP, sterili, supakuota po vieną.\nEnterinio maitinimo sistemos_LT"]
["1.2.8.","Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti notifikuotos įstaigos ir (arba) gamintojo CE sertifikato (ir) arba EB atitikties deklaracijos kopiją )",null,null,"EC pažymėjimas.\nCE sertifikatas_LT"]
["1.2.9.","Prekių pristatymo laikas: sistemos bus perkamos dalimis pagal perkančiosios organizacijos poreikį, atskirais užsakymais. Nuo užsakymo pateikimo  prekės turi būti pristatomos ne ilgiau, kaip per  5 d.d.",null,null,"Taip"]
["1.2.10.","Prekių pristatymo adresas: Hipodromo g. 13, Kaunas."]
["1.2.11.","Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus (gali būti gamintojo prekės katalogas, bukletas, aprašymas ir kt.) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge ir kt. vietas, įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate."]
[]
["2.","Parenterinio maitinimo pompa ir matinimo sistemos"]
["2.1.","Parenterinio maitinimo pompa",1,"vnt."]
["2.1.1.","Infuzijos greičių diapazonas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 iki 600 ml/val. (nuo 1ml/val. žingsniais)."]
["2.1.2.","Infuzijos greičio paklaida: ne daugiau ± 5 %, esant 22,5 ° C ± 2,5 ° C temperatūrai, slėgiui <0,1 bar, tekėjimo greičiui virš 10 ml/val."]
["2.1.3.","Infuzijos tūrio nustatymas: infuzijos tūris  - ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 5000 ml (1ml žingsniais nuo 1 iki 200 ml, 10 ml žingsniais nuo 200 ml)."]
["2.1.4.","Infuzijos  režimai, ne mažiau negu nurodyta: a) pastovaus maitinimo (nepertraukiamas) režimas; b) kiekio/ laiko rėžimas ; c) greitėjimo -lėtėjimo rėžimas; d) protarpinis rėžimas."]
["2.1.5.","Monitoriuje (displėjuje) rodomos reikšmės, ne mažiau kaip nurodyta: a) pasirinktas rėžimas; b) infuzijos greitis; c) bendras tūris; d) likęs tūris procentais; e) veiklos indikatorius; f) aliarminės situacijos; g) aliarmo priežastys."]
["2.1.6.","Duomenų užrakinimas: būtina."]
["2.1.7.","Okliuzijos ir oro sistemoje  aliarmas su automatine stop funkcija: būtina. Orientacinis okliuzijos slėgis – iki 1,5 bar; okliuzijos aptikimo laikas – jei greitis 10 ml/val. iki 10 min, jei 125 ml/val. iki 1 min.  Nepašalintas oras sistemoje aptinkamas iš karto."]
["2.1.8.","Vizualinis bei akustinis aliarmas: yra šie vizualiniai ir akustiniai aliarmai,  ne mažiau, negu nurodyta: numatytas tūris beveik suleistas; numatytas tūris suleistas (su stop funkcija); baterija beveik išsikrovė, baterija išsikrovė, oro jutiklis aptiko orą sistemoje (su stop funkcija), okliuzija (su stop funkcija)."]
["2.1.9.","Apsauga nuo elektros šoko: apsaugos klasė ne mažiau nei  II."]
["2.1.10.","Apsauga nuo drėgmės: pompa atspari aptaškymui, laikiklis – lašėjimui."]
["2.1.11.","Paskutinės programos ar nustatytų duomenų išsaugojimas: būtina."]
["2.1.12.","Baterijos tipas: NiMH, LiMH (arba lygiavertė), pakraunama."]
["2.1.13.","Baterijos darbo laikas be maitinimo: ne mažiau 36 val. ± 5%, esant 125 ml./val. greičiui"]
["2.1.14.","Maitinimas: 100 – 230 VAC / 50 - 60 Hz; iš vidinės baterijos."]
["2.1.15.","Pompos su tvirtinimu prie stovo svoris: ne daugiau kaip 1,2 kg."]
["2.1.16.","Komplektacija: standartinis tvirtinimas prie infuzijų stovo (kai stovo diametras nuo 15 iki 30 mm) – komplekte."]
["2.1.17.","Kartu su parenterinės mitybos pompa pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba."]
["2.1.18.","Garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau kaip 24 mėn."]
["2.1.19.","Personalo apmokymai: ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pompų pateikimo."]
["2.1.20.","Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti notifikuotos įstaigos ir (arba) gamintojo CE sertifikato (ir) arba EB atitikties deklaracijos kopiją )"]
["2.1.21.","Prekių pristatymo laikas: 2 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos."]
["2.1.22.","Prekių pristatymo adresas: Hipodromo g. 13, Kaunas."]
["2.1.23.","Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus (gali būti gamintojo prekės katalogas, bukletas, aprašymas ir kt.) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge ir kt. vietas, įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate."]
["2.2.","Maitinimo sistemos, tinkančios 2.1. p. siūlomai parenterinio maitinimo pompai.",600,"vnt."]
["2.2.1.","Ilgis: ne trumpesnė nei 250 cm."]
["2.2.2.","Diametras: 2,5 ± 0,2 x 4,2 ± 0,2 mm."]
["2.2.3.","Apsauga nuo dalelių ir laisvo oro: 1.2-μm filtras."]
["2.2.4.","Apsauginis gnybtas: būtinas. Apsaugai nuo laisvo tirpalo pratekėjimo."]
["2.2.5.","Sistemos savybės: lanksti, permatoma sistema, atspari susisukimui ir užsilenkimui, su tekėjimo sustabdymo dangteliu („FlowStop cap“)."]
["2.2.6.","Kitos savybės: be latekso, be DEHP, sterili, supakuota po vieną."]
["2.2.7.","Žymėjimas CE ženklu: būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti notifikuotos įstaigos ir (arba) gamintojo CE sertifikato (ir) arba EB atitikties deklaracijos kopiją )"]
["2.2.8.","Prekių pristatymo laikas:  sistemos bus perkamos dalimis pagal perkančiosios organizacijos poreikį, atskirais užsakymais. Nuo užsakymo pateikimo  prekės turi būti pristatomos ne ilgiau, kaip per  5 d.d."]
["2.2.9.","Prekių pristatymo adresas: Hipodromo g. 13, Kaunas."]
["2.2.10.","Garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėn."]
["2.2.11.","Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus (gali būti gamintojo prekės katalogas, bukletas, aprašymas ir kt.) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge ir kt. vietas, įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate."]