## Lapas1
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė Garų sterilizatorius 2022 1 priedas Techninė specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Parametro reikšmė | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
1 | 33191100 | Garų sterilizatorius |  |  |  | vnt. | 2 |  |  | TBT, Turkija | Gamintojo dokumentacija | Plusteam 4, 511017 | 49100 | 59411 | 21 | 98200 | 118822 | UAB "Alfameda"
|  |  | 1 | Dviejų durų, ≤ 4 STV talpos (1 sterilizacijos vienetas – 30 x 30 x 60 cm) garo sterilizatorius | Būtina |  |  | Dviejų durų 4 STV talpos (1 sterilizacijos vienetas – 30 x 30 x 60 cm) garo sterilizatorius. Gamintojo dokumentacija 2, 3 psl. | Atitinka
|  |  | 2 | Sterilizatoriaus išoriniai matmenys (AxPxG) | Ne daugiau 1960 x 1300 x 1170 mm |  |  | 1950 x 1165 x 1163 mm. Gamintojo dokumentacija 2 psl. | Atitinka
|  |  | 3 | Automatinis mikroprocesoriaus valdymas | Būtina |  |  | Automatinis mikroprocesoriaus valdymas. Gamintojo dokumentacija 13 psl. | Atitinka
|  |  | 4 | Sterilizavimo kamera, durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno | Būtina. |  |  | Sterilizavimo kamera, durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno. Gamintojo dokumentacija 6 psl. | Atitinka
|  |  | 5 | Durų sandarumo užtikrinimas | Durų tarpinė sandarinama suspaustu oru arba garais |  |  | Durų tarpinė sandarinama suspaustu oru. Gamintojo dokumentacija 7 psl. | Atitinka
|  |  | 6 | Kameros ir apvalkalo izoliacija su šiltinimo medžiaga | Būtina |  |  | Kameros ir apvalkalo izoliacija su šiltinimo medžiaga. Gamintojo dokumentacija 6 psl. | Atitinka
|  |  | 7 | Sterilizatoriaus korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno | Būtina |  |  | Sterilizatoriaus korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Gamintojo dokumentacija 6 psl. | Atitinka
|  |  | 8 | Horizontalus pakrovimas, vertikaliai slankiojančios dvejos kameros durys valdomos pneumatine pavara | Būtina |  |  | Horizontalus pakrovimas, vertikaliai slankiojančios dvejos kameros durys valdomos pneumatine pavara. Gamintojo dokumentacija 3, 6, 7 psl. | Atitinka
|  |  | 9 | Kliūties durų angoje aptikimas, aktyvuojantis durų atidarymą | Būtina |  |  | Kliūties durų angoje aptikimas, aktyvuojantis durų atidarymą. Gamintojo dokumentacija 11 psl. | Atitinka
|  |  | 10 | Garų įleidimo blokavimas esant atidarytoms durims | Būtina |  |  | Garų įleidimo blokavimas esant atidarytoms durims. Gamintojo dokumentacija 35 psl. | Atitinka
|  |  | 11 | Ciklo paleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai užrakintoms durims | Būtina |  |  | Ciklo paleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai užrakintoms durims. Gamintojo dokumentacija 37 psl. | Atitinka
|  |  | 12 | Durų užraktų sistema, blokuojanti abiejų durų atidarymą tuo pat metu | Būtina |  |  | Durų užraktų sistema, blokuojanti abiejų durų atidarymą tuo pat metu. Gamintojo dokumentacija 11 psl. | Atitinka
|  |  | 13 | Apsauginiai slėgio vožtuvai kameroje ir garų generatoriuje. | Būtina |  |  | Apsauginiai slėgio vožtuvai kameroje ir garų generatoriuje. Gamintojo dokumentacija 11 psl. | Atitinka
|  |  | 14 | Slėgio manometrai sterilizatoriaus pakrovimo pusėje | Ne mažiau kaip 2 |  |  | 4, Gamintojo dokumentacija 39 psl. | Atitinka
|  |  | 15 | Pakrovimo pusėje esančių slėgio manometrų monitoruojamas slėgis | 1. Sterilizatoriaus kameroje; 2. Garų generatoriuje. |  |  | 1. Sterilizatoriaus kameroje; 2. Garų generatoriuje; 3. Kameros apvalkale; 4. Durų tarpinėje. Gamintojo dokumentacija 39 psl. | Atitinka
|  |  | 16 | Slėgio manometras sterilizatoriaus iškrovimo pusėje | Ne mažiau kaip 1 |  |  | 2, Gamintojo dokumentacija 39 psl. | Atitinka
|  |  | 17 | Iškrovimo pusėje esančio slėgio manometro monitoruojamas slėgis | Sterilizatoriaus kameroje |  |  | 1. Sterilizatoriaus kameroje; 2. Durų tarpinėje. Gamintojo dokumentacija 39 psl. | Atitinka
|  |  | 18 | Kondensato aušinimo sistema | Būtina |  |  | Kondensato aušinimo sistema. Gamintojo dokumentacija 11 psl. | Atitinka
|  |  | 19 | Įmontuotas pilnai automatinis, elektrinis garų generatorius | Būtina |  |  | Įmontuotas pilnai automatinis, elektrinis garų generatorius. Gamintojo dokumentacija 9 psl. | Atitinka
|  |  | 20 | Garų generatoriaus naudojama elektrinė galia | Ne daugiau 40 kW |  |  | 40 kW. Gamintojo dokumentacija 3 psl. | Atitinka
|  |  | 21 | Garų generatorius su ne mažiau kaip 2 vandens lygio jutikliais | Būtina |  |  | 3 vandens lygio jutikliai. Gamintojo dokumentacija 9 psl. | Atitinka
|  |  | 22 | Garų generatorius su apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  | Garų generatorius su apsauga nuo perkaitimo. Gamintojo dokumentacija 37 psl. | Atitinka
|  |  | 23 | Garų generatoriaus demineralizuoto vandens suvartojimas vienam standartiniam sterilizacijos ciklui | Ne daugiau 10 litrų |  |  | Garų generatoriaus demineralizuoto vandens suvartojimas vienam standartiniam sterilizacijos ciklui iki 10 litrų. Gamintojo dokumentacija 37 psl. | Atitinka
|  |  | 24 | Maksimalios sanaudos 1 sterilizacijos cikui | Ne daugiau 100 litrų |  |  | Maksimalios sąnaudos 1 sterilizacijos cikui neviršija 100 litrų. Gamintojo dokumentacija 37 psl. | Atitinka
|  |  | 25 | Įmontuotas vakuumo siurblys | Būtina |  |  | Įmontuotas vakuumo siurblys. Gamintojo dokumentacija 8 psl. | Atitinka
|  |  | 26 | Vakuumo siurblys su vibraciją slopinančiu mechanizmu | Būtina |  |  | Vakuumo siurblys su vibraciją slopinančiu mechanizmu. Gamintojo dokumentacija 8 psl. | Atitinka
|  |  | 27 | Avarinis ciklo nutraukimo jungiklis abejose sterilizatoriaus pusėse | Būtina. Aktyvuoto jungiklio indikacija |  |  | Būtina. Aktyvuoto jungiklio indikacija. Gamintojo dokumentacija 1 psl. | Atitinka
|  |  | 28 | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas valdymo ir kontrolės ekranas | Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus (touch screen), ne mažesnės kaip 5“ (coliai) įstrižainės |  |  | Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus (touch screen), 7“ (coliai) įstrižainės. Gamintojo dokumentacija 12 psl. | Atitinka
|  |  | 29 | Ekrane pateikiama informacija: | 1. Temperatūra kameroje; 2. Slėgis kameroje; 3. Slėgis kameros apvalkale; 4. Ciklų skaičius; 5. Sterilizacijos laikas; 6. Abejų durų būklė: (atidarytos/uždarytos); 7. Sterilizacijos laiko atgalinis skaičiavimas; 8. Programos proceso statusas; 9. Ciklo fazės pavadinimas; 10. Pasirinkta programa; 11. Pranešimai vartotojui; 12. Ciklo kreivė/grafikas; 13. Aliarmų pranešimai 14. Informacija pateikiama Lietuvių kalba |  |  | 1. Temperatūra kameroje; 2. Slėgis kameroje; 3. Slėgis kameros apvalkale; 4. Ciklų skaičius; 5. Sterilizacijos laikas; 6. Abejų durų būklė: (atidarytos/uždarytos); 7. Sterilizacijos laiko atgalinis skaičiavimas; 8. Programos proceso statusas; 9. Ciklo fazės pavadinimas; 10. Pasirinkta programa; 11. Pranešimai vartotojui; 12. Ciklo kreivė/grafikas; 13. Aliarmų pranešimai 14. Informacija pateikiama Lietuvių kalba. Gamintojo dokumentacija 37, 41, 43-46 psl. | Atitinka
|  |  | 30 | Sterilizatoriaus iškrovimo pusėje sumontuotas valdymo ekranas su durų valdymo klavišais ir indikatoriais | Būtina |  |  | Sterilizatoriaus iškrovimo pusėje sumontuotas valdymo ekranas su durų valdymo klavišais ir indikatoriais. Gamintojo dokumentacija 12, 39 psl. | Atitinka
|  |  | 31 | Informacija ekrane ir/arba papildomų indikatorių juostoje (sterilizatoriaus iškrovimo pusėje): | 1. Durų būklė; 2. Pasirinkta programa; 3. Ciklo pabaiga; 4. Aliarmų ir gedimų pranešimai |  |  | 1. Durų būklė; 2. Pasirinkta programa; 3. Ciklo pabaiga; 4. Aliarmų ir gedimų pranešimai. Gamintojo dokumentacija 41, 43-46 psl. | Atitinka
|  |  | 32 | Sterilizatoriuje integruota USB (arba lygiavertė) jungtis sterilizacijos ciklo parametrų įrašymui į išorinę laikmeną vėlesnei jų peržiūrai | Būtina |  |  | Sterilizatoriuje integruota USB jungtis sterilizacijos ciklo parametrų įrašymui į išorinę laikmeną vėlesnei jų peržiūrai. Gamintojo dokumentacija 12 psl. | Atitinka
|  |  | 33 | Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 sterilizacijos ir 2 testų programas | Būtina |  |  | 7 sterilizacijos programos ir 2 testų programos. Gamintojo dokumentacija 14 psl. | Atitinka
|  |  | 34 | Galimybė instaliuoti papildomas programas pagal vartotojo poreikį | Būtina |  |  | Galimybė instaliuoti papildomas programas pagal vartotojo poreikį. Gamintojo dokumentacija 14 psl. | Atitinka
|  |  | 35 | Bowie & Dick (oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros) ir kameros sandarumo (vakuumo) testai | Būtina |  |  | Bowie & Dick (oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros) ir kameros sandarumo (vakuumo) testai. Gamintojo dokumentacija 14 psl. | Atitinka
|  |  | 36 | Įmontuotas spausdintuvas ataskaitoms apie ciklo eigą spausdinti | 1. Būtina 2. Spausdinimas Lietuvių kalba |  |  | Įmontuotas spausdintuvas ataskaitoms apie ciklo eigą spausdinti. Spausdinimas Lietuvių kalba. Gamintojo dokumentacija 15, 37 psl. | Atitinka
|  |  | 37 | Spausdinama informacija: | 1. Ciklo pradžios data ir laikas; 2. Sterilizavimo ciklo numeris; 3. Sterilizatoriaus serijos numeris; 4. Ciklo fazės pavadinimas ir pradžios laikas arba ciklo fazės pavadinimas ir trukmė; 5. Ciklo pabaigos laikas, temperatūra ir slėgis arba ciklo trukmė temperatūra ir slėgis; 6. Faktinis atskirų fazių laikas arba faktinė atskirų fazių trukmė; 7. Pasiekta minimali ir maksimali temperatūra ciklo metu; |  |  | 1. Ciklo pradžios data ir laikas; 2. Sterilizavimo ciklo numeris; 3. Sterilizatoriaus serijos numeris; 4. Ciklo fazės pavadinimas ir pradžios laikas 5. Ciklo pabaigos laikas, temperatūra ir slėgis ir ciklo trukmė; 6. Faktinis atskirų fazių laikas, kurį galima suskaičiuoti; 7. Pasiekta minimali ir maksimali temperatūra ciklo metu, kurią galima išsirinkti. Gamintojo dokumentacija 51-53 psl. | Atitinka
|  |  | 38 | Sterilizatoriaus komplektacija: | 1. Išimamas rėmas su lentynomis - 1 vnt. 2. Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis - 2 vnt. 3. Krepšeliai sterilizuojamiems instrumentams – 4 vnt. Visi aukščiau išvardinti priedai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio |  |  | 1. Išimamas rėmas su lentynomis - 1 vnt. 2. Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis - 2 vnt. 3. Krepšeliai sterilizuojamiems instrumentams – 4 vnt. Visi aukščiau išvardinti priedai pagaminti iš nerūdijančio plieno. Gamintojo dokumentacija 54, 56, 58 psl.
|  |  | 38 | Sterilizatoriaus komplektacija: | 1. Išimamas rėmas su lentynomis - 1 vnt. 2. Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis - 2 vnt. 3. Krepšeliai sterilizuojamiems instrumentams – 4 vnt. Visi aukščiau išvardinti priedai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio |  |  | 1. Išimamas rėmas su lentynomis - 1 vnt. 2. Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis - 2 vnt. 3. Krepšeliai sterilizuojamiems instrumentams – 4 vnt. Visi aukščiau išvardinti priedai pagaminti iš nerūdijančio plieno Gamintojo dokumentacija 54, 56, 58 psl. | Atitinka
|  |  | 39 | Sterilizatoriaus pajungimas | Sterilizatoriaus pajungimo įvadai išdėstyti veidrodiniu principu |  |  | Sterilizatoriaus pajungimo įvadai išdėstyti veidrodiniu principu. Gamintojo dokumentacija 4 psl. | Atitinka
|  |  | 40 | Sterilizatoriaus pristatymas į montavimo vietą, pajungimas prie esamų komunikacijų, apdaila ir personalo apmokymas įskaičiuotas į kainą | Būtina |  |  | Sterilizatoriaus pristatymas į montavimo vietą, pajungimas prie esamų komunikacijų, apdaila ir personalo apmokymas įskaičiuotas į kainą | Atitinka
|  |  | 41 | Pateikiami sertifikatai: | EN 285 (Europos standartas garo sterilizatoriams); MDD 93/42 EEC (Medicinos gaminių direktyva); (PED) 2014/68 EU (Slėgiminės įrangos ditektyva); EN ISO 13485 (Kokybės vadybos sistema medicininos prietaisams) |  |  | EN 285 (Europos standartas garo sterilizatoriams); MDD 93/42 EEC (Medicinos gaminių direktyva); (PED) 2014/68 EU (Slėgiminės įrangos ditektyva); EN ISO 13485 (Kokybės vadybos sistema medicininos prietaisams) Gamintojo dokumentacija 60, 62, 64, 65, 68 psl. | Atitinka
|  |  | 42 | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba: Užpildytas sterilizatoriaus pasas. | Būtina |  |  | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba: Užpildytas sterilizatoriaus pasas. | Atitinka