## Panauda
5 lentelė
SIŪLOMA ĮRANGA PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU
Eil. | Perduodamo turto (Panaudos) aprašas | Vieneto kaina (Eur) | Kiekis | Suma (Eur)
1. | Hematologinis analizatorius UniCel DxH 800, Beckman Coulter su priedais (nepertraukiamo maitinimo šaltinis, monitorius, kompiuteris ir kt.) | 62671.7 | 2 | 125343.4
2. | Tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga UniCel DxH Slidemaker Stainer su priedais (nepertraukiamo maitinimo šaltinis, monitorius, kompiuteris ir kt.) | 88452 | 1 | 88452
3. | Tepinėlių mikroskopijos įranga CellaVision® DM9600 su priedais (programinė įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltinis, monitorius, kompiuteris ir kt.) | 111945.6 | 1 | 111945.6
Iš viso: (Eur) |  |  |  | 325741

## kaina+ts
Reagentų ir papildomų priemonių kraujo tyrimų atlikimui kartu su automatizuotos sistemos įsigijimu panaudos būdu TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Kraujo tyrimus atliekanti automatizuota sistema (toliau - Sistema) (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) |  | Kraujo tyrimus atliekanti automatizuota sistema UniCel DxH 800, Beckman Coulter, 2 vnt.; UniCel DxH Slidemaker Stainer, Beckman Coulter; CellaVision® DM9600, CellaVision
1.1. | Sistemos paskirtis | Techniškai pajėgi atlikti visus 1 priede išvardintus tyrimus. | Sistema techniškai pajėgi atlikti visus 1 priede išvardintus tyrimus. Patvirtinimas hema KMUK 531692
1.2. | Sistemos komplektacija | 1. Hematologiniai analizatoriai (identiški, nemažiau kaip 2 vnt.) | Hematologinis analizatorius UniCel DxH 800, Beckman Coulter, 2 vnt.
|  | 2. Tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga. | Tepinėlių ruošimo ir dažymo įranga UniCel DxH Slidemaker Stainer
|  | 3. Tepinėlių mikroskopijos įranga. | Tepinėlių mikroskopijos įranga CellaVision® DM9600
|  | 4. Tarpinė programinė įranga visų atliekamų tyrimų rezultatų analizavimui, interpretavimui, vertinimui bei patvirtinimui. | Tarpinė programinė įranga visų atliekamų tyrimų rezultatų analizavimui, interpretavimui, vertinimui bei patvirtinimui Evoline manager - Data Innovations middleware
|  | 5. Kompiuterizuota darbo vieta (kompiuterinė aparatūrinė bei programinė įranga analizatorių valdymui ir tyrimo rezultatų analizei) – 1 vnt. | Kompiuterizuota darbo vieta (kompiuterinė aparatūrinė bei programinė įranga analizatorių valdymui ir tyrimo rezultatų analizei) – 1 vnt.
|  | 6. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (-iai) analizatorių ir kitos Sistemą sudarančios įrangos, nurodytos techninės specifikacijos 1.2 punkto 1–3 dalyse, pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti pajėgūs eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai analizatorių ir kitos Sistemą sudarančios įrangos, nurodytos techninės specifikacijos 1.2 punkto 1–3 dalyse, pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai pajėgūs eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti.
1.3. | Hematologinio analizatoriaus techniniai parametrai
1.3.1. | Hematologinio analizatoriaus našumas | Vieno analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą | Vieno analizatoriaus našumas tiriant veninį kraują su diferenciacija (CBC+DIFF) – ne mažiau kaip 100 tyrimų per valandą DxH800_IFU_EN su atitikimais, 72 psl.
1.3.2. | Tyrimo metodai | Tiriamųjų analičių matavimams taikomi ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai iš žemiau išvardintų: | Tiriamųjų analičių matavimams taikomi ne mažiau kaip 3 tyrimo metodai iš žemiau išvardintų:
|  | 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas | 1) Elektrinės varžos pokyčio matavimo metodas DxH800_IFU_EN su atitikimais, 83-84 psl.
|  | 2) Šviesos sklaidos (priekinės ir šoninės) matavimo metodas (tėkmės citometrija) | 2) Šviesos sklaidos (priekinės ir šoninės) matavimo metodas (tėkmės citometrija) DxH800_IFU_EN su atitikimais, 85, 89-91 psl.
|  | 3) Spektrofotometrijos metodas | 3) Spektrofotometrijos metodas DxH800_IFU_EN su atitikimais, 88, 94, 463 psl.
4) Fluorescencinio dažymo metodas
5) Radijo bangų laidumo ir penkiakryptės šviesos sklaidos matavimo metodas
1.3.3. | Tiriami ėminiai | Veninis kraujas | Tiriami ėminiai: Veninis ir kapiliarinis kraujas DxH800_IFU_EN su atitikimais, 78, 143 psl.
Kapiliarinis kraujas
1.3.4. | Įsiurbiamo ėminio kiekis | Veninio kraujo, kapiliarinio kraujo automatizuotam tyrimui atlikti reikalingas (įsiurbiamas) ėminio kiekis ne didesnis kaip 200 µl. | Veninio kraujo, kapiliarinio kraujo automatizuotam tyrimui atlikti reikalingas (įsiurbiamas) ėminio kiekis ne didesnis kaip 200 µl. DxH800_IFU_EN su atitikimais, 65 psl.
1.3.5. | Matuojami parametrai | 1. WBC, | Matuojami parametrai: 1. WBC,
|  | 2. RBC, | 2. RBC,
|  | 3. HGB, | 3. HGB,
|  | 4. HCT, | 4. HCT,
|  | 5. MCV, | 5. MCV,
|  | 6. MCH, | 6. MCH,
|  | 7. MCHC, | 7. MCHC,
|  | 8. RDW-SD, | 8. RDW-SD,
|  | 9. PLT, | 9. PLT,
|  | 10. MPV, | 10. MPV,
|  | 11. neutrofilai (#, %), | 11. neutrofilai (#, %),
|  | 12. limfocitai (#, %), | 12. limfocitai (#, %),
|  | 13. monocitai (#, %), | 13. monocitai (#, %),
|  | 14. eozinofilai (#, %), | 14. eozinofilai (#, %),
|  | 15. bazofilai (#, %), | 15. bazofilai (#, %),
|  | 16. branduolėti eritrocitai (nRBC) (#, %). | 16. branduolėti eritrocitai (nRBC) (#, %).
DxH800_IFU_EN su atitikimais, 35-36 psl.
1.3.6. | Įspėjamieji pranešimai | 1. Blastai, | Įspėjamieji pranešimai: 1. Blastai,
|  | 2. Variantiniai (reakciniai) limfocitai, | 2. Variantiniai (reakciniai) limfocitai,
|  | 3. Nebrandūs granulocitai, | 3. Nebrandūs granulocitai,
|  | 4. Leukogramos poslinkis į kairę, | 4. Leukogramos poslinkis į kairę,
|  | 5. Poikilocitozė, | 5. Poikilocitozė,
|  | 6. Anizocitozė, | 6. Anizocitozė,
|  | 7. Hiperchromija, | 7. Hiperchromija,
|  | 8. Hipochropija, | 8. Hipochropija,
|  | 9. Mikrocitai, | 9. Mikrocitai,
|  | 10. Makrocitai, | 10. Makrocitai,
|  | 11. Šistocitai, | 11. Šistocitai,
|  | 12. Ląstelių fragmentai, | 12. Ląstelių fragmentai,
|  | 13. Branduolėti eritrocitai, | 13. Branduolėti eritrocitai,
|  | 14. Trombocitų sankaupos. | 14. Trombocitų sankaupos.
|  | (arba lygiaverčiai įspėjamieji pranešimai (flags)). | (arba lygiaverčiai įspėjamieji pranešimai (flags)).
DxH800_IFU_EN su atitikimais, 202-206 psl.
1.3.7. | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos) |  | Kraujo mėginiuose matuojamų parametrų ribos (ne siauresnės nei nurodytos):
|  | 1. RBC: 0,01–8,5 ×1012/l; | 1. RBC: 0,000 – 8,500 × 106 μl;
|  | 2. HGB: 1–255 g/l; | 2. HGB: 0,00–25,50 g/dl;
|  | 3. WBC: 0,03–400 ×109/l; | 3. WBC: 0,000–400 ×103/μl;
|  | 4. PLT: 1–3000 ×109/l. | 4. PLT: 0,0–3000,0 ×103/μl.
Pastaba: 1 μl = 0,000001 l; 1 dl = 0,1 l
DxH-800-Brochure su atitikimais, 4 psl.
1.3.8. | Reikalavimai hematologiniam analizatoriui | 1. Tyrimas atliekamas iš uždarų ir atvirų mėgintuvėlių. | 1. Tyrimas atliekamas iš uždarų ir atvirų mėgintuvėlių. DxH800_IFU_EN su atitikimais, 44 psl.
|  | 2. Automatiniai hematologiniai analizatoriai turi veikti autonomiškai: stabdant vieno analizatoriaus darbą, kitų darbas nepertraukiamas. Vieno analizatoriaus gedimo atveju kitų darbas nesustoja ir gali būti tęsiamas. | 2. Automatiniai hematologiniai analizatoriai gali veikti autonomiškai: stabdant vieno analizatoriaus darbą, kitų darbas nepertraukiamas. Vieno analizatoriaus gedimo atveju kitų darbas nesustoja ir gali būti tęsiamas. UniCel DxH Coulter Cellular Analysis Systems su atitikimais, 15 psl. DxH Connected Workcell Solution su atitikimais, 1 psl.
|  | 3. Hematologinis analizatorius turi ėminių barkodų skenavimą. | 3. Hematologinis analizatorius turi ėminių barkodų skenavimą. DxH800_IFU_EN su atitikimais, 45 psl.
|  | 4. Reagentų duomenys įvedami į kompiuterį arba į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. | 4. Reagentų duomenys įvedami į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą. DxH800_IFU_EN su atitikimais, 226-227 psl.
|  | 5. Analizatoriuose turi būti ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), partijos Nr., likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. | 5. Analizatoriuose yra ši informacija: reagentų pavadinimai, reagentų tinkamumo naudoti laikas po atidarymo (nuo įdėjimo į analizatorių), partijos Nr., likusio tūrio/tyrimų kiekis, turi būti informacija/įspėjimas apie besibaigiančius reagentus. DxH800_IFU_EN su atitikimais, 226 psl.
|  | 6. Talpa automatiniam ėminių padavimui – ne mažiau kaip 20 vnt. ėminių stovelių, stovelyje ne mažiau kaip 5 vnt. mėgintuvėlių (iš viso ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių į vieną analizatorių). | 6. Talpa automatiniam ėminių padavimui - ne mažiau kaip 20 vnt. ėminių stovelių, stovelyje ne mažiau kaip 5 vnt. mėgintuvėlių (iš viso ne mažiau kaip 100 mėgintuvėlių į vieną analizatorių). DxH-800-Brochure su atitikimais, 4 psl.
|  | 7. Galima nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu. | 7. Galima nuolat papildyti ėminius su stoveliais analizatoriaus darbo metu. DxH-800-Brochure su atitikimais, 2 psl.
|  | 8. Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 40 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. | 8. Duomenų saugojimo talpa ne mažiau kaip 40 000 tyrimų rezultatų, įskaitant histogramas ir taškines diagramas. DxH-800-Brochure su atitikimais, 4 psl.
1.4. | Tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangos techniniai parametrai
1.4.1. | Įrangos našumas | Tepinėlių ruošimas ir dažymas – ne mažiau kaip 60 tepinėlių per valandą. | Tepinėlių ruošimas ir dažymas – ne mažiau kaip 60 tepinėlių per valandą. UniCel-DxH-SMS-Datasheet-Final su atitikimais, 2 psl. DxHSMS Instructions for Use su atitikimais, 106 psl. 920-921 psl.
1.4.2. | Mėginiai | Kraujo tepinėliai | Mėginiai - kraujo tepinėliai UniCel-DxH-SMS-Datasheet-Final su atitikimais, 1 psl.
1.4.3. | Vieno tepinėlio ruošimo ir nudažymo laikas | Ne daugiau kaip 25 min. | Vieno tepinėlio ruošimo laikas - 140 tepinėlių per valandą = 1 tepinėlis per ~26 sekundes. Vieno tepinėlio nudažymo laikas - 19 min. arba 16 min. 10 sek. Vieno tepinėlio ruošimo ir nudažymo laikas - 19 min. 20 sek. arba 19 min. 36 sek. DxHSMS Instructions for Use su atitikimais, 106 psl. 920-921 psl.
1.4.4. | Dažymo metodas | May-Grunwald–Giemsa arba lygiavertis | Dažymo metodas - May-Grunwald–Giemsa arba lygiavertis DxHSMS Instructions for Use su atitikimais, 920-921 psl.
1.4.5. | Įsiurbiamo mėginio kiekis | Įsiurbiamas mėginio kiekis, reikalingas tepinėliui atlikti iš standartinio tūrio mėgintuvėlio ir mikromėgintuvėlio, turi būti ne didesnis kaip 180 µl. | Įsiurbiamas mėginio kiekis, reikalingas tepinėliui atlikti iš standartinio tūrio mėgintuvėlio ir mikromėgintuvėlio, turi būti ne didesnis kaip 180 µl. UniCel-DxH-SMS-Datasheet-Final su atitikimais, 2 psl.
1.4.6. | Reikalavimai tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangai | 1. Yra brūkšninių kodų spausdintuvas, tepinėliai yra pažymimi brūkšniniais kodais, kuriuos nuskaito tepinėlių mikroskopijos įranga. | 1. Yra brūkšninių kodų spausdintuvas, tepinėliai yra pažymimi brūkšniniais kodais, kuriuos nuskaito tepinėlių mikroskopijos įranga. UniCel-DxH-SMS-Datasheet-Final su atitikimais, 1 psl.
|  | 2. Prietaisas sujungtas nepertraukiama konvejerine jungtimi su hematologiniais analizatoriais – vakuuminiai mėgintuvėliai iš hematologinio analizatoriaus automatiškai nukeliauja į tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangą. | 2. Prietaisas sujungtas nepertraukiama konvejerine jungtimi su hematologiniais analizatoriais – vakuuminiai mėgintuvėliai iš hematologinio analizatoriaus automatiškai nukeliauja į tepinėlio ruošimo ir dažymo įrangą. DxH Connected Workcell Solution su atitikimais, 1 psl.
|  | 3. Yra galimybė rankiniu būdu įdėti pavienius mėgintuvėlius. | 3. Yra galimybė rankiniu būdu įdėti pavienius mėgintuvėlius. DxHSMS Instructions for Use su atitikimais, 58 psl.
|  | 4. Skubaus tyrimo funkcija. | 4. Skubaus tyrimo funkcija. DxHSMS Instructions for Use su atitikimais, 220 psl.
|  | 5. Įranga užprogramuota taip, kad tepinėliai būtų ruošiami, priklausomai nuo kraujo tyrimo rezultato arba pasirinktinai; | 5. Įranga užprogramuota taip, kad tepinėliai būtų ruošiami, priklausomai nuo kraujo tyrimo rezultato arba pasirinktinai; DxHSMS su atitikimais, 1 psl.
1.5. | Tepinėlių mikroskopijos įrangos techniniai parametrai
1.5.1. | Tepinėlių mikroskopijos įrangos našumas | Mikroskopija – ne mažiau kaip 30 tepinėlių per valandą. | Mikroskopija – ne mažiau kaip 30 tepinėlių per valandą. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 141 psl.
1.5.2. | Mėginiai | Kraujo tepinėliai | Mėginiai - Kraujo tepinėliai CellaVision IFU_EN su atitikimais, 13 psl.
1.5.3. | Tepinėlių mikroskopijos prietaise integruoti moduliai | 1. Tiesinės šviesos mikroskopas su LED apšvietimo sistema. | 1. Tiesinės šviesos mikroskopas su LED apšvietimo sistema. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 19 psl.
|  | 2. Aukštos kokybės progresinio nuskaitymo CCD spalvotas fotoaparatas (arba lygiavertis), vaizdų didinimo nustatymai: 5, 10, 40 (arba 50) ir 100 kartų. | 2. Aukštos kokybės progresinio nuskaitymo CCD spalvotas fotoaparatas (arba lygiavertis), vaizdų didinimo nustatymai: 5, 10, 40 (arba 50) ir 100 kartų. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 19 psl.
1.5.4. | Reikalavimai tepinėlio mikroskopijos įrangai | 1. Automatinės mikroskopijos režimai: | įrašo tiekėjas
|  | 1.1. Leukocitų diferencijavimas: įranga turi diferencijuoti leukocitus ir kt. branduolėtas ląsteles į ne mažiau kaip 12 kategorijų, įskaitant šias: blastai, promielocitai, mielocitai, metamielocitai, lazdeliniai neutrofilai, segmentuoti neutrofilai, eozinofilai, bazofilai, limfocitai, reakciniai limfocitai, plazminės ląstelės, monocitai; turi būti galimybė įvesti ne mažiau kaip 12 vartotojo pasirinktų leukocitų morfologijos kategorijų. | 1.1. Leukocitų diferencijavimas: įranga diferencijuoja leukocitus ir kt. branduolėtas ląsteles į ne mažiau kaip 12 kategorijų, įskaitant šias: blastai, promielocitai, mielocitai, metamielocitai, lazdeliniai neutrofilai, segmentuoti neutrofilai, eozinofilai, bazofilai, limfocitai, reakciniai limfocitai, plazminės ląstelės, monocitai; yra galimybė įvesti ne mažiau kaip 12 vartotojo pasirinktų leukocitų morfologijos kategorijų. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 14 psl.
|  | 1.2. Eritrocitų vertinimas: įranga turi diferencijuoti eritrocitus į ne mažiau kaip 17 kategorijų, įskaitant šias: anizocitozė, makrocitai, ovalūs makrocitai, mikrocitai, hipochromija, akantocitai, echinocitai, dakriocitai, eliptocitai, pjautuvo formos eritrocitai, sferocitai, šistocitai, stomatocitai, taikinio formos eritrocitai, polichromatofilija, bazofilinis taškuotumas, Howell-Jolly kūnai; turi būti galimybė įvesti ne mažiau kaip 10 vartotojo pasirinktų eritrocitų morfologijos kategorijų. | 1.2. Eritrocitų vertinimas: įranga diferencijuoja eritrocitus į ne mažiau kaip 17 kategorijų, įskaitant šias: anizocitozė, makrocitai, ovalūs makrocitai, mikrocitai, hipochromija, akantocitai, echinocitai, dakriocitai, eliptocitai, pjautuvo formos eritrocitai, sferocitai, šistocitai, stomatocitai, taikinio formos eritrocitai, polichromatofilija, bazofilinis taškuotumas, Howell-Jolly kūnai; yra galimybė įvesti ne mažiau kaip 10 vartotojo pasirinktų eritrocitų morfologijos kategorijų. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 14-15 psl.
|  | 1.3. Trombocitų vertinimas: įranga turi suklasifikuoti trombocitus į ne mažiau kaip 2 kategorijas, įskaitant šias: trombocitų sankaupos, gigantiniai trombocitai. | 1.3. Trombocitų vertinimas: įranga suklasifikuoja trombocitus į ne mažiau kaip 2 kategorijas, įskaitant šias: trombocitų sankaupos, gigantiniai trombocitai. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 116 psl.
|  | 2. Turi būti galimybė įvesti papildomas vartotojo pasirinktas ląstelių/radinių klasifikavimo kategorijas. | 2. Yra galimybė įvesti papildomas vartotojo pasirinktas ląstelių/radinių klasifikavimo kategorijas. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 14-15, 116 psl.
|  | 3. Turi būti galimybė apskaičiuoti absoliutų trombocitų kiekį. | 3. Yra galimybė apskaičiuoti absoliutų trombocitų kiekį. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 57 psl.
|  | 4. Skubaus tyrimo funkcija. | 4. Skubaus tyrimo funkcija. CellaVision IFU_EN su atitikimais, 78 psl.
1.6. | Sistemos analizatorių ir kitos įrangos naudojimo instrukcijos | Pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). | Sistemos analizatorių ir kitos įrangos naudojimo instrukcijos bus pateikiamos kartu su įranga, lietuvių ir anglų kalbomis (elektroninė versija). Patvirtinimas hema KMUK 531692
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
1.7. | Įrangos CE ženklinimas | Sistemą sudarantys analizatoriai ir kita įranga turi būti CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių analizatorių CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, bei galiojančių dokumentų, liudijančių sistemą sudarančių papildomų modulių (nurodytų techninės specifikacijos 1.2 punkto 2 ir 3 dalyse) žymėjimą CE ženklu, kopijas). | Sistemą sudarantys analizatoriai ir kita įranga yra CE sertifikuoti bei žymimi CE ženklu, pateikiami dokumentai: UniCel® DxH 800 DoC DoC Unicel DxH Slidemaker 3. analizat ir 3.1-3.2 EC DM9600 Declaration of Conformity
1.8. | Reagentai ir kitos priemonės | 1. Tiekėjas turi pateikti visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų, ploviklių, kontrolinių medžiagų (3-jų lygių), kalibratorių ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. | Pateikiamas sąrašas Priemonių sąrašas.xlsx
|  | 2. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, bus atliekami išoriniai (ne mažiau kaip 1 kartą per 6 mėn.) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Šie tyrimai neįskaičiuoti į tyrimų kiekį. | 2. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas įvertino tai, kad kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, bus atliekami išoriniai (ne mažiau kaip 1 kartą per 6 mėn.) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Šie tyrimai neįskaičiuoti į tyrimų kiekį. Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 3. Reagentų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | 3. Reagentų galiojimo laikas bus ne trumpesnis nei 6 mėnesiai, kontrolinių medžiagų ir kalibratorių galiojimo laikas bus ne trumpesnis nei 2 mėnesiai nuo pristatymo dienos. Pateikiamas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas. Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 4. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais/įranga. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus/įrangos) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomų analizatorių gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais. | 4. Visos siūlomos prekės yra tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais/įranga, pagamintos tų pačių gamintojų. Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 5. Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | 5. Tyrimo metodikos, reagentų (tame tarpe ir kontrolinių medžiagų, kalibratorių) aprašymai anglų ir lietuvių kalbomis kartu su pasiūlymu konkursui pateikti elektronine, o laimėjimo atveju – spausdinta forma Pateikiamas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas. Patvirtinimas hema KMUK 531692 IFU EN+LT.zip
1.9. | Reagentų žymėjimas | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | Reagentai, (tame tarpe kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) turi CE ir IVD ženklinimus CE.zip
1.10. | Reikalavimai Sistemos programinei įrangai
1.10.1. | Sistemos (analizatoriaus ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su LIS | Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose (toliau Kauno klinikos) veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste – LIS): | Sistema yra tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose (toliau Kauno klinikos) veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste – LIS): Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 1. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. | 1. Sistemos komunikacijos protokolai: DIS_0006_DI ASTM LIS CellaVision LIS Interface Manual UniCel LIS Host Transmission Manual
|  | 2. Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7, standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. | 2. Siūloma Sistema turi galimybę ASTM standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema automatiškai nuskaito tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoda į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Patvirtinimas hema KMUK 531692
Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus.
|  | 3. Pagal analizatoriuje integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. | 3. Pagal analizatoriuje integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema automatiškai nuskaito/ pasirenka iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiunčia į LIS. Patvirtinimas hema KMUK 531692
Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą).
|  | 4. Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: | 4 Pirkimo laimėjimo atveju savo jėgomis ir lėšomis:
|  | 4.1 Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; | 4.1 Teiksime visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 4.2 Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; | 4.2 Pateiksime detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 4.3 Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. | 4.3 Dalyvausime Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 4.4 Pateikti tiek ir tokios kompiuterinės įrangos (angl. hardware), kad ji užtikrintų sklandų programinės įrangos (angl. software) veikimą, įskaitant ir informacinių sistemų konfigūravimo duomenų atsarginių kopijų saugojimą ir aukštą patikimumą. Diegiamo sprendimo serveriai turi būti montuojami Kauno klinikų duomenų centre. Serveriai turi būti montuojami į Kauno klinikų turimą 19“ spintą, komplektuojami su bėgeliais, skirtais serverių ištraukimui iš serverinės spintos. Serveriai turi turėti dubliuotus maitinimo šaltinius bei dubliuotus aušintuvus ir vieno iš jų gedimas neturi sustabdyti tarnybinės stoties darbo. | 4.4 Pateiksime tiek ir tokios kompiuterinės įrangos (angl. hardware), kad ji užtikrintų sklandų programinės įrangos (angl. software) veikimą, įskaitant ir informacinių sistemų konfigūravimo duomenų atsarginių kopijų saugojimą ir aukštą patikimumą. Diegiamo sprendimo serveriai bus montuojami Kauno klinikų duomenų centre. Serveriai bus montuojami į Kauno klinikų turimą 19“ spintą, komplektuojami su bėgeliais, skirtais serverių ištraukimui iš serverinės spintos. Serveriai turės dubliuotus maitinimo šaltinius bei dubliuotus aušintuvus ir vieno iš jų gedimas nesustabdys tarnybinės stoties darbo. Patvirtinimas hema KMUK 531692
Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą).
1.10.2. | Tarpinės programinės įrangos funkcionalumas | 1. Programinė įranga privalo turėti kokybės kontrolės modulį kuris: | 1. Programinė įranga turi kokybės kontrolės modulį kuris:
|  | 1.1 Skaičiuotų kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). | 1.1 Skaičiuoja kokybės parametrų statistines vertes (vidurkį, standartinį nuokrypį, variacijos koeficientą). Laboratory Quality Control User Guide su atitikimais, 37, 136 psl.
|  | 1.2 Generuotų pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. | 1.2 Generuoja pasirinkto laikotarpio Levey-Jennings grafikus. Laboratory Quality Control User Guide su atitikimais, 48, 50 psl.
|  | 1.3 Turėtų kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. | 1.3 Turi kokybės kontrolės duomenų eksportavimo funkciją. Laboratory Quality Control User Guide su atitikimais, 10 psl.
|  | 2. Programinė įranga privalo turėti galimybę kurti atsargines kopijas (vidaus kokybės kontrolės ir pacientų tyrimų duomenų). | 2. Programinė įranga turi galimybę kurti atsargines kopijas (vidaus kokybės kontrolės ir pacientų tyrimų duomenų). Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 3. Programinė įranga turi apjungti visus Sistemos prietaisus (hematologinius analizatorius, tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangą, tepinėlių mikroskopijos įrangą, su ne mažiau kaip 1 darbo vieta tepinėliams mikroskopuoti ir vertinti), ir atlikti: | 3. Programinė įranga apjungia visus Sistemos prietaisus (hematologinius analizatorius, tepinėlių ruošimo ir dažymo įrangą, tepinėlių mikroskopijos įrangą, su 1 darbo vieta tepinėliams mikroskopuoti ir vertinti), ir atlika: Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 3.1. tyrimų rezultatų vertinimą; | 3.1. tyrimų rezultatų vertinimą; Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 3.2. automatišką tyrimų pakartojimo užsakymą, | 3.2. automatišką tyrimų pakartojimo užsakymą, Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 3.3. automatišką kraujo tepinėlio paruošimo, dažymo, mikroskopijos ir vertinimo užsakymą,; | 3.3. automatišką kraujo tepinėlio paruošimo, dažymo, mikroskopijos ir vertinimo užsakymą,; Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 3.4. automatinį rezultatų patvirtinimą pagal perkančiosios organizacijos nustatytas taisykles ; | 3.4. automatinį rezultatų patvirtinimą pagal perkančiosios organizacijos nustatytas taisykles ; Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | 3.5. tyrimo rezultatų perdavimą į LIS. | 3.5. tyrimo rezultatų perdavimą į LIS. Patvirtinimas hema KMUK 531692 Evoline-Manager_Middleware
|  | 4. Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. | 4. Analizatoriaus programinė įranga turi nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. DxH800_IFU_EN su atitikimais, 245 psl.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu.
1.11. | Reikalavimai įrangos aptarnavimui | Tiekėjas turi užtikrinti sistemos įrangos aparatūrinės ir programinės dalies nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavęs pranešimą apie Sistemos gedimą /veiklos sutrikimą, Tiekėjo specialistas privalės prisijungti prie Sistemos nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo gavimo momento ir pašalinti sutrikimą, o nepavykus pašalinti Sistemos gedimo ar sutrikimo nuotoliniu būdu per 60 min., ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo momento atvykti į Kauno klinikas ir 4 valandų laikotarpyje pašalinti gedimą arba kitaip atkurti ir užtikrinti Sistemos veikimą. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, Nuomotojas privalės kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinti kokybišką ir savalaikišką tyrimų atlikimą pagal Kauno klinikų poreikius. Visiškai pašalinti gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | Įsipareigojame užtikrinti sistemos įrangos aparatūrinės ir programinės dalies nemokamą nepertraukiamą techninį aptarnavimą 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavę pranešimą apie Sistemos gedimą /veiklos sutrikimą, Tiekėjo specialistas prisijungs prie Sistemos nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 30 min. nuo pranešimo gavimo momento ir pašalins sutrikimą, o nepavykus pašalinti Sistemos gedimo ar sutrikimo nuotoliniu būdu per 60 min., ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo momento atvyks į Kauno klinikas ir 4 valandų laikotarpyje pašalins gedimą arba kitaip atkurs ir užtikrins Sistemos veikimą. Nesant galimybės pašalinti gedimų per nurodytą laiką, kitais būdais ir savo lėšomis užtikrinsime kokybišką ir savalaikišką tyrimų atlikimą pagal Kauno klinikų poreikius. Visiškai pašalinsime gedimą per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 24 valandas, sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisime lygiaverte. Pateikiamas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas: Patvirtinimas hema KMUK 531692
|  | Reagentai ir papildomos priemonės kraujo tyrimų atlikimui |  |  |  |  | 1 priedas
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 6 mėn. | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Suma, EUR be PVM 6 mėn. laikotarpiui | Suma, EUR su PVM 6 mėn. laikotarpiui | Gamintojas, prekės katalogo numeris | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Tyrimai:
1.1. | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota išplėstine ≥ 5-ių dalių leukograma | 144000 | x | x | x | x | x | x | x | x
1.1.1. | DxH Diluent 10L / DxH Skiediklis 10L | x | 964 x 10 L | 10 L | 964 | 44 | 5 | 42416 | 44536.8 | Beckman Coulter, 628017
1.1.2. | DxH Cell Lyse 1L / DxH ląstelių lizavimo skystis 1L | x | 238 x 1 L | 1 L | 238 | 98 | 5 | 23324 | 24490.2 | Beckman Coulter, 628018
1.1.3. | DxH Diff Pack / DxH Diff Pack tirpalas leukocitų diferencijacijai |  | 62 x 1 x 1,900 mL 62 x 1 x 850 m | 1 x 1,900 mL Erythrolyse II ir 1 x 850 mL StabiLyse reagentai | 62 | 320 | 5 | 19840 | 20832 | Beckman Coulter, 628020
1.1.4. | DxH Cleaner 5L / DxH valiklis 5L |  | 42 x 5 L | 5 L | 42 | 88 | 5 | 3696 | 3880.8 | Beckman Coulter, 628022
1.1.5. | Control 6C (9x) / Kontrolinė medžiaga 6C (9x) |  | 12 x 3 x 3.5 mL 12 x 3 x 3.5 mL 12 x 3 x 3.5 mL | 3 x 3.5 mL Level 1 3 x 3.5 mL Level 2 3 x 3.5 mL Level 3 | 12 | 520 | 5 | 6240 | 6552 | Beckman Coulter, A59925
1.1.6. | LATRON CP-X (8x) / LATRON CP-X (8x) kontrolinė medžiaga |  | 1 x 8 x 4 mL | 8 x 4 mL | 1 | 334 | 5 | 334 | 350.7 | Beckman Coulter, 628024
1.1.7. | S-CAL® Calibrator / S-CAL® kalibratorius |  | 2 x 1 x 3.3 mL | 1 x 3.3 mL | 2 | 195 | 5 | 390 | 409.5 | Beckman Coulter, 628026
1.2. | Citomorfologinis kraujo tepinėlio tyrimas, automatizuotas | 10200 | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2.1. | May-Grunwald sol 4x2500 ml / May-Grunwald dažų tirpalas 4x2500 ml | x | 6 x 4 x 2500 mL | 4 x 2500 mL | 6 | 469 | 5 | 2814 | 2954.7 | BioGnost, MG-OT-2,5L
1.2.2. | Giemsa sol 1 L / Giemsa dažų tirpalas 1 L | x | 6 x 1000 mL | 1000 mL | 6 | 57 | 5 | 342 | 359.1 | BioGnost, GM-OT-1L
1.2.3. | Buffer pH 7,0 -10L / Buferinis tirpalas pH 7,0 -10L |  | 6 x 10 L | 10 L | 6 | 1100 | 5 | 6600 | 6930 | BDH Chemicals, 32096.400
1.2.4. | DxH Diluent 10 L / DxH skiediklis 10 L |  | 15 x 10 L | 10 L | 15 | 38 | 5 | 570 | 598.5 | Beckman Coulter, 628017
1.2.5. | DxH Cleaner 5L / DxH valiklis 5L |  | 3 x 5 L | 5 L | 3 | 79 | 5 | 237 | 248.85 | Beckman Coulter, 628022
1.2.6. | GLASSMICROSCOPE SLIDE / MIKROSKOPO STIKLELIAI |  | 8 x 1440 vnt. | 1440 vnt. | 8 | 736 | 5 | 5888 | 6182.4 | Beckman Coulter, B01276
1.2.7. | PRINTER ACCESSORY, RIBBON, CARTRIDGE, SMS THERMAL PRINTER / SPAUSDINIMO PRIEDAS, JUOSTA, KASETĖ, SMS TERMINIAM SPAUSDINTUVUI |  | 1 x 1 vnt. | 1 vnt. | 1 | 650 | 21 | 650 | 786.5 | Beckman Coulter, B11482
1.2.8. | SMS basket kit, 10 vnt. / SMS krepšelio komplektas, 10 vnt. |  | 1 x 10 vnt. | 10 vnt. | 1 | 210 | 21 | 210 | 254.1 | Beckman Coulter, B73999
1.2.9. | AT HEMA/ADVIA AS Methanol (4x2.5L) / AT HEMA/ADVIA AS metanolis (4x2.5L) |  | 3 x 4 x 2.5 L | 4 x 2.5 L | 3 | 90 | 5 | 270 | 283.5 | Siemens, 00286794
1.2.10. | Oil Pack, 6x25ml / Imersinis aliejus, 6x25ml |  | 4 x 6 x 25 mL | 6 x 25 mL | 4 | 462 | 5 | 1848 | 1940.4 | VellaVision, 340150-0000
1.2.11. | Magazine Pack, Peripherial Blood, Orange, 10 vnt. / Kasetės periferiniam kraujui, oranžinės, 10 vnt. |  | 2 x 10 vnt. | 10 vnt. | 2 | 890 | 21 | 1780 | 2153.8 | Beckman Coulter, XU1013301
1.2.12. | Pre-Printed QC labels, 1x1000vnt. / Iš anksto atspausdintos kokybės kontrolės etiketės, 1x1000vnt. |  | 1 x 1000 vnt. | 1000 vnt. | 1 | 310 | 21 | 310 | 375.1 | Beckman Coulter, XU1002301
1.2.13. | Pre-Printed ER labels, 1x1000 vnt. / Iš anksto atspausdintos ER etiketės, 1x1000 vnt. |  | 1 x 1000 vnt. | 1000 vnt. | 1 | 310 | 21 | 310 | 375.1 | Beckman Coulter, XU1002401
Pasiūlymo kaina iš viso: |  | x | x | x | x | x | x | 118069 | 124494.05 | x