T-MAX peties pozicionavimo kėdė

Naudojimosi instrukcija

Prietaiso apibūdinimas

TENETo T-MAX pozicionavimo kėdė siūlo idealią prieigą, lengvą reguliavimą ir puikų stabilumą atliekant peties procedūras. Ši kėdė yra pagaminta taip, kad tiktų montuoti prie bet kokio operacinio stalo bėgių. Kai kurių stalų kojinė padėtis turi būti nuleista žemyn ir stalas turi būti apsuktas.

Indikacijos

T-MAX pozicionavimo kėdė yra skirta naudoti peties artroskopinių procedūrų metu.

| - Fiksavimo koja (fiksavimui prie operacinio stalo) - Slanki fiksavimo koja (fiksavimui prie operacinio stalo) - Šešiakampis strypas - Apatinė rėmo dalis - Žemutinė nugaros atrama - Suspausto oro cilindrai - Sistemos pakėlimo/nuleidimo rankena - Lateralinio laikiklio tvirtinimo gnybtas - Viršutinė rėmo dalis - Slanki atrama - Galvos laikiklio vertikalus tvirtinimo gnybtas - Galvos laikiklio slankus šešiakampis strypas | - Cilindras - Tvirtinimo gnybtas - Galvos laikiklio atrama - Laikiklis intubaciniams vamzdeliams - Galvos laikiklio dalis tvirtinimo diržams - Galvos tvirtinimo diržai - Galvos laikiklio pirmyn/atgal reguliavimo strypas ir gnybtas - Lateralinė atrama - Kojų atrama - Atrama SPIDER sistemai tvirtinti - Intubacinė atrama - Tvirtinimo diržai (neparodyti) |
| --- | --- |

Perspėjimai

Sistema turi būti tinkamai sustatyta ir paruošta darbui, kitaip gali būti paciento ar medicinos personalo susižalojimo priežastis.

Specifiniai T-MAX sistemos kvadratiniai bėgių laikikliai turi būti saugiai pritvirtinti prie stalo kartu su T-MAX sistemos fiksavimo kojomis. Stalai, prie kurių pritvirtinti T-MAX sistemos negalima, negali būti naudojami su T-MAX sistema.

- Medicinos personalas  prieš naudojimą turi būti susipažinęs su T-MAX sistemos naudojimo instrukcija.

- Negali būti viršijamas maksimalus leidžiamas svoris. Dauguma senų operacinių stalų maksimalus leidžiamas apkrovos svoris yra 136 kg. T-MAX sistemą galima naudoti su pacientais, sveriančiais iki 159 kg.

- Peržiūrėkite operacinio stalo instrukciją prieš naudodami operacinį stalą su T-MAX sistema, tam kad įsitikintumėte jog neviršijate jokių parametrų.

- Įsitikinkite kad operacinis stalas yra saugiai pritvirtintas prie grindų.

- Niekada netvirtinkite T-MAX sistemos prie išskleistos operacinio stalo galvos/kojų dalies.

- Pritvirtinkite paciento kojas su tvirtinimo diržais tam, kad pacientas pozicionavimo metu būtų stabilus.

- Nenaudokite T-MAX sistemos be kvadratinių tvirtinimo gnybtų. (žr. Paveikslėlį)

- Nenaudokite kitų gamintojų tvirtinimo gnybtų prie T-MAX sistemos.

- Įsitinkinkite kad veido kaukė nedaro per didelio spaudimo paciento akims ir veido spaudimas yra paskirstytas tolygiai

- Neperveržkite veido tvirtinimo diržų per smarkiai, įsitikinkite jog diržai nedaro per didelio spaudimo paciento pasmakrės audiniams.

- Kai pacientas yra pakeliamas/nuleidžiamas, keičiasi paciento galvos padėtis, todėl veido kaukė turi būti atlaisvinama prieš pakeliant/nuleidžiant pacientą.

- Esant skubiai būtinybei būtina atlaisvinti galvos vertikalų tvirtinimo gnybtą (tam kad galėtumėte judinti aukštyn/žemyn) ir atlaisvinti veido tvirtinimo diržus. Pacientas gali būti skubiai ir saugiai pozicionuojamas į gulimą poziciją.

- Anesteziologas yra atsakingas už tai, kad paciento kvėpavimo takai, akys ir kaklas nebūtų užspausti.

- Įsitikinkite jog veido kaukės smarkinė dalis nebūtų žemiau už paciento smakrą ir nekontaktuotų su kaklo sritimi.

- Nenaudokite antrą kartą vienkartinių priemonių.

- Tam, kad saugiai būtų naudojama T-MAX pozicionavimo sistema, prieš naudojimą perskaitykite naudotojo instrukciją.

- Rekomenduojama kad T-MAX sistemą prie operacinio stalo montuotų du žmonės.

- Operacinio stalo lenkimas negalimas kai pacientas yra jau pozicionuotas T-MAX kėdėje.

- Neoperuojama ranka gali būti pritvirtinta prie rankos laikiklio kur turi būti visą procedūros laiką.

- Chirurginės intervencijos vietos prieinamumas turi būti patikrintas chirurgo prieš pacientui pradedant taikyti anesteziją.

- Veido kaukė turi būti uždedama tik tada, kai pacientas jau yra pasodintas finalinėje pozicijoje prieš operuojant.

Naudojimo instrukcija:

Nuleiskite operacinio stalo pėdų sekciją tam, kad padarytumėte prieigą prie anestezijos įrangos. Užlenkite pėdų sekciją  ir sumontuokite T-MAX sistemą ant operacinio stalo bėgių.

- Uždėkite T-MAX kvadratinius bėgių tvirtinimo gnybtus ant operacinio stalo bėgių.

- Uždėkite kairės pusės T-MAX sistemos koją ant operacinio stalo bėgių ir dešinės pusės iš kitos operacinio stalo pusės prislinkite prie bėgių ir taip pat ją uždėkite. T-MAX fiksavimo kojos turi tolygiai prisiglausti prie operacinio stalo bėgių. T-MAX sistemos tvirtinimo kojas stumkite tolygiai operacinės stalo bėgių kiek įmanoma toliau.

- Pritvirtinkite T-MAX sistemos fiksavimo kojas prie operacinio stalo bėgių su kvadratiniais tvirtinimo gnybtais. Tvirtinimo gnybtai nepritaikyti atlaikyti T-MAX sistemos svoriui, jie skirti tam, kad T-MAX sistemos tvirtinimo kojos nenuslystų nuo operacinio stalo bėgių.

- Pastumkite apatinę rėmo dalį prie operacinio stalo, palikdami 5-7 cm tarpą.

- Prieš pasodindami pacientą pastumkite slankią atramą į neoperuojamo peties pusę tam, kad padarytumėte pakankamai laisvos vietos operuojamam pečiui.

- Nuimkite lateralinę atramą iš tos pusės, iš kurios pacientas bus sodinamas.

- Jeigu naudosite intubacinę atramą, prieš tai nuimkite galvos laikiklį ir pritvirtinkite intubacinę atramą.

- Pacientą pasodinę į pozicionavimo kėdę pozicionuokite paciento sėdmenis kuo arčiau prie T-MAX sistemos apatinės nugaros atramos dalies.

- Įstatykite lateralinę atramą ir pritvirtinkite jas iš abiejų paciento pusių su tvirtinimo gnybtais.

- Padėkite kojų atramą po paciento kojomis ir pastumkite ją link paciento sėdmenų.

- Pritvirtinkite paciento kojas su tvirtinimo diržais tam kad jos neišsižergtų ir neišslystų operacijos metu.

- Pritvirtinkite prie operacinio stalo neoperuojamos rankos laikiklį iš neoperuojamo peties pusės.

- Įsitikinkite jog medialinė mentės dalis yra neuždengta slankios atramos, ji turi būti laisva tam kad lengviau atlikti artroskopines procedūras per priekinį portalą.

- Ozicionuodami galvos laikiklį įsitikinkite jog paciento galva yra atremta į laikiklio vidurį.

Intubavimas

Juodas intubacinių vamzdelių laikiklis yra naudojamas intubacinių vamzdelių laikymui operacijos metu ir gali būti rotuojamas.

Priklausomai nuo procedūros intubacijai galima naudoti pasirinktinai intubacinę atramą arba galvos laikiklį.

Jeigu naudojama intubacinė atrama:

Intubacinė atrama yra įstatoma ir priveržiama į T-MAX sistemą vietoje galvos laikiklio prieš pasodinant pacientą. Intubacinė atrama pritvirtinama taip, kad sudarytų vientisą sistemą kartu su slankia nugaros viršutinės dalies atrama. Labai aukštiems pacientams intubacinė atrama gali turėti tarpą nuo slankios nugaros viršutinės dalies atramos.

- Pradžioje pasodiname pacientą, tada su sistemos pakėlimo/nuleidimo rankena pacientą paguldome.

- Intubacijos metu paciento rankos turi būti pritvirtintos prie kūno su lateralinėmis atramomis.

- Pacientas yra intubuojamas taip pat kaip ir ant įprasto operacinio stalo.

- Kai pacientas yra anestezijoje, išimkite jo rankas iš lateralinės atramos. Anestezistas turi prilaikyti paciento galva kol pacientas yra pakeliamas į sėdimą poziciją.

- Intubacinė atrama yra nuimama ir uždedamas bei priveržiamas galvos laikiklis. Galvos laikiklio aukštis ir padėtis turi būti pritaikoma prie paciento. Kai reikiama galvos padėtis yra parinkta galvą reikia pritvirtinti su TENETo veido kauke. Veido kaukė duoda reikiamą spaudimą paciento kaktai ir smakrui tam kad prilaikyti galvą reikiamoje pozicijoje visą operacijos laiką. Ši galvos pozicionavimo sistema užtikrina kad galva ir kvėpavimo takai yra neutralioje pozicijoje visą operacijos laiką. Veido kaukė tvirtinasi dviem dirželiais iš abiejų veido pusių. Uždėkite veido kaukę ir pritvirtinkite ją patraukdami dirželius.

Jei naudojama chirurginė galvos atrama:

- Nuleiskite chirurginę galvos atramą taip, kad ji būtų ties paciento kaklu. Atlaisvinkite priekinį slankų gnybtą ir atloškite galvos laikiklį atgal kiek įmanoma. Atloškite pacientą į gulimą poziciją.

- Cilindro gnybtas gali būti atlaisvintas tam, kad anestezistas lengvai galėtu manipuliuoti su paciento galva. Anestezistas gali naudoti įprastą anestezijos procedūrą, taip pat naudoti pagalves po paciento galva ir pečiais.

- Kai anestezija yra atlikta, prilaikykite paciento galvą ir pakelkite pacientą į sėdimą padėtį. Uždėkite paciento kaukę ir priveržkite dirželius. Tinkamai nureguliuokite galvos padėtį.

- Kai pacientas paruoštas, jį galima steriliai apkloti, atkreipkite dėmesį kad neužklotumėte paciento veido.

- Kai pacientas yra steriliai apklotas, papildomas paciento reguliavimas nėra pageidautinas, bet galimas, tik reikia atkreipti dėmesį kad reguliuojant nesusidarytų per daug spaudimo paciento galvai ir kaklo struktūroms.

- Baigus operaciją nuimkite sterilius apklotus.

- Atlaisvinkite veido kaukės diržus ir nuleiskite paciento galvos laikiklį prie paciento kaklo.

- Naudokite sistemos pakėlimo/nuleidimo rankeną tam kad pacientą pozicionuoti į gulimą padėtį.

- Nuimkite lateralinę atramą iš tos pusės, kurioje stovi paciento transportavimo lova. Perkelkite pacientą į transportavimo lovą.

- SPIDER sistema gali būti naudojama kartu su TENET T-MAX pozicionavimo sistema, ji naudojama operuojamos rankos pozicionavimui operacijos metu. SPIDER sistema jungiama prie T-MAX sistemos galinės atramos, pritaikytos SPIDER sistemos tvirtinimui.

Valymas

Nuvalykite T-MAX atramas po kiekvienos operacijos su nestipriais dezinfektantais, įprastai naudojamais operacinėse.

Šešiakampiai strypai būtinai turi būti nusausinami po valymo.

Laikymas

T-MAX yra laikomas ant specialaus vežimėlio. Uždėjimo ant vežimėlio instrukcija prikabinta prie vežimėlio.

Visiems TENET medicininiams įrenginiams yra suteikiama 12 mėnesių gamintojo garantija garantija.