REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ INTERLEUKINO 6 TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | __ | Roche cobas e411; automatizuotas imunologinis analizatorius; gamintojas - „Hitachi High-Tech Corporation“ |
| 1. | Techniniai reikalavimai analizatoriui |  |  |
| 1.1. |  | Panaudai turi būti pateiktas automatizuotas analizatorius su valdymo programine įranga, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, integruotu arba išoriniu, suderintu su analizatoriumi spausdintuvu bei išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu (jei reikalingas mėginių ar reagentų identifikavimui), arba tyrimams atlikti gali būti suteikiama panaudos būdu naudoti perkančiosios organizacijos jau naudojama įranga​. (Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | Tyrimams atlikti suteikiama panaudos būdu naudoti perkančiosios organizacijos jau naudojama įranga (Roche cobas e411 automatizuotas imunologinis analizatorius). Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 1.2. |  | Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) turi būti techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. | Panaudai pateiktas Roche cobas e411 automatizuotas imunologinis analizatorius (su programine įranga) yra techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus (Interleukino 6 tyrimai). Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 1.3. |  | Panaudai pateiktas analizatorius turi būti skirtas darbui laboratorijoje. | Roche cobas e411 automatizuotas imunologinis analizatorius yra skirtas darbui laboratorijoje. Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 11/392 |
| 1.4. |  | Analizatorius turi turėti brūkšninių kodų skaitytuvą (vidinį ar išorinį) mėginių identifikavimui. | Analizatorius turi vidinį brūkšninių kodų skaitytuvą mėginių identifikavimui. Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 26/392 |
| 1.5. |  | Analizatorius turi turėti galimybę tirti kraujo serumo ir/ar plazmos mėginius. | Analizatorius turi galimybę tirti kraujo serumo ir plazmos mėginius. Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 11/392 |
| 1.6. |  | Analizatorius turi nuskaityti brūkšninį kodą, atpažinti reagentus bei informaciją apie juos (reagentų serijos nr. ir/ar kt.). | Analizatorius nuskaito brūkšninį kodą, atpažįsta reagentus bei informaciją apie juos (reagento tūrį/lygį ir kt.). Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 67/392 |
| 1.7. |  | Analizatorius turi turėti galimybę tirti pavienius mėginius. | Analizatorius turi galimybę tirti pavienius mėginius. Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 176/392 |
| 1.8. |  | Analizatoriaus mėginių laikikliai turi būti pritaikomi skirtingų dydžių mėgintuvėliams ir/arba specialiems mėginių indeliams (pastaruoju atveju tiekėjas mėginių indelius pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). Pastaba. Reikalavimas netaikomas, jeigu analizatorius nenaudoja mėgintuvėlių/ mėginių indelių. | Analizatoriaus mėginių laikikliai yra pritaikyti skirtingų dydžių mėgintuvėliams ir/arba specialiems mėginių indeliams (UAB „Roche Lietuva“ mėginių indelius pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 63/392 |
| 1.9. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių įrangos žymėjimą CE ženklu, kopijas). | Analizatorius turi CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamos galiojančių dokumentų, liudijančių įrangos žymėjimą CE ženklu, kopijos). Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 1.10. |  | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | Kartu su analizatoriumi bus pateikta naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 2. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai: |  |  |
| 2.1. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi teikti informaciją apie reagentus (naudojamų reagentų serijos nr.), atliktų tyrimų (tiriamųjų ir kontrolinių mėginių) rezultatus. | Analizatoriaus programinė įranga teikia informaciją apie reagentus (naudojamų reagentų serijos nr.), atliktų tyrimų (tiriamųjų ir kontrolinių mėginių) rezultatus. Cobas e411 Išsami naudotojo dokumentacija_EN_atitikimai. psl. 183/664, 225/664 - 226/664, 413/664 |
| 2.2. |  | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, vaizduojanti rezultatus grafiškai. | Analizatoriuje yra integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, vaizduojanti rezultatus grafiškai. Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 152/392 |
| 3. | Suderinamumas su LIS |  |  |
|  |  | Analizatorius ir/arba programinė įranga (toliau - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Sistema turi atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/arba validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | Analizatorius ir/arba programinė įranga (toliau - Sistema) yra tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - UAB „Roche Lietuva“ kartu su pasiūlymu konkursui pateikia Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi galimybę ASTM protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi RS232 (COM PORT) jungtį, UAB „Roche Lietuva“ kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. - Sistema atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiunčia į LIS. - Pirkimo laimėjimo atveju UAB „Roche Lietuva“ savo jėgomis ir lėšomis: - Teiks visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateiks detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvaus Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/arba validavime. Žr. Cobas e411_Host Interface Manual V2.3_EN Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 4. | Reikalavimai tyrimams |  |  |
| 4.1. |  | Turi būti nustatoma kiekybinė koncentracija. | Yra nustatoma kiekybinė koncentracija. IL-6 metodinis lapas EN_atitikimai. psl. 1/5 |
| 4.2. |  | Tyrimo atlikimo laikas analizatoriuje – ne ilgesnis nei 20 min. | Tyrimo atlikimo laikas analizatoriuje – 18 min. IL-6 metodinis lapas EN_atitikimai. psl. 1/5 |
| 4.3. |  | Viršutinė koncentracijos matavimo riba (be papildomo darbuotojo įsikišimo/pareikalavimo) turi būti ne mažesnė kaip 2000 ng/l. | Viršutinė koncentracijos matavimo riba (be papildomo darbuotojo įsikišimo/pareikalavimo) yra 5000 pg/mL. IL-6 metodinis lapas EN_atitikimai. psl. 3/5 |
| 4.4. |  | Tyrimo metodika, reagentų (tame tarpe ir kontrolių, kalibratorių (jei reikalingi tyrimo atlikimui)) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba, o kartu su prekėmis - anglų ir lietuvių kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | Tyrimo metodika, reagentų (tame tarpe ir kontrolių, kalibratorių) aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui pateikiami anglų kalba, o kartu su prekėmis - anglų ir lietuvių kalbomis. Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 4.5. |  | Tyrimo metodikoje turi būti pateikti gamintojo rekomenduojami referentiniai (pamatiniai) dydžiai (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui). | Tyrimo metodikoje yra pateikti gamintojo rekomenduojami referentiniai (pamatiniai) dydžiai (pateikiama kartu su pasiūlymu konkursui). IL-6 metodinis lapas EN_atitikimai. psl. 3/5 |
| 4.6. |  | Analizatorius turi turėti galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais (ng/l) arba turi būti pateiktas perskaičiavimo į SI sistemos vienetus koeficientas. | Analizatorius turi galimybę pateikti rezultatus SI sistemos matavimo vienetais. Cobas e411 naudotojo vadovas EN_atitikimai. psl. 281/392 |
| 5. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms |  |  |
| 5.1. |  | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam analizatoriui. | Kontrolinės medžiagos yra ne mažiau nei 2-jų lygių, pritaikytos 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui, validuotos panaudai siūlomam Roche cobas e411 automatizuotam imunologiniam analizatoriui. PreciControl Multimarker metodinis lapas EN_atitikimai. psl. 1/2 |
| 5.2. |  | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su panaudai siūlomu analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomo analizatoriaus) reagentai ir/ar papildomos priemonės, turi būti pateiktas panaudai siūlomo analizatoriaus gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. | Visos siūlomos prekės yra tinkamos darbui su panaudai siūlomu Roche cobas e411 automatizuotu imunologiniu analizatoriumi. Žr. reagentų, kalibratorių, kontrolių ir pagalbinių priemonių metodinius lapus. Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 5.3. |  | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas sudedamąsias priemones (reagentus, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), kalibratorius (jeigu reikalingi tyrimo atlikimui), skiediklius (jei reikalingi reagentų paruošimui ar tyrimo atlikimui), ploviklius, papildomas priemones (pvz., specialius antgalius, specialų spausdinimo popierių, mėginių indelius) ir/ar kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui per 36 mėn. bei rezultatų pateikimui. | UAB „Roche Lietuva“ įvertintino ir nurodė (įrašė) visas sudedamąsias priemones (reagentus, kontrolines medžiagas (ne mažiau 2 lygių), kalibratorius, skiediklius, ploviklius, papildomas priemones ir kitas gamintojo nurodytas priemones, reikalingas 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui per 36 mėn. bei rezultatų pateikimui. Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 5.4. |  | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami kasdieniniai (7 dienos/sav., ne mažiau kaip 2 lygių)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai (esant poreikiui), rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, UAB „Roche Lietuva“ įvertino tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus bei kad kaskart, tiriant pacientų mėginius bus atliekami kasdieniniai (7 dienos/sav., ne mažiau kaip 2 lygių)) ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kontrolinių ar tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai (esant poreikiui), rezultatui viršijus analitines matavimo ribas. Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį. Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 5.5. |  | Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | Reagentai turi CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamos galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijos). Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 5.6. |  | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
|  |  | Konkurso laimėjimo atveju tiekėjas turi pateikti sąrašą visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas naudojamų sudedamųjų priemonių (reagentų, kontrolinių medžiagų (ne mažiau 2 lygių), ploviklių, skiediklių (jei reikalingi tyrimo atlikimui), papildomų priemonių (pvz., specialių antgalių, specialaus spausdinimo popieriaus, mėginių indelių) ir/ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui per 36 mėn. bei rezultatų pateikimui) su nurodytu kiekiu pakuotėje (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | Konkurso laimėjimo atveju UAB „Roche Lietuva“ pateiks sąrašą visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas naudojamų sudedamųjų priemonių (reagentų, kontrolinių medžiagų (ne mažiau 2 lygių), ploviklių, skiediklių), papildomų priemonių ir kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui per 36 mėn. bei rezultatų pateikimui su nurodytu kiekiu pakuotėje. Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |
| 6. | Įrangos techninis aptarnavimas |  |  |
| 6.1. |  | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas turi prisijungti nuotoliniu būdu (jeigu tokia galimybė yra) ir pašalinti sutrikimą. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu arba nesant tokios galimybės, į LSMU ligoninę Kauno klinikas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir ne vėliau kaip per 24 valandas pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ir sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalinti gedimą turi per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas) | UAB „Roche Lietuva“ užtikrins įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. UAB „Roche Lietuva“ gavus pranešimą apie įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas prisijungs nuotoliniu būdu ir pašalins sutrikimą. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, į LSMU ligoninę Kauno klinikas atvyks reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir ne vėliau kaip per 24 valandas pašalins gedimą arba kitaip užtikrins įrangos darbą ir sudarys sąlygas kokybiškai ir savalaikiai atlikti tyrimus. Visiškai pašalintas gedimas bus per 48 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimo per 48 valandas, UAB „Roche Lietuva“ sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeis lygiaverte. Prie pirkimo dokumentų pateikiama tiekėjo laisvos formos deklaracija. |

1 priedas REAGENTAI IR LABORATORINĖS PRIEMONĖS INTERLEUKINO 6 TYRIMŲ ANALIZATORIUI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM; PVM tarifas %; Suma, EUR be PVM 36 mėn.; Suma, EUR su PVM 36 mėn.; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Interleukino 6 tyrimai; 1800; x; x; x; x; x; x; x. 1.1.; IL 6 Elecsys cobas e 100 V2; x; 100 tyrimų; 36; 620,00; 5; 22 320,00; 23 436,00; Roche, IL 6 Elecsys cobas e 100 V2, prekės kodas - 09015604190. 1.2.; IL 6 CS Elecsys; x; 4 x 2 mL; 27; 16,02; 5; 432,54; 454,17; Roche, IL 6 CS Elecsys, prekės kodas - 05109469190. 1.3.; PreciControl Multimarker Elecsys; x; 6 x 2 mL; 30; 11,99; 5; 359,70; 377,69; Roche, PreciControl Multimarker Elecsys, prekės kodas - 05341787190. 1.4.; Adapter Sys clean Ku fbl; x; 1 vnt.; 3; 0,27; 5; 0,81; 0,85; Roche, Adapter Sys clean Ku fbl, prekės kodas - 11933159001. 1.5.; AssayCup; x; 3600 vnt.; 12; 20,85; 5; 250,20; 262,71; Roche, AssayCup, prekės kodas - 11706802001. 1.6.; AssayTip; x; 3600 vnt.; 18; 29,10; 5; 523,80; 549,99; Roche, AssayTip, prekės kodas - 11706799001. 1.7.; CalSet Vials Elecsys, cobas e; x; 112 vnt.; 18; 10,39; 5; 187,02; 196,37; Roche, CalSet Vials Elecsys, cobas e, prekės kodas - 11776576322. 1.8.; CleanCell Elecsys, cobas e; x; 6 x 380 mL; 36; 3,38; 5; 121,68; 127,76; Roche, CleanCell Elecsys, cobas e, prekės kodas - 11662970122. 1.9.; Clean-Liner; x; 1 x 14 vnt.; 3; 17,54; 5; 52,62; 55,25; Roche, Clean-Liner, prekės kodas - 11800507001. 1.10.; Cobas sample cup; x; 5000 vnt.; 3; 60,43; 5; 181,29; 190,35; Roche, Cobas sample cup, prekės kodas - 10394246001. 1.11.; ControlSet Vials Elecsys, cobas e; x; 112 vnt.; 30; 10,38; 5; 311,40; 326,97; Roche, ControlSet Vials Elecsys, cobas e, prekės kodas - 03142949122. 1.12.; Diluent MultiAssay Elecsys, cobas e; x; 2 x 16 mL; 18; 4,13; 5; 74,34; 78,06; Roche, Diluent MultiAssay Elecsys, cobas e, prekės kodas - 03609987190. 1.13.; ISE cleaning solution Sys Clean; x; 5 x 100 mL; 3; 10,11; 5; 30,33; 31,85; Roche, ISE cleaning solution Sys Clean, prekės kodas - 11298500316. 1.14.; ProCell Elecsys, cobas e; x; 6 x 380 mL; 36; 4,35; 5; 156,60; 164,43; Roche, ProCell Elecsys, cobas e, prekės kodas - 11662988122. 1.15.; Sys Wash Elecsys, cobas e; x; 1 x 500 mL; 27; 2,31; 5; 62,37; 65,49; Roche, Sys Wash Elecsys, cobas e, prekės kodas - 11930346122. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x; x; 25 064,70; 26 317,94; x.

| PASTABOS, PAPILDOMI REIKALAVIMAI: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis). |  |  |  |  |  |  |  |