Pirkimo sąlygų priedas Nr.16

„ 11 pd. Techninė specifikacija. Videolaringoskopas ir bronchoskopas“

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Bendrieji reikalavimai:**

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. **Kartu su pasiūlymu** turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). **Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.**

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

**11 pirkimo objekto dalis. Videolaringoskopas ir bronchoskopas, 1 kompl.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Parametro reikšmė** | **Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.** |
| **Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)** | | | |
| 1 | **Videolaringoskopas ir bronchoskopas – 1 kompl.** | | |
| 1.1 | Video monitorius 1 vnt. | 1. Ekrano skersmuo ≥ 8“ 2. Raiška ≥ (1024 x 768) taškų; 3. ≥ 1 jungtis instrumentams; 4. Galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas; 5. Galimybė iškelti video vaizdus ir nuotraukas į laikmenas per USB tipo jungtį; 6. Monitorius turi turėti laikiklį pritvirtinamą prie stovo; 7. Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparios medžiagos; 8. Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; 9. Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; 10. Komplektuojamas tinkamas akumuliatoriaus pakrovėjas ir laidas laringoskopo pleištui ir video monitoriui sujungti. |  |
| 1.2 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; 2. Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; 4. Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; 5. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.3 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; 2. Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; 4. Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; 5. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.4 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | 1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 2 dydžio pleištas; 2. Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 3. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; 4. Kameros raiška ≥ 1280 x 800 taškų; 5. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.5 | Videolaringoskopo pleištas 1 vnt. | 1. Pleištas pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygomis (D- pleišto tipo arba lygiavertis); 2. Suaugusiems; 3. Pagamintas iš titano arba nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 4. Su šviesos diodu (LED) apšvietimu; 5. Kameros raiška:  ≥ 1280 x 800 taškų; 6. Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 1.6 | Lankstus video endoskopas intubacijai 1 vnt. | 1. Techniškai suderinamas su p. 2.1 video monitoriumi; 2. Su siurbimo vožtuvu; 3. CMOS (arba lygiavertė) technologija; 4. Matymo kryptis 0° ± 10°; 5. Matymo kampas 100° ± 10°; 6. Darbinis ilgis 65 cm ± 5 cm; 7. Išorinis skersmuo 5,5 mm ± 0,2 mm; 8. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 2,2 mm ± 0,1 mm; 9. Lenkimasis a/ž: (140° / 140°) ± 10°; 10. Komplektuojamas su vonele mirkymui ir konteineriu sterilizacijai dujose. |  |
| 1.7 | Vežimėlis 1 vnt. | 1. Pritaikytas komplektuojamam  vaizdo monitoriui tvirtinti; 2. Aukštis 130 ± 15 cm; 3. Su ≥ 4 antistatiniais ratukais; 4. Su krepšiu ar spec. vietomis laringoskopo pleištams ir reikmenims susidėti; 5. Su laikikliu lanksčiam video endoskopui. |  |
| 2. | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
| 3. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 4. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;  2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 5. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |