Pirkimo sąlygų priedas Nr.17

„12 pd. Techninė specifikacija. Pacientų šildymo prietaisas“

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Bendrieji reikalavimai:**

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. **Kartu su pasiūlymu** turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). **Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.**

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

**12 pirkimo objekto dalis. Pacientų šildymo prietaisas, 5 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Parametro reikšmė** | **Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.** |
| **Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)** | | | |
|  | Paciento šildymo įrenginio paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų apklotą/paklotą pučiant šiltą orą. |  |
|  | Reikalavimai įrenginio konstrukcijai: | Sumontuotas ant specialaus  mobilaus vežimėlio (stovo) su krepšiu, skirtu įrenginio priedams (apklotams) sudėti;  Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba |  |
|  | Mobilus vežimėlis | Reguliuojamo aukščio ne mažesnėje amplitudėje 70-90 cm  Su ne mažiau kaip 4 rateliais  Su krepšiu vienkartinėms antklodėms laikyti |  |
|  | Prietaiso matmenys | Svoris ≤ 6,5 kg  Išoriniai matmenys ne didesni kaip 30 cm x 35cm x 40 cm (IxPxA) |  |
|  | Oro tiekimo į apklotą žarna | Ilgis 1,5-2 m |  |
|  | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | 1. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi;  2. Su garsine ir vaizdine aliarmo sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju;  3. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus ne daugiau kaip 560C (sutinkamai IEC 80601—2-35) |  |
|  | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas),  2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |
|  | Temperatūros pasirinkimo variantai | 32°C; 38°C arba 43°C |  |
|  | Pasiekiama nustatyta temperatūra | Ne ilgiau kaip per 40 s |  |
|  | Palaikomos temperatūros tikslumas | +/- 2.5ºC |  |
|  | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | 1. Techniniai aliarmai, 2. Viršytos temperatūros aliarmas, 3. Galimybė aliarmus laikinai išjungti |  |
|  | Šildymo įrenginio našumas | Ne mažiau 900 l/min. |  |
|  | Didelio efektyvumo oro filtravimo sistema | 1. HEPA filtras arba lygiavertis,  2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 1000 val. |  |
|  | Komplektacija | 1. Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šiltam orui tiekti žarą 2. Mobilus stovas įrenginio tvirtinimui 3. Komplekte turi būti 10 vnt. vienkartinių apklotų skirtų visam kūnui. |  |
|  | Triukšmingumas | ≤ 50 dBa |  |
|  | Maitinimas | 220V ± 10% 50Hz |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;  2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |