Pirkimo sąlygų priedas Nr.19

„14 pd. Techninė specifikacija. Mobilus rentgeno aparatas“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

14 pirkimo objekto dalis. Mobilus rentgeno aparatas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | Siūlomas mobilus rentgeno aparatas turi būti naujas, nenaudotas. |  |
|  | Rentgeno vamzdis | - Fokusų dydžiai: ne didesni kaip 0,6–0,8 mm ir 1,0–1,4 mm intervale. - Anodas: besisukantis, šiluminė talpa ne mažesnė kaip 300 kHU. - Aukštos kokybės vaizdo gavimas esant mažai dozei. |  |
|  | Generatorius | - Galia: ne mažesnė kaip 30 kW. - Aukštos įtampos diapazonas: nuo 40 iki 125 kV. - Srovės reguliavimas: 10–500 mA (priklausomai nuo kV). - Ekspozicijos laikas: nuo 1 ms iki 5 s arba daugiau. |  |
|  | Detektorius | - Tipas: skaitmeninis, plokščiasis panelės detektorius (flat panel detector – FPD). - Detektoriaus dydis: bent 35 × 43 cm. arba lygiavertis, užtikrinantis pilną krūtinės ląstos ir galūnių vaizdavimą. - Pikselių matmuo: ne didesnis kaip 150 µm. - Detektoriaus skiriamoji geba: ne mažesnė kaip 2.5 lp/mm. - Belaidis arba laidinis. - Detektoriaus darbo laikas su akumuliatoriumi – ne trumpesnis kaip 4 valandos. |  |
|  | Mobilumo reikalavimai | - Sistema turi būti pilnai mobili: įrengta ant ratukų. - Baterinis maitinimas su galimybe atlikti ne mažiau 20 ekspozicijų be įkrovimo. - Rankinis valdymas: su stabdžių sistema, ergonomišku rankiniu vairavimu. - Svoris: ne daugiau 600 kg |  |
|  | Valdymas ir programinė įranga | - Jutiklinis ekranas, spalvotas, ne mažesnis kaip 15 colių. - Vaizdų peržiūra realiu laiku. - Automatizuoti ekspozicijos parametrai (APR). - Integruotas DICOM 3.0: siuntimas PACS, darbo sąrašai (Worklist), spausdinimas, MPPS. - Galimybė eksportuoti vaizdus per USB. - Galimybė integruoti su HIS/RIS. |  |
|  | Aksesuarai | - Detektoriaus laikiklis (stovėjimo stovas arba kitas fiksatorius). - Detektoriaus akumuliatorių kroviklis (jei reikalingas). - Apsauginės priemonės: bent 2 švininės prijuostės (≥ 0.5 mm Pb). |  |
|  | Maitinimas | 220 V ±10%, 50 Hz. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |