Pirkimo sąlygų priedas Nr. 8

„ 3 pd. Techninė specifikacija. Operacinis stalas“

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. Bendrieji reikalavimai:**

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. **Kartu su pasiūlymu** turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). **Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.**

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

**3 pirkimo objekto dalis. Operacinis stalas, 3 vnt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai** | **Parametro reikšmė** | **Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.** |
| **Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)** | | | |
|  | **OPERACINIS STALAS** |  |  |
|  | Stalo tipas | Mobilus operacinis stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde. |  |
|  | Valdymo būdas | Elektrohidraulinis |  |
|  | Stalo elektrinis maitinimas | Akumuliatorių baterija, integruota operaciniame stale, pakraunama iš 220V±10% 50Hz elektros tinklo. |  |
|  | Keliamoji galia | ≥ 350 kg |  |
|  | Didžiausia rekomenduojama saugi darbinė (dinaminė – kai stalą galima pilnai reguliuoti) apkrova | Įprastinėje padėtyje ≥ 250 kg. |  |
|  | Fiksavimas darbinėje padėtyje | Darbinėje padėtyje operacinis stalas fiksuojamas elektriniu arba kojiniu pedalu aktyvuojamu stabdžiu |  |
|  | **STALVIRŠIS** |  |  |
|  | Stalviršio konstrukcija | Stalviršis susideda iš ne mažiau 4 sekcijų:  1. Galvos (su išmontavimo galimybe);  2. Nugaros atrama;  3. Dubens atrama;  4. Vienos arba dviejų dalių kojų sekcija. |  |
|  | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
|  | Išmontuojamos stalviršio sekcijos su nuėmimo-uždėjimo mechanizmais, turinčios fiksavimo priemones: fiksavimo rankenas, sraigtus ar kitus būdus. | Būtina |  |
|  | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti | Būtinas abiejose stalo pusėse |  |
|  | Stalviršio matmenys | Ilgis ≥ 2000 mm; Plotis be šoninių bėgelių ≥ 500 mm. |  |
|  | **ČIUŽINYS** |  |  |
|  | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
|  | Pagamintas iš viskoelastinės ar analogiškos medžiagos, apsaugančios nuo pragulų | Būtina |  |
|  | Čiužinio storis | ≤ 90 mm |  |
|  | **STALVIRŠIO PADĖTIES REGULIAVIMAS** |  |  |
|  | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 250 |  |
|  | Motorizuotas anti –Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 250 |  |
|  | Motorizuotas lateralinės pozicijos nustatymas | ≥ 200 į abi puses |  |
|  | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (aukštis nurodytas be čiužinio) | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 700 iki 900 mm |  |
|  | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo – 350 iki + 700 |  |
|  | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo – 900 iki + 100 |  |
|  | Galvos sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo –450 iki + 200 |  |
|  | Išilginis stalviršio poslinkis | ≥ 300 mm |  |
|  | Motorizuotas stalviršio „0“ padėties nustatymas | Būtina |  |
|  | **NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS** |  |  |
|  | Su laidu. 1 vnt. | Būtina |  |
|  | **KOMPLEKTACIJOJE OPERACINIŲ STALŲ PRIEDAI** |  |  |
|  | Galvos sekcija 3 stalams | 3 vnt. |  |
|  | Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu tvirtinama prie šoninio operacinio stalo bėgelio 3 stalams | 6 vnt. |  |
|  | Kojų sekcija 3 stalams | 3 vnt. |  |
|  | Diržas paciento fiksavimui prie operacinio stalo 3 stalams | 3 vnt. |  |
|  | Geliniai paciento pozicionavimo priedai 3 stalams | Pagalvėlė galvai - 3 vnt. |  |
|  | Operacinio stalo metaliniai komponentai pagaminti iš AISI 304 arba AISI 316L klasės nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio). | Būtina |  |
|  | Atitikimas standartams IEC 60601-1-2 arba lygiaverčiams. | Būtina |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;  2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |