## Lakštas1
Pirkimo sąlygų 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 1 priedėlis,,Prietaisų sąrašas“
METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS MATAVIMO PRIETAISŲ SĄRAŠAS
Eil. / Nr.	Matavimo priemonės pavadinimas	Preliminarus prietaisų vnt. skaičius	Metrologinė patikra ar kalibravimas	Kas bus kalibruojama/tikrinama: ilgio, masės, temperatūros,tūrio matavimas, kiti įvairūs matavimai	Reikalavimai tiekėjui: akredituota paslauga (pažymėta "Taip"/ neakredituota (pažymėta / "Ne")	Iš viso kartų per 36 mėn.	Iš viso vnt.	Kalibravimo taškai	PD valdybų skyrių / pav.³	Paslauga atliekama
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1 dalis (ILGIO IR MASĖS MATAVIMAS)
1.1.	Mikrometras skaitmeninis YATO, YT-72305	1	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip	2	2	Galinio ilgio matai (5, 12, … 100) mm	KTV DokTS	Pas paslaugos teikėją
1.2.	Metrolazdė MŠA-A-3,3 ir analogiški	3	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip	1	3	0 - 100 mm, 0 - 1000 mm, / 0 - 2000 mm	TVV AS	Pas paslaugos / teikėją
1.3.	Metalinė ruletė (3000 mm)	1	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip	1	1	0 - 100 mm, 0 - 1000 mm, / 0 - 2000 mm	KTV GSTTS	Pas paslaugos / teikėją
1.4.	Slankmatis (0 – 150 mm)	2	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip	2	4	21,2; 71,5; 126,8	KTV GSTTS	Pas paslaugos teikėją
1.5.	Slankmatis (0 – 200 mm)	1	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip	1	1	21,2; 71,5; 126,8	KTV GSTTS	Pas paslaugos teikėją
1.6.	Elektroninės svarstyklės / „KERN EG420-3MN“	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	2		KTV DakTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.7.	Elektroninės svarstyklės / „KERN EG420-3MN“	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	2	2	0,5 g, 6 g, 70 g, 100 g, 200 g	KTV DakTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.8.	20 g svarstis M1 t.kl / Vienas (atskiras) svarelis, gamintojas / Kern and Sohn GmbH	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	1	20 g	KTV DakTS	Pas paslaugos teikėją
1.9.	200 g svarstis M1 t.kl / Vienas (atskiras) svarelis, gamintojas / Kern and Sohn GmbH	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	1	200 g	KTV DakTS	Pas paslaugos teikėją
1.10	Elektroninės svarstyklėsVibra AJ-6200 CE	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	1		KTV GSTTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.11	Elektroninės svarstyklėsVibra AJ-6200 CE	1	Kalibravimas		Taip	1	1	1 g; 100 g; 1000 g; 2000 g; 5000 g	KTV GSTTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.12	Dinamometras	1	Kalibravimas	Masės matav.	Ne	1	1	0 N; 100 N; 200 N; 300 N; 500 N	KTV GSTTS	Pas paslaugos teikėją
1.13.	Svarstis 2 g, M1 klasė	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	1		KTV GSTTS	Pas paslaugos teikėją
1.14.	Svarstis 100 g, M1 klasė	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	1		KTV GSTTS	Pas paslaugos teikėją
1.15.	Elektroninės svarstyklės "Acculab V-200"	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	3	3		KTV BTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.16.	Elektroninės svarstyklės "Acculab V-200"	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	3	Sukalibruoti keturiuose taškuose: / 1 g, 5 g, 10 g, 15 g,	KTV BTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.17.	Elektroninės svarstyklės "KERN 770-12"	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	3	3		KTV BTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.18.	Elektroninės svarstyklės "KERN 770-12"	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	3	Sukalibruoti keturiuose taškuose: / 1 g, 5 g, 10 g, 15 g	KTV BTS	Liepyno g. 11 A, Vilnius
1.19.	Svarsčiai (1g, 5g) F2 t. kl., gamintojas yra "Chirana Praha"	2	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	6	Masės vardinės vertės taškas (1 g, 5 g)	KTV BTS	Pas paslaugos teikėją
1.20.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AUW 120D	2	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	4		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.21.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AUW 120D	2	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	6	0,01 g; 0,1 g; 1 g; 20 g; 40 g / 1 g; 25 g; 50 g; 75 g; 100 g	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.22.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU UW 4200HV	3	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	6		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.23.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU UW 4200HV	3	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	9	1g; 1000 g; 2000 g; 3000 g; 4000 g	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.24.	Elektroninės svarstyklės SARTORIUS MC 21S, RADWAG XA 82/220/2X, KERN ABT 220-5DNM	2	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	4		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.24.	Elektroninės svarstyklės SARTORIUS MC 21S, RADWAG XA 82/220/2X, KERN ABT 220-5DNM	3	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	9	0,05 g, 0,1 g, 1 g, 10 g, 200 g	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.25.	Elektroninės svarstyklės / Sartorius F 150S	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	3	1 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg, 150 kg	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.26.	Elektroninės svarstyklės / RADWAG PS 1000.R2	2	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	6	1 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.27.	Elektroninės svarstyklėsSHIMADZU UW 6200HV	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	2		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.28.	Elektroninės svarstyklėsSHIMADZU UW 6200HV	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	3	1 g, 1500 g, 3100 g, 4500 g, 6200 g	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.29.	Elektroninės svarstyklės / SARTORIUS BCA1203I-1CE4	3	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	6		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.30.	Elektroninės svarstyklės / SARTORIUS BCA1203I-1CE4	3	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	9	0,1 g, 300 g, 600 g, 900 g, 1200 g	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.31.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AP 225 W	7	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	14		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.32.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AP 225 W	7	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	21	0,1 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.33.	Elektroninės svarstyklės / RADWAG WLC 60/C2/K	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	3	3	1 kg; 10 kg; 20 kg; 30 kg; 50 kg.	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
1.34.	Svarsčiai F1 t. kl.	14	Kalibravimas	Masė	Taip	3	42	Masės vardinės vertės taškas (100 mg, 500 mg, 1 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 2 kg)	KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
1.35.	Svarsčiai M1 t. kl	2	Kalibravimas	Masė	Taip	3	6	Masės vardinės vertės taškas / (5 kg, 10 kg)	KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
1.36.	Kalibravimo liudijimo ir/arba patikros sertifikato originalo (popierinis) išdavimas tik Cheminių tyrimų skyriaus prietaisams					153		KTV ChTS

2 dalis (TEMPERATŪROS MATAVIMAS)
2.1.	Temperatūros ir drėgmės matuoklis "Testo 400"	1	Metrologinė patikra	Temp. ºC; / drėgmė %	Taip	3	3		KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
2.2.	Temperatūros ir drėgmės matuoklis "Testo 400"	1	Kalibravimas	Temp. ºC; / drėgmė %	Taip	3	3	Oro temperatūros ir drėgnumo matuoklį kalibruoti: trijuose taškuose temperatūros parametrui (+18 °C, +25 °C, +30 °C) ir trijuose taškuos oro drėgnumo parametrui (40 %, 60 %, 80 %).	KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
2.3.	Skaitmeniniai temperatūros matuokliai (11 matuoklių - 15 zondų) Modeliai: 1 vnt. "DURAC NA 82021-172"; 1 vnt. "DURAC EU 620-0919"; 2 vnt. "Traceable® excursion-tracTM Datalogging Thermometer 620-2207"; 1 vnt. "Traceable® Memory Monitoring Thermometer 620-2023"; 2 vnt. "Multi-Purpose Digital Thermometer 620-2199"; 2 vnt. "Traceable® High accuracy Refrigerator Thermometer 620-1827"; 1 vnt. Precision Electronic Verification Thermometer“ Ser. Nr. F239145'; 1 vnt. "HI147“ Ser. 06080902221	15	Metrologinė patikra	Temp.ºC	Taip	3	45		KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
2.4.	Skaitmeniniai temperatūros matuokliai (11 matuoklių - 15 zondų) Modeliai: 1 vnt. "DURAC NA 82021-172"; 1 vnt. "DURAC EU 620-0919"; 2 vnt. "Traceable® excursion-tracTM Datalogging Thermometer 620-2207"; 1 vnt. "Traceable® Memory Monitoring Thermometer 620-2023"; 2 vnt. "Multi-Purpose Digital Thermometer 620-2199"; 2 vnt. "Traceable® High accuracy Refrigerator Thermometer 620-1827"; 1 vnt. Precision Electronic Verification Thermometer“ Ser. Nr. F239145'; 1 vnt. "HI147“ Ser. 06080902221	15	Kalibravimas	Temp.ºC	Taip	3	45	Skaitmeninių termometrų zondus kalibruoti penkiuose taškuose: / -25 °C, -15 °C, 0 °C, +4 °C, +8°C	KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
2.5.	Termostatiniai kratytuvai: Biometra TS1, Biosan TS 100	12	Kalibravimas	Temperatūros matavimas	Taip	3	36	Kalibruoti trijuose taškuose: +37 °C, +56 °C, +95 °C.	KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
2.6.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	8	Metrologinė patikra	Temp.ºC	Taip	1	8		KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
2.7.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	8	Kalibravimas	Temp.ºC	Taip	3	24	15 ºC, 20 ºC, 25 ºC	KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
2.8.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	1	Metrologinė patikra	Temp.ºC	Taip	1	1		KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
2.9.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	1	Kalibravimas	Temp.ºC	Taip	3	3	0 ºC, 5 ºC, 10 ºC	KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
2.10.	Oro santykinės drėgmės ir temperatūros matuoklis testo 174-H	2	Kalibravimas	Temp. ºC / drėgmė %	Taip	2	4	18 ºC, 25 ºC, 30 ºC / / 40 %, 60 %, 80 %	KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
2.11.	Skaitmeninis temperatūros matuoklis	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	2	2		KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
2.12.	Skaitmeninis temperatūros matuoklis	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	2	2	Skaitmeninių termometrų zondus kalibruoti penkiuose taškuose: / -25 °C, -15 °C, 0 °C, +4 °C, +8°C.	KTV ChTS	Pas paslaugos teikėją
2.13.	Temperatūros ir drėgmės matuoklis WS7027N-IT (naudojamas KTV 1 aukšto pastate)	1	Metrologinė patikra	Temp. ºC; / drėgmė %	Taip	2	2		DAV DVS	Pas paslaugos teikėją
2.14.	Temperatūros ir drėgmės matuoklis WS7027N-IT (naudojamas KTV 1 aukšto archyve)	1	Kalibravimas	Temp. ºC; / drėgmė %	Taip	2	2	kalibravimo taškai: +20⁰C, 50 proc.>	DAV DVS	Pas paslaugos teikėją
2.15.	Kalibravimo liudijimo ir/arba patikros sertifikato originalo (popierinis) išdavimas tik Cheminių tyrimų skyriaus prietaisams					44		KTV ChTS

3 dalis (TŪRIO MATAVIMAS)
3.1.	Reguliuojamo tūrio automatinė vienkanalė pipetė	55	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	3	165		KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
3.2.	Reguliuojamo tūrio automatinė vienkanalė pipetė	55	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	3	165	Pipetės, kurios tūris 0,1-2,5µl, kalibruojami taškai: 1 µl, 1,75 µl, 2,5 µl. Pipetės, kurios tūris 0,5-10µl, kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl. Pipetės, kurios tūris 2-20 µl, kalibruojami taškai: 2µl, 10µl, 20µl. Pipetės, kurios tūris 20-200 µl, kalibruojami taškai: 20µl, 100µl, 200µl. Pipetės, kurios tūris 100-1000 µl, kalibruojami taškai: 100µl, 500µl, 1000µl.	KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
3.3.	Reguliuojamo tūrio automatinė 0,5 - 10 µl aštuonių kanalų pipetė (skaičiuojamas kanalų skaičius)	2 vnt.(tai yra 16 kanalų)	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	3	48		KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
3.4.	Reguliuojamo tūrio automatinė 0,5 - 10 µl aštuonių kanalų pipetė (skaičiuojamas kanalų skaičius)	2 vnt.(tai yra 16 kanalų)	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	3	48	Kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl.	KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
3.5.	Reguliuojamo tūrio elektroninė pipetė	3	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	3	9		KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
3.6.	Reguliuojamo tūrio elektroninė pipetė	3	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	3	9	Pipetė, kai antgalis 0,5ml, kalibruojami taškai: 5µl, 50µl, 500µl. Pipetė, kai antgalis 10ml, kalibruojami taškai: 1 ml, 5 ml, 10 ml.	KTV BTS	Pas paslaugos / teikėją
3.7.	Stiklinės matavimo kolbos, 5 ml	60	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	60		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.8.	Stiklinės matavimo kolbos, 5 ml	60	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	60	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.9.	Stiklinės matavimo kolbos, 10 ml	45	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	45		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.10.	Stiklinės matavimo kolbos, 10 ml	45	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	45	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.11.	Stiklinės matavimo kolbos, 50 ml	3	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	3		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.12.	Stiklinės matavimo kolbos, 50 ml	3	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	3	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.13.	Stiklinės matavimo kolbos, 100 ml	50	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	50		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.14.	Stiklinės matavimo kolbos, 100 ml	50	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	50	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.15.	Stiklinės matavimo kolbos, 200 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.16.	Stiklinės matavimo kolbos, 200 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.17.	Stiklinės matavimo kolbos, 250 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.18.	Stiklinės matavimo kolbos, 250 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.19.	Stiklinės matavimo kolbos, 500 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.20.	Stiklinės matavimo kolbos, 500 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.21.	Stiklinės matavimo kolbos, 1000 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.22.	Stiklinės matavimo kolbos, 1000 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.23.	Stiklinės matavimo kolbos, 2000 ml	2	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	2		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.24.	Stiklinės matavimo kolbos, 2000 ml	2	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	2	Vienas taškas: vardinis kolbos tūris	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.25.	Stikliniai graduoti cilindrai, 5 ml	2	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	2		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.26.	Stikliniai graduoti cilindrai, 5 ml	2	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	2	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.27.	Stikliniai graduoti cilindrai, 10 ml	2	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	2		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.28.	Stikliniai graduoti cilindrai, 10 ml	2	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	2	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.29.	Stikliniai graduoti cilindrai, 25 ml	5	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	5		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.30.	Stikliniai graduoti cilindrai, 25 ml	5	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	5	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.31.	Stikliniai graduoti cilindrai, 50 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.32.	Stikliniai graduoti cilindrai, 50 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.33.	Stikliniai graduoti cilindrai, 100 ml	15	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	15		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.34.	Stikliniai graduoti cilindrai, 100 ml	15	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	15	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.35.	Stikliniai graduoti cilindrai, 250 ml	20	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	20		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.36.	Stikliniai graduoti cilindrai, 250 ml	20	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	20	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.37.	Stikliniai graduoti cilindrai, 500 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.38.	Stikliniai graduoti cilindrai, 500 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.39.	Stikliniai graduoti cilindrai, 1000 ml	15	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	15		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.40.	Stikliniai graduoti cilindrai, 1000 ml	15	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	15	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.41.	Stikliniai graduoti cilindrai, 2000 ml	2	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	2		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.42.	Stikliniai graduoti cilindrai, 2000 ml	2	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	2	Du taškai: 50 % ir 100 % cilindro vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
3.43.	Kalibravimo liudijimo ir/arba patikros sertifikato originalo (popierinis) išdavimas tik Cheminių tyrimų skyriaus prietaisams					562		KTV ChTS

4 dalis (STIKLINIŲ GRADUOTŲ PIPEČIŲ TŪRIO MATAVIMAS)
4.1.	Stiklinės graduotos pipetės, 0,1 ml	2	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	2		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.2.	Stiklinės graduotos pipetės, 0,1 ml	2	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	2	Trys taškai: 10 %, 50 % ir 100 % pipetės vardinio tūrio arba bet kokie taškai, apimantys visą pipetės tūrį, svarbiausia, kad būtų akredituota sritis	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.3.	Stiklinės graduotos pipetės, 0,5 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.4.	Stiklinės graduotos pipetės, 0,5 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Trys taškai: 10 %, 50 % ir 100 % pipetės vardinio tūrio arba bet kokie taškai, apimantys visą pipetės tūrį, svarbiausia, kad būtų akredituota sritis	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.5.	Stiklinės graduotos pipetės, 1,0 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.6.	Stiklinės graduotos pipetės, 1,0 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Trys taškai: 10 %, 50 % ir 100 % pipetės vardinio tūrio arba bet kokie taškai, apimantys visą pipetės tūrį, svarbiausia, kad būtų akredituota sritis	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.7.	Stiklinės graduotos pipetės, 2,0 ml	5	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	5		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.8.	Stiklinės graduotos pipetės, 2,0 ml	5	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	5	Trys taškai: 10 %, 50 % ir 100 % pipetės vardinio tūrio arba bet kokie taškai, apimantys visą pipetės tūrį, svarbiausia, kad būtų akredituota sritis	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.9.	Stiklinės graduotos pipetės, 5,0 ml	10	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	10		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.10.	Stiklinės graduotos pipetės, 5,0 ml	10	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	10	Trys taškai: 10 %, 50 % ir 100 % pipetės vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.11.	Stiklinės graduotos pipetės, 10,0 ml	3	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	3		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.12.	Stiklinės graduotos pipetės, 10,0 ml	3	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	3	Trys taškai: 10 %, 50 % ir 100 % pipetės vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.13.	Stiklinės graduotos pipetės, 25,0 ml	1	Metrologinė patikra	Tūris	Taip	1	1		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.14.	Stiklinės graduotos pipetės, 25,0 ml	1	Kalibravimas	Tūris	Taip	1	1	Trys taškai: 10 %, 50 % ir 100 % pipetės vardinio tūrio	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
4.15.	Kalibravimo liudijimo ir/arba patikros sertifikato originalo (popierinis) išdavimas tik ChTS prietaisams					82		KTV ChTS

5 dalis (TANKIO MATAVIMAI)
5.1.	Automatinis tankio matuoklis (densimetras) KEM ALM-155 ²	1	Metrologinė patikra	Alkoholio kiekis, tūr. % / arba / tankis (esant 20 ºC), g/cm3	Taip²	3	3		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
5.2.	Automatinis tankio matuoklis (densimetras) KEM ALM-155 ²	1	Kalibravimas	Alkoholio kiekis, tūr. % / arba / tankis (esant 20 ºC), g/cm3	Taip²	3	3	Trys taškai: 10 tūr. %, 50 tūr. %, 90 tūr. % arba bet kurie kiti trys taškai, patenkantys į matavimo ribas (0...100) tūr. % / arba / Trys taškai: 0,70000 g/cm3, 0,90000 g/cm3, 1,00000 g/cm3 arba trys taškai, artimi nurodytiems.	KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
5.3.	Kalibravimo liudijimo ir/arba patikros sertifikato originalo (popierinis) išdavimas tik ChTS prietaisams					6		KTV ChTS

6 dalis (KITI ĮVAIRŪS MATAVIMAI)
6.1.	Dozimetras RadEye PRD4 ir analogiški	40	Metrologinė patikra	Radiacijos matav.	Taip	2	80		TVV AS	Pas paslaugos / Teikėją (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose)
6.2.	Refraktometras ABBE / KRUSS AR2008	1	Metrologinė patikra	Lūžio rodiklis (refrakcijos indeksas) nD ir kietųjų medžiagų kiekis, % Brix	Taip	3	3		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
6.3.	Analizatorius WTW / inoLab pH/cond Level 1	1	Metrologinė patikra	Vandenilio jonų koncentracija (pH) ir savitasis laidumas	Taip	3	3		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
6.4.	Dujų analizatorius / EC28 DAR (dujų nuotėkio jutiklis) ²	2	Metrologinė patikra	tur.dujų %	Taip²	6	12		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
6.5.	Drėgnomatis / SARTORIUS MA 40	2	Metrologinė patikra	Temp. ºC / drėgmė %	Taip	2	4		KTV ChTS	Liepyno 11A, Vilnius
6.6.	Spiritometras ¹	30	Metrologinė patikra	Koncentrac. tūrio %	Taip1	1	30		KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
6.7.	Spiritometras ¹	30	Kalibravimas	Koncentrac. tūrio %	Taip1	3	90	3 taškai: 0 %, 50 % ir 100 % reikšmių matavimo diapazono; išskyrus spiritometrus, turinčius ,,0“ matavimo reikšmės ribą – ne 0, o 10 %, turinčius ,,101“ matavimo reikšmės ribą – ne 100, o 90 % reikšmių matavimo diapazono.	KTV ChTS	Pas paslaugos / teikėją
6.8.	Kalibravimo liudijimo ir/arba patikros sertifikato originalo (popierinis) išdavimas tik Cheminių tyrimų skyriaus prietaisams					142		KTV ChTS

	Turi būti pateikti skaitmeniniai patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai, išskyrus KTV Cheminių tyrimų skyriaus prietaisams, šiems prietaisams turi būti pateikti popieriniai patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai
	Kalibravimas turi būti atliktas specifikacijoje nurodytuose kalibravimo taškuose.
	¹ – Spiritometrams kartu su kalibravimo liudijimais turi būti pateiktos neakredituotoms kalibravimo paslaugoms naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimų kopijos. Naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimus turi būti išdavę kompetentingos kalibravimo laboratorijos: a) Nacionaliniai metrologijos institutai (NMI), pasirašę Metro konvencijos pagrindu parengtą Daugiašalį nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimo liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimo susitarimą (CIPM MRA) su Tarptautiniu svarsčių ir matų biuru (BIMP) arba b) akredituotos kalibravimo laboratorijos, kurias akreditavusios nacionalinės akreditacijos įstaigos yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalio susitarimo (MLA) ir (arba) ILAC Abipusio pripažinimo susitarimo (MRA) signatarės kalibravimo srityje
	² – Automatiniam tankio matuokliui (densimetrui) KEM ALM-155 ir Dujų analizatoriui EC28 DAR (dujų nuotėkio jutikliui), jeigu tiekėjas šios paslaugos nėra akreditavęs, pakankama metrologinė kontrolė ar metrologinis bandymas“ ir išduota kontrolės ataskaita ar bandymų protokolas
	³ – PD – Policijos departamentas prie LR VRM, KTV – Kriminalistinių tyrimų valdyba, TVV – Turto valdymo valdyba, DVS – Dokumentų administravimo valdyba, DVS – Dokumentų valdymo skyrius, AS – Aptarnavimo skyrius, DokTS – Dokumentų tyrimo skyrius, BTS – Biologinių tyrimų skyrius, ChTS – Cheminių tyrimų skyrius, DakTS – Daktiloskopinių tyrimų skyrius, GSTTS – Ginklų, sprogmenų ir trasologinių tyrimų skyrius.

## Sheet1
METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO SUTARTIES ADMINISTRAVIMAS
Eil.Nr.	Matavimo priemonės pavadinimas	Preliminarus prietaisų vnt. skaičius	Metrologinė patikra ar kalibravimas	Kas bus kalibruojama/tikrinama: masės matavimas, ilgio matavimas, tūrio matavimas, temperatūros matavimas	Reikalavimai tiekėjui: akredituota paslauga (pažymėta "Taip"/ neakredituota (pažymėta / "Ne")	Kartai per 12 mėn.	Iš viso kartų per 36 mėn.	Kalibravimo taškai	Paslauga atliekama	Vnt. / įkainis (kaina) / be PVM	Vnt.įkainis (kaina)PVM / EUR	Vnt. / įkainis (kaina) EUR su PVM	Iš viso kaina su PVM / 36 mėn. / (3x8x15)	LPKTC skyrių / pav.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1 dalis
1.1.	Metalinė ruletė	1	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip	1	2	0 - 100 mm, 0 - 1000 mm, / 0 - 2000 mm	Pas paslaugos / teikėją	25,88	5,43	31,31	62,62	GSTTS
1.2.	Slankmatis / ilgis-milimetrai / 150 mm – 2 vnt; / 200 mm – 1 vnt	3	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip	3	6	3 taškai	Pas paslaugos / teikėją	20,24	4,25	24,49	440,83	GSTTS
1.3.	Skalė 10 mm	2	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip		2	1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10	Pas paslaugos / teikėją	95,59	20,07	115,66	462,66	GSTTS
1.4.	Metalinė liniuotė / t.y. 1 cm ilgio skalė ant stiklo. Tas 1 cm padalintas į 100 dalių. Skalės (2 vnt.) skirtos nustatyti, kad du lyginamojo mikroskopo objektyvai rodo tuo pačiu didinimu	1	Kalibravimas	Ilgio matav.	Taip		1		Pas paslaugos / teikėją	22,11	4,64	26,75	26,75	GSTTS
					Iš viso EUR be PVM		820,55
					Iš viso EUR PVM		172,31
					Iš viso EUR su PVM		992,86
	2 dalis
2.1	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AUW 120D / I tiksl. Klasė	2	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	1	d=0,00001 g: 0,01 g; 0,1 g; 1 g; 20 g; 40 g / d=0,0001: 1 g; 25 g; 50 g; 75 g; 100 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	40,95	8,60	49,55	99,10	ChTS
2.2.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AUW 120D	2	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,00001 g: 0,01 g; 0,1 g; 1 g; 20 g; 40 g / d=0,0001: 1 g; 25 g; 50 g; 75 g; 100 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	57,33	12,04	69,37	416,22	ChTS
2.3.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU UW 4200HV / II tiksl. Klasė	3	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	1	d=0,01 g: 1g; 1000 g; 2000 g; 3000 g; 4000 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	29,25	6,14	35,39	106,18	ChTS
2.4.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU UW 4200HV / II tiksl. Klasė	3	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,01 g: 1g; 1000 g; 2000 g; 3000 g; 4000 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	52,65	11,06	63,71	573,36	ChTS
2.5.	Elektroninės svarstyklės SARTORIUS MC 21S, RADWAG XA 82/220/2X, KERN ABT 220-5DNM	2	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	1	d=0,0001 g: 0,05 g, 0,1 g, 1 g, 100 g, 200 g; d=0,00001: 0,05 g, 0,1 g, 1 g, 40 g, 80 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	40,95	8,60	49,55	99,10	ChTS
2.6.	Elektroninės svarstyklės SARTORIUS MC 21S, RADWAG XA 82/220/2X, KERN ABT 220-5DNM	3	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,0001 g: 0,05 g, 0,1 g, 1 g, 100 g, 200 g; d=0,00001: 0,05 g, 0,1 g, 1 g, 40 g, 80 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	57,33	12,04	69,37	624,32	ChTS
2.7.	Elektroninės svarstyklės / Sartorius F 150S	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,001 kg: 1 kg, 10 kg, 50 kg, 100 kg, 150 kg	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	24,57	5,16	29,73	89,19	ChTS
2.8.	Elektroninės svarstyklės / KERN EG 420-3NM / II tiksl.kl.	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	1	d=0,001 g: 1 g, 100 g, 200 g, 300 g, 400 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	29,25	6,14	35,39	35,39	ChTS
2.9.	Elektroninės svarstyklės / KERN EG 420-3NM / II tiksl.kl.	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,001 g: 1 g, 100 g, 200 g, 300 g, 400 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	56,16	11,79	67,95	203,86	ChTS
2.10.	Elektroninės svarstyklės / RADWAG PS 1000.R2 / I tiksl. kl.	2	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,001 g: 1 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	57,33	12,04	69,37	416,22	ChTS
2.11.	Elektroninės svarstyklės / KERN ABT 220-5DM / I tiksl. Klasė	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	1	d=0,00001: 0,05 g, 0,1 g, 1 g, 40 g, 80 g d=0,0001 g: 1 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	40,95	8,60	49,55	49,55	ChTS
2.12.	Elektroninės svarstyklės / KERN ABT 220-5DM / I tiksl. Klasė	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,00001: 0,05 g, 0,1 g, 1 g, 40 g, 80 g d=0,0001 g: 1 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	57,33	12,04	69,37	208,11	ChTS
2.13.	SARTORIUS BCA 1203I-1CEU, I tiksl. kl.	3	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	2	Sverimo ribos: 10 mg ÷1020 g / Kalibravimo taškai: 0,1 g; 300,0 g; 600,0 g; 900,0 g; 1200 g / Padalos vertė: d = 0,001 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	40,95	8,60	49,55	297,30	ChTS
2.14.	SARTORIUS BCA 1203I-1CEU, I tiksl. kl.	3	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	Sverimo ribos: 10 mg ÷1020 g / Kalibravimo taškai: 0,1 g; 300,0 g; 600,0 g; 900,0 g; 1200 g / Padalos vertė: d = 0,001 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	57,33	12,04	69,37	624,32	ChTS
2.15.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU UW 6200HV / II tiks. kl.	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,01 g: 1 g, 1500 g, 3100 g, 4500 g, 6200 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	52,65	11,06	63,71	191,12	ChTS
2.16.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AP 225 W, I tiksl. kl.	6	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	1	d=0,00001 g: 0,1 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	40,95	8,60	49,55	297,30	ChTS
2.17.	Elektroninės svarstyklės / SHIMADZU AP 225 W, I tiksl. kl.	6	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	3	d=0,00001 g: 0,1 g, 50 g, 100 g, 150 g, 200 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	57,33	12,04	69,37	1248,65	ChTS
2.18.	Svarsčiai F1 t. kl. / svarsčiai yra po vieną, visų gamintojas yra "KERN" / 2022 m. jau atlikta	14	Kalibravimas	Masė	Taip	1	3	Masės vardinės vertės taškas (100 mg, 500 mg, 1 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 2 kg)	Pas paslaugos / teikėją	17,55	3,69	21,24	891,89	ChTS
2.19.	Svarsčiai M1 t. kl / svarsčiai yra po vieną, visų gamintojas yra "KERN" / 2022 m. jau atlikta	2	Kalibravimas	Masė	Taip	1	3	Masės vardinės vertės taškas (5 kg, 10 kg)	Pas paslaugos / teikėją	11,70	2,46	14,16	84,94	ChTS
2.20.	Elektroninės svarstyklės / Modeliai: / - 1 vnt. "Acculab V-200"; / - 1 vnt. "KERN 770-12"	2	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip		2	Sukalibruoti keturiuose taškuose: 1 g, 5 g, 10 g, 15 g,	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	40,95	8,60	49,55	198,20	BTS
2.21.	Elektroninės svarstyklės / Modeliai: / - 1 vnt. "Acculab V-200"; / - 1 vnt. "KERN 770-12"	2	Kalibravimas	Masės matav.	Taip		2	Sukalibruoti keturiuose taškuose: 1 g, 5 g, 10 g, 15 g,	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	57,33	12,04	69,37	277,48	BTS
2.22.	Svareliai (1g ir 5g) / Svareliai yra rinkinyje ir jų gamintojas - "Chirana Praha"	2	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip		2	Svarelių kalibravimą atlikti vienam taške, atitinkamai svarelių masei: 1 g ir 5 g. F2 kl.	Pas paslaugos / teikėją	0,00	0,00	0,00	0,00	BTS
2.23.	Svareliai (1g ir 5g) / Svareliai yra rinkinyje ir jų gamintojas - "Chirana Praha"	2	Kalibravimas	Masės matav.	Taip		1	Svarelių kalibravimą atlikti vienam taške, atitinkamai svarelių masei: 1 g ir 5 g. F2 kl.	Pas paslaugos / teikėją	15,21	3,19	18,40	36,81	BTS
2.24.	El. svarstyklės / „KERN EG420-3MN“	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip		1	0,5 g, 6 g, 70 g, 100 g, 200 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	29,25	6,14	35,39	35,39	DTS
2.25.	El. svarstyklės / „KERN EG420-3MN“	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip		1	0,5 g, 6 g, 70 g, 100 g, 200 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	56,16	11,79	67,95	67,95	DTS
2.26.	20 g svarstis M1 t.kl / Vienas (atskiras) svarelis, gamintojas Kern and Sohn GmbH	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip		2	20 g	Pas paslaugos / teikėją	11,70	2,46	14,16	28,31	DTS
2.27.	200 g svarstis M1 t.kl / Vienas (atskiras) svarelis, gamintojas Kern and Sohn GmbH	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip		2	200 g	Pas paslaugos / teikėją	52,65	11,06	63,71	127,41	DTS
2.28.	El. svarstyklės / VIBRA AJ-6200 CE, tikslumo klasė - I, padalos vertė d=0.01	1	Metrologinė patikra	Masės matav.	Taip	1	2	1 g, 100 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	40,95	8,60	49,55	99,10	GSTTS
2.29.	El. svarstyklės / VIBRA AJ-6200 CE, tikslumo klasė - I, padalos vertė d=0.01	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	2	1 g, 100 g, 1000 g, 2000 g, 5000 g	Liepyno g. 11 A, Vilniuje	56,16	11,79	67,95	135,91	GSTTS
2.30.	Dinamometras	1	Kalibravimas	Masės matav.	Taip	1	2	0 N, 100 N, 200 N, 300 N, 500 N	Pas paslaugos / teikėją	64,35	13,51	77,86	155,73	GSTTS
					Iš viso EUR be PVM		6378,85
					Iš viso EUR PVM		1339,56
					Iš viso EUR su PVM		7718,41
	3 dalis
3.1.	Spiritometras / Spiritometrai modeliai - ASP-1 ir ASP-2, rusiškos raidės (gamintojas Rusija)	60	Metrologinė patikra	Koncentrac.tūrio %	Taip	1	2	3 taškai: 0 %, 50 % ir 100 % reikšmių matavimo diapazono; išskyrus spiritometrus, turinčius ,,0“ matavimo reikšmės ribą – ne 0, o 10 %, turinčius ,,101“ matavimo reikšmės ribą – ne 100, o 90 % reikšmių matavimo diapazono.	Pas paslaugos / teikėją	11,70	2,46	14,16	1698,84	ChTS
3.2.	Spiritometras / Spiritometrai modeliai - ASP-1 ir ASP-2, rusiškos raidės (gamintojas Rusija)	60	Kalibravimas	Koncentrac.tūrio %	Taip*	1	3	3 taškai: 0 %, 50 % ir 100 % reikšmių matavimo diapazono; išskyrus spiritometrus, turinčius ,,0“ matavimo reikšmės ribą – ne 0, o 10 %, turinčius ,,101“ matavimo reikšmės ribą – ne 100, o 90 % reikšmių matavimo diapazono.	Pas paslaugos / teikėją	12,70	2,67	15,37	2766,06	ChTS
3.3.	Refraktometras ABBE / KRUSS AR2008	1	Metrologinė patikra	Lūžio rodiklis (refrakcijos indeksas) nD ir kietųjų medžiagų kiekis, % Brix	Taip	1	3		Liepyno g. 11 A, Vilniuje	58,80	12,35	71,15	213,44	ChTS
3.4.	Analizatorius WTW / inoLab pH/cond Level 1	1	Metrologinė patikra	Vandenilio jonų koncentracija (pH) ir savitasis laidumas	Taip	1	3		Liepyno g. 11 A, Vilniuje	65,00	13,65	78,65	235,95	ChTS
3.5.	Dujų signalizatorius / GS-130 / 2022 m. jau atlikta	2	Metrologinė patikra	Jautrumas dujų koncentracija	Taip	2	6		Pas paslaugos / teikėją	32,80	6,89	39,69	476,26	ChTS
3.6.	Dujų analizatorius / EC28 DAR / gamintojas UAB "Elme Messer Lit"	2	Metrologinė patikra	tur.dujų %	Taip	2	6		Liepyno g. 11 A, Vilniuje	65,00	13,65	78,65	943,80	ChTS
3.7.	Alkotesteris	2	Metrologinė patikra	Ar tiksliai matuoja alkoholio kiekį iškvėptame ore	Ne	2	6	Paklaida +-0,017 %0 (0,01…1%0); +-1,7% kitose ribose	Pas paslaugos / teikėją	32,00	6,72	38,72	464,64	ITTS
3.8.	Alkotesteris	2	Kalibravimas	Ar tiksliai matuoja alkoholio kiekį iškvėptame ore	Ne	2	6	Paklaida +-0,017 %0 (0,01…1%0); +-1,7% kitose ribose	Pas paslaugos / teikėją	19,50	4,10	23,60	283,14	ITTS
					Iš viso EUR be PVM		5853,00
					Iš viso EUR PVM		1229,13
					Iš viso EUR su PVM		7082,13
	4 dalis
4.1.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	9	Metrologinė patikra	Temp.ºC	Taip	1	1	15 ºC, 20 ºC, 25 ºC	Pas paslaugos / teikėją	13,00	2,73	15,73	141,57	ChTS
4.2.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	9	Kalibravimas	Temp.ºC	Taip	1	3	15 ºC, 20 ºC, 25 ºC	Pas paslaugos / teikėją	11,00	2,31	13,31	359,37	ChTS
4.3.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	1	Metrologinė patikra	Temp.ºC	Taip	1	1	0 ºC, 5 ºC, 10 ºC	Pas paslaugos / teikėją	13,00	2,73	15,73	15,73
4.4.	Stiklinis gyvsidabrinis / termometras	1	Kalibravimas	Temp.ºC	Taip	1	3	0 ºC, 5 ºC, 10 ºC	Pas paslaugos / teikėją	11,00	2,31	13,31	39,93
4.5.	Grėgnomatis / SARTORIUS MA 40	2	Metrologinė patikra	Drėgn. %, temp. ºC	Taip	1	2		Liepyno g. 11 A, Vilniuje	52,00	10,92	62,92	251,68	ChTS
4.6.	Oro santykinės drėgmės ir temperatūros matuoklis testo 174-H	2	Kalibravimas	Temp. ºC / drėgmė %	Taip	1	1	18 ºC, 25 ºC, 30 ºC / / 40 %, 60 %, 80 %	Pas paslaugos / teikėją	38,00	7,98	45,98	91,96	ChTS
4.7.	Temperatūros ir drėgmės matuoklis / Temperatūros ir drėgmės matuoklio paklaida: / - temperatūros ±0,2°C; / - drėgmės ±0,1 %.	1	Metrologinė patikra	Temperatūros ir drėgmės matavimas	Taip		2	Oro temperatūros ir drėgnumo matuoklį kalibruoti: trijuose taškuose temperatūros parametrui (+18 °C, +25 °C, +30 °C) ir trijuose taškuos oro drėgnumo parametrui (40 %, 60 %, 80 %).	Pas paslaugos / teikėją	83,40	17,51	100,91	201,83	BTS
4.8.	Temperatūros ir drėgmės matuoklis / Temperatūros ir drėgmės matuoklio paklaida: / - temperatūros ±0,2°C; / - drėgmės ±0,1 %.	1	Kalibravimas	Temperatūros ir drėgmės matavimas	Taip		1	Oro temperatūros ir drėgnumo matuoklį kalibruoti: trijuose taškuose temperatūros parametrui (+18 °C, +25 °C, +30 °C) ir trijuose taškuos oro drėgnumo parametrui (40 %, 60 %, 80 %).	Pas paslaugos / teikėją	38,00	7,98	45,98	45,98	BTS
4.9.	Skaitmeninis temperatūros matuoklis (9 matuokliai - 13 zondų) / Skaitmeninių temperatūros matuoklių modeliai: / 1 vnt. "DURAC NA 82021-172"; / - 1 vnt. "DURAC EU 620-0919"; / - 2 vnt. "Traceable® excursion-tracTM Datalogging Thermometer 620-2207"; / - 1 vnt. "	13	Metrologinė patikra	Temperatūros matavimas	Taip		2	Skaitmeninių termometrų zondus kalibruoti šešiuose taškuose: -25 °C, -15 °C, 0 °C, +4 °C, +8°C.	Pas paslaugos / teikėją	10,00	2,10	12,10	314,60	BTS
4.10.	Skaitmeninis temperatūros matuoklis (9 matuokliai - 13 zondų) / Skaitmeninių temperatūros matuoklių modeliai: / 1 vnt. "DURAC NA 82021-172"; / - 1 vnt. "DURAC EU 620-0919"; / - 2 vnt. "Traceable® excursion-tracTM Datalogging Thermometer 620-2207"; / - 1 vnt. "	13	Kalibravimas	Temperatūros matavimas	Taip		1	Skaitmeninių termometrų zondus kalibruoti šešiuose taškuose: -25 °C, -15 °C, 0 °C, +4 °C, +8°C.	Pas paslaugos / teikėją	47,00	9,87	56,87	739,31	BTS
4.11.	Termostatinis kratytuvas	12	Kalibravimas	Temperatūros matavimas	Taip	1	3	Kalibruoti trijuose taškuose: +37 °C, / +56 °C, +95 °C.	Pas paslaugos / teikėją	88,11	18,50	106,61	3838,07	BTS
4.12.	Temperatūros ir / drėgmės matuokliai: Hydro-Thermometer Nr. VMC-6-1347 ir Hydro-Thermometer Nr. VMC-6-1348	2	Metrologinė patikra	Temp. ºC; / drėgmė %	Taip	2	2	16 C ,18 C, 20 C / 50%, 60%, 70% / Matuoklių tinkamumo kriterijai: / tinkamas naudoti, jeigu temperatūros / matavimo paklaida ne didesnė kaip 1 / ºC, drėgnio matavimo paklaida ne / didesnė kaip 10 %	Pas paslaugos / teikėją	55,60	11,68	67,28	269,10	KINOL
					Iš viso EUR be PVM		5214,16
					Iš viso EUR PVM		1094,97
					Iš viso EUR su PVM		6309,13
	5 dalis
5.1.	Reguliuojamo tūrio automatinė vienkanalė pipetė	50	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	1	3	Pipetės, kurios tūris 0,1-2,5µl, kalibruojami taškai: 0,25µl, 1,25µl, 2,5µl. Pipetės, kurios tūris 0,5-10µl, kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl. Pipetės, kurios tūris 2-20 µ	Pas paslaugos / teikėją	5,70	1,20	6,90	1034,55	BTS
5.2.	Reguliuojamo tūrio automatinė vienkanalė pipetė	50	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	1	3	Pipetės, kurios tūris 0,1-2,5µl, kalibruojami taškai: 0,25µl, 1,25µl, 2,5µl. Pipetės, kurios tūris 0,5-10µl, kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl. Pipetės, kurios tūris 2-20 µ	Pas paslaugos / teikėją	10,70	2,25	12,95	1942,05	BTS
5.3.	Reguliuojamo tūrio automatinė 0,5 - 10 µl aštuonių kanalų pipetė	1	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	1	3	Kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl.	Pas paslaugos / teikėją	39,00	8,19	47,19	141,57	BTS
5.4.	Reguliuojamo tūrio automatinė 0,5 - 10 µl aštuonių kanalų pipetė	1	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	1	3	Kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl.	Pas paslaugos / teikėją	99,60	20,92	120,52	361,55	BTS
5.5.	Reguliuojamo tūrio automatinė 0,5 - 10 µl dvylikos kanalų pipetė	1	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	1	3	Kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl.	Pas paslaugos / teikėją	62,70	13,17	75,87	227,60	BTS
5.6.	Reguliuojamo tūrio automatinė 0,5 - 10 µl dvylikos kanalų pipetė	1	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	1	3	Kalibruojami taškai: 1µl, 5µl, 10µl.	Pas paslaugos / teikėją	149,70	31,44	181,14	543,41	BTS
5.7.	Reguliuojamo tūrio elektroninė pipetė	3	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	1	3	Pipetė, kai antgalis 0,5ml, kalibruojami taškai: 5µl, 50µl, 500µl. Pipetė, kai antgalis 10ml, kalibruojami taškai: 100µl, 1000µl, 1000µl. Pipetė, kai antgal	Pas paslaugos / teikėją	6,00	1,26	7,26	65,34	BTS
5.8.	Reguliuojamo tūrio elektroninė pipetė	3	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	1	3	Pipetė, kai antgalis 0,5ml, kalibruojami taškai: 5µl, 50µl, 500µl. Pipetė, kai antgalis 10ml, kalibruojami taškai: 100µl, 1000µl, 1000µl. Pipetė, kai antgal	Pas paslaugos / teikėją	15,40	3,23	18,63	167,71	BTS
5.9.	Reguliuojamo tūrio 5-100 µl elektroninė aštuonių kanalų pipetė	1	Metrologinė patikra	Tūrio matav.	Taip	1	3	Kalibruojami taškai: 10µl, 50µl, 100µl.	Pas paslaugos / teikėją	39,00	8,19	47,19	141,57	BTS
5.10.	Reguliuojamo tūrio 5-100 µl elektroninė aštuonių kanalų pipetė	1	Kalibravimas	Tūrio matav.	Taip	1	3	Kalibruojami taškai: 10µl, 50µl, 100µl.	Pas paslaugos / teikėją	99,60	20,92	120,52	361,55	BTS
					Iš viso EUR be PVM		4121,40
					Iš viso EUR PVM		865,50
					Iš viso EUR su PVM		4986,90