## Bendrieji reikalavimai
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
6. Garantinis terminas - pristatymo metu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino.

## Techinė specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės ortopedijai (9843)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Tiekėjo pasiūlymas |  |  |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | MAKSIMALI PIRKIMO SUMA
[7 empty] | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM |  | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Eur be PVM | Eur su PVM
1 | 33141110-4 | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimo inkariniai siūlai | Vienoje sterilioje pakuotėje; Išmatavimai: išorinis diametras 2,7-2,8mm su vienu 2# siūlu; 3,5mm, 5,0mm ir 6,5 mm ±0,1mm su dviem 2#, skirtingų spalvų siūlais, (turi būti pasirinkimas visų dydžių). Siūlo sudėtis: pintas UHMW (ultra high molecular weight). Cheminė inkaro sudėtis – medicininis titano lydinys implantacijai. Įsriegiamas. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas. Dvigubas sriegis – du skirtingo diametro sriegiai. Sraigto proksimalinė dalis – heksagonalinė arba cilindro formos. | vnt. | 731 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 5 | 141.75 | 98685 | 103619.25
2 | 33141110-4 | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimo inkariniai siūlai | Vienoje sterilioje pakuotėje su ne mažiau kaip trimis 2#, skirtingų spalvų, pinto UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais. Įvedimo būdas – savisriegis. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: titano lydinys. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu ir šios informacijos patvirtinimu kataloge. Implantų išmatavimai: diametras - imtinai nuo 5,5 iki 6,5 mm±0,1 mm , inkaro forma konusinė, siūlo tvirtinimas inkaro šerdyje. Turi būtų pasirinkimas iš 2 dydžių. Vienkartinio įvedimo instrumentas. | vnt. | 405 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 5 | 147 | 56700 | 59535
3 | 33141110-4 | Peties sąnario rotatorių manžetės prisiuvimui naudojami lateralinės eilės inkariniai siūlai | Sterilioje pakuotėje. Cheminė sudėtis - polimeras PEEK. Įvedimo būdas – įkalamas ar įsukamas. Susideda iš pagrindinio korpuso ir viduje esančios užsukamos siūlą fiksuojančios dalies arba kilpos. Su vienkartiniu pravedikliu, turinčiu vidinės implanto fiksuojančios dalies užrakinimo mechanizmą ir 4 siūlų laikiklius bei siūlų pravedimo per inkarą vielą su plastikine rankena. Inkaro diametras – nuo 4,5 iki 6,5 mm ±0,1 mm. | vnt. | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 5 | 191.1 | 91000 | 95550
4 | 33141110-4 | Menisko siuvimo sistema | Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų „T“ inkarų su #3-0 storio UHMWPE (ultra aukštos masės polietilenas) pinto siūlo ir vienkartinio ergonomiškos formos cilindro formos įvedimo instrumento, su integruotu reguliuojamu gylio matuokliu. UHMWPE siūlo ilgis 290mm ±10mm. „T“ inkarų cheminė sudėtis – PEEK (Polieter – eter – ketonas). Inkaro išmatavimai: 1. Inkaras - 5,5 mm, 2. Inkaras - 6,4 mm. Dviguba „U“ formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata: lenkta į viršų, lenkta į dešinę, lenkta į kairę, nukreipta žemyn. (Turi būti pasirinkimas visų rūšių). | vnt. | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 5 | 141.75 | 32400 | 34020
5 | 33141110-4 | Siūliniai peties sąnario implantai | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/fiksavimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu, Inkaro išmatavimai: Ø 1,7mm siūlinis impantas su vienu 2# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlu ir Ø 1,9 mm siūlinis implantas su dviem 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (turi būti pasirinkimas abiejų dydžių). | vnt. | 65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 5 | 178.5 | 11050 | 11602.5
6 | 33141110-4 | Sistema raktikaulio petinio galo fiksacijai esant išnirimui | Sterilioje pakuotėje. Pakuotėje turi būti: viela siūlo pravedimui - 1 vnt.; mazgo nustūmiklis - 1 vnt. 6,5 mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių "saga", apvalios formos, skilta lateralinės pusės fiksacijai - 1 vnt.; 3,5 mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių "saga", pailgos ovalo formos, skirta medialinės pusės fiksacijai - 1 vnt. #0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas - 3 vnt. #5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, mėlynas - 1 vnt. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 288 | 5 | 302.4 | 8640 | 9072
7 | 33141110-4 | Artroskopiniai šeiverio antgaliai: | Vienkartinio naudojimo. Tinkantis „Dyonics“ šeiveriui. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis plačiu atviru darbiniu langu | Plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5 mm diametro. | vnt. | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 102 | 5 | 107.1 | 4080 | 4284
7.2 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis, lenktas | Šeiverio antgalis, atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbiniu langu, 4,0 mm diametro, darbinė dalis siaurėjanti, kūgiškos formos. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 3180 | 3339
7.3 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis su dantukais vidinėje antgalio dalyje | Plačiu atviru darbiniu langu, su dantukais vidinėje antgalio dalyje. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. | vnt. | 72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 7632 | 8013.6
7.4 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis su dantukais, lenktas | Plačiu darbiniu langu, aštriais dantukais, 4,5 mm diametro, darbinė dalis 17 mm lenkta 15°±1° . | vnt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 2544 | 2671.2
7.5 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis su dantukais vidinėje ir išorinėje antgalio dalyje | Su dantukais vidinėje ir išorinėje antgalio dalyje. Turi būti galimybė pasirinkti 3,2 mm, 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 3180 | 3339
7.6 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis kvadratiniu darbiniu langu, be dantukų | Kvadratiniu darbiniu langu, be dantukų. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm diametro. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 3180 | 3339
7.7 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis kvadratiniu darbiniu langu, su dantukais | Kvadratiniu darbiniu langu, su dantukais. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 3180 | 3339
7.8 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis lašo formos darbiniu langu | Lašo formos darbiniu langu. Turi būti galimybė pasirinkti 4,5mm, arba 5,5mm diametro. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 3180 | 3339
7.9 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis, lenktas | Plačiu darbiniu langu, be dantukų, 3,5 mm, 4,5 mm diametro, darbinė dalis 17±3 mm lenkta 15°±1°. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 3180 | 3339
7.10 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis, trumpas, lenktas | Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbiniu langu, su dantukais. 3,5mm diametro. | vnt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 2544 | 2671.2
7.11 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis, trumpas | Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų. Turi būti galimybė pasirinkti 2,0mm, 2,9mm arba 3,5mm diametro. | vnt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 2544 | 2671.2
7.12 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis, trumpas | Darbinis ilgis 7 cm. Plačiu atviru darbiniu langu, su dantukais. Turi būti galimybė pasirinkti 2,9mm arba 3,5mm diametro. | vnt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 2544 | 2671.2
7.13 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis boras cilindro formos | Boras, cilindro formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro. | vnt. | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 9540 | 10017
7.14 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis boras ovalo formos | Boras, ovalo formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro. | vnt. | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 4770 | 5008.5
7.15 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis boras rutulio formos | Boras, rutulio formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 arba 5,5 mm diametro. | vnt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 3180 | 3339
7.16 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis boras, trumpas | Darbinis ilgis 7 cm. Boras, rutulio formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 2,9 arba 3,5 mm diametro. | vnt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 2544 | 2671.2
7.17 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis boras, atviras | Antgalis, kurio gale boras be apsaugos, atviras. 4,0 ir 5,5 mm. | vnt. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.0833 | 5 | 113.4875 | 1297 | 1361.85
7.18 | 33141110-4 | Šeiverio antgalis minkštųjų audinių ir kaulo rezekcijai | Antgalis tinkantis ir minkštųjų audinių, ir kaulo rezekcijai tuo pačiu metu. 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm diametro. | vnt. | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 5 | 111.3 | 2544 | 2671.2
[7 empty] | Viso 7 dalis |  |  | 0 | 0 | Viso 7 dalis |  | 5 |  | 64843 | 68085.15
8 | 33141110-4 | Menisko susiuvimo inkarinė sistema su lenkiama adata | Sterilioje pakuotėje, supakuota po vieną, kartu su termoplastinio polimero lenkimo instrumentu ir nerūdijančio plieno įvedimo kaniule. Susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlo, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima". Dviguba "U" formos fiksacija. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių). | vnt. | 118 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 5 | 189 | 21240 | 22302
[9 empty] | Viso: |  |  | MAKSIMALI PIRKIMO SUMA |  | 5 | Viso: | 384558 | 403785.9