Pirkimo sąlygų 2 priedas
„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠIRDIES ŽYMENŲ IR PROKALCITONINO TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI ANALIZATORIAUS ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU

REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. / Nr.	Tyrimo pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Preliminarus / tyrimų skaičius / per 60 mėn.	Vnt. įkainis EUR be PVM	Viso kaina EUR be PVM
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
1	Troponinas T, širdies, didelio jautrumo metodu / arba / Troponinas I, širdies, didelio jautrumo metodu / arba / Troponinas T, širdies / arba / Troponinas I, širdies	1.1. Kiekybinis tyrimas. / 1.2. Rezultatų klinikiniam vertinimui naudojama 99-ta procentilė (sveikų asmenų). / 1.3. Matavimo vienetai – ng/l. / 1.4. Mažiausia aptinkama koncentracija – ne daugiau kaip 10,00 ng/l / 1.5. Kokybės kontrolė atliekama kasdien po vieną normalios arba patologinės kokybės kontrolės lygį ir kiekvienai naujai atidarytai pakuotei	Tyrimas	17 000
2	CK-MB (masės tyrimas)	2.1. Kiekybinis tyrimas. / 2.2. Matavimo vienetai – µg/l. / 2.3. Kokybės kontrolė atliekama du kartus per savaitę dviejų kokybės kontrolės lygių ir kiekvienai naujai atidarytai pakuotei	Tyrimas	6000
3	Mioglobinas	3.1. Kiekybinis tyrimas. / 3.2. Matavimo vienetai – µg/l. / 3.3. Kokybės kontrolė atliekama du kartus per savaitę dviejų kokybės kontrolės lygių ir kiekvienai naujai atidarytai pakuotei	Tyrimas	2000
4	N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP)	4.1. Kiekybinis tyrimas. / 4.2. Matavimo vienetai – ng/l. / 4.3. Kokybės kontrolė atliekama du kartus per savaitę dviejų kokybės kontrolės lygių ir kiekvienai naujai atidarytai pakuotei	Tyrimas	8000
5	Prokalcitoninas	5.1. Kiekybinis tyrimas. / 5.2. Matavimo vienetai – µg/l. / 5.3. Kokybės kontrolė atliekama du kartus per savaitę dviejų kokybės kontrolės lygių ir kiekvienai naujai atidarytai pakuotei	Tyrimas	3000
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM
PVM .............. proc., EUR
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (skaičiais ir žodžiais)

Bendrieji reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:
1.1. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, Tiekėjas turi įvertinti tai, kad:
- kalibratoriai, kontrolinės medžiagos, reagentai, papildomos priemonės (specialūs antgaliai, specialus spausdinimo popierius, jei reikalingi, specialūs mėginių indeliai) ir/ar kitos gamintojo nurodytos priemonės, bus naudojamos, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus;
- bus atliekami pagal aukščiau nurodytą grafiką 2 lygių vidaus kokybės kontrolės tyrimai, apimantys normalias ir patologines vertes, ir išoriniai (ne mažiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai. Kokybės kontrolė taip pat bus atliekama po įrangos gedimo bei atlikus profilaktinę įrangos priežiūrą;
- pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių), mėginio skiedimai (esant poreikiui), rezultatui viršijus matavimo ribas;
- gavus naujos partijos vidaus kokybės kontrolės medžiagą, jei gamintojo pateiktos medžiagų koncentracijos ribos nėra nustatytos pamatiniais metodais arba susietos su pamatinėmis medžiagomis, prieš pradedant ją naudoti, bus nustatomas laboratorijos vidaus kokybės kontrolės medžiagos aritmetinis koncentracijos vidurkis ir standartinis nuokrypis.
Šie tyrimai neįskaičiuoti į lentelėje nurodytą preliminarų tyrimų kiekį.
1.2. Jei tyrimams atlikti reikalingi specialūs mikromėgintuvėliai, būtina įskaičiuoti juos į vieno tyrimo kainą.
1.3. Tyrimų metodikose turi būti pateikti gamintojo rekomenduojami pamatiniai biologinių verčių intervalai.
1.4. Tiekėjas turi tiekti reagentus ir papildomas priemones, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir papildomų priemonių instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.
1.5. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu arba lygiavertį dokumentą.
1.6. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas: reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Tuo atveju, kai reagentų ir įrangos gamintojai yra skirtingi, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti įrangos ar reagentų gamintojo parengtą dokumentaciją, kurioje turi būti informacija apie priemonių suderinamumą.
1.7. Reagentų ir kontrolinių medžiagų galiojimo terminas: ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo prekių pristatymo dienos.
1.8. Reagentai turi būti tiekiami brūkšniniu kodu ar lygiaverčiu kodu pažymėtose pakuotėse.

2. PANAUDAI SIŪLOMO ANALIZATORIAUS/ĮRANGOS, 1 VNT., TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. / Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomi parametrai / (privaloma užpildyti)	Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
2.1.	Techniniai reikalavimai analizatoriui/įrangai
2.1.1.	Analizatorius, skirtas laboratorijoms: / - pats įtraukia mėginius iš stovų ar laikiklių; / - pats pasiima antgalius (jei jie reikalingi); / - atlieka analizės ciklą (inkubaciją, plovimą, matavimą); / - nereikalauja pastovaus operatoriaus įsikišimo tarp analizės etapų; / - apdoroja duomenis ir pateikia galutinį rezultatą į LIS.	Įrašomas pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis
2.1.2.	Panaudai pateiktas analizatorius (su programine įranga) turi būti techniškai pajėgus atlikti reagentų ir papildomų priemonių techninėje specifikacijoje nurodytus tyrimus.
2.1.3.	Integruotas / išorinis spausdintuvas, UPS.
2.1.4.	Analizatorius privalo turėti vidinį ir/arba išorinį brūkšninių kodų ar lygiaverčių kodų skaitytuvą mėginių identifikavimui.
2.1.5.	Analizatorius turi automatiškai nuskaityti brūkšninį ar lygiavertį kodą, atpažinti reagentus, kontrolines medžiagas bei informaciją apie juos.
2.1.6.	Analizatorius turi skubių mėginių tyrimo funkciją – pageidaujama.
2.1.7.	Analizatorius privalo turėti galimybę ištirti ne mažiau kaip 5 mėginius, kiekvienam ne mažiau po 2 skirtingus tyrimus, vienu metu / arba / privalo turėti galimybę per ne daugiau kaip 10 minučių inicijuoti ne mažiau kaip 5 mėginių, kurių kiekvienam atliekami bent 2 skirtingi tyrimai, analizę.
2.1.8.	Analizatorius privalo turėti galimybę tirti mėginį iš pirminio mėgintuvėlio ir mikromėgintuvėlio (jei reikalingi specialūs mikromėgintuvėliai, įskaičiuoti juos į vieno tyrimo kainą).
2.1.9.	Galimybė tirti kraujo, plazmos, serumo mėginius.
2.1.10.	Visi tyrimui atlikti reikalingi reagentai yra uždarose kasetėse/strypeliuose/plokštelėse.
2.1.11.	Analizatorius nenaudotas, pagamintas ne anksčiau nei 2024 m.
2.2.	Reikalavimai programinei įrangai
2.2.1.	Jungtis į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS)
2.2.2.	Analizatoriaus programinė įranga turi turėti atliktų tyrimų ir jų rezultatų atsekamumo funkciją.
2.2.3.	Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai.
2.2.4.	Vaizdo ir/ar garso signalai apie analizatoriaus pasiruošimą darbui, tyrimo eigą, sutrikimus.
2.2.5.	Analizatorius turi palaikyti naudotojų autentifikaciją. Turi būti galimybė valdyti naudotojų teises ir žurnalą naudotojų veiksmams registruoti.
2.2.6.	Analizatorius turi registruoti visus prieigos ir duomenų perdavimo įvykius. Žurnalai turi būti apsaugoti nuo modifikavimo.

2.3. Bendrieji reikalavimai panaudai siūlomam analizatoriui/įrangai:
2.3.1. Kartu su analizatoriumi tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, numatytą gamintojo, kuri yra reikalinga analizatoriaus veikimui užtikrinti: nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginį ir (ar) kitą gamintojo numatytą įrangą (toliau – papildoma įranga).
2.3.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomo analizatoriaus/įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomu analizatoriumi ir techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su analizatoriumi siūlomiems kompiuteriams ir papildomai įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginys ), t.y. tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir papildomos įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir papildomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir papildomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
2.3.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti analizatoriaus atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus originalo ir lietuvių kalbomis).
2.3.4. Reikalaujamų techninių parametrų įrodymui kartu su pasiūlymu būtina pateikti analizatoriaus naudojimo instrukciją ar kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį techniniams reikalavimams. Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretų techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.
2.3.5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomas analizatorius/įranga turėtų technines galimybes būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos sLIS Enterprise (Infomed CS Ltd.) (toliau – LIS) dvikrypčiu ryšiu. Analizatorius turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus ir kokybės kontrolės tyrimų rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su analizatoriumi pateikia RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius neturi galimybės keistis informacija ASTM, HL7 (arba lygiavertis) standarto protokolu, kartu turi būti pateiktas kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su pirkėjo LIS ASTM (arba lygiavertis) standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.
2.3.6. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad programinė įranga bus palaikoma saugumo ir kitais atnaujinimais visą sutarties galiojimo laiką.
2.3.7. Sudarius Sutartį, Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją analizatoriaus/įrangos tinkamam pajungimui į LIS bei teikti visokeriopą pagalbą, analizatorių integruojant į Pirkėjo laboratorinę informacinę sistemą LIS, dalyvauti sąsajos su Pirkėjo LIS testavime ir (ar) validavime.
2.3.8. Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus su analizatoriaus/įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose. Mokymai turi apimti visus analizatoriaus/įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).
2.3.9. Visas bendravimas ir susirašinėjimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo personalo apmokymu dirbti su analizatoriumi/įranga, konsultacijų teikimu, bendravimu visais remonto ir techninės priežiūros klausimais, turi vykti lietuvių kalba.

-------------------