                                                                                                                                 TSD-255, VPP-7412
Automatinės medicininių instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinos
 techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)
	Eil.
Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui bei terminei dezinfekcijai
	

	2.
	Tipas
	1. Vienpusė;

2. Pakraunama iš priekio.
	

	3.
	Išoriniai matmenys
	Aukštis ≤ 825 mm;

Plotis ≤ 600 mm;

Gylis ≤ 680 mm.
Pastaba: automatinė medicininių instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašina bus įmontuojama į spintelę, kurios matmenys 60×68×85 cm.
	

	4.
	Plovimo kamera
	Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	

	5.
	Valdymas
	Mašinos korpuse (išorėje) integruotas spalvotas, liečiamas ekranas programų parinkimui, valdymui ir procesų vykdymo stebėjimui
	

	6.
	Mašinoje naudojamos programos
	Ne mažiau 4 gamintojo instaliuotos plovimo / dezinfekavimo programos
	

	7.
	Instrumentų įkrova arba kameros talpa
	Maksimali instrumentų įkrova ne mažiau kaip 10 kg arba kameros talpa ne mažiau kaip 60 litrų
	

	8.
	Įkrovos džiovinimas 
	Mašinoje integruota aktyvi džiovinimo sistema su HEPA H13 (arba lygiaverčiu) filtru
	

	9.
	Vandens padavimas
	Būtina galimybė naudoti vandentiekio ir demineralizuotą vandenį
	

	10.
	Vandens minkštinimo įrenginys
	Mašinoje integruotas vandens minkštinimo įrenginys
	

	11.
	Standartinio plovimo ciklo trukmė su džiovinimu
	≤ 65 min.
	

	12.
	Ciklų įrašymas ir dokumentavimas
	1. Kartu pateikiama kortelė arba lygiavertė atmintinė sukauptų ciklų informacijos įrašymui;
2. Galimybė prijungti personalinį kompiuterį, išorinę laikmeną ar spausdintuvą per standartinę mašinoje integruotą USB (arba lygiavertę) jungtį, plovimo/dezinfekavimo proceso dokumentavimui ar spausdinimui.
	

	13.
	Cheminių priemonių naudojimas
	1. Mašinoje yra galimybė naudoti vartotojo pasirinktas chemines priemones, skirtas automatinėms instrumentų plovimo mašinoms;
2. Plovimo mašinos apatinėje dalyje integruotas uždaras skyrius su durelėmis, cheminių medžiagų konteineriams sudėti (2 konteineriai, kurių kiekvieno talpa ≥ 5 l);

3. Integruotos ne mažiau kaip 2-jų cheminių priemonių dozavimo pompos su srauto matuokliais.
	

	14.
	Pateikiami plovimo mašinos priedai
	1. Perforuotas, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) krepšys, kurio matmenys ((ilgis×plotis×aukštis): (11×14,5×6 cm) ± 0,5 cm) instrumentams su perforuotu dangteliu su rankenomis – 1 vnt.
2. Perforuotas, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), krepšys instrumentams, kurio matmenys ((ilgis×plotis×aukštis): (24×14,5×6 cm) ± 0,5 cm) – 
2 vnt.
3. Perforuotas, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), krepšys instrumentams, kurio matmenys ((ilgis×plotis×aukštis): (37,5×14,5×6 cm) ± 0,5 cm) – 

2 vnt.
4. Uždaroma perforuota dėžutė smulkiems instrumentams, kurios matmenys ((ilgis × plotis × aukštis): (7×8,4×7,15 cm) ± 0,5 cm)  – 6 vnt.
	

	15.
	Maitinimo šaltinis
	230V, 50 Hz elektros tinklas
	

	16.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	17.
	Atitikimas EN ISO 15883-1:2024 standartui
	Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti  dokumento, patvirtinančio, kad siūloma instrumentų plovimo ir dezinfekavimo mašina  yra pagaminta laikantis EN ISO 15883-1:2024 standarto reikalavimų, kopiją)
	

	18.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai.
Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	

	19.
	Įrangos pristatymas ir  sumontavimas / instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo / instaliavimo vietą, sumontavimas / instaliavimas, po sumontavimo / instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	20.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija


	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	


3

