SPS 2 priedas

ELEKTROS TINKLO ANALIZATORIŲ, MATAVIMO PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl prekių pirkimo, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims.

  - Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodyti elektros tinklo analizatoriai, matavimo priemonės. Atnaujinto varžymosi Prekių specifikacijos gali būti tikslinamos.

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties pagrindu Tiekėjui teikiamas rašytinis užsakymas, kuriame nurodomos užsakomos Prekės, jų kiekis bei kita reikalinga informacija.

- PREKIŲ APRAŠYMAS, PIRKIMO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

  - Minimalūs techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 2 – 16 lentelėse.

  - Bendrieji reikalavimai:

2.3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, negali būti atnaujintos, renovuotos.

2.3.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomų Prekių gamybos nutraukimą (angl. end of life);

2.3.3. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;

2.3.4. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus. Prekės turi būti pagamintos iš patvarių, atsparių korozijai medžiagų, užtikrinančių ilgalaikį naudojimą;

2.3.5. Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant. Pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbamų medžiagų (kartonas, popierius, plastikas su perdirbimo žyma), vengiant mišrių, sunkiai skaidomų medžiagų.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Reikalavimai | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros tinklo analizatorius Nr.1 | 2 lentelė | 6 |
| 2. | Elektros tinklo analizatorius Nr.2 | 3 lentelė | 10 |
| 3. | Elektros tinklo analizatorius Nr.3 | 4 lentelė | 6 |
| 4. | Elektros tinklo analizatorius Nr.4 | 5 lentelė | 10 |
| 5. | Elektros tinklo analizatorius Nr.5 | 6 lentelė | 10 |
| 6. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.1 | 7 lentelė | 9 |
| 7. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.2 | 8 lentelė | 9 |
| 8. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.3 | 9 lentelė | 9 |
| 9. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.4 | 10 lentelė | 9 |
| 10. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.5 | 11 lentelė | 9 |
| 11. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.6 | 12 lentelė | 9 |
| 12. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.7 | 13 lentelė | 15 |
| 13. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.8 | 14 lentelė | 15 |
| 14. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - skirtuminės srovės transformatorius Nr.1 | 15 lentelė | 10 |
| 15. | Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - skirtuminės srovės transformatorius Nr.2 | 16 lentelė | 10 |

*  Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Preliminariosios sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

2.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytas,  tačiau tai pačiai prekių grupei priklausančias kitokių charakteristikų prekes, kurioms taikomos visos šioje techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, gedimų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Minėtos prekės sudarys ne daugiau kaip 10 procentų maksimalios Preliminariosios sutarties kainos.

2.5. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs prekės ženklai, modeliai ar tiekimo šaltiniai, standartai, konkretūs procesai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. Tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, t.y. siūlydamas lygiavertį produktą ar procesą, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius lygiaverčio produkto ar proceso atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams.

2 lentelė

| 1. Elektros tinklo analizatorius Nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Sertifikuotas A klasei pagal DIN EN 61000-4-30 standartą elektros tinklo kokybės matavimo prietaisas. Modulis, montuojamas ant elektros spintos priekinės panelės, su ne mažesniu kaip 144x144 mm spalvotu LCD ekranu (ne mažiau 320x240 taškų, ne mažiau 256 spalvų), valdymo mygtukais, su dedikuotais įėjimo/išėjimo gnybtais, integruotais ryšio prievadais skirtas elektros tinklo kokybės parametrų stebėjimui ir analizei. |
| 2. | Elektros tinklo kokybės stebėsena ir analizė | - EN 61000-4-30 - EN 61000-4-15 - EN 50160 Prietaisas turi WEB serverį su paruoštomis elektros tinklo kokybės stebėjimo ataskaitų formomis: - EN 61000-2-4 - EN 50160 |
| 3. | Matavimai | - aktyvinė, reaktyvinė ir pilnoji galia, kiekvienoje fazėje ir suminė, - aktyvinė, reaktyvinė talpuminė, reaktyvinė induktyvinė energija, - elektros srovė (true RMS), - nuolatinis įtampos ir srovės įėjimų rodmenų matavimas ne mažesniu kaip 25 kHz dažniu, - harmonikos – ne mažiau kaip nuo pirmos iki 63, nelyginės/lyginės, U,I,P.Q - elektros tinklo trikdžių stebėsena minimali trukmė ne daugiau kaip 40 mikrosek., - įtampos tiekimo trumpalaikių trūkių stebėsena (minimali trukmė ne daugiau kaip 10 msek.) - iškraipymo faktorius THD-U, THD-I, TDD - apkrovimo tarp fazių balansas, - fazių seka ir lauko sukimosi kryptis įvertinantis srovės ir įtampos galios kampą, Įvykių registras su laiko žyme. Įtampos, srovės sinusoidės atvaizdavimas realiu laiku. Įtampos, srovės sinusoidės formos fiksavimas elektros tinklo sutrikimo/pereinamojo proceso metu su laiko žyme. Informacijos pateikimas skaičių, grafikų pavidalu. Ne mažiau kaip dviejų paskutinių metų galios, elektros energijos ataskaitų pateikimas palyginant praėjusio ir esamo laikotarpio rodmenis: mėnesio, dienos. |
| 4. | Atminties talpa | Ne mažiau 256 MB |
| 5. | Srovės matavimas | - matavimo kanalų skaičius 4 - matavimo ribos – 0..5A - srovės matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 6. | Įtampos matavimas | - L1, L2, L3, N (AC) - matavimo kanalų skaičius 4 - įtampos matavimo ribos – fazinė ne mažiau 415 V, linijinė ne mažiau 720V -įtampos matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 600V CAT III |
| 7. | Matavimo tikslumo klasė pagal IEC 61557-12, ne blogesnė kaip | - Aktyvinės energijos 0,2 S arba tikslesnė - Įtampos 0,1 arba tikslesnė - srovės 0,1 arba tikslesnė |
| 8. | Maitinimo įtampa | 230V (AC), 50Hz, minimalios ribos 95V - 240V AC Grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 9. | Ryšio prievadas | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| 10. | Duomenų protokolai | HTTP (WEB) Modbus TCP, NTP, RTP, TCP/IP, SNMP |
| 11. | Informacijos registravimas | Valdiklyje informacija išsaugoma su konkretaus įvykio laiko žyme ir įtampos ar srovės sinusoidės forma. Ne mažiau kaip 10 įvykių. |
| 12. | Reikalavimai informacijos pateikimui | Valdiklyje pateikiama grafinė ir tekstinė informacija turi būti suprantama ir nereikalauti papildomų priemonių jai iššifruoti. Kalba: anglų arba lietuvių. |
| 13. | Atitikimas standartams ir atlikti patikrinimai | ISO 9001, sertifikuotas matavimui pagal ISO50001, A klasė pagal IEC 61000-4-30, EMC, ISO 14001 |
| 14. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza UMG 512-PRO: UMG 512-PRO – Precise power quality analyzer & residual current monitoring |

3 lentelė

| 2. Elektros tinklo analizatorius Nr.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Elektros tinklo kokybės matavimo prietaisas, montuojamas ant elektros spintos priekinės panelės, su ne mažesniu kaip 144x144 mm spalvotu LCD ekranu (ne mažiau 320x240 taškų, ne mažiau 256 spalvų), valdymo mygtukais, su dedikuotais įėjimo/išėjimo gnybtais, integruotais ryšio prievadais skirtas elektros tinklo kokybės parametrų stebėjimui ir analizei. |
| 2. | Elektros tinklo kokybės stebėsena ir analizė | Prietaisas turi WEB serverį su paruoštomis elektros tinklo kokybės stebėjimo ataskaitų formomis: - EN 61000-2-4 |
| 3. | Matavimai | - aktyvinė, reaktyvinė ir pilnoji galia, kiekvienoje fazėje ir suminė, - aktyvinė, reaktyvinė talpuminė, reaktyvinė induktyvinė energija, - elektros srovė (true RMS), - skirtuminė srovė, - nuolatinis įtampos ir srovės įėjimų rodmenų matavimas ne mažesniu kaip 20 kHz dažniu, - harmonikos – ne mažiau kaip nuo pirmos iki 63, nelyginės/lyginės, U,I,P.Q - elektros tinklo trikdžių stebėsena, minimali trukmė ne daugiau kaip 50 mikrosek., - įtampos tiekimo trumpalaikių trūkių stebėsena (minimali trukmė ne daugiau kaip 20 msek.) - iškraipymo faktorius THD-U, THD-I, TDD - apkrovimo tarp fazių balansas, - fazių seka ir lauko sukimosi kryptis įvertinantis srovės ir įtampos galios kampą. Įvykių registras su laiko žyme. Įtampos, srovės sinusoidės atvaizdavimas realiu laiku. Įtampos, srovės sinusoidės formos fiksavimas elektros tinklo sutrikimo/pereinamojo proceso metu su laiko žyme. Informacijos pateikimas skaičių, grafikų pavidalu. Ne mažiau kaip dviejų paskutinių metų galios, elektros energijos ataskaitų pateikimas palyginant praėjusio ir esamo laikotarpio rodmenis: mėnesio, dienos. |
| 4. | Atminties talpa | Ne mažiau 256 MB |
| 5. | Srovės matavimas | - matavimo kanalų skaičius 4 - matavimo ribos – 0..5A - srovės matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 6. | Skirtuminės srovės matavimas | - skirtuminės srovės matavimo kanalas |
| 7. | Įtampos matavimas | - L1, L2, L3, N (AC) - matavimo kanalų skaičius 4, - įtampos matavimo ribos – fazinė ne mažiau 415 V, linijinė ne mažiau 720V - įtampos matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 600V CAT III |
| 8. | Matavimo tikslumo klasė pagal IEC 61557-12, ne blogesnė kaip | - aktyvinės energijos 0,2 S, arba tikslesnė - įtampos 0,1 arba tikslesnė - srovės 0,2 arba tikslesnė |
| 9. | Maitinimo įtampa | 230V (AC), 50Hz, minimalios ribos 95V - 240V AC Grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 10. | Ryšio prievadas | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| 11. | Duomenų protokolai | HTTP (WEB) Modbus TCP, NTP, RTP, TCP/IP, SNMP |
| 12. | Informacijos registravimas | Valdiklyje informacija išsaugoma su konkretaus įvykio laiko žyme ir įtampos ar srovės sinusoidės forma. Ne mažiau kaip 10 įvykių. |
| 13. | Reikalavimai informacijos pateikimui | Valdiklyje pateikiama grafinė ir tekstinė informacija turi būti suprantama ir nereikalauti papildomų priemonių jai iššifruoti. Kalba: anglų arba lietuvių. |
| 14. | Atitikimas standartams ir atlikti patikrinimai | ISO 9001, EMC, ISO 14001 |
| 15. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza UMG 509-PRO UMG 509-PRO: Powerful network analyzer with residual current monitoring |

4 lentelė

| 3. Elektros tinklo analizatorius Nr.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Elektros tinklo kokybės analizatorius atliekantis matavimus pagal DIN EN 61000-4-30 standarto A/S klasę. Modulis, montuojamas ant DIN bėgelio, su LCD ekranu, valdymo mygtukais, su dedikuotais įėjimo/išėjimo gnybtais, integruotais ryšio prievadais skirtas elektros tinklo kokybės parametrų stebėjimui ir analizei. |
| 2. | Elektros tinklo kokybės stebėsena ir analizė | - EN 61000-4-30, - EN 61000-4-15 - EN 50160 Prietaisas turi WEB serverį su paruoštomis elektros tinklo kokybės stebėjimo ataskaitų formomis: - EN 61000-2-4 - EN 50160 |
| 3. | Matavimai | - aktyvinė, reaktyvinė ir pilnoji galia, kiekvienoje fazėje ir suminė, - aktyvinė, reaktyvinė talpuminė, reaktyvinė induktyvinė energija, - elektros srovė (true RMS), - nuolatinis įtampos ir srovės įėjimų rodmenų matavimas ne mažesniu kaip 20 kHz dažniu, - harmonikos – nemažiau kaip nuo pirmos iki 63, nelyginės/lyginės, U,I,P.Q - elektros tinklo trikdžių stebėsena, minimali trukmė nedaugiau kaip 50 mikrosek., - įtampos tiekimo trumpalaikių trūkių stebėsena (minimali trukmė nedaugiau kaip 10 msek.) - iškraipymo faktorius THD-U, THD-I, TDD - apkrovimo tarp fazių balansas, - fazių seka ir lauko sukimosi kryptis įvertinantis srovės ir įtampos galios kampą, Įvykių registras su laiko žyme. Įtampos, srovės sinusoidės atvaizdavimas realiu laiku. Įtampos, srovės sinusoidės formos fiksavimas elektros tinklo sutrikimo/pereinamojo proceso metu su laiko žyme. Ne mažiau kaip dviejų paskutinių metų galios, elektros energijos ataskaitų pateikimas palyginant praėjusio ir esamo laikotarpio rodmenis: mėnesio, dienos. |
| 4. | Atminties talpa | Ne mažiau 128 MB |
| 5. | Srovės matavimas | - matavimo kanalų skaičius 4 - matavimo ribos – nuo 0 iki 5A - srovės matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 6. | Įtampos matavimas | - L1, L2, L3, N (AC) - matavimo kanalų skaičius 4, - įtampos matavimo ribos – fazinė ne mažiau 275 V, linijinė ne mažiau 480V -įtampos matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 7. | Matavimo tikslumo klasė pagal IEC 61557-12, ne blogesnė kaip | - aktyvinės energijos 0,5 S arba tikslesnė - įtampos 0,2 arba tikslesnė - srovės 0,25 arba tikslesnė |
| 8. | Maitinimo įtampa | 230V (AC), 50Hz, minimalios ribos 95V - 240V AC Grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 9. | Ryšio prievadas | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| 10. | Duomenų protokolai | HTTP (WEB) Modbus TCP, NTP, RTP, TCP/IP, SNMP |
| 11. | Informacijos registravimas | Valdiklyje informacija išsaugoma su konkretaus įvykio laiko žyme ir įtampos ar srovės sinusoidės forma. Ne mažiau kaip 10 įvykių. |
| 12. | Reikalavimai informacijos pateikimui | Kalba: anglų arba lietuvių |
| 13. | Atitikimas standartams ir atlikti patikrinimai | ISO 9001, EMC, ISO 14001 |
| 14. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza UMG 605-PRO: UMG 605-PRO ¦ Power quality analyzer for power quality EN 50160 |

5 lentelė

| 4. Elektros tinklo analizatorius Nr.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Elektros tinklo kokybės matavimo prietaisas, montuojamas ant elektros spintos priekinės panelės, su ne mažesniu kaip 96x96 mm spalvotu LCD ekranu (ne mažiau 320x240 taškų, ne mažiau 256 spalvų), valdymo mygtukais, su dedikuotais įėjimo/išėjimo gnybtais, integruotais ryšio prievadais skirtas elektros tinklo kokybės parametrų stebėjimui ir analizei. |
| 2. | Matavimai | - aktyvinė, reaktyvinė ir pilnoji galia, kiekvienoje fazėje ir suminė, - aktyvinė, reaktyvinė talpuminė, reaktyvinė induktyvinė energija, - elektros srovė (true RMS), - skirtuminė srovė, - nuolatinis įtampos ir srovės įėjimų rodmenų matavimas ne mažesniu kaip 13 kHz dažniu, - harmonikos – nemažiau kaip nuo pirmos iki 63, nelyginės/lyginės, U,I - įtampos tiekimo trumpalaikių trūkių stebėsena (nuo 20 msek.) - iškraipymo faktorius THD-U, THD-I, TDD - fazių sekos diagrama. Įvykių registras su laiko žyme. Įtampos, srovės sinusoidės atvaizdavimas realiu laiku. Informacijos pateikimas skaičių, grafikų pavidalu. |
| 3. | Atminties talpa | Ne mažiau 64 MB |
| 4. | Srovės matavimas | - matavimo kanalų skaičius 3 - matavimo ribos – nuo 0 iki 5A - srovės matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 5. | Skirtuminės srovės matavimas | - skirtuminės srovės matavimo kanalas |
| 6. | Įtampos matavimas | - L1, L2, L3, N (AC) - matavimo kanalų skaičius 4, - įtampos matavimo ribos – fazinė ne mažiau 415 V, linijinė ne mažiau 720V -įtampos matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 600V CAT III |
| 7. | Matavimo tikslumo klasė pagal IEC 61557-12, ne blogesnė kaip | - aktyvinės energijos 0,2s, arba tikslesnė - įtampos 0,2 arba tikslesnė - srovės 0,2 arba tikslesnė |
| 8. | Maitinimo įtampa | 230V (AC), 50Hz, minimalios ribos 90V - 275V AC Grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 9. | Ryšio prievadas | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| 10. | Duomenų protokolai | Modbus RTU over Ethernet |
| 11. | Informacijos registravimas | Valdiklyje informacija išsaugoma su konkretaus įvykio laiko žyme ir įtampos ar srovės sinusoidės forma. |
| 12. | Reikalavimai informacijos pateikimui | Valdiklyje pateikiama grafinė ir tekstinė informacija turi būti suprantama ir nereikalauti papildomų priemonių jai iššifruoti. Kalba: anglų arba lietuvių. |
| 13. | Atitikimas standartams ir atlikti patikrinimai | ISO 9001, EMC, ISO 14001 |
| 14. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza UMG 96-PQ-L: UMG 96-PQ-L – Precise and modular network analyzer for power quality analysis |

6 lentelė

| 5. Elektros tinklo analizatorius Nr.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Elektros tinklo kokybės matavimo prietaisas, montuojamas ant DIN bėgelio, su LCD ekranu, valdymo mygtukais, su dedikuotais įėjimo/išėjimo gnybtais, integruotais ryšio prievadais skirtas elektros tinklo kokybės parametrų stebėjimui ir analizei. |
| 2. | Matavimai | - aktyvinė, reaktyvinė ir pilnoji galia, kiekvienoje fazėje ir suminė, - aktyvinė, reaktyvinė talpuminė, reaktyvinė induktyvinė energija, - elektros srovė (true RMS), - skirtuminė srovė, - harmonikos – nemažiau kaip nuo pirmos iki 31, U,I - iškraipymo faktorius THD-U, THD-I, TDD Informacijos pateikimas skaičių pavidalu. |
| 3. | Atminties talpa | Ne mažiau 4 MB |
| 4. | Srovės matavimas | - matavimo kanalų skaičius 4 - matavimo ribos – nuo 0 iki 5A - srovės matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT II |
| 5. | Skirtuminės srovės matavimas | - skirtuminės srovės matavimo kanalas |
| 6. | Įtampos matavimas | - L1, L2, L3, N (AC) - matavimo kanalų skaičius 4, - įtampos matavimo ribos – 230 VLN / 400 VLL (+/-10 ), -įtampos matavimo grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III - leistina įtampa matavimo grandinėse: fazinė - ne mažiau 270 V, linijinė - ne mažiau 470V. |
| 7. | Matavimo tikslumo klasė pagal IEC 61557-12, ne blogesnė kaip | - aktyvinės energijos 0,5s arba tikslesnė - įtampos 0,2 arba tikslesnė - srovės 0,2 arba tikslesnė |
| 8. | Maitinimo įtampa | 230V (AC), 50Hz, minimalios ribos 90V - 270V AC Grandinės apsauga nuo viršįtampių - 300V CAT III |
| 9. | Ryšio prievadas | Ethernet 10/100 Base-TX (RJ-45) |
| 10. | Duomenų protokolai | Modbus RTU over Ethernet. SNMP |
| 11. | Reikalavimai informacijos pateikimui | Valdiklyje pateikiama informacija turi būti suprantama ir nereikalauti papildomų priemonių jai iššifruoti. Kalba: anglų arba lietuvių. |
| 12. | Atitikimas standartams ir atlikti patikrinimai | ISO 9001, EMC, ISO 14001 |
| 13. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza UMG 806. UMG 806 – Compact DIN rail energy measurement device with residual current monitoring |

7 lentelė

| 6. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Srovės transformatorius, plastiko korpuse, montuojamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 30 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 150 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | Ne mažiau 22 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 0,2S arba tikslesnė |
| 8. | Dielektrinis atsparumas | 3kV, 50Hz – 1 min |
| 9. | Izoliacijos klasė, ne blogesnė kaip | E (120 C) |
| 10. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 11. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Socomec CT T2CA225 (ref.192U 2215: cat_currenttransformers_en.pdf (socomec.com) |

8 lentelė

| 7. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Srovės transformatorius, plastiko korpuse, montuojamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 40 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 200 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | ne mažiau 26 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 0,2S arba tikslesnė |
| 8. | Dielektrinis atsparumas | 3kV, 50Hz – 1 min |
| 9. | Izoliacijos klasė, ne blogesnė kaip | E (120 C) |
| 10. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 11. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Socomec CT T2CB26-30 (ref.192U 2320: cat_currenttransformers_en.pdf (socomec.com) |

9 lentelė

| 8. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Srovės transformatorius, plastiko korpuse, montuojamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 80 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 400 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | Ne mažiau 32 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 0,2S arba tikslesnė |
| 8. | Dielektrinis atsparumas | 3kV, 50Hz – 1 min |
| 9. | Izoliacijos klasė, ne blogesnė kaip | E (120 C) |
| 10. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 11. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Socomec CT T2CB32-40 (ref.192U 4040: cat_currenttransformers_en.pdf (socomec.com) |

10 lentelė

| 9. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Išardomos šerdies srovės transformatorius plastiko korpuse, montuojamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 20 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 100 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | Ne mažiau 20 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 3 arba tikslesnė |
| 8. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 9. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Socomec CT TO 23 (ref.192T 4601: cat_currenttransformers_en.pdf (socomec.com) |

11 lentelė

| 10. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Išardomos šerdies srovės transformatorius plastiko korpuse, montuojamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 50 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 250 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | Ne mažiau 20 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 1 arba tikslesnė |
| 8. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 9. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Socomec CT TO 23 (ref.192T 4604): cat_currenttransformers_en.pdf (socomec.com) |

12 lentelė

| 11. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Išardomos šerdies srovės transformatorius plastiko korpuse, montuojamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 80 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 400 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | Ne mažiau 20 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 0,5 arba tikslesnė |
| 8. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 9. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Socomec CT TO 58 (ref.192T 4640): cat_currenttransformers_en.pdf (socomec.com) |

13 lentelė

| 12. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Išardomos šerdies srovės transformatorius plastiko korpuse, tvirtinamas ant kabelio. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 30 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 150 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | Ne mažiau 18 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 1 arba tikslesnė |
| 8. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 9. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza KUW1/40-150: Current transformers from Janitza – Tailored solutions for every requirement |

14 lentelė

| 13. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės - srovės transformatorius Nr.8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Išardomos šerdies srovės transformatorius plastiko korpuse, tvirtinamas ant kabelio. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininku tekančią elektros srovę faziniame laidininke. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 50 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 250 |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 5 |
| 6. | Matuojamo laidininko diametras | Ne mažiau 18 mm |
| 7. | Tikslumo klasė | 1 arba tikslesnė |
| 8. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 9. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza KUW1/40-250: Current transformers from Janitza – Tailored solutions for every requirement |

15 lentelė

| 14. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės – skirtuminės srovės transformatorius Nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Išardomos šerdies skirtuminės srovės transformatorius, plastiko korpuse, tvirtinamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininkais tekančią skirtuminę elektros srovę. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 700 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 21000 mA |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 1 |
| 6. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 7. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza CT-AC RCM A110N: Current transformers from Janitza – Tailored solutions for every requirement |

16 lentelė

| 15. Elektros tinklo parametrų matavimo priemonės – skirtuminės srovės transformatorius Nr.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Savybės |
| 1. | Tipas | Neišardomos šerdies srovės transformatorius plastiko korpuse, tvirtinamas ant DIN bėgio arba prie varžtu prie panelės. |
| 2. | Paskirtis | Skirtas matuoti laidininkais tekančią skirtuminę elektros srovę. |
| 3. | Transformacijos koeficientas | 700 |
| 4. | Pirminės grandinės srovė | 21000 mA |
| 5. | Antrinės grandinės srovė | 1 |
| 6. | Atitikimas standartams | CE , ISO 9000, ISO 14000 arba lygiavertis. |
| 7. | Analogiškas savo savybėmis produktas | Janitza CT-AC RCM 110N: Current transformers from Janitza – Tailored solutions for every requirement |

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS, PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis bus sudaromos žodinės arba rašytinės formos pagrindinės sutartys (toliau – Sutartis).

3.2. Prekės turi būti pristatytos, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Užsakyme nurodomas ilgesnis terminas.  Prekių pristatymo adresas: B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius.

3.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, mažinant pristatymo poveikį transporto grūstims, t.y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, o penktadienį nuo 10:00 val. iki 15:15 val.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, kuri skaičiuojama nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

4.3. Garantijos laikotarpiu sugedusios Prekės veikimas turi būti visiškai atstatytas arba sugedusi Prekė pakeista ekvivalentiška nauja preke, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą Tiekėjui išsiuntimo dienos (išskyrus atvejus, kai Tiekėjas įrodo, kad tam būtinas ilgesnis terminas).

- DOKUMENTAI

  - Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų Prekių gamintojo (-ų) parengtus techninius aprašus ir (ar) nuorodas į gamintojo viešai skelbiamą informaciją, įrodančius, kad siūlomos Prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus;

  - Kartu su Prekėmis Tiekėjas turi pateikti:

    - visą Prekių gamintojo pridedamą (komplektuojamą) dokumentaciją;

    - Prekių perdavimo priėmimo aktą.