## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės kraujo donorų NAT tyrimams su įranga panaudai - kombinuotas ŽIV, HCV ir HBV nukleorūgščių nustatymas automatizuotu būdu (7952)
1. | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 60 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
2. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, validuotos darbui su įranga suteikiama panaudos būdu.
3. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD Reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas, kuris atitinka Reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai. Kartu su reagentais panaudai siūlyti reagentams validuotą laboratorinę įrangą.
4. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. | Pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones (ne mažiau kaip 24-iems testams), jeigu siūlomi metodai Laboratorinės medicinos centre iki šiol nebuvo naudojami.
6. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės ir siūlomos panaudai įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje bei atitikimą ekonominio naudingumo kriterijams pagal aprašytą vertinimo tvarką: gamintojo parengtus katalogus su siūlomų prekių kodais, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), siūlomų prietaisų techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus (pdf formatu). Gamintojo parengti katalogai, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, siūlomų prietaisų techninių charakteristikų aprašymai, prietaisų vartotojo vadovai pateikiami lietuvių kalba ir anglų kalba, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų (arba ekonomonio naudingumo kriterijų atitinkančios) reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų (arba ekonominio naudingumo kriterijų) punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
7. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus turi pranešti vartotojui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
8. | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją, detalų analizatoriaus priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Įranga turi būti pristatyta į instaliavimo vietą ir paruošta darbui tiekėjo išlaidomis ne ilgiau kaip per 1 mėn. po sutarties pasirašymo.
9. | Turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių naudojimo, klausimais. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti konkretaus aplikacijų specialisto, atsakingo už personalo apmokymą dirbti su reagentais ir konsultavimą aukščiau išvardintais klausimais, duomenis. Šis specialistas turi būti nurodytas reagentų pirkimo-pardavimo sutartyje.
10. | Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jo techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas gavęs pranešimą apie prietaiso gedimą, turi pradėti gedimą šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Prietaiso ar sistemos gedimo nepašalinus per 48 val., tiekėjas privalo pasiūlyti pakaitinę analogiškų techninių parametrų sistemą arba organizuoti mėginių ištyrimą kitoje laboratorijoje su identiškomis tyrimo kokybinėmis charakteristikomis.
11. | Tiekėjas siūlantis prietaisą panaudos būdu turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo inžinieriai yra gamintojo apmokyti ir įgalioti atlikti prietaiso techninę priežiūrą ir remontą. Techninis aptarnavimas turi būti užtikrinamas 24 val per parą. Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip du gamintojo sertifikuotus serviso inžinierius. Pateikti serviso inžinierių sertifikatus, išduotus įrangos gamintojo.
12. | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka prekėms keliamus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje. Reagentai pristatomi ne vėliau kaip per 2 sav. nuo užsakymo datos. Mato vienetas yra 1 donacija t.y. užsakovo sumokėtą už pirktus reagentus kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) turi padengti tiekėjas po to, kai užsakovas pateiks ištirtų donorų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.
13. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio gydymo įstaigos poreikio, tiriamų pacientų skaičiaus). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
14 | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas |  | Mato vienetai | PVM % | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM | Vieneto įkainis su PVM | Suma be PVM | Suma su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. (pildo tiekėjas)
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės donorinio kraujo kombinuotam virusų (HBV, HCV ir ŽIV) nukleorūgščių (NAT) tyrimui. | Reagentai ir priemonės automatizuotam kraujo donorų virusų nukleorūgščių nustatymui teikiant įrangą panaudos būdu. Tiekėjo pasiūlyme turi būti pateiktos (įskaičiuotos) visos tyrimui atlikti būtinos priemonės: reagentai, eksploatacinės medžiagos bei papildomos priemonės pagal numatytas gamintojo rekomendacijas. Pasiūlyme nurodyti ir išvardinti papildomas priemones, jų skaičių, reikalingą numatytam tyrimų kiekiui atlikti. Jei atskirų virusų nukleorūgščių identifikacijai reikalingi diskriminaciniai reagentai, jų kaina turi būti įskaičiuota į vienos donacijos ištyrimo kainą. Per metus planuojama atlikti iki 35 tūkst. individualių donacijų ištyrimų. | Donacija | 5 | 175000 | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (kaina pateikiama 2 voke) | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (kaina pateikiama 2 voke) | (kaina pateikiama 2 voke) | (kaina pateikiama 2 voke) | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
Suma:
[8 empty] | 1 pirkimo dalies kaina Eur be PVM: | (kaina pateikiama 2 voke)
[5 empty] | …% PVM suma Eur: |  |  |  | (kaina pateikiama 2 voke)
[8 empty] | 1 pirkimo dalies kaina Eur su PVM: | (kaina pateikiama 2 voke)
2. | Būtinieji (minimalūs) reikalavimai reagentams ir pagalbinėms priemonėms. |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
2.1. | Reagentai ir priemonės turi aptikti ŽIV-1/2 RNR, HCV RNR, HBV DNR nukleorūgštis vieno tyrimo metu kraujo donorų plazmoje arba serume. |  |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.2. | Reagentai turi užtikrinti konkrečios virusinės nukleorūgšties (ŽIV-1/2 RNR, HCV RNR, HBV DNR) identifikavimą (diskriminaciją). |  |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.3. | Nukleorūgščių nustatymo metodas turi būti validuotas ir skirtas kraujo donorų atrankiniams tyrimams, tyrimą atliekant pirminiame individualiame plazmos arba serumo mėginyje. Pateikti dokumento, įrodančio tyrimo metodo validavimą, kopiją. |  |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.4. | ŽIV-1 aptikimui turi būti naudojami du genų taikiniai. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą. |  |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.5. | Virusų nukleorūgščių 95 % aptikimo riba (analitinis jautrumas) individualiame mėginyje (TV/ml), turi būti ne prastesnis kaip: ŽIV-1/2 RNR ≤ 30,0; HCV RNR ≤ 9,0; HBV DNR ≤ 5,0 |  |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.6. | Reagentų rinkinyje turi būti vidinė kontrolė kiekvienam mėginiui, skirta kontroliuoti visus tyrimo etapus. |  |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3. | Būtinieji (minimalūs) techniniai reikalavimai įrangai. Tiekėjas panaudos pagrindu 60-čiai mėnesių turi suteikti perkančiąjai organizacijai automatizuotą sistemą (analizatorių) kombinuotam virusų nukleorūgščių nustatymui kraujo donorų plazmoje arba serume, kuri tenkintų toliau nurodomus būtinuosius (minimalius) techninius reikalavimus: |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams. (pildo tiekėjas)
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė
| Paskirtis | Automatinė sistema skirta nustatyti ŽIV-1 RNR, ŽIV-2 RNR, HCV RNR ir HBV DNR individualiuose kraujo donorų plazmos arba serumo mėginiuose. |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Tyrimo etapų automatizavimas | Visiškai automatinė sistema, užtikrinanti reagentų ir mėginių išpilstymą, virusų nukleorūgščių išskyrimą, nukleorūgščių pagausinimą ir detekciją be operatoriaus įsikišimo. |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Reikalavimai programinei įrangai | Programinė įranga turi leisti atlikti atskirų tyrimo etapų peržiūrą, reagentų kiekio peržiūrą, mėginių identifikacijos rezultatus. Esant įrangos gedimui turi būti garsiniai įspėjimai. Esant teigiamam rezultatui turi būti spalviniai įspėjimai. |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Analizatoriaus integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą | Panaudai suteikiami prietaisai (jų programinė įranga) prietaisų diegimo metu privalo būti sujungta su tarpine programa "INSTRUMENT MANAGER" (Data Innovations, JAV), kuri prietaisus sujungia su įstaigoje naudojama Laboratorijos informacine sistema (Panaudos gavėjas turi licenciją naudotis tarpine programa). Jei reikia, Panaudos davėjas turi įsigyti licencijos plėtinius prietaisų (programinės įrangos) jungtims sukurti, taip pat Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti visa reikiama įranga prietaisams įjungti į Panaudos gavėjo vietinį kompiuterinį tinklą. Prietaisai, sistemos programinė įranga, integracija su Panaudos gavėjo informacine sistema turi gebėti veikti tik Panaudos gavėjo vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie interneto sprendimo veikimui neturi būti privaloma. |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
| Komplektacija | Automatinę sistemą turi sudaryti: analizatorius, programinė įranga, kompiuteris, spausdintuvas, brūkšninių kodų skaitytuvas ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis. |  |  |  | įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 | Kriterijai ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkimo metu bus nustatomas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus ir jų parametrus. Balų skyrimo tvarka aprašyta SPS 5 priede.
Balai
4.1. | Pasiūlymo kaina |  |  | 40 balų
4.2. | Techniniai reikalavimai |  |  | 60 balų