SPS 5 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO) VERTINIMO KRITERIJAI BEI TVARKA

1. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai

| Nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | X=40 |
| 2. | Sistemos techninės charakteristikos (T1 – T8) | 60 balų: |
| 2.1. | Nuolatinis nepertraukiamas mėginių įdėjimas ir nepertraukiamas tyrimų atlikimas (T1) | 12 balų |
| 2.2. | Reagentų kalibracijos galiojimas 24 val. (T2) | 10 balų |
| 2.3. | Sistemos našumas (T3) | 10 balų |
| 2.4. | STAT (pirmenybinių) mėginių tyrimo funkcija (T4) | 8 balai |
| 2.5. | Sistemos užimamas plotas (T5) | 8 balai |
| 2.6. | Viruso tipo identifikavimas pirminio tyrimo metu (T6) | 5 balai |
| 2.7. | Atliekų nekenksmingumas (T7) | 5 balai |
| 2.8. | Atliekų ir pagalbinių priemonių tvarkymo lankstumas (T8) | 2 balai |

2. Kainos kriterijų (C) perkančioji organizacija įvertins eurais (su PVM) pagal tiekėjų kainas, nurodytas pasiūlymo formoje.

3. Analizatoriaus kokybinių techninių charakteristikų kriterijai (T1-T8) bus įvertinami pagal tiekėjų kartu su pasiūlymais pateiktą analizatoriaus, reagentų ir (ar) susijusių sistemos prekių gamintojo(-ų) techninę dokumentaciją bei pagal kitą tiekėjų pateiktą objektyvią dokumentaciją (duomenis). Tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl pasiūlymo kokybinio atitikimo ir pačių tiekėjų deklaruotos kokybinės charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu T1-T8 kokybės kriterijų įvertinimui. Tiekėjų parengtos deklaracijos (savideklaracijos) nebus vertinamos (į jas nebus atsižvelgiama).

4. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo apskaičiavimo tvarka yra pateikiama žemiau:

4.1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) yra apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (t. y. T1 – T8) balus:

S=C+T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8

T1-8 balai nėra papildomai dauginami iš jokio lyginamojo svorio.

4.2. Tiekėjo pasiūlymo kainos (C) balas yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

4.3. Kriterijaus (T1) balas yra apskaičiuojamas skiriant maksimalius 12 balų tiems pasiūlymams, į kurių sistemą galima nepertraukiamai įdėti ir tirti mėginius viso tyrimo proceso metu, nepriklausomai nuo tuo metu amplifikuojamų mėginių skaičiaus (angl. – continuous loading and testing), leidžiant naudotojui tirti mėginius jų nekaupiant į partijas. Jei į tiekėjo siūlomą sistemą nuolatinis mėginių talpinimas ir nepertraukiamas jų tyrimas viso proceso metu, nepriklausomai nuo tuo metu amplifikuojamų mėginių skaičiaus, negalimas, tuomet tokiems pasiūlymams yra skiriamas balas lygus 0. Perkančioji organizacija neskirs jokių tarpinių balų intervale nuo 0 iki 12.

4.4. Kriterijaus (T2) balas yra apskaičiuojamas skiriant maksimalius 10 balų tiems pasiūlymams, kurių sistema užtikrina reagentų kalibracijos galiojimą 24 valandas. Jei sistema reagentų kalibracijos galiojimo 24 valandas nepalaiko, tuomet tokiems pasiūlymams yra skiriamas balas lygus 0. Perkančioji organizacija neskirs jokių tarpinių balų intervale nuo 0 iki 10.

4.5. Kriterijaus (T3) balas yra apskaičiuojamas skiriant pasiūlymams balus pagal žemiau aprašytą tvarką:

| Siūlomos įrangos (sistemos) našumas per 8 val. | Skiriama balų |
| --- | --- |
| >250 mėginių | 10 |
| 150-250 mėginių | 5 |
| <150 mėginių | 0 |

4.6. Kriterijaus (T4) balas yra apskaičiuojamas skiriant maksimalius 8 balus tiems tiekėjų pasiūlymams, kurių siūloma įranga (sistema) turi STAT (pirmenybinių) mėginių ištyrimo funkciją t.y. įdėjus pirmenybinį mėginį sistema iš karto pradeda jo tyrimą. Jei siūloma įranga (sistema) neturi STAT (pirmenybinių) mėginių ištyrimo funkcijos, tuomet tokiems pasiūlymams yra skiriamas balas lygus 0. Perkančioji organizacija neskirs jokių tarpinių balų intervale nuo 0 iki 8.

4.7. Kriterijaus (T5) balas yra apskaičiuojamas skiriant maksimalius 8 balus tiems tiekėjų pasiūlymams, kurių siūlomos įrangos (sistemos), užimamas plotas yra ne didesnis kaip 2 m2. Jei siūlomos įrangos (sistemos) užimamas plotas yra didesnis negu 2 m2, tuomet tokiems pasiūlymams yra skiriamas balas lygus 0. Perkančioji organizacija neskirs jokių tarpinių balų intervale nuo 0 iki 8.

4.8. Kriterijaus (T6) balas yra apskaičiuojamas skiriant maksimalius 5 balus tiems tiekėjų pasiūlymams, kurių siūloma sistema pirminio mėginio tyrimo metu iš karto identifikuoja viruso tipą (tipus). Jei siūloma sistema viruso tipų identifikuoti pirminio tyrimo metu negali ir viruso tipo nustatymui reikia atlikti papildomas reakcijas, tuomet tokiems pasiūlymams yra skiriamas balas lygus 0. Perkančioji organizacija neskirs jokių tarpinių balų intervale nuo 0 iki 5.

4.9. Kriterijaus (T7) balas yra apskaičiuojamas skiriant maksimalius 5 balus tiems tiekėjų pasiūlymams, kurių siūloma sistema generuoja atliekas, kurios nesukelia biologinės taršos ir jas galima nukreipti į bendrą kanalizaciją. Jei siūloma sistema generuoja biologinę taršą sukeliančias atliekas, tuomet tokiems pasiūlymams yra skiriamas balas lygus 0. Perkančioji organizacija neskirs jokių tarpinių balų intervale nuo 0 iki 5.

4.10. Kriterijaus (T8) balas yra apskaičiuojamas skiriant maksimalius 2 balus tiems tiekėjų pasiūlymams, kurių siūloma įranga leidžia lanksčiai papildyti reagentus ir papildomas priemones bei tvarkyti skystas ir kietas atliekas nestabdant tyrimo proceso. Jei siūloma įranga neturi funkcionalumo, leidžiančio papildyti reagentus ir papildomas priemones bei tvarkyti skystas ir kietas atliekas nestabdant tyrimo proceso, tuomet tokiems pasiūlymams yra skiriamas balas lygus 0. Perkančioji organizacija neskirs jokių tarpinių balų intervale nuo 0 iki 2.