## Specialiųjų pirkimo sąlygų

## 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MAMOGRAFIJOS SISTEMOS „M-IV“ SKAITMENIZAVIMUI

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rentgeno spindulių detektorius mamografijos sistemai M-IV, Hologic | 1 vnt. |
| 1.1 | Darbiniai režimai | - Automatinė rentgeno spindulių detekcija (AED, angl.); - Sąsaja su mamografo rentgeno spindulių generatoriumi ekspozicijos paruošimo signalui |
| 1.2 | Efektyvios zonos dydis | ≥ 230 mm x 285 mm |
| 1.3 | Pikselio dydis | ≤ 75 µm |
| 1.4 | Efektyvios zonos pikselių skaičius | ≥ 3065 x 3830 pikselių |
| 1.5 | Erdvinė raiška | ≥ 6,5 lp/mm |
| 1.6 | Pilkumo skalė | ≥ 16 bitų |
| 1.7 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (DQE, angl.) prie 0,5 lp/mm (pagal IEC-62220 standartą) | ≥ 70% |
| 1.8 | Vaizdų perdavimo sąsaja ir greitis | Ethernet (1000BASE-T), ne mažiau 1Gbps |
| 1.9 | Vaizdo nuskaitymo ir perdavimo laikas | ≤ 3 s |
| 1.10 | Naudojimas su konvencine automatinės ekspozicijos kontrolės (AEC, angl.) sistema | Būtina |
| 1.11 | Detektoriaus išoriniai matmenys turi atitikti ISO 4090 standartą | Būtina |
| 2. | Detektoriaus valdymo darbo vieta | 1 vnt. |
| 2.1 | Paskirtis | Vaizdų iš detektoriaus nuskaitymas, apdorojimas bei valdymas |
| 2.2 | Vartotojų autorizavimas naudojant vartotojų vardus ir slaptažodžius | Būtina |
| 2.3 | Mamografijai dedikuota vaizdų apdorojimo technologija | Būtina, nurodyti pavadinimą |
| 2.4 | Galimybė įvesti pacientą rankiniu būdu | Būtina |
| 2.5 | Pacientų paieška pagal: - paciento ID; - vardą ir pavardę; - tyrimo datą; - apsilankymo numerį (accession number, angl.) | Būtina |
| 2.6 | Palaikomos DICOM standarto funkcijos: - DICOM Storage; - DICOM Modality Worklist; - DICOM Print | Būtina |
| 2.7 | Galimybė eksportuoti pacientų vaizdus į USB ir CD laikmeną DICOM, DICOMDIR, JPEG, BMP, RAW, TIF formatais | Būtina |
| 2.8 | Galimybė palyginti to paties paciento bei skirtingų pacientų tyrimus | Būtina |
| 2.9 | Ekspozicijos parametrų bei dozės suvedimas rankiniu būdu | Būtina |
| 2.10 | Lietuviška vartotojo sąsaja | Būtina, pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimo raštą |
| 2.11 | Manipuliavimo vaizdais įrankiai: - Šviesumo ir kontrasto reguliavimas; - Vartotojo pasirinkto vaizdo (angl. ROI) šviesumo ir kontrasto reguliavimas; - Vaizdo perstūmimas; - Vaizdo didinimas/mažinimas; - Padidinamo stiklo funkcija; - Pasirinkto vaizdo iškirpimas; - Vaizdo pavertimas; - Realaus vaizdo dydžio atvaizdavimas; - Vaizdo inversija; - Vaizdų išdėstymo pasirinkimas (1x1, 1x2, 2x1, 2x2;) - Anotacijų įrankiai; - Ilgio ir kampo matavimai | Būtina |
| 2.12 | Procesorius | ≥ 6 branduolių |
| 2.13 | Operatyvinė atmintis | ≥ 16 GB |
| 2.14 | SSD disko talpa | ≥ 250 GB |
| 2.15 | Monitorius | Būtina, įstrižainė ≥ 23“ |
| 2.16 | Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS) | ≥ 700 VA |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |
| 3.1 | Garantijos trukmė | ≥ 12 mėnesių |
| 3.2 | Rentgeno spindulių detektoriaus sumontavimas mamografijos sistemoje M-IV, mamografo derinimo darbai, naudotojų mokymai | Būtina |
| 3.3 | Naudojimo instrukcijos lietuvių kalba (pateikiama kartu su įranga) | Būtina |