## 7914
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės hemodializės procedūroms (7914)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų ar lygiaverčio dokumento reikalavimus. CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymu įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
5. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Maksimalus perkamas kiekis | vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas | vnt. įkainis Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Firminis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas, kodas gamintojo kataloge*
1 | Dializatoriai su sintetine polisulfono membrana, plotai 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 m2, UF koef. 20-29 | Su sintetine polisulfono membrana; plotai 1,6; 1,8; 2,0; 2,2 m2; UF koef. 20-29; Klirensai ml/min., kai kraujo tekmė QB = 300 ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min: šlapalo 259-273; kreatinino 238-259; fosfatų 206-235; vitamino B12 125-145. Sterilizuoti Beta spinduliais. | vnt | 50 |  | 5
2 | Dializatoriai su sintetine polisulfono membrana, plotai 1,9; 2,1; 2,3; 2,7 m2, UF koef. 75-124 | Su sintetine polisulfono membrana; plotai 1,9; 2,1; 2,3; 2,7 m2; UF koef. 75-124 ; Klirensai ml/min., kai kraujo tekmė QB = 300 ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min: šlapalo 283-295; kreatinino 269-283; fosfatų 250-264; vitamino B12 195-210, inulino 120-145. Sijojimo koeficientas (angl. Sieving Coefficient), kai kraujo tekmė QB = 300 ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min : albumino <0,002, ß-2 mikroglobulinų 0,9, inulino 1,0. Sterilizuoti Beta spinduliais. | vnt | 5000 |  | 5
3 | Dializatorius Nr.1 | Dializatorius su pilnai sintetine polisulfono didelio pralaidumo membrana, su padidintu fosfatų šalinimu. Dializatoriaus plotas 1,5; 1,8; 2,0; 2,3 m2; UF koef. atitinkamai: 87; 99; 111; 124. Klirensai ml/min., kai kraujo tekmė QB = 300ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min ne mažesni kaip: Fosfatų: 251; 263; 271; 277. Šlapalo: 272; 281; 287; 290. Kreatinino: 252; 263; 271; 276. B12: 171; 184; 195; 204. Inulino: 110; 122; 133; 144. Užpildymo tūris: 90 ±5ml; 103±5ml; 119±5ml; 135±5ml. Sterilizuotas gama spinduliais, pakuotėje būtinas deguonies molekulių absorbentas. | vnt | 5000 |  | 5
4 | Dializatoriai su nesintetinės medžiagos membrana | Membrana pagaminta iš nesintetinės medžiagos (benzilceliuliozės biopolimero, celiuliozės triacetato arba polietilenglikolio biomembranos), tinkanti sintetikai jautriems pacientams. Plotas 1,5- 2,2 m2; UF koef. 14-22; Klirensai ml/min., kai kraujo tekmė QB = 300 ml/min. QD = 500 ml/min., Qf= 0 ml/min: šlapalo 259-276; kreatinino 225-247; fosfatų 178-206; vitamino B12 105-131, sterilizuotas gama spinduliais. | vnt | 10 |  | 5
5 | Dializatoriai su sintetine polinefrono membrana. | Su sintetine polinefrono/polietersulfono membrana; plotas - 1,5-2,1 m2 ; UF koef. 16-82; sterilizuotas gama spinduliais, korpuse ir membranoje nėra bisfenolio. Nepralaidi šviesai aliumininė pakuotė. Pakuotėje yra būtinas specialus paketas su medžiaga, kuri absorbuoja deguonį. | vnt | 10000 |  | 5
6 | Dializatorius ekvivalentiškas hemodiafiltracijos (HDF) procedūrai, plotas 1,7 - 2,1 m2 | HD dializatorius ekvivalentiškas HDF procedūrai: šalina vidutinės ir didelės molekulinės masės molekules. Membrana pagaminta iš polietersulfono. Vidinis diametras -200 µm, sienelės storis - 40 µm. Plotas 1,7 - 2,1 m², UF 67-82. Užpildymo tūris 102 - 125 ml. Maksimalus TMP (Transmembraninis slėgis) 500 mmHg. Korpuse ir membranoje nėra bisfenolio. Sterilizacija gama spinduliais. | vnt | 48 |  | 5
7 | Kardioprotekciniai Dializatoriai su pilnai sintetine didelio pralaidumo heliksono membrana 1,7-1,8 m2 ploto | Kardioprotekciniai dializatoriai su pilnai sintetine didelio pralaidumo heliksono membrana 1,7-1,8 m2 ploto membrana, su šoniniu kraujo įleidimo prievadu, užpildymo metu nereikia apsukti dializatoriaus, nano kontroliuojama pluošto verpimo technologija (tiksli porų dydžio struktūros ir pasiskirstymo nanoskalės struktūra), Inline sterilizavimas garais. Korpusas pagamintas iš lengvo polipropileno. Parametrai, kai kai kraujo tekmė QB = 300ml/min. QD = 500 ml/min.Qf 0ml/min.: albumino sijojimo koef.<0,001. Mioglobino -0,5, filtracijos koeficientas 60-75 ml/h x mm Hg, šlapalo klirensas 280-290 ml/min., fosfatų klirensas 245-250 ml/min., citochromo C klirensas 110-120 ml/min. | vnt | 1800 |  | 5
8 | Diazatoriai su pilnai sintetine didelio pralaidumo heliksono membrana 2,1-2,2 m2 ploto | Kardioprotekciniai diazatoriai su pilnai sintetine didelio pralaidumo heliksono membrana 2,1-2,2 m2 ploto membrana, su šoniniu kraujo įleidimo prievadu, užpildymo metu nereikia apsukti dializatoriaus, nano kontroliuojama pluošto verpimo technologija(tiksli porų dydžio struktūros ir pasiskirstymo nanoskalės struktūra), Inline sterilizavimas garais. Korpusas pagamintas iš lengvo polipropileno. Parametrai, kai kai kraujo tekmė QB = 300ml/min. QD = 500 ml/min.Qf 0ml/min.: albumino sijojimo koef.<0,001. Mioglobino -0,5, filtracijos koeficientas 70-80 ml/h x mm Hg, šlapalo klirensas 280-290 ml/min., fosfatų klirensas 250-260 ml/min., citochromo C klirensas 125-140 ml/min. | vnt | 200 |  | 5
9 | Padidinto pralaidumo Dializatoriai su Heliksono hydro membrana | Sterilizacija vidiniais vandens garais. Parametrai, kai kai QB = 300 ml/min., QD = 500 ml/min., Qf = 0 ml/min: ultrafiltracijos koeficientas 80-90 ml/h x mm Hg, šlapalo klirensas 280-290 ml/min., fosfatų klirensas 265-280 ml/min., vit.B12 klirensas 195-210 ml/min., albumino sijojimo koef.<0,001, mioglobino - 0,6, beta-2-globulino - 1,0. | vnt | 100 |  | 5
10 | Dializatorius Nr.2 | HD dializatorius ekvivalentiškas HDF procedūrai: šalina vidutinės ir didelės molekulinės masės molekules. Membrana pagaminta iš poliariletersulfono/polivinilpirolidono (3 sluoksnių struktūra, Medium Cut-Off). Vidinis diametras -180 µm, sienelės storis - 35 µm. Plotas 1,7 m²,UF ≥ 48. Kraujo tūris dializatoriuje 91 ml. Maksimalus TMP (Transmembraninis slėgis) 600 mmHg. Sterilizacija garais. | vnt | 1000 |  | 5
11 | Dializatorius Nr.3 | HD dializatorius ekvivalentiškas HDF procedūrai: šalina vidutines ir didelės molekulinės masės molekules. Membrana pagaminta iš poliariletersulfono/polivinilpirolidono (3 sluoksnių struktūra, Medium Cut-Off). Vidinis diametras -180 µm, sienelės storis - 35 µm. Plotas 2,0 m²,UF ≥ 59. Kraujo tūris dializatoriuje 105 ml. Maksimalus TMP (Transmembraninis slėgis) 600 mmHg. Sterilizacija garais. | vnt | 200 |  | 5
12 | Dializatorius Nr.4 | Sintetinė didelio laidumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai. Plotas 2,2m²,UF ≥ 60; klirensai, esant kraujo tėkmės greičiui 300 ml/min, dializuojančio tirpalo tėkmės greičiui 500 ml/min,(UF =0) turi būti didesnis arba lygus: urea - 260ml/min , kreatininas – 230 ml/min, fosfatai – 200 ml/min , vit. B12- 140ml/min Sterilizacija gama spinduliais. Plotas 1.6-2.2, UF 50. | vnt | 200 |  | 5
13 | Dializatorius Nr.5 | Dializatorius laisvosioms lengvosioms grandinėms šalinti. Membrana poliariletersulfono – laidi ureminiams toksinams ir iki 45 kDa masės molekulėms, Darbinis membranos plotas – 2,2±0,1 m2, UF koeficientas turi būti didesnis arba lygus 50, laisvųjų lengvųjų grandinių klirensai daugiau arba lygūs: lambda - 30 ml/min, kapa - 38 ml/min, esant kraujo tėkmės greičiui 250 ml/min, dializato tėkmės greičiui 500 ml/min, (UF =0). Sterilizacija garais. | vnt | 1 |  | 5
14 | Dializatorius Nr.6 | Dializatoriai su pilnai sintetine mažo laidumo 1,3 - 1,4 m2 ploto membrana, su šoniniu kraujo įleidimo prievadu, užpildymo metu nereikia apsukti dializatoriaus, nano kontroliuojama pluošto verpimo technologija(tiksli porų dydžio struktūros ir pasiskirstymo nanoskalės struktūra), Inline sterilizavimas garais. Korpusas pagamintas iš lengvo polipropileno. Sterilizacija tiesioginiais vandens garais. | vnt | 6 |  | 5
15 | Biosintetiniai arterioveninės jungties protezai, tiesus | Sterilus, dviguboje sterilioje pakuotėje; apirogeniškas, atsparus infekcijai; skirtas hemodializei; tinkamas daugkartinai punktuoti; bosintetinis, pagamintas iš poliesterio ir avies kolageno, biologiškai suderinamas su audiniais; sienelė iš vidaus padengta poliesteriu, savaime užsisandarinanti po adatos ištraukimo; protezas tiesus, vidinis diametras 5mm, ilgis 40cm | vnt | 3 |  | 5
16 | Biosintetiniai arterioveninės jungties protezai, lenktas | Sterilus, dviguboje sterilioje pakuotėje; apirogeniškas, atsparus infekcijai; skirtas hemodializei; tinkamas daugkartinai punktuoti; biosintetinis, pagamintas iš poliesterio ir avies kolageno, biologiškai suderinamas su audiniais; sienelė iš vidaus padengta poliesteriu, savaime užsisandarinanti po adatos ištraukimo; protezas lenktas, vidinis diametras 6mm, ilgis 40cm | vnt | 3 |  | 5
17 | Arterinė- veninė kraujo magistralė hemodializei, tinkanti "Nikkiso" dializės aparatams | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodializei, tinkanti "Nikkiso" dializės aparatams. Sudėtyje neturi būti ftalatų (be DEHP) ir latekso. Kraujo pompos segmento vidinis skersmuo Ø 8 mm, išorinis Ø 12 mm, ilgis 245-265 mm; galai fiksuoti standžia jungtimi. Veninė: su 29-31 mm skersmens konuso formos oro gaudykle. Arterinė: su kalibruotu intarpu hematokrito pokyčio stebėjimui. Minkštas slėgio matavimo linijos pajungimo srieginis prailginimas su praduriama kanalo apsaugos membrana. Rinkinyje turi būti 2950-3050 ml. talpos skysčių surinkimo maišas, įsidūrimo į užpildymo tirpalo flakoną plastikinė adata. Sterilizuotos vandens garais, spinduliais arba EO. | vnt | 1000 |  | 5
18 | Arterinė- veninė kraujo magistralė hemodiafiltracijai, tinkanti "Nikkiso" DBB05 dializės aparatams. | Arterinės-veninės kraujo magistralės hemodiafiltracijai. Dializės aparatams: Nikkiso DBB05. Arterinė magistralė su heparino atšaka, veninio spaudimo matavimo atšakomis, fiziologinio skysčio paėmimo adata, variklio segmento diametras 8 mm. Veninė magistralė su oro gaudiklio diametru 22 mm, su 2-3 litrų skysčio surinkimo maišeliais, su adatomis fiziologinio skysčio užpildymui. Magistralė turi būti su pakaitiniu vienkartiniu filtru. Sterilizacija etileno oksidu, gama spinduliais arba vandens garais. | vnt | 15 |  | 5
19 | Arterinė- veninė kraujo magistralė, tinkanti "DBB-EXA" dializės aparatams | Arterinė- veninė kraujo magistralė tinkanti dializės aparatui "DBB-EXA". Magistralė turi būti tinkanti automatiniam dializato užpildymui iš dializės aparato. Arterinės dalies ilgis 2650 mm ± 50 mm. Veninės dalies ilgis 2550 mm ± 50 mm. Užpildomas tūris 139 ml ± 5 ml. Sterili, sterilizacija – vandens garais. | vnt | 5500 |  | 5
20 | Kraujo magistralė | Arterinės- veninės kraujo magistralės intarpas, tinkantis DBB-EXA. Intarpas turi tikti hemodiafiltracijai. Ilgis 900 mm +/- 10 mm. Užpildomas tūris 18 ml +/- 2 ml. Sterili, sterilizacija – vandens garais. | vnt | 1000 |  | 5
21 | Arterinė- veninė kraujo magistralė, tinkanti "DBB-EXA" dializės aparatams, pritaikyta vienos adatos dializei | Arterinė- veninė kraujo magistralė tinkanti dializės aparatui DBB-EXA. Magistralė tinkanti automatiniam dializato užpildymui iš dializės aparato bei pritaikyta vienos adatos dializei. Arterinės dalies ilgis 2650 mm ± 50 mm. Veninės dalies ilgis 3650 mm ± 50 mm. Užpildomas tūris 198 ml ± 5 ml. Sterili, sterilizacija – vandens garais. | vnt | 20 |  | 5
22 | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodializei , tinkanti Surdial X dializės aparatui | Arterinė-veninė kraujo magistralė hemodializei, tinkanti Surdial X dializės aparatui. Turi turėti storą adatą ("spike"), surinkimo maišus, veninė ampulė 22 mm, sterilizacija gama. | vnt | 2800 |  | 5
23 | Arterinė-veninė kraujo magistralė HDF procedūrai , tinkanti Surdial X dializės aparatui | Arterinė/veninė kraujo magistralė HDF procedūrai, tinkanti Surdial X dializės aparatui. Turi turėti storą adatą ("spike"), surinkimo maišus, veninė ampulė 22 mm, sterilizacija gama. Komplekte turi būti papildomas intarpas HDF On-line procedūrai. | vnt | 500 |  | 5
24 | Kraujo magistralė Nr.8 Fresenius 5008 aparatui atlikti HDF | Arterinė magistralė su heparino atšaka, veninio spaudimo matavimo atšakomis, užpildymo pakaitiniu tirpalu atšaka, variklio segmento diametras 8 mm., savaime įsistanti į segmentą. Intarpas HDF-Online procedūrai vienoje pakuotėje. Su turbulentiniu kraujo tėkmės nukreipėju formuojančiu aktyvią kraujo tėkmę veninėje ampulėje(22mm.). Sterilizacija gama (γ), beta (β) spinduliais ar vandens garais | vnt | 500 |  | 5
25 | Arterinės-veninės kraujo magistralės hemodializei. Dializės aparatams: Fresenius 4008S, Fresenius 4008B | Arterinė ir veninė ampulė su turbulentiniu kraujo tėkmės nukreipėju, nukreipėjo anga arterinėje ir veninėje ampulėje, atsiveria statmenai 90°kampu į ampulės sienelę, formuojama aktyvi kraujo tėkmė. Skysčio surinkimo maišas, tūris 2,0litrai, arterinės magistralės intarpo ilgs 320-330 mm, adata, sistemos užpildymui. Sterilizacija gama (γ), beta (β) spinduliais ar vandens garais. Spaustukai ant visų atšakų | vnt | 2000 |  | 5
26 | Kraujo magistralė Nr.10 Fresenius 5008 aparatui atlikti HD | Arterinė magistralė su heparino atšaka, veninio spaudimo matavimo atšakomis, užpildymo pakaitiniu tirpalu atšaka, variklio segmento diametras 8 mm., savaime įsistanti į segmentą. Su turbulentiniu kraujo tėkmės nukreipėju formuojančiu aktyvią kraujo tėkmę veninėje ampulėje(22mm.). Sterilizacija gama (γ), beta (β) spinduliais ar vandens garais | vnt | 7500 |  | 5
27 | Fistulinės adatos su apsauga | Saugių hemodializės adatų pora, 15 G, 16 G su pasukamais sparneliais, arterinė su ovalia skyle; lankstaus vamzdelio ilgis 150 mm ( ± 10mm); adatos dengtos silikonu; kieto plastiko, be jokių įpjovų, kartu su sparneliais užtraukiamas apsauginis gaubtas; skirtingų spalvų spaustukai (arterinė – raudonas, veninė – mėlynas); sterilizacija gama spinduliais. | vnt | 500 |  | 5
28 | Fistulinė adata dializei su šonine "akimi" | Fistulinė adata dializei su šonine „akimi“ A 14-17 G; adatos ilgis 24-26 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 148-152 mm. Adatos su besisukančiais sparneliais. Turi būti aštrios, su dviejų lygmenų adatos nuolydžio kampu. Gama sterilizacija. | vnt | 7000 |  | 5
29 | Fistulinė adata dializei be šoninės "akies" | Fistulinė adata dializei be šoninės ,,akies“ A 14-17 G; adatos ilgis 24-26 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 148-152 mm. Adatos su besisukančiais sparneliais. Turi būti aštrios, su dviejų lygmenų adatos nuolydžio kampu. Gama sterilizacija. | vnt | 9000 |  | 5
30 | "Biohole" tipo fistulinė adata be šoninės "akies" | "Biohole" tipo adata be šoninės ,,akies“ A 15 G; adatos ilgis 24-26 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 148-152 mm. | vnt | 200 |  | 5
31 | "Biohole" tipo fistulinė adata su šonine "akimi | Biohole tipo adata su šonine „akimi“ V 15 G; adatos ilgis 24-26 mm; lankstaus vamzdelio ilgis 148-152 mm. | vnt | 200 |  | 5
32 | Biohole rinkinys punkcijai | Rinkinio sudėtyje turi būti 2 vienkartinės kaniulės, skirtos biohole tunelio formavimui. | rink. | 10 |  | 5
33 | Fistulių kateteriai hemodializei 14G; 15G | Fistulių kateteriai hemodializei. Kraujo magistralės prijungimo vieta, per kurią po punkcijos ištraukiama adata, turi būti su kamšteliu, hermetizuojančiu kateterio spindį. Galimas kraujo greitis ne mažesnis 200 ml/min. Luer‘io arba analogiško (female) tipo sujungimai. Kateterio dydžiai: 14 G ir 15 G. 14 G kateterių ilgis 2,5-3,2 cm, 15 G kateterių ilgis 2,5-3,2 cm ir 3,5-4 cm. | vnt | 10 |  | 5
34 | Kraujo magistralių fiksatoriai | HEDClip tipo kraujo magistralių laikikliai, tinkantys 6 mm magistralėms fiksuoti. | vnt | 100 |  | 5
35 | Sauso bikarbonato pakuotė (aparatams Fresenius 4008B, Fresenius 4008S, 5008S) | Sauso bikarbonato maišeliai (mažina atliekų tūrį iki 90%). Medžiagos svoris pakuotėje 650-750 g. Pakuotė: elastingas maišelis | pak. | 2000 |  | 5
36 | Sausos sodos talpa "Nikkiso", "Nipro" aparatams | Sausos sodos talpa 650-700 g, tinkanti "Nikkiso" , "Nipro" aparatams. | vnt. | 1000 |  | 5
37 | Bikarbonatinis koncentratas Nr.1 | 8,4%; ne >10 litrų talpoje; turi tikti Nipro, Fresenius, Nikkiso aparatams. | litrai | 6700 |  | 5
38 | Bikarbonatinis koncentratas Nr.2 | Rūgštus; K-1,0-3,0 mmol/l, Ca-1,00-1,75 mmol/l; ne >10 litrų talpoje. | litrai | 3000 |  | 5
39 | Koncentratas su kalciu | Citratinis koncentratas: Na - 138-140, K-1,0-4,0, Ca 0-1,75 mmol/l; citrato 0,8 mmol/l, acetato 0,3 mmol/l, 5-10 litrų talpos plastikiniuose bakeliuose. Skiedimo santykis 1+44. | litrai | 48000 |  | 5
40 | Koncentratas be kalcio | Citratinis koncentratas be kalcio. Na 138-140, K 3-4 mmol/l, citrato 0,8 mmol/l, acetato 0,3 mmol/l. 5-10 litrų talpos plastikiniuose maišeliuose. Skiedimo santykis 1+44. | litrai | 400 |  | 5