TSD-1165, VPP-5021
Eksploatacinių priedų elektrochirurginiams prietaisams techninė specifikacija
	Pirkimo dalies

Nr.
	Pavadinimas (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Gamintojo „BOWA“ kodas REF arba lygiavertis
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Elektrochirurginio prietaiso priedai: daugkartiniai elektrodai ir kabelis jiems

	1.1
	Pasyvus  elektrochirurginio prietaiso (kaustikos) elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 30 vnt.)
	1. Daugkartinio naudojimo;

2. Sterilizuojama, be latekso;

3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga;

4. Plokštelės matmenys: 
(150 × 250 mm) ( 5 mm;

5. Prijungimas – Erbe.
	193-008
	

	1.2
	Pasyvus  elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 30 vnt.)
	1. Daugkartinio naudojimo;

2. Sterilizuojama, be latekso;

3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga;

4. Plokštelės matmenys: 
(150 × 80 mm) ( 5 mm;

5. Prijungimas – Erbe.
	193-016
	

	1.3
	Pasyvus  elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 10 vnt.)
	1. Daugkartinio naudojimo;

2. Sterilizuojama, be latekso;

3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga;

4. Plokštelės matmenys: 
(150 × 80 mm) ( 5 mm;

5. Prijungimas – tarptautinis.
	232-003
	

	1.4
	Pasyvus  elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Daugkartinio naudojimo;

2. Sterilizuojama, be latekso;

3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga;

4. Plokštelės matmenys: 
(150 × 250 mm) ( 5 mm;

5. Prijungimas – tarptautinis.
	242-003
	

	1.5
	Plokštelės kabelis (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos;

4. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

5. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

6. Su 8 mm ( 0,5 mm diametro jungtimi bei 4 ( 0,5 mm diametro ašine jungtimi pajungimui prie generatoriaus. 
(Prijungimas 8/4 Martin).
	285-050
	

	2.
	Elektrochirurginio prietaiso priedai: elektrodai-galiukai ir pincetai

	2.1
	Monopoliaro kaustikos galiukas, adata  (orientacinis kiekis 50 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Prijungimo diametras – 2,4

mm.

4. Adatos medžiaga - karščiui atsparus volframas.
	530-012
	

	2.2
	Monopoliaro kaustikos galiukas, peilis (orientacinis kiekis 160 vnt.)
	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

2. Pritaikytas elektrochirurginiam pjovimui ir koaguliacijai;

3. Prijungimo diametras – 2,4 mm.

4. Ilgis – 150 (10mm;

5. Naudojimo ciklai: ≥ 75 kartų;
6. Dielektrinis stipris: ≥  5700 Vp;

7. Izoliuotas korpusas.
	530-028
	

	2.3
	Monopoliaro kaustikos galiukas, peilis mažas (orientacinis kiekis 150 vnt.)
	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui;

2. Pritaikytas elektrochirurgijai;

3. Prijungimo diametras – 2,4 mm.

4. Naudojimo ciklai: ≥ 75 kartų;
5. Dielektrinis stipris: ≥  5700 Vp;

6. Korpuso izoliacija karščiui atspari.
	530-207
	

	2.4
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 195 ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm;

6. Distalinės dalies plotis: 2 mm ( 0,5 mm.
	605-029
	

	2.5
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 60 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 195 ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm; 

6. Darbinės dalies paviršius rifliuotas;

7. Distalinės dalies plotis: 2 mm ( 0,5 mm.
	605-057
	

	2.6
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 50 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 220  ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm; 

6. Darbinės dalies paviršius lygus;

7. Distalinės dalies plotis: 2 mm ( 0,5 mm.
	605-030
	

	2.7
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 195 ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm; 

6. Darbinės dalies paviršius lygus;

7. Distalinės dalies plotis: 1 mm ( 0,5 mm.
	605-040
	

	2.8
	Pincetai bipoliarui (orientacinis kiekis 50 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo: ≥75 kartų;

3. Tiesus;

4. Bendras pinceto ilgis: 300  ( 5 mm;

5. Darbinės dalies ilgis: 8 ( 2 mm; 

6. Darbinės dalies paviršius lygus;

7. Distalinės dalies plotis: 2 mm ( 0,5 mm.
	605-070
	

	3.
	 Elektrochirurginio prietaiso priedai: pasyvūs vienkartiniai elektrodai

	3.1
	Pasyvūs elekrodai vienkartiniai (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Skirti vienkartiniam naudojimui;

2. Paviršiaus plotas 70 cm²;

3. Išpildymas - split;

4. Be kabelio.
	816-072
	

	3.2
	Pasyvūs elekrodai vienkartiniai (orientacinis kiekis 5000 vnt.)
	1. Skirti vienkartiniam naudojimui;

2. Paviršiaus plotas 110 cm²;

3. Išpildymas - split;

4. Be kabelio.
	816-112
	

	4.
	 Elektrochirurginio prietaiso priedai: bipoliariniai kabeliai

	4.1
	Bipoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 250 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Su europinio tipo plokščia (arba lygiaverte) jungtimi bipoliariniams pincetams;

6. Su 28,5 mm ± 0,5 mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus;
	351-040
	

	4.2
	Bipoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 60 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Su europinio tipo plokščia (arba lygiaverte) jungtimi bipoliariniams pincetams;

6. Su 22mm ± 0,5 mm pločio 2 kontaktų tarptautine jungtimi pajungimui prie generatoriaus;
	353-040
	

	5.
	 Elektrochirurginio prietaiso priedai: pasyvių vienkartinių elektrodų kabeliai

	5.1
	Pasyvaus vienkartinio elektrodo kabelis (orientacinis kiekis 40 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Prijungimas – 2 kontaktų REM tarptautinis. 
	380-050
	

	5.2
	Pasyvaus vienkartinio elektrodo kabelis (orientacinis kiekis 40 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Prijungimas – 2 kontaktų NON REM tarptautinis. 
	386-050
	

	6.
	Elektrochirurginio prietaiso priedai: pasyvių daugkartinių elektrodų kabeliai, dūmų ištraukimo  kontūrai

	6.1
	Pasyvaus daugkartinio  elektrodo kabelis (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Prijungimas – 2 kontaktų NON REM tarptautinis. 
	385-050
	

	6.2
	SHE SHA dūmų ištraukimo kontūras (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Skirtas vienkartiniam naudojimui;

2. Sterilus;

3. Išpildymas – Handle clip on soft.
	952-000
	

	7.
	 Elektrochirurginio prietaiso priedai: abrazyvios kempinėlės

	7.1
	Abrazyvios kempinėlės kaustikai valyti sterilios (orientacinis kiekis 3500 vnt.)
	1. Skirtos vienkartiniam naudojimui;

2. Sterilios.
	800-000
	

	8.
	 Elektrochirurginio prietaiso priedai: monopoliaro kabeliai su peiliukų laikikliais

	8.1
	Monopoliaro kabelis-pieštukas (orientacinis kiekis 110  vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Elektrodo jungtis 2,4 mm.

6. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

7. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis.
	218-045
	

	8.2
	Monopoliaro kabelis-pieštukas (orientacinis kiekis 200  vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos;

4. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

5. Elektrodo jungtis 2,4 mm.

6. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

7. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis.
	220-045
	

	8.3
	Monopoliaro kabelis-pieštukas (orientacinis kiekis 70 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su vidine kabelio apsauga nuo korozijos;

4. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

5. Elektrodo jungtis 2,4 mm.

6. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

7. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis.
	327-045
	

	9.
	 Elektrochirurginio prietaiso priedai: žirklių kabelis

	9.1
	Žirklių kabelis (orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Sterilizuojamas;

2. Daugkartinio naudojimo;

3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių;

4. Kabelio ilgis ≥ 4,5 m;

5. Prijungimas – 2 kontaktų 28mm. Tarptautinis;

6. Žirklių tipas BIZZER.
	378-045
	


Pastabos, papildomi reikalavimai: 

1. Lentelėje pateikti firmų pavadinimai ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodytų gamintojų prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių ir saugumo charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Visi priedai techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais elektrochirurginiais prietaisais BOWA ARC 350.

3. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių (reikalavimas taikomas daugkartinio naudojimo priedams).
4. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis. 

5. Siūlomos prekės turi būti ženklinamos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). 
6. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
7. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

PAGE  
5

