## NKS
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS SPS priedas Nr.1 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 5612878, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REAGENTAI IR DARBO PRIEMONĖS, SKIRTI ONKOGENETINIAMS TYRIMAMS NAUJOS KARTOS SEKOSKAITA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS
1. Valstybinis patologijos centras, Všį Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC) įsigis žemiau išvardintus reagentus ir darbo priemones, skirtus onkogenetiniams tyrimams naujos kartos sekoskaitos metodu.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą perkamo maksimalaus kiekio sumą Eur su PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų su PVM.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Tiekėjas turi pateiki siūlomų prekių aprašymus, naudojimo instrukcijas ir kitą su siūlomomis prekėmis susijusią svarbią informaciją.
7. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“.Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
8. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
9. Pirkimo vykdytojas gali įsigyti tiekėjo sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (pavyzdžiui, naujesnė to paties testo versija) neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
10. Būtinieji reikalavimai: 11stulpelyje 1 mato vnt. įkainis, Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio.
11. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje preliminari pakuočių kaina, Eur su pvm 36 mėn. pateikiama ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Preliminarus perkamų mato vnt. skaičius 36 mėn. | Mato vienetas | Tiekėjo siūlomas reagentų / priemonių pakuotės dydis reakcijomis / priemonių skaičius, vnt. | Tiekėjo siūlomas reagentų / priemonių kiekis, vnt. | Vienos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM dydis, % | Vienos pakuotės kaina, Eur su PVM | 1 reakcijos/ mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Perkamų reakcijų / priemonių suma, Eur be PVM | Perkamų reakcijų / priemonių suma, Eur su PVM | BVPŽ kodas | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr., psl.
1 pirkimo dalis
1.1. | DNR sekoskaitos reagentų rinkinys su programine įranga | Rinkinys ir kartu pateikiama programinė įranga turi būti skirti onkogenetiniams teranostiniams tyrimams atlikti iš solidiniais piktybiniais navikais sergančių pacientų formaline fiksuotų parafine impregnuotų (FFPI) audinių bei pateikti detalias išvadas apie naviko genetinį profilį, nustatytų genetinių variantų sąrašą, aprašant jų biologinę reikšmę ir sąsajas su terapiniais preparatais. Rinkiniu turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 600 genų, susijusių su vėžio diagnostika ar su vėžio gydymu, sekoskaitą DNR lygmenyje. Analizė turi apimti šiuos pokyčius: vieno nukleotido variantus (angl., Single nucleotide variant, SNV), kopijų skaičiaus variantus (angl., Copy number variation, CNV), intarpus, iškritas, heterozigotiškumo praradimą (angl., loss of heterozigosity, LOH), mikrosatelitų nestabilumą (angl., microsatellite instability, MSI), naviko mutacijų naštą (angl., tumor mutational burden, TMB), homologinės rekombinacijos deficitą (angl., homologous recombination deficiency, HRD), translokacijas (ALK, ROS1, RET, MET-EX14), apimančias intronų regionus. Rinkiniu turi būti tiriami genai: ALK (20–29 egzonai), BRAF (11, 15 egzonai), BRCA1 (1–24 egzonai), BRCA2 (1–27 egzonai), EGFR (18–21 egzonai), FGFR1 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR2 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR3 (7–10, 12, 15 egzonai), IDH1(4 egzonas), IDH2 (4 egzonas), KIT (9, 11, 13, 17 egzonai), KRAS (2–4 egzonai), NRAS (2–4 egzonai), PDGFRA (12, 14, 18 egzonai), PIK3CA (7, 9, 20 egzonai), POLE (9–14 egzonai), RET (10, 11, 13, 15, 16 egzonai), TERT (promotoriaus sritis, apimanti -124C ir - 146C pozicijas), TP53 (2–11 egzonai). Rinkinio sudėtyje privalo būti visi išvardintiems etapams reikalingi reagentai: pilnam bibliotekos paruošimui, taikinių pagausinimui, naujos kartos sekoskaitos atlikimui. Pradinės medžiagos kiekis reikalingas reakcijai atlikti ne daugiau 30 ng DNR. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnis nei 98 % specifiškumas ne mažesnis nei 98 %, tikslumas ne mažesnis nei 98 % . Rinkinys privalo turėti CE IVD arba lygiavertį ženklinimą. Rinkinys turi būti pritaikytas darbui su NextSeq 500, NextSeq 550, NextSeq 550Dx, NextSeq 2000, NovaSeq 6000 sistemomis. Programinė įranga privalo gebėti apdoroti .fastq formato duomenis, atlikti pirminę ir antrinę duomenų analizę bei palyginimą, duomenų sugretinimą su išorinėje duomenų bazėje esančia informacija bei vadovaujantis validuotais algoritmais pateikti personalizuotas gydymo rekomendacijas. | 384 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.2. | DNR ir RNR sekoskaitos reagentų rinkinys su programine įranga | Rinkinys ir kartu pateikiama programinė įranga turi būti skirti onkogenetiniams teranostiniams tyrimams atlikti iš solidiniais piktybiniais navikais sergančių pacientų formaline fiksuotų parafine impregnuotų (FFPI) audinių bei pateikti detalias išvadas apie naviko genetinį profilį, nustatytų genetinių variantų sąrašą, aprašant jų biologinę reikšmę ir sąsajas su terapiniais preparatais. Rinkiniu turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip 600 genų DNR lygmenyje ir ne mažiau kaip 22 genų RNR lygmenyje, susijusių su vėžio diagnostika ar su vėžio gydymu, sekoskaitą. Analizė turi apimti šiuos pokyčius: vieno nukleotido variantus (angl., Single nucleotide variant, SNV), kopijų skaičiaus variantus (angl., Copy number variation, CNV), intarpus, iškritas, heterozigotiškumo praradimą (angl., Loss of heterozigosity, LOH), mikrosatelitų nestabilumą (angl., Microsatellite instability, MSI), naviko mutacijų naštą (angl., Tumor mutational burden, TMB), homologinės rekombinacijos deficitą (angl., Homologous recombination deficiency, HRD), translokacijas (ALK, ROS1, RET, MET-EX14), apimančias intronų regionus, genų suliejimus (angl., Gene fusions), neįprastus splaisingo variantus (angl., Unusual splicing). Rinkiniu turi būti tiriami genai: ALK (20–29 egzonai), BRAF (11, 15 egzonai), BRCA1 (1–24 egzonai), BRCA2 (1–27 egzonai), EGFR (18–21 egzonai), FGFR1 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR2 (7–10, 12, 15 egzonai), FGFR3 (7–10, 12, 15 egzonai), IDH1(4 egzonas), IDH2 (4 egzonas), KIT (9, 11, 13, 17 egzonai), KRAS (2–4 egzonai), NRAS (2–4 egzonai), PDGFRA (12, 14, 18 egzonai), PIK3CA (7, 9, 20 egzonai), POLE (9–14 egzonai), RET (10, 11, 13, 15, 16 egzonai), TERT (promotoriaus sritis, apimanti -124C ir - 146C pozicijas), TP53 (2–11 egzonai). Rinkinio sudėtyje privalo būti visi išvardintiems etapams reikalingi reagentai: pilnam bibliotekos paruošimui, taikinių pagausinimui, naujos kartos sekoskaitos atlikimui. Rinkinys privalo turėti CE IVD arba lygiavertį ženklinimą. Pradinės medžiagos kiekis reikalingas reakcijai atlikti ne daugiau 30 ng DNR ir ne daugiau 200 ng RNR. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnis nei 98 % specifiškumas ne mažesnis nei 98 %, tikslumas ne mažesnis nei 98 % . Rinkinys privalo turėti CE IVD arba lygiavertį ženklinimą. Rinkinys turi būti pritaikytas darbui su NextSeq 500, NextSeq 550, NextSeq 550Dx, NextSeq 2000, NovaSeq 6000 sistemomis. Programinė įranga privalo gebėti apdoroti .fastq formato duomenis, atlikti pirminę ir antrinę duomenų analizę bei palyginimą, duomenų sugretinimą su išorinėje duomenų bazėje esančia informacija bei vadovaujantis validuotais algoritmais pateikti personalizuotas gydymo rekomendacijas. | 384 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.3. | Rinkinys, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Rinkinys skirtas 35-1000 bp DNR analizei. Rinkinio sudėtyje privalo būti: speciali juostelė su mikroskopiniais kanalais, per kuriuos migruoja DNR fragmentai (angl., ScreenTape), buferis, DNR standartas. Rinkinys turi būti skirtas darbui su TapeStation sistema. | 448 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.4. | Buferis, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Buferis pritaikytas 35-1000 bp DNR fragmentų dydžių analizei. Naudojamas su 35-1000 bp DNR analizės TapeStation rinkiniu. | 224 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.5. | DNR standartas | DNR standartas pritaikytas 35-1000 bp DNR fragmentų dydžių analizei. Naudojamas su 35-1000 bp DNR analizės TapeStation rinkiniu. | 224 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.6. | Rinkinys, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Rinkinys skirtas 100-5000 bp DNR analizei. Rinkinio sudėtyje privalo būti: speciali juostelė su mikroskopiniais kanalais, per kuriuos migruoja DNR fragmentai (angl., ScreenTape), buferis, DNR standartas. Rinkinys turi būti skirtas darbui su TapeStation sistema. | 420 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.7. | Buferis, skirtas DNR fragmentų dydžių analizei | Buferis pritaikytas 100-5000 bp DNR fragmentų dydžių analizei. Naudojamas su 100-5000 bp DNR analizės TapeStation rinkiniu. | 210 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.8. | DNR standartas | DNR standartas pritaikytas 100-5000 bp DNR fragmentų dydžių analizei. Naudojamas su 100-5000 bp DNR analizės TapeStation rinkiniu. | 210 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.9. | RNR analizės rinkinys | Rinkinys skirtas analizuoti bendrą RNR dydžių spektrą. Jautrumas iki 5 ng/µl. Naudojamas su TapeStation sistema. | 448 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.10. | Buferis, skirtas RNR analizei | Buferis pritaikytas RNR analizei. Naudojamas su bendro RNR dydžių spektro analizės TapeStation rinkiniu. | 224 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.11. | RNR standartas | RNR standartas, pritaikytas RNR analizei. Naudojamas su bendro RNR dydžių spektro analizės TapeStation rinkiniu. | 224 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
1.12 | Pipetavimo antgaliai | Pipetavimo antgaliai pritaikyti darbui su TapeStation sistema. | 4480 | vnt. | [8 empty] | 33696000-5
1.13 | Optiniai mikromėgintuvėliai strypeliuose | Optiniai mikromėgintuvėliai, sujungti po 8 vnt. į strypelius ir suderinti su optiniais mėgintuvėlių dangteliais strypeliuose po 8 vnt. Darbui su TapeStation sistema. Pakuotėje ne mažiau nei 120 vnt. | 600 | vnt. | [8 empty] | 33696000-5
1.14 | Optiniai mėgintuvėlių dangteliai strypeliuose po 8 vnt. | Optiniai mėgintuvėlių dangteliai, sujungti po 8 vnt. į strypelius ir suderinti su optiniais mėgintuvėliais strypeliuose po 8 vnt. Darbui su TapeStation sistema. Pakuotėje ne mažiau nei 120 vnt. | 600 | vnt. | [8 empty] | 33696000-5
Suma, Eur be PVM
PVM suma
Pasiūlymų vertinimui Suma, Eur su PVM
2 pirkimo dalis
2.1. | Rinkinys, skirtas DNR/RNR išskyrimui | Rinkinys skirtas DNR/RNR išskyrimui iš FFPI mėginių. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio dioksido membrana. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau nei 100 centrifuginių kolonėlių, surinkimo mėgintuvėliai, buferiai, proteazė K, DNAzės, vanduo be RNAzių, RPE buferis. Pradinis mėginio dydis - ne didesnis nei 4 pjūviai po 10 µm arba 2 pjūviai po 20 µm. Eliucijos tūris - ne mažiau nei 14 µl RNR ir ne mažiau nei 30 µl DNR. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam DNR/RNR išskyrimui. Išskirtų DNR/RNR kokybė turi būti tinkama kiekybiniam PGR atlikti, mikrogardelių technologijai. | 500 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
2.2. | Rinkinys, skirtas genominės DNR išskyrimui | Rinkinys skirtas genominės DNR išskyrimui iš FFPI mėginių. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio dioksido membrana. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau nei 50 centrifuginių kolonėlių, surinkimo mėgintuvėliai, buferiai, proteazė K, deparafinizacijos tirpalas, UNG (angl., uracil N-glycosylase), RNazė A, vanduo be RNazių. Pradinis mėginio dydis - ne didesnis nei 2 pjūviai po 10 µm, bendras pjūvių tūris - ne desnis nei 4 mm3. Eliucijos tūris - ne mažiau nei 20 µl. Parafinas turi būti šalinamas be ksileno ar panašių tirpiklių. Lizės procedūra turi būti 2 etapų. DNR ekstrakcijos metu turi būti šalinami uracilo artefaktai naudojant UNG. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam DNR išskyrimui. Išskirtų DNR kokybė turi būti tinkama kiekybiniam PGR, skaitmeniam PGR, naujos kartos sekoskaitai atlikti. | 450 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
2.3. | Rinkinys, skirtas RNR išskyrimui | Rinkinys skirtas RNR išskyrimui iš FFPI mėginių. Gryninimas pagrįstas naudojant kolonėles su silicio dioksido membrana. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau nei 50 centrifuginių kolonėlių, surinkimo mėgintuvėliai, buferiai, proteazė K, DNazės, vanduo be RNazių, DNazės stiprinimo buferis, RPE buferis. Buferių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 9 mėn. Pradinis mėginio dydis - ne didesnis nei 4 pjūviai po 10 µm. Eliucijos tūris - ne mažiau nei 14 µl. Gryninimo proceso laikas ne ilgesnis nei 70 min. Rinkinys ir jį sudarančios medžiagos (reagentai, kolonėlės) turi būti tinkami ir rankiniam, ir automatizuotam DNR/RNR išskyrimui. Išskirtos RNR kokybė turi būti tinkama kiekybiniam PGR atlikti, mikrogardelių technologijai. | 500 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM
3 pirkimo dalis
3.1. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 0,1 ng iki 120 ng. Rinkinyje reagentai turi būti jau paruošti naudojimui. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
3.2. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 4 ng iki 4000 ng. Rinkinyje reagentai turi būti jau paruošti naudojimui. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
3.3. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 4 ng iki 2000 ng. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
3.4. | DNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti dvigrandės DNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 0,1 ng iki 120 ng. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
3.5. | RNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti RNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 10 ng iki 1200 ng RNR. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
3.6. | RNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti RNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei nuo 4 ng iki 200 ng RNR. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
3.7. | RNR koncentracijos nustatymo rinkinys | Reagentų rinkinys skirtas nustatyti RNR koncentraciją intervale ne mažesniame nei 0,1 mkg iki 20 mkg RNR. Rinkinys turi būti skirtas darbui su Qubit fluorimetru. Pakuotėje turi būti reagentai ne mažiau nei 100 reakcijų atlikimui. | 400 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
3.8. | Mėgintuvėliai nukleorūgščių kiekio nustatymui Qubit fluorimetru | Mėgintuvėliai fluorimetrui Qubit. Mėgintuvėliai turi būti skirti matuoti RNR arba DNR koncentraciją Qubit fluorimetru. Mėgintuvėlių tūris 500 mkl. Pakuotėje ne mažiau 500 vnt. | 2000 | vnt. | [8 empty] | 33696000-5
Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM
4 pirkimo dalis
4.1. | Atvirkštinės transkripcijos rinkinys, skirtas pirmosios grandinės kDNR sintezei iš RNR | Reagentų rinkinys turi būti skirtas atlikti pirmosios grandinės kDNR sintezę iš FFPI mėginių išskirtos RNR, siekiant paruošti mėginius naujos kartos sekvenavimui. Į rinkinį turi įeiti kDNR sintezės reakcijos buferis, atsitiktiniai pradmenys, kDNR sintezės fermentų mišinys, sekai specifinis reagentas. | 384 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
4.2. | Rinkinys, skirtas antros kDNR grandinės sintezei | Rinkinys turi būti skirtas atlikti antros kDNR grandinės sintezę. Naudojamas po atvirkštinės transkripcijos žingsnio, siekiant užbaigti dvigrandinės kDNR sintezę ruošiant mėginius naujos kartos sekvenavimui. Į rinkinį turi įeiti fermentų mišinys antros kDNR grandinės sintezei, reakcijos mišinys su dUTP. | 384 | reakcija | [8 empty] | 33696000-5
4.3. | Magnetinės dalelės PGR produktų ir sekoskaitos bibliotekų valymui | Rinkinys turi būti skirtas PGR produktų, sekoskaitos bibliotekų, DNR fragmentų, RNR, kDNR gryninimui. Leidžia atskirti DNR ar RNR nuo nepageidaujamų komponentų (laisvų dNTP, fermentų, druskų, pradmenų, pradmenų dimerų). Pasiekiamas ne mažesnis nei 80 % DNR/fragmentų grynumas. Gryninimo procesas - ne ilgesnis nei 30 min. | 300 | ml
Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur be PVM
5 pirkimo dalis
5.1. | Paruoštas naudojimui PGR reakcijos mišinys su KAPA HiFi HotStart DNR polimeraze | Reakcijos mišinys (2X) skirtas PGR atlikti. Į reakcijos mišinio sudėtį turi įeiti: KAPA HiFi HotStart DNR polimerazė (0.5U/25µL), reakcijos buferis, 0.3 mM kiekvieno dNTP, 2.5 mM MgCl2. Pageidaujama pakuotė 1,25 ml. | 90 | ml | [8 empty] | 33696000-5
5.2. | Paruoštas naudojimui PGR reakcijos mišinys su KAPA HiFi HotStart DNR polimeraze | Reakcijos mišinys (2X) skirtas PGR atlikti. Į reakcijos mišinio sudėtį turi įeiti: KAPA HiFi HotStart DNR polimerazė (0.5U/25µL), reakcijos buferis, 0.3 mM kiekvieno dNTP, 2.5 mM MgCl2. Pageidaujama pakuotė 6,25 ml. | 25 | ml | [8 empty] | 33696000-5
Suma, Eur be PVM
PVM suma
Suma, Eur su PVM