## Lapas1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024 - -
Pirkimo pavadinimas: AUTOMATINĖS PIPETĖS SU KEIČIAMAIS ANTGALIAIS SU FILTRU (NR. 7944)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Pateikti prekių kiekį reikalingą 36 mėn. numatomam sutarties terminui.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti sertifikatą, kad automatinių pipečių ir antgalių su filtrais gamintojas atitinka ISO 9001:2015 standartą.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu, anglų kalba). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Iki vokų atplėšimo datos tiekėjas SPS nustatyta tvarka turi pateikti prekių pavyzdžius - po 1 vnt. automatinės pipetės (pozicijos 1.1.1-1.1.6) ir po 1 pakuotę antgalių su filtrais (pozicijos 1.2.1-1.2.3).
6. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant (ne vėliau kaip 7 darbo dienas įvykio ar produkto pakeitimo) pranešti prekių užsakovui.
8. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant kokybę praradusias prekes. Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Priemonės pavadinimas (pirkimo dalies pavadinimas) | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma, Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka
1. | Automatinės pipetės su keičiamais antgaliais su filtru. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Automatinės pipetės turi būti siūlomos naujos, suderinamos su siūlomais antgaliais, pipetės ir antgaliai turi būti siūlomi vieno gamintojo.
1.1. | Automatinės vienkanalės pipetės
1. Automatinės pipetės turi būti keičiamo tūrio, mechaninės, vienkanalės.
2. Automatinės pipetės turi turėti spalvinį darbinio tūrio žymėjimą, suderintą su antgalių spalviniu žymėjimu.
3. Automatinės pipetės dalys, galinčios turėti kontaktą su biologiniais skysčiais - apatinė pipetės dalis ir antgalio nuėmiklis - turi būti autoklavuojamos.
4. Pipetės turi turėti atskirą antgalio numetimo mygtuką.
5. Pipetės turi turėti tūrio keitimo ir fiksavimo sistemą, kuri atlieka užrakinimo funkciją, apsaugančią nuo atsitiktinio tūrio pakeitimo.
6. Automatinės pipetės turi būti atsparios UV spindulių poveikiui.
7. Automatinių pipečių stūmoklis turi būti atsparus korozijai.
1.1.1 | Keičiamo tūrio 0,1 – 2 µl mechaninė vienkanalė automatinė pipetė | Tūrio keitimo žingsnis ≤0,002 µl. Pipetės techninės pipetavimo charakteristikos su siūlomais suderintais antgaliais: 1 µl tūryje tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ±0,03 µl, glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip 0,02 µl. | vnt. | 3
1.1.2 | Keičiamo tūrio 0,5 – 10 µl mechaninė vienkanalė automatinė pipetė | Tūrio keitimo žingsnis ≤0,02 µl. Pipetės techninės pipetavimo charakteristikos su siūlomais suderintais antgaliais: 1 µl tūryje tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ±0,03 µl, glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip 0,02 µl. | vnt. | 8
1.1.3 | Keičiamo tūrio 2 – 20 µl mechaninė vienkanalė automatinė pipetė | Tūrio keitimo žingsnis ≤0,02 µl. Pipetės techninės pipetavimo charakteristikos su siūlomais suderintais antgaliais: 2 µl tūryje tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ±0,15 µl, glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip 0,06 µl. | vnt. | 8
1.1.4 | Keičiamo tūrio 10 – 100 µl mechaninė vienkanalė automatinė pipetė | Tūrio keitimo žingsnis ≤0,2 µl. Pipetės techninės pipetavimo charakteristikos su siūlomais suderintais antgaliais: 10 µl tūryje tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ±0,4 µl, glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip 0,1 µl. | vnt. | 8
1.1.5 | Keičiamo tūrio 20 – 200 µl mechaninė vienkanalė automatinė pipetė | Tūrio keitimo žingsnis ≤0,2 µl. Pipetės techninės pipetavimo charakteristikos su siūlomais suderintais antgaliais: 20 µl tūryje tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ±0,5 µl, glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip 0,2 µl. | vnt. | 6
1.1.6 | Keičiamo tūrio 100 – 1000 µl mechaninė vienkanalė automatinė pipetė | Tūrio keitimo žingsnis ≤2 µl. Pipetės techninės pipetavimo charakteristikos su siūlomais suderintais antgaliais: 100 µl tūryje tikslumas (angl. accuracy) ne prastesnis kaip ±3,0 µl, glaudumas (angl. precision) ne prastesnis kaip 0,6 µl. | vnt. | 10
1.1.7 | Stovas automatinėms pipetėms | Suderinamas su siūlomomis pipetėmis | vnt. | 6
1.2 | Antgaliai su filtru, tinkami 1.1.1.-1.1.6. pozicijose nurodytoms automatinėms pipetėms.
1. Antgaliai turi būti pagaminti iš 100 % gryno polipropileno.
2. Antgaliai turi būti su filtru.
3. Supakuoti dėžutėse po ne mažiau kaip 96 vnt.
4. Turi būti patikrinti dėl Rnazių, Dnazių, pirogenų ir sterilūs (pateikti sertifikatą)
5. Antgalių dėžutės arba jų įdėklai turi turėti spalvinį žymėjimą, suderintą su atitinkamos pipetės tūriu.
1.2.1 | Antgaliai su filtru automatinėms pipetėms iki 20 μl tūrio | Antgaliai turi būti ne trumpesni kaip 50 mm ilgio ir turėti išplonintą galą, turi būti tinkami pipetuoti tirpalus į PO naudojamus 0,1 ml PGR mėgintuvėlius QIAGEN, kat.Nr. 981103 (pateikti pavyzdžius išbandymui, kaip numatyta bendrųjų reikalavimų 5 p.) | vnt. | 180000
1.2.2 | Antgaliai su filtru automatinėms pipetėms iki 200 μl tūrio | Antgaliai turi būti ne trumpesni kaip 50 mm ilgio (pateikti pavyzdžius išbandymui, kaip numatyta bendrųjų reikalavimų 5 p.) | vnt. | 100000
1.2.3 | Antgaliai su filtru automatinėms pipetėms iki 1000 μl tūrio | Antgaliai turi būti ne trumpesni kaip 85 mm ilgio, turi būti tinkami pipetuoti kraujo serumą/plazmą iš PO naudojamų vakuuminių mėgintuvėlių BD kat. Nr. 362799 ir 362795 (pateikti pavyzdžius išbandymui, kaip numatyta bendrųjų reikalavimų 5 p.) | vnt. | 180000
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
4. Panaudai siūloma įranga (ekonominio naudingumo kriterijus).
Eil. Nr. | Įranga | Siūloma panaudai (Taip/Ne)
1 | RFID žymos skaitytuvas su programine įranga (ekonominis kriterijus E7)
2 | Pipetuojamo tūrio patikros sistema (ekonominis kriterijus E8).
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.