## Lapas1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024 - -
Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ NEUROCHIRURGIJAI (NR. 7917)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus.
1.2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
1.3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Priemonės pavadinimas (pirkimo dalies pavadinimas) | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminaruskiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma, Eur su PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
1 | Smegenų skysčio išorinio drenavimo sistema su ventrikuliniu kateteriu | Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700 ml (± 10 ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1 ml). Sistemos slėgio skalė sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Sistema turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti, ne mažiau tris keturių padėčių kranelius, lizdą kalibravimo prietaisui. Ventrikulinis kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35 cm ilgio, su stiletu, lenktu trokaru, Luer tipo konektoriumi. Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama “gulsčiuko” principu, padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spinduliu. Lazeris medicininis, 3A klasės. | vnt. | 30
2 | Smegenų skysčio išorinio drenavimo sistema su liumbaliniu kateteriu | Smegenų skysčio išorinio drenažo sistema. Su laikikliu tvirtinti prie stovo bei virvele papildomam tvirtinimui. Kamera ne mažiau 100 ml talpos, su antirefliuksiniu vožtuvu ir su anga orui, turinčia antimikrobinį filtrą bei skėčio tipo vožtuvą. Nuimamas maišelis 700 ml (± 10 ml) talpos, sugraduotas kas 50 ml (±1 ml). Sistemos slėgio skalė sugraduota centimetrais vandens ir milimetrais gyvsidabrio stulpelio. Skalės diapazonas ne mažiau 30 cm vandens stulpelio, įskaitant neigiamas reikšmes. Sistemos paciento dalis ne mažiau 162 cm ilgio. Sistema turi Y tipo konektorių su išėjimu smegenų skysčiui paimti ar vaistams suleisti, ne mažiau tris keturių padėčių kranelius, lizdą kalibravimo prietaisui. Liumbalinis kateteris, ne mažiau 45 cm ilgio, su 14G Tuohy, Huber tipo galu adata, viela –pravedėju, fiksatoriumi-laikikliu kateteriui, Luer tipo konektoriumi su integruotu kaiščiu. Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas daugkartinio naudojimo. Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama “gulsčiuko” principu, padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spinduliu. Lazeris medicininis, 3A klasės. | vnt. | 5
3 | Ventrikulinis kateteris išorinio drenažo sistemoms su antibakterine impregnacija (2antibiotikais). | Kateteris vientisu uždaru galu, ne mažiau 35cm ilgio. Komplektuojamas su stiletu, lenktu troakaru, "Luer" tipo jungties konektoriumi. Kateteris impregnuotas dviem linkozamidų bei rifamicinų grupės antibiotikais, kurie ne mažiau nei 4 savaites palaipsniui išsiskiria į pratekantį likvorą. | vnt. | 5
4 | Išorinio drenažo sistemos kalibravimo prietaisas. | Padėtis grindų atžvilgiu kontroliuojama "gulsčiuko" principu. Padėtis paciento atžvilgiu kontroliuojama lazerio spindulio pagalba. Lazeris medicininis, ne žemesnės nei 3A klasės. | vnt. | 2
5 | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su kaukolės varžtu | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su kaukolės varžtu . Rinkinys skirtyas parenchiminiam ir subduraliniam IKS monitoravimui. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinkamas darbui su Codman ICP Express monitoriumi. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu priklausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschemomos titano apvalkale, skersmuo ne daugiau 1,3mm. 100cm ilgio laidelis nailono apvalkale, skersmuo be daugiau 0,8mm. Veikimo slėgio intervalas- 50mmHg iki +250mmHg. Rinkinyje turi būti: kaukolės varžtas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su sriegiu proksimaliniame gale ir plastikiniais sparneliais distaliniame gale. Skersmuo ne daugiau 2,7mm, ilgis 4,0cm +-0,1cm. Gylį reguliuojanti tarpinė. Pagaminta iš silikono. Obturatorius/kietojo smegenų dangalo perforatorius. Grąžtelis, kurio skersmuo ne daugiau 2.7mm. Turi gręžimo gylį žyminčią metalinę movą. | vnt. | 15
6 | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu | Intrakranijinio slėgio daviklio rinkinys su ventrikuliniu kateteriu. Rinkinys skirtas matuoti intrakranijinį slėgį skilveliuose. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinkams darbui su Codman ICP Express monitoriumi. Veikimo principas pagrįstas mažo voltažo elektrinio impulso generavimu prilausomai nuo spaudimo į mikroschemą. Miniatiūrinis daviklis su mikroschemos titano apvalkale, skersmuo ne daugiau 1,3mm. 100cm ilgio laidelis nailono apvalkale, skersmuo ne daugiau 0,8 mm. Veikimo slėgio intervalas- 50 mmHg iki +250 mmHg. Rinkinyje turi būti: ventrikulinis kateteris 38cm ilgio ir 3,4 mm skersmens su 3spindžiais. Trokaras pervedimui po skalpu. | vnt. | 5
7 | Neurochirurginės juostelės | Sterilios. Pagamintos iš spausto šilko pluošto. Turi rentgeno kontrastines žymes per visą juostelės ilgį. Be siūlų. Sugeria skysčio ne mažiau nei 5 kartus savo svorio, išlaiko formą. Nepalieka pluošto pėdsakų. Supakuota ne daugiau kaip po 10 vnt. 38 mm x 152 mm (±1mm). | vnt | 1975
8 | Programuojamas ventrikuliperitoninio šuntavimo rinkinys | Sudarytas iš ventrikulinio kateterio su deflektoriumi ir peritoninio kateterio. Vožtuvas – programuojamas, be metalinių dalių išorėje. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (ne mažiau 18 pozicijų). Vožtuvas su integruotu rezervuaru, turinčiu kietą pagrindą, tinkamu daugkartinėms punkcijoms ir su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥14 cm, su įvedikliu. Atskiras peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterių vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterių išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | vnt | 10
9 | Fiksuoto pralaidumo ventrikuloperitoninio šuntavimo reinkinys | Sudarytas iš vožtuvo, ventrikulinio kateterio su deflektoriumi ir peritoninio kateterio. Vožtuvas su integruotu rezervuaru, turinčiu kietą pagrindą, tinkamu daugkartinėms punkcijoms ir su viduje integruotu (bet ne atskirai prijungiamu) antisifoninės tėkmės kontrolės įrenginiu. Vožtuvas be metalinių detalių išorėje. Sistemoje ≥ 3 praleidžiamojo slėgio lygių vožtuvai, užsakant pasirenkamas pageidaujamo slėgio lygio vožtuvas. Atskiras ventrikulinis kateteris su įvedėju ≥ 14 cm. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterių vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterių išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | vnt | 10
10 | Ventrikulinio ir peritoninio kateterio rinkinys su antibakterine impregnacija | Sudarytas iš ventrikulinio ir peritoninio kateterio. Kateteriai impregnuoti dviem linkozamidų ir rifampicinų grupės antibiotikais. Antibiotikų difuzijos laikas į likvorą ≥ 4 sav. Ventrikulinis kateteris ≥ 14 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 90 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,2 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,3 mm. | vnt | 5
11 | Galvos smegenų kietojo dangalo siūlės hermetikas | Skirtas naudoti galvos ir stuburo smegenų operacijų metu kaip papildoma priemonė užtikrinti siūlės sandarumą. Pagamintas iš polietilenglikolio (PEG) ir trilizino amino tirpalo arba lygiaverčių medžiagų, sterilus, absorbuojamas per 4-8 savaites. Pateikiamas 5 ± 1 ml švirkšte | vnt. | 40
12 | Programuojamas ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys naujagimiams, kūdikiams ir vaikams su gravitaciniu įtaisu | Sudarytas iš ventrikulinio kateterio, ant frezinės angos išdėstomo rezervuaro su jungtimi iš šono bei vožtuvo su integruotu peritoniniu kateteriu. Vožtuvas- programuojamas, su užrakinimo mechanizmu. Vožtuvo vidutinį praleidžiamąjį slėgį galima išoriškai keisti kas 1 cm H2O (ne mažiau 20 pozicijų ). Šunte integruotas gravitacinis įtaisas, reguliuojantis likvoro tėkmę pagal įtaiso vertikalizacijos laipsnį. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 7 skirtingų slėgių nuo 0 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 14
13 | Fiksuoto pralaidumo ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys | Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis su integruotu greta diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Vožtuvas integruotas su mažu rezervuaru kietu pagrindu, tinkamu daugkartinėms punkcijoms ir peritoniniu kateteriu. Diferencinis vožtuvas ne mažiau 2 skirtingų slėgių nuo 5 iki 10 cm H2O. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 20 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 5
14 | Fiksuoto pralaidumo ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys su gravitaciniu įtaisu kūdikiams ir vaikams | Sudarytas iš ventrikulinio kateterio, ant frezinės angos išdėstomo rezervuaro su jungtimi iš šono bei vožtuvo su integruotu peritoniniu kateteriu. Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis su integruotu greta diferencinio vožtuvo gravitaciniu įtaisu, keičiančiu likvoro pratekėjimą pro pastarąjį, priklausomai nuo įtaiso vertikalizacijos laipsnio. Diferencinis vožtuvas ne mažiau 2 skirtingų slėgių nuo 5 iki 10 cm H2O. Gravitacinis įtaisas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 20 iki 35 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 10
15 | Fiksuoto pralaidumo ventrikulioperitoninio šuntavimo rinkinys naujagimiams | Tinka naudoti neišnešiotiems naujagimiams. Sudarytas iš vožtuvo su integruotu peritoniniu kateteriu ir rezervuaru bei ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Vožtuvas mažas, žemo profilio arba cilindrinis. Vožtuvas ne mažiau 4 skirtingų slėgių nuo 0 iki 15 cm H2O. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 25 cm, su įvedėju. Peritoninis kateteris ≥ 120 cm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 10
16 | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimi iš apačios ir šono | Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio. Jungtys su kateteriais iš šono ir apačios. Išdėstomas ant frezinės angos. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartinėms punkcijoms. Rezervuaro diametras 14,0 ± 1 mm, aukštis 4,0 ± 1 mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 3
17 | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimis iš šonų | Sudarytas iš ventrikulinio kateterio su integruotu rezervuaru su deflektoriaus. Jungtys su kateteriais išdėstytos šonuose. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartinėms punkcijoms. Rezervuaro diametras 14 ± 1 mm, aukštis 5,0 ± 1 mm. Ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Atstumas nuo kateterio galo iki rezervuaro 85 - 100 mm. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 3
18 | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys iš apačios | Sudarytas iš ventrikulostominio rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su pravedėju. Rezervuaro jungtis su kateteriu iš apačios. Rezervuaras, išdėstomas ant frezinės angos. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartinėms punkcijoms. Rezervuaro diametras 14,0 ± 1 mm, aukštis 4,0 ± 1 mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. Ventrikulinis kateteris vientisas, uždaru apvaliu galu (be atskiro kieto, spindį uždarančio kaiščio, įstatyto kateterio gale), įvedėjas įeina iki pat kateterio galo. Kateteris iš dalies ar pilnai rentgenokontrastinis. | vnt. | 20
19 | Ventrikulostominio rezervuaro rinkinys su jungtimi iš šono | Sudarytas iš rezervuaro ir ventrikulinio kateterio su deflektoriumi. Jungtis su kateteriu iš šono. Rezervuaro pagrindas pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos. Rezervuaro viršutinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos, atsparios daugkartinėms punkcijoms. Rezervuaro diametras 20 ± 1 mm, aukštis 5,0 ± 1 mm. Atskiras ventrikulinis kateteris ≥ 18 cm, su įvedėju. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 20
20 | Ventrikulinis kateteris | Pagamintas iš silikono. Rentgenokontrastinis. Uždaru užapvalintu galu, kad įvedėjas įeitų iki pat galo. Su skaitinėmis ilgio atžymomis, įvedėju bei deflektoriumi, leidžiančiu fiksuoti reikiamo ilgio proksimalinę kateterio dalį 90 laipsnių kampu. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. Kateterio ilgis ≥ 23 cm. | vnt. | 5
21 | Peritoninis kateteris | Pagamintas iš silikono. Rentgenokontrastinis. Kateterio vidinis diametras 1,2 ± 0,1 mm. Kateterio išorinis diametras 2,5 ± 0,1 mm. Kateterio ilgis ≥ 110 cm. | vnt. | 5
22 | Ventrikuloperitoninio šunto kateterių jungtis | Skirta sujungianti vieną kateterį su kitu, kurių vidinis diametras 1,2± 0,1 mm ir išorinis diametras 2,5± 0,1 mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, diametras 1,9 ± 0,1 mm | vnt. | 5
23 | Ventrikuloperitoninio šunto kateterių Y jungtis | Y formos, sujungianti vieną kateterį su dviem, vidinis diametras 1,2± 0,1 mm ir išorinis diametras 2,5± 0,1 mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, diametras 1,9 ± 0,1 mm | vnt. | 2
24 | Ventrikuloperitoninio šunto standartinių ir juosmeninių kateterių sujungiklis | Tiesus sujungiklis, skirtas sujungti ventrikuloperitoninio šunto standartinius kateterius, kurių vidinis diametras 1,2 mm bei išorinis diametras 2,5 mm ir juosmeninius kateterius. Pagamintas iš titano, ar lygiavertės medžiagos.Vieno galo išorinis diametras 2,0 ± 0,2 mm, kito galo išorinis diametras 1,5 ± 0,2 mm. | vnt. | 2
25 | Ventrikuloperitoninio šunto kateterių uždarymo kaištis | Su rutulio formos galu, skirtas uždaryti ventrikuloperitoninio šunto kateterius, kurių vidinis diametras 1,2± 0,1 mm ir išorinis diametras 2,5± 0,1 mm. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, tiesus, diametras 2,0 ± 0,1 mm | vnt. | 5
26 | Implantas kaulinio lopo fiksacijai | Implantas kaulinio operacinio lopo fiksacijai po kraniotomijos. Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos, sudarytas iš 2-jų apskritų plokštelių ir strypo su sriegiu. Tinkamas naudoti su ligoninės turimu instrumentų rinkiniu "Craniofix". Su implantu pateikiama pacientui skirta indentifikacijos kortelė. Galimybė užsakant pasirinkti dydį (skersmuo ± 1 mm ): 11 mm; 16 mm; 20 mm | vnt. | 120
27 | Sintetinis kietojo dangalo pakaitalas | Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; mikrostruktūra įgalina lengvą jungiamojo audinio peraugimą 6 cm x 8 cm ± 0,5cm | vnt. | 10
28 | Sintetinis kietojo dangalo pakaitalas | Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; mikrostruktūra įgalina lengvą jungiamojo audinio peraugimą 2cm x 10 cm ± 0,5cm | vnt. | 20
29 | Sintetinis kietojo dangalo pakaitalas | Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; mikrostruktūra įgalina lengvą jungiamojo audinio peraugimą 1,5cm x 3 cm ± 0,5cm | vnt. | 10
30 | Hemostatinis veltinis3 x 5 cm | Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos skaidulų, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu, pilnai rezorbuojasi per 3 savaites. Išmatavimai 3 x 5 x 0,5 ± 0,3 cm. | vnt. | 60
31 | Hemostatinis veltinis 5 x 8 cm | Pagamintas iš natūralaus I tipo galvijų kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos skaidulų, pasižymi itin greita skysčių absorbcija, dengtas riboflavinu, pilnai rezorbuojasi per 3 savaites. Išmatavimai 5 x 8 x 0,5 ± 01 cm. | vnt. | 15
32 | Neuroendoskopo introduseris | Skirtas saugiam neuroendoskopo ar trokaro įvedimui. Steriliam įpakavime. 10 Fr, su atraumatiniu obturatoriumi ir įmova. Vidinis skersmuo 3,2±0,2 mm, išorėje pažymėta gylio gradacija kas centimetrą iki 12 cm arba daugiau, su šoniėmis rankenėlėmis lengvau atskyrimui.Pakuotėje 5 vnt. techniškai suderinamas su ligoninės turima neuroendoskopine sistema PaediScope | vnt. | 10
33 | Grąžtelis kraniotomui 10 mm | Tiesus grąžtelis kraniotomui . Darbinės dalies ilgis 10+-1mm .Vienkartinio naudojimo . Sterilus .Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu OsseoDuo įrenginiu (gamintojas Bien Air Surgery SA) | vnt. | 30
34 | Grąžtelis kraniotomui 15 mm | Tiesus grąžtelis kraniotomui . Darbinės dalies ilgis 15+-1mm .Vienkartinio naudojimo . Sterilus .Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu OsseoDuo įrenginiu(gamintojas Bien Air Surgery SA). | vnt. | 30
35 | Irigacijos sistema kraniotomui | Vienkartinio naudojimo. Sterili. Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu OsseoDuo įrenginiu (gamintojas Bien Air Surgery SA) | vnt. | 40
36 | Perforatorius kaukolės kaului gręžti | Su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip trijų skirtingų dydžių. Vienkartinio naudojimo. Supakuotas vienkartinėje sterilioje pakuotėje.Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu OsseoDuo įrenginiu(gamintojas Bien Air Surgery SA). | vnt. | 15
37 | Darbinis 1.6 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui | 1.6 mm ilgas, lenktas antgalis komplektuojamas su irigaciniu vamzdeliu.Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligoninės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus. | vnt. | 10
38 | Darbinis 1.1 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui | 1.1 mm trumpas antgalis komplektuojamas su irigaciniu vamzdeliu . Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligoninės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus. | vnt. | 10
39 | Darbinis 25 mm antgalis ultragarso chirurgijos įrenginiui | 25 mm, buka geležtė komplektuojama su irigaciniu vamzdeliu.Vienkartinio naudojimo. Techniškai suderinamas su ligoninės naudojamu gamintojo Misonix Inc./Bioventus ultragarsiu įrenginiu neXus. | vnt. | 10
40 | Irigacijos sistema chirurginei konsolei | Vienkartinio naudojimo. Sterili. Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 15
41 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, ilgis 10 mm | Tiesus. Darbinės dalies ilgis 10+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 3
42 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, ilgis 20 mm | Tiesus. Darbinės dalies ilgis 20+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 3
43 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, ilgis 30 mm | Tiesus. Darbinės dalies ilgis 30+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 3
44 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, plotis 6 mm | Tiesus. Darbinės dalies plotis 6+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 2
45 | Pjūkliukas chirurginei konsolei, plotis 10 mm | Tiesus. Darbinės dalies plotis 10+-1mm . Storis 0,35+-0,05mm . Techniškai suderinamas su įstaigoje turimu NSK Surgic Pro2 įrenginiu (gamintojas Nakanishi INC, Japonija) | vnt. | 2
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.