Konkurso sąlygų
2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis	BVPŽ kodas	Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas / (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai)	Tiekėjo siūlomo objekto techniniai parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo lapus, kuriuose yra atžyma apie parametro patvirtinimą (pateikiamoje gamintojo techninėje dokumentacijoje privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalaujamų parametrų punktą patvirtina siūlomas parametras)
1.	Laboratorinis termostatas	2 vnt.	33152000-0	1.Paskirtis - laboratorinis termostatas. / 2. Naudinga talpa - ne mažiau kaip 300 L, bet ne daugiau kaip 350 litrų. / 3. Temperatūros nustatymo diapazonas nuo +3°C iki +70°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (angl. accuracy) - ne daugiau kaip 0,1°C. / 4. Termostato plotis ne didesnis kaip 700 mm; aukštis ne daugiau kaip 2000 mm. / 5. Kamera – turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. / 6. Lentynos kameroje - ne mažiau kaip 4 (keturios) reguliuojamo aukščio, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) lentynos. / 7. Durys – išorinės vientisos, savaime užsidarančios. / 8. Valdymas - mikroprocesorinis, su lietimams jautriu informaciniu ekranu termostato išorėje. / 9. Būtina vidinė atmintis nustatytų programų ir įrašytų būsenos duomenų išsaugojimui. / 10. Būtinos jungtys termostato sistemų būsenos duomenų perkėlimui į PC. / 11. Aliarmų sistema – būtini akustiniai ir vizualūs pranešimai, apimantys ne mažiau kaip: / 11.1.pasiektų temperatūrų ribų max/min) aliarmas; / 11.2. atidarytų durų aliarmas. / 12. Būtinas kameros apšvietimas LED arba lygiavertis. / 13. Elektros tiekimas – 230V ± 10 %, 50 Hz. / 14. Būtina automatinio atšildymo funkcija (angl. „defrost“). / 15. Termostatas privalo stovėti ant ratukų su fiksuojama stabdymo funkcija. / 16. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. nuo termostato instaliavimo dienos. / 17. Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas į Dubijos g. 40, Šiauliai ir užnešimas į pastato II aukštą (lifto nėra).
4.	Laboratorinis termostatas	2 vnt.	33152000-0	Laboratorinis termostatas – šaldantis inkubatorius skirtas mikrobiologinių mėginių laikymui, pagal tyrimų metodikas nustatytose temperatūrose. / 1. Kameros talpa: 200-300 L. / 2. Minimaliai turi palaikyti temperatūras nuo 20°C iki 60°C. / 3. Termostatas turi praeiti pro pločio 750 mm duris. / 4. Termostato vidus turi būti iš nerūdijančio plieno ar tos pačios medžiagos. / 5. Termostate turi būti vielinės lentynos. / 6. Termostatas turėtų būti ant ratukų (lengvam perstatymui). / 7. Įranga turi turėti CE ženklą. / 8. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuri pradedama skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos. / 9. Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas į Aušros g. 44, Kaunas ir užnešimas į pastato II aukštą (lifto nėra).
5.	Laboratorinis termostatas	2 vnt.	33152000-0	Laboratorinis termostatas – šaldantis inkubatorius skirtas mikrobiologinių mėginių laikymui, pagal tyrimų metodikas nustatytose. / 1. Kameros talpa: 200-300 L. / 2. Minimaliai turi palaikyti temperatūras nuo 20°C iki 60°C. / 3. Termostatas turi praeiti pro pločio 800 mm duris. / 4. Termostato vidus turi būti iš nerūdijančio plieno ar ta pačios medžiagos. / 5. Termostate turi būti vielinės lentynos. / 6. Termostatas turėtų būti ant ratukų. Lengvam perstatymui. / 7. Įranga turi turėti CE ženklą. / 8. Garantija – ne mažiau kaip 24 mėnesiai, kuri pradedama skaičiuoti nuo prietaiso instaliavimo dienos. / 9. Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas į Aušros g. 44, Kaunas ir užnešimas į pastato II aukštą (lifto nėra).
6.	Laboratorinis termostatas	1 vnt.	33152000-0	1.Paskirtis - laboratorinis termostatas. / 2. Naudinga talpa - ne mažiau kaip 50 L, bet ne daugiau kaip 70 litrų. / 3. Temperatūros nustatymo diapazonas nuo +7°C iki +100°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (angl. accuracy) - ne daugiau kaip 0,1°C. / 4. Termostato plotis ne didesnis kaip 600 mm; aukštis ne daugiau kaip 700 mm. / 5. Kamera – turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. / 6. Lentynos kameroje - ne mažiau kaip 4 (keturios) reguliuojamo aukščio, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) lentynos. / 7. Durys – išorinės vientisos, savaime užsidarančios. / 8. Valdymas - mikroprocesorinis, su lietimams jautriu informaciniu ekranu termostato išorėje. / 9. Būtina vidinė atmintis nustatytų programų ir įrašytų būsenos duomenų išsaugojimui. / 10. Būtinos jungtys termostato sistemų būsenos duomenų perkėlimui į PC. / 11. Aliarmų sistema – būtini akustiniai ir vizualūs pranešimai, apimantys ne mažiau kaip: / 11.1.pasiektų temperatūrų ribų (max/min) aliarmas; / 11.2. atidarytų durų aliarmas. / 12. Būtinas kameros apšvietimas LED arba lygiavertis. / 13. Elektros tiekimas - 230V ± 10 %, 50 Hz. / 14. Būtina automatinio atšildymo funkcija (angl. „defrost“). / 15. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. nuo termostato instaliavimo dienos. / 16. Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas į Žolyno g. 36, Vilnius ir užnešimas į pastato II aukštą.
7.	Laboratorinis termostatas	1 vnt.	33152000-0	1.Paskirtis - laboratorinis termostatas. / 2. Naudinga talpa - ne mažiau kaip 300 L, bet ne daugiau kaip 350 litrų. / 3. Temperatūros nustatymo diapazonas nuo +3°C iki +100°C. Temperatūros nustatymo žingsnis (angl. accuracy) - ne daugiau kaip 0,1°C. / 4. Termostato plotis ne didesnis kaip 900 mm; aukštis ne daugiau kaip 2000 mm. / 5. Kamera – turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. / 6. Lentynos kameroje - ne mažiau kaip 4 (keturios) reguliuojamo aukščio, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) lentynos. / 7. Durys – išorinės vientisos, savaime užsidarančios. / 8. Valdymas - mikroprocesorinis, su lietimams jautriu informaciniu ekranu termostato išorėje. / 9. Būtina vidinė atmintis nustatytų programų ir įrašytų būsenos duomenų išsaugojimui. / 10. Būtinos jungtys termostato sistemų būsenos duomenų perkėlimui į PC. / 11. Aliarmų sistema – būtini akustiniai ir vizualūs pranešimai, apimantys ne mažiau kaip: / 11.1.pasiektų temperatūrų ribų (max/min) aliarmas; / 11.2. atidarytų durų aliarmas. / 12. Būtinas kameros apšvietimas LED arba lygiavertis. / 13. Elektros tiekimas - 230V ± 10 %, 50 Hz. / 14. Būtina automatinio atšildymo funkcija (angl. „defrost“). / 15. Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. nuo termostato instaliavimo dienos. / 16. Į kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas į Žolyno g. 36, Vilnius ir užnešimas į pastato II aukštą.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:
Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.