## Reagentų specifikacija
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. (+370 )69779862, faksas (85) 272 0044, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA
REAGENTAI IR PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAI IMUNOHISTOCHEMINIŲ IR IN SITU HIBRIDIZACIJOS REAKCIJŲ ATLIKIMO SISTEMAI, TEIKIAMAI PANAUDAI SU REAGENTAIS IR PRIEMONĖMIS, ATITINKANČIOMIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMUS
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus diagnostikos reagentus, skirtus formalinu fiksuotų, parafinu impregnuotų mėginių arba ląstelių preparatų, imunohistocheminiams (toliau - IHC), tyrimams, kartu su nepriklausomai dirbančia automatizuota sistema šių tyrimų atlikimui. Tiekėjas turi pasiūlyti sistemą (naują, nenaudotą), vienu metu galinčią dažyti ne mažiau kaip 30 objektinių stiklelių, atitinkančią techninių specifikacijų reikalavimus (2 lentelė) (nurodant modelį ir gamintoją) bei pasiūlyti kitus reagentus ir/ar papildomas tyrimo priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis (reagentus ir priemones) testui atlikti.
2. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
3. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomai automatinei IHC ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimo sistemai.
4. Diagnostikos reagentai turi būti skirti in vitro diagnostiniam naudojimui.
5. Reakcijos rezultatai, atlikti su siūlomais reagentais, turi atitikti NORDIQC kokybės kontrolės reikalavimus.
6. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 5 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos, išskyrus atvejus, kai gamintojas nustato trupesnį prekių galiojimo terminą.
7. Lentelės eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau – svarbu pasiūlyti visus reagentus ir priemones, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
8. Visus reagentus ir papildomas priemones numatytam sutarties laikotarpiui, turi nurodyti Tiekėjas. Jeigu tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, neįtraukia visų reikalingų priemonių ir/ar numato nepakankamą jų kiekį, sutarties galiojimo metu nenumatytas priemones ir/ar jų trūkstamą kiekį turi teikti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
9. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo siūlomų prekių atitikimą tech. specifikacijos reikalavimams, gali prašyti tiekėjo per 7 darbo dienas pateikti prekių pavyzdžius. Prekių pavyzdžius, tiekėjas pateikia neatlygintinai, savo sąskaita. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
10. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą reagentų ir priemonių kiekį, reikalingą numatytiems testų kiekiams atlikti. Tiekėjui nepasiūlius viso reagentų kiekio, toks pasiūlymas bus atmestas. ( 1 lentelė)
11. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai (jei tokie yra būtini), Pirkėjui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras / PVM sąskaitas faktūras už prekes teikti tik elektroniniu būdu, Pirkėjo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2022-12-13 įsakymo Nr. D1-401 I-ame skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“.Siekiant mažinti poveikį aplinkai, sudaryta elektroninė sutartis, kuri abiejų Šalių pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sutartis sudaryta lietuvių kalba.
12. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą preliminaraus pakuočių kiekio kainą su PVM 36 mėn.
13. Būtinieji reikalavimai: 6 stulpelyje 1 mato vnt. įkainis Eur be pvm pateikiamas ne daugiau kaip 4 skaičiai po kablelio.
14. Būtinieji reikalavimai: 13 stulpelyje Preliminari pakuočių kaina, Eur su pvm 36 mėn. pateikiamas ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus perkamų testų skaičius per 36 mėn. | 1 mato vnt. įkainis Eur, be PVM | Taikomas PVM dydis (%) | Tiekėjo siūloma pakuotė, mato vienetais (dydis, testais) | Siūlomas pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam testų skaičiui per 36 mėn. | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina Eur be PVM | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Preliminari pakuočių kaina Eur, be PVM 36 mėn. | Preliminari pakuočių kaina Eur, su PVM 36 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas ar nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį, kuriame galima patikrinti siūlomos prekės atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams | BVPŽ kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Diagnostiniai reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams su siūloma automatizuota reakcijų atlikimo sistema(-omis) (tiekėjas nurodo kiekį) (1 vnt. Dako Omnis arba lygiavertė šiai sistemai) panaudai
1 | IHC tyrimas su rudu chromogenu ir tinkamas dvigubam dažymui su ružavu (magenta) chromogenu | IHC reakcijų detekcijos rinkinys susideda iš: peroksidazę blokuojančio reagento, ožkos antriniais antikūnais prieš pirminius pelės ir triušio antikūnus sujungto HPR žymėto dekstrano polimero, DAB+ chromogeno ir chromogeno substrato buferio, taikinio atstatymo buferio (pH 9.0; 50x ). Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 150000 | [9 empty] | 33696000-5
2 | IHC tyrimas su rudu chromogenu | IHC reakcijų detekcijos rinkinys susideda iš: peroksidazę blokuojančio reagento, ožkos antriniais antikūnais prieš pirminius pelės ir triušio antikūnus sujungto HPR žymėto dekstrano polimero, DAB+ chromogeno ir chromogeno substrato buferio, taikinio atstatymo buferio (pH 9.0; 50x ) bei pelės pirminio antikūno signalo stiprinimo reagentu ir plovimo buferiu (20x). Tinkamas darbui su siūlomu IHC reakcijų vizualizavimo moduliu. | testas | 28000 | [9 empty] | 33696000-5
3 | Rožinis (magenta) chromogenas | Paruoštas naudoti, Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1200 | [9 empty] | 33696000-5
4 | Etiketės | Etiketės, skirtos IHC stikliukų žymėjimui bar kodais. Etiketės turi būti atsparios temperatūros (iki 130C), cheminių reagentų (ksileno, acto rūgšties, etanolio, amoniako ir laboratorinių dažų) poveikiui dažymo ir paruošimo procesų metu. | etiketė | 360000 | [9 empty] | 33696000-5
5 | Stiprinimo rinkinys, skirtas padidinti pelės pirminio antikūno signalo intensyvumą. | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 54000 | [9 empty] | 33696000-5
6 | Stiprinimo rinkinys, skirtas padidinti triušio pirminio antikūno signalo intensyvumą. | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 25000 | [9 empty] | 33696000-5
7 | Stiprinimo rinkinys, skirtas padidinti triušio pirminio antikūno signalo intensyvumą. | Tinkamas darbui su siūlomu IHC reakcijų vizualizavimo moduliu. | testas | 4000 | [9 empty] | 33696000-5
8 | Taikinio atstatymo buferis | Taikinio atstatymo buferio pH 6.1, koncentruotas (50x) . Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu | testas | 45000 | [9 empty] | 33696000-5
9 | Taikinio atstatymo buferis | Taikinio atstatymo buferio pH 6.1, koncentruotas (50x). Tinkamas darbui su siūlomu IHC reakcijų vizualizavimo moduliu. | ml. | 3960 | [9 empty] | 33696000-5
10 | Ksileno pakaitas audinių histologiniam paruošimui | Paruoštas naudoti | litras | 410 | [9 empty] | 33696000-5
11 | Hematoksilinas | Paruoštas naudoti, Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu | testas | 150000 | [9 empty] | 33696000-5
12 | Plovimo buferis | Koncentruotas (20x), Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 150000 | [9 empty] | 33696000-5
13 | Antikūnų skiediklis | Modifikuotas Tris-HCI buferis) skirtas koncentruotiems pirminiams triušio/pelės žymenims praskiesti iki reikiamo titro. | ml. | 54000 | [9 empty] | 33696000-5
14 | Antikūnų skiediklis nespecifinio dažymo mažinimui | Modifikuotas Tris-HCI buferis) skirtas mažinti nespecifinį dažymą koncentruotiems pirminiams triušio/pelės žymenims praskiesti iki reikiamo titro. | ml. | 1500 | [9 empty] | 33696000-5
15 | Cytokeratin, High Molecular Weight | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 34βE12 | testas | 540 | [9 empty] | 33696000-5
16 | E-Cadherin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: NCH-38 | testas | 2400 | [9 empty] | 33696000-5
17 | AMACR | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 13H4 | testas | 600 | [9 empty] | 33696000-5
18 | GCDFP-15 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 23A3 | testas | 480 | [9 empty] | 33696000-5
19 | CDX-2 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: DAK-CDX2 | testas | 3180 | [9 empty] | 33696000-5
20 | Thyroglobulin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 300 | [9 empty] | 33696000-5
21 | IgG | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 1620 | [9 empty] | 33696000-5
22 | Calcitonin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 180 | [9 empty] | 33696000-5
23 | Glial Fibrillary Acidic Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 480 | [9 empty] | 33696000-5
24 | CD30 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Ber-H2 | testas | 3360 | [9 empty] | 33696000-5
25 | CD20cy | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: L26 | testas | 9000 | [9 empty] | 33696000-5
26 | Amyloid A | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: mc1 | testas | 360 | [9 empty] | 33696000-5
27 | CD31, Endothelial Cell | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: JC70A | testas | 780 | [9 empty] | 33696000-5
28 | Smooth Muscle Actin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 1A4 | testas | 2460 | [9 empty] | 33696000-5
29 | CD68 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: PG-M1 | testas | 5160 | [9 empty] | 33696000-5
30 | Cytokeratin 19 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: RCK108 | testas | 600 | [9 empty] | 33696000-5
31 | p53 Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: DO-7 | testas | 6420 | [9 empty] | 33696000-5
32 | CD79a | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: JCB117 | testas | 660 | [9 empty] | 33696000-5
33 | BCL6 Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: PG-B6p | testas | 3480 | [9 empty] | 33696000-5
34 | Hepatocyte | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: OCH1E5 | testas | 780 | [9 empty] | 33696000-5
35 | CD34 Class II | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: QBEnd 10 | testas | 7080 | [9 empty] | 33696000-5
36 | Epithelial Antigen | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Ber-EP4 | testas | 1320 | [9 empty] | 33696000-5
37 | CD246, ALK Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: ALK1 | testas | 300 | [9 empty] | 33696000-5
38 | MUM1 Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: MUM1p | testas | 1200 | [9 empty] | 33696000-5
39 | CD57 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: TB01 | testas | 360 | [9 empty] | 33696000-5
40 | B-Cell-Specific Activator Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: DAK-Pax5 | testas | 2220 | [9 empty] | 33696000-5
41 | CD2 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: AB75 | testas | 720 | [9 empty] | 33696000-5
42 | CD19 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: LE-CD19 | testas | 300 | [9 empty] | 33696000-5
43 | ERG | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: EP111 | testas | 540 | [9 empty] | 33696000-5
44 | CD45, Leucocyte Common Antigen | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 2B11 + PD7/26 | testas | 240 | [9 empty] | 33696000-5
45 | CD10 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: DAK-CD10 | testas | 3900 | [9 empty] | 33696000-5
46 | Podoplanin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: D2-40 | testas | 660 | [9 empty] | 33696000-5
47 | Desmin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: D33 | testas | 1380 | [9 empty] | 33696000-5
48 | BCL2 Oncoprotein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 124 | testas | 3840 | [9 empty] | 33696000-5
49 | Calretinin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: DAK-Calret 1 | testas | 2100 | [9 empty] | 33696000-5
50 | Mast Cell Tryptase | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: AA1 | testas | 300 | [9 empty] | 33696000-5
51 | MUC2 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: CCP58 | testas | 480 | [9 empty] | 33696000-5
52 | Epstein-Barr Virus | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: CS.1-4 | testas | 300 | [9 empty] | 33696000-5
53 | CD21 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 1F8 | testas | 2280 | [9 empty] | 33696000-5
54 | CD99, MIC2 Gene Products, Ewing's Sarcoma Marker | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 12E7 | testas | 900 | [9 empty] | 33696000-5
55 | Wilms' Tumor 1 (WT1) Protein | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 6F-H2 | testas | 2940 | [9 empty] | 33696000-5
56 | Cyclin D1 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: EP12 | testas | 5280 | [9 empty] | 33696000-5
57 | CD138 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: MI15 | testas | 5160 | [9 empty] | 33696000-5
58 | PD-L1 IHC 22C3 pharmDx | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 22C3 | testas | 1800 | [9 empty] | 33696000-5
59 | CD7 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: CBC.37 | testas | 2760 | [9 empty] | 33696000-5
60 | Cytokeratin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: AE1/AE3 | testas | 6660 | [9 empty] | 33696000-5
61 | PMS2 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: EP51 | testas | 2640 | [9 empty] | 33696000-5
62 | DAB Enhancer | Paruoštas naudoti | testas | 1800 | [9 empty] | 33696000-5
63 | CD56 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 123C3 | testas | 3540 | [9 empty] | 33696000-5
64 | CD43 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: DF-T1 | testas | 240 | [9 empty] | 33696000-5
65 | Vimentin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: V9 | testas | 540 | [9 empty] | 33696000-5
66 | Von Willebrand Factor | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 4800 | [9 empty] | 33696000-5
67 | Caldesmon | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: h-CD | testas | 780 | [9 empty] | 33696000-5
68 | IgM | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 2160 | [9 empty] | 33696000-5
69 | S100 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 2220 | [9 empty] | 33696000-5
70 | MUC5AC | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: CLH2 | testas | 720 | [9 empty] | 33696000-5
71 | CD23 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: DAK-CD23 | testas | 4260 | [9 empty] | 33696000-5
72 | CD3 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 7620 | [9 empty] | 33696000-5
73 | p63 | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: DAK-p63 | testas | 1440 | [9 empty] | 33696000-5
74 | Inhibin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: | testas | 480 | [9 empty] | 33696000-5
75 | Insulin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 180 | [9 empty] | 33696000-5
76 | HCG | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: Poliklonas | testas | 180 | [9 empty] | 33696000-5
77 | MyoG | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: F5D | testas | 420 | [9 empty] | 33696000-5
78 | CMV | Pritaikymas: IHC reakcijoms, paruoštas naudoti, Klonas: CCH2 + DDG9 | testas | 720 | [9 empty] | 33696000-5
79 | Renal Cell Carcinoma Marker | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: SPM314 | testas | 420 | [9 empty] | 33696000-5
80 | Mammaglobin | Pritaikymas: IHC reakcijoms, Paruoštas naudoti, Klonas: 304-1A5 | testas | 240 | [9 empty] | 33696000-5
81 | EBER CISH zondas | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1600 | [9 empty] | 33696000-5
82 | ISH valymo tirpalas | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1600 | [9 empty] | 33696000-5
83 | ISH etanolinis tirpalas | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1600 | [9 empty] | 33696000-5
84 | ISH paruošimo tirpalas | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | ml. | 28000 | [9 empty] | 33696000-5
85 | ISH pepsinas | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1600 | [9 empty] | 33696000-5
86 | ISH Stringento WB | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | ml. | 23100 | [9 empty] | 33696000-5
87 | CISH priemonių rinkinys | Rinkinį sudarto endogeninis fermentų blokatorius, Anti-FITS-AP, BCIP-NBT substratas, "Nuclear Fast Red" reagentas. Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1600 | [9 empty] | 33696000-5
88 | HER2 IQFISH pharm Dx | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1020 | [9 empty] | 33696000-5
89 | ALK | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 60 | [9 empty] | 33696000-5
90 | ROS1 | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 260 | [9 empty] | 33696000-5
91 | RET | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 40 | [9 empty] | 33696000-5
92 | MET/CEP 7 | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 40 | [9 empty] | 33696000-5
93 | Fluorescence mounting medium | Tinkamas darbui su siūlomu IHC ir in situ reakcijų visiškos automatizacijos moduliu. | testas | 1380 | [9 empty] | 33696000-5
94 | Tiekojo numatyti reagentai / priemonės, reikalingi reakcijoms atlikti su siūloma įranga (įrašyti tikslius kiekius, pavadinimus, nurodyti techninius parametrus. Eilučių skaičius neribojamas |  | testas | 1 | [9 empty] | 33696000-5
[5 empty] | 1 mato vnt. įkainių suma EUR be PVM | [įrašyti] |  | Preliminari pakuočių kaina (36 mėnesių), EUR be PVM: |  |  |  | [įrašyti]
[5 empty] | PVM: |  |  | PVM |  |  |  | 5%
[5 empty] | 1 mato vnt. įkainių suma EUR su PVM (pasiūlymų vertinimui) | [įrašyti] |  | Preliminari pakuočių kaina (36 mėnesių), EUR su PVM: |  |  | [PASIŪLYMŲ VERTINIMUI] | [įrašyti]

## Reikalavimai įrangai
Techniniai reikalavimai TYRIMŲ ATLIKIMO IMUNOHISTOCHEMINIŲ IR IN SITU HIBRIDIZACIJOS REAKCIJŲ DAŽYMO SISTEMAI/AUTOMATUI (panaudai).
Bendrieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms sistemoms panaudai:
1. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai suteikto analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą sutarties galiojimo laikotarpį.
2. Tiekėjas privalo panaudos pagrindais suteikti perkančiajai organizacijai naudotis sistema, atitinkančiu šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol pagal prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį bus perkami iš tiekėjo reagentai ir papildomos priemonės.
3. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su naudojamos sistemos naudojimo ypatumais, perduoti sistemos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis naudojama sistema ir išduoti apmokymo pažymėjimus.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys siūlomos sistemos atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, mokslinės studijos, techniniai aprašai, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
5. Siūloma sistema turi turėti CE-IVD sertifikatą. Tiekėjas turi pateikti patvirtinančią dokumentaciją.
6. Pristatoma įranga gali būti nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 5 metai nuo įrangos pagaminimo datos.
7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad sistema būtų pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu: P. Baublio g. 5, Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties pasirašymo dienos. ( 2 lentelė)
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę nurodant atitiktį
1 | Sistemos paskirtis | Programuojamam histologinio preparato deparafinizavimui - antigeno atstatymui, IHC bei in situ reakcijų vizualizavimui bei paruoštų histologinių stiklelių uždengimui.
2 | Sistemos sudėtis | Sistema sudaryta iš atskirų modulių - užtikrinančių vientisą sistemos veikimą, pasitelkiant programinę įrangą: Deparafinizavimo - antigeno atstatymo modulis; IHC reakcijų vizualizavimo modulis; Pilnai automatizuotas IHC ir in situ reakcijų modulis; Histologinių stiklelių dengimo modulis; Kompiuterinės ir programinės įrangos modulis sistemai valdyti.
3 | Sistemos (instrumentų ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialo patologijos tyrimų informacine sistema | 1. Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į Valstybinio patologijos centro, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialo veikiančią Patologijos tyrimų informacinę sistemą (toliau - LIS).
Pastaba:
1 p. reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo patvirtinimą.
2. Pirkimo laimėjimo atveju, esant poreikiui, Sistemą integruoti į LIS Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis:
2.1. teikti visokeriopą pagalbą, pateiktą Sistemą integruojant į perkančiosios organizacijos LIS,
2.2. dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime.
Pastaba:
2 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą.
4 | Sistemos lankstumas | Sistema pajėgi atlikti visas priede Nr. 1 nurodytas reakcijas.
5 | Reikalavimai sistemos sudėtinėms dalims
5.1 | Deparafinizavimas - antigeno atstatymas
5.1.1 | Paskirtis | Histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūrai atlikti.
5.1.2 | Veikimo principas | Histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo ir IHC reakcijų atlikimo procedūros turi vykti ne mažesnėje kaip 20 ir ne didesnėje kaip 100 ° C temp.
5.1.3 | Deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūra | Deparafinizavimo - antigeno atstatymo procedūra turi būti atliekama tuose pačiuose buferiuose. Vienu metu galima naudoti ne mažiau kaip 2 skirtingus buferius.
5.1.4 | Našumas | Vienu metu galima deparafinizuoti - atstatyti antigenus ne mažiau kaip 48 histologiniams mėginiams
5.2 | IHC reakcijų vizualizavimas
5.2.1 | Paskirtis | IHC reakcijų atlikimui.
5.2.2 | Veikimo principas | Histologinio preparato dažymo procedūra turi būti atliekama horizontalioje padėtyje esantiems objektiniams stikleliams.
5.2.3 | Objektinių stiklelių atpažinimas | Objektiniai stikleliai turi būti identifikuojami ir atpažįstami pagal etiketes su 2D brūkšniniais kodais.
5.2.4 | Bendrieji dažymo reagentai | Bendrieji dažymo reagentai turi būti talpinami skirtingų tūrių talpose, atpažįstami ir įvedami 2D brūkšninio kodo pagalba.
5.2.5 | Našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 48 histologinių mėginių
5.3 | IHC ir in situ reakcijų pilna automatizacija
5.3.1 | Paskirtis | Pilnai automatinis, nereikalaujantis papildomų įrenginių ir rankinio darbo imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimas, apimantis visus reakcijų atlikimui reikalingus žingsnius nuo histologinio preparato deparafinizavimo iki kontrastinio dažymo.
5.3.2 | Tyrimo metodai | Galimybė tuo pačiu metu atlikti imunohistochemines ir in situ hibridizacijos reakcijas.
5.3.3 | Lankstumas | Galimybė atlikti dvigubo dažymo reakcijas, naudojant du skirtingus antikūnus ir du skirtingus chormogenus tame pačiame stiklelyje.
Galimybė tuo pačiu metu naudoti skirtingus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų protokolus.
Galimybė imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų metu pridėti papildomus stiklelius, nestabdant jau vykstančių reakcijų proceso ir nelaukiant, kol baigsis jau vykstančios reakcijos.
Galimybė iš anksto paruošti ir laikyti Instrumente stiklelius iki dažymo pradžios. Taip paruoštus stiklelius, atsiradus laisvai dažymo stotelei, instrumentas dažymui turi pasiimti automatiškai, be darbuotojo įsikišimo.
Galimybė išimti jau nudažytus stiklelius, nelaukiant, kol pasibaigs visos tuo metu instrumente vykstančios reakcijos.
Galimybė atlikti reagentų papildymą veikiant instrumentui, nepertraukiant dažymo proceso.
Galimybė susikurti dažymų grafiką (tęstinis dažymas ir darbas naktį).
Galimybė naudoti gamintojo rekomenduojamus protokolus.
Galimybė kurti ir redaguoti savo protokolus.
5.3.4 | Sistemos našumas | Vienu metu galima dažyti ne mažiau kaip 90 histologinių mėginių
Imunohistocheminių reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 2,5 valandos.
In situ hibridizacijos reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau kaip 5 valandas.
Vienu metu į viena instrumentą galima įdėti ne mažiau kaip 60 reagentų buteliukų.
5.3.5 | Antikūno / zondo kiekio nustatymas | Instrumentas fiziškai arba lygiaverčiu metodu išmatuoja antikūno / zondo kiekį dozatoriuje kiekvieną kartą, kai reakcijos atlikimui naudojamas tas antikūnas / zondas.
5.3.6 | Temperatūros palaikymas antikūnų / zondų zonoje | Antikūnų / zondų zonoje privalo būti palaikoma ir kontroliuojama temperatūra, nepriklausanti nuo laboratorijos aplinkos temperatūros.
5.3.7 | Reagentų kodavimas, identifikavimas ir monitoravimas | Reagentų talpos koduojamos ir identifikuojamos, naudojant brūkšninius kodus arba lygiavertį metodą.
Instrumentas turi pats nuskaityti ir atpažinti visus įdėtus reagentus.
Instrumentas privalo monitoruoti reagentų lygį, partijas, galiojimo laikus.
5.3.8 | Atliekų rūšiavimas | Instrumentas privalo turėti atliekų surinkimo konteinerius.
Instrumentas privalo rūšiuoti susidarančias atliekas į pavojingas ir nepavojingas.
5.3.9 | Ataskaitų generavimas | Galimybė generuoti pasirinkto laikotarpio reakcijų ataskaitas.
5.4 | Objektinių stiklelių uždengimas
5.4.1 | Paskirtis | Paruoštų (nudažytų) objektinių stiklelių su histologiniu preparatu uždengimui dengiamuoju stikleliu.
5.4.2 | Funkcionalumas | Turi būti galimybė naudoti įvairių gamintojų objektinius dengiamuosius stiklelius. Dengimui turi būti naudojama įvairių gamintojų organinio tirpiklio pagrindu paruošta terpė.
5.5 | Programinis valdymas
5.5.1. | Paskirtis | Programinė valdymo įranga skirta histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo ir reakcijų vizualizavimo įrangų valdymui.
5.5.2. | Funkcionalumas | Su programine valdymo įranga turi būti galima stebėti vykdomų reakcijų temperatūras, generuoti ataskaitas. Suderinama su Windows operacinėmis sistemomis. Sistemą galima pajungti į Laboratorijos informacinę sistemą (LIS).
5.5.3 | Sudėtis | Programinę valdymo įrangą turi sudaryti valdymo komplektas, susidedantis iš: kompiuterinio duomenų kaupiklio-serverio, kompiuterio su programine įranga operacijų atlikimui, monitoriaus ir periferinių įrenginių. Serveris: Procesorius: HP ML 110 GEN10 Intel Xeon-S4208 arba lygiavertis Operacinė sistema: Windows server 2019 standard 64-bit arba lygiavertė Operatyvioji atmintis: Ne prastesnė negu PC4-2666, ne mažiau negu 16 GB Kietasis diskas: ne prastesni negu SATA 6G , ne mažesnės negu 240 GB talpo ir ne mažiau negu du vnt.
6 | Sistemos priežiūra sutarties galiojimo laikotarpiu | Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo savo sąskaita ją įdiegti, apmokyti vartotojus (įskaitant sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą), užtikrinti jos techninę priežiūrą (įskaitant nuotolinės priežiūros galimybę) pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir/ar gamintojo rekomendacijomis), galimų gedimų šalinimą/remontą bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą Sistemos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą sutarties galiojimo terminą (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą). | `
Tiekėjas, pateikęs Sistemą panaudos būdu, privalo visą panaudos sutarties laikotarpį konsultuoti (teikti sertifikuotų Sistemos taikymo (angl. aplication) specialistų pagalbą) vartotojus imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų (toliau - reakcijos) atlikimo / diegimo klausimais, spręsti iškilusias reakcijų kokybės problemas, kol bus pasiekta vartotojui priimtina reakcijų kokybė (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).
Darbo dienomis Tiekėjui gavus pranešimą apie Sistemos gedimą, į Valstybinį patologijos centrą, viešosios įstaigos Vilniaus univesiteto ligoninės Santaros klinikų filialą ne vėliau kaip per 24 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas gedimui šalinti (šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo įsipareigojimą).