## Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVAIRŪS ANALIZATORIAI IR KITA PANAŠI ĮRANGA

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

„SOKSLETO APARATAS RIEBALŲ NUSTATYMUI“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Įrangos pristatymo terminas – 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4. | Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo, jo atstovo, pardavėjo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas ar darbuotojas. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 5. | Tiekėjas kartu su Įrangos priėmimo-perdavimo aktu Pirkėjui turi pateikti Įrangos naudotojo instrukcijas, įskaitant: - rekomendacijas Pirkėjo personalui kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti Įrangą; - jei taikoma, nurodymus kaip naudotojas gali kuo labiau sumažinti Įrangos poveikį aplinkai siekiant didesnio Įrangos naudojimo efektyvumo (pvz., energijos suvartojimo mažinimo, ilgesnio tarnavimo laiko); - informacija apie tai, kokias atsargines dalis galima pakeisti. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 6. | Tiekėjas privalo įvykdyti ne trumpesnius nei 1 dienos (5 val.) mokymus darbui su įranga ir programine įranga darbo vietoje. Šias paslaugas turi atlikti gamintojo, gamintojo atstovo, arba subjekto, turinčio susitarimą su tokiu atstovu specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę mokyti dirbti su įvairių analizatorių įranga ar kita panašia įranga bei jai skirta programine įranga. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą (iki 5 asmenų) naudotis įranga ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo prekių pristatymo dienos, suderinęs su pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas) ir įrangos tinkamas eksploatavimas. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu [el. paštu] suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį. Reikalavimai išvardinti Specialiųjų sutarties sąlygų 13 skyriuje.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

| Pirkimo objektas – Soksleto aparatas riebalų nustatymui | Kiekis - 1 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama rodiklio reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Efektyvumas; Galimybė tirti ne mažiau kaip 6 mėginius vienu metu.. Ekstrakcijos tipas; Ekstrakcija turi būti vykdoma Soksleto tipo prietaisu su valdymo bloku ne mažiau kaip 3 žingsniais iki pilno mėginio išekstrahavimo ir ekstrakto nugarinimo bei surinkimo.. 3.; Tirpiklio surinkimo funkcija; Privaloma automatinio tirpiklio surinkimo ir jo daugkartinio panaudojimo funkcija.. 4.; Aušinimas; Privalomas automatinis aušinimas. Privalumas – aušinimui naudojant vandentiekio vandenį, sunaudojamo vandens kiekis ne daugiau kaip 3 l/min.. 5.; Valdymo funkcija; Sistema turi turėti automatinę ekstrakcijos indų valdymo (pakėlimo/nuleidimo) funkciją.. 6.; Ekstrakcijos indai; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 12 vnt. ekstrakcijos indų, tinkamų procesui, naudojant petrolio eterį 40/60 arba n-heksaną. Šių indų talpa nuo 50 ml iki 150 ml.. 7.; Ekstarkcijos indai; Komplekte turi būti 2 stovai (ne mažiau kaip 6 vietų) pritaikyti ekstrakcijos indams.. 8.; Ekstrakciniai dėklai; Komplekte privalo būti ekstrakciniai dėklai (ne mažiau kaip 50 vnt.), savo sudėtimi tinkami ekstrahavimui, naudojant petrolio eterį 40/60 ir/arba n-heksaną, o pagal išmatavimus tinkami ekstrahavimo indams.. 9.; Priedai; Komplekte turi būti visi tinkamą įrangos darbą užtikrinantys priedai (ne mažiau kaip po vieną vienetą): prijungimo žarnelės, tarpinės, laidai, laikikliai, kompresorius ir pan.. 10.; Granulės; Komplekte turi būti virimą reguliuojančios granulės, atsparios kaitrai ir naudojamiems tirpikliams.. 11.; Įspėjamieji signalai; Turi būti integruoti akustiniai ir vizualiniai ekstraktoriaus veiklos sutrikimo signalai.. 12.; CE ženklinimas; Prekė turi turėti CE ženklą.. 13.; Priežiūra; Riebalų / aliejaus ekstrahavimo sistema turi būti lengvai valoma ir prižiūrima.. 14.; Maitinimas; 230V, 50-60Hz.. 15.; Instaliavimas, aptarnavimas ir remontas; Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą ateityje turi atlikti gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius.; Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia. 16.; Garantinis laikotarpis; Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.; Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia. |

Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).

Techninę specifikaciją parengė: Diana Barragan Ferrer