## Pirkimo sąlygų 2.4. priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVAIRŪS ANALIZATORIAI IR KITA PANAŠI ĮRANGA

IV PIRKIMO OBJEKTO DALIS

„ROTACINIS GARINTUVAS“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Įrangos pristatymo terminas – 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4 | Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo, jo atstovo, pardavėjo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas ar darbuotojas. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 5. | Tiekėjas kartu su Įrangos priėmimo-perdavimo aktu Pirkėjui turi pateikti Įrangos naudotojo instrukcijas, įskaitant: - rekomendacijas Pirkėjo personalui kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti Įrangą; - jei taikoma, nurodymus kaip naudotojas gali kuo labiau sumažinti Įrangos poveikį aplinkai siekiant didesnio Įrangos naudojimo efektyvumo (pvz., energijos suvartojimo mažinimo, ilgesnio tarnavimo laiko); informacija apie tai, kokias atsargines dalis galima pakeisti. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 6. | Tiekėjas privalo įvykdyti ne trumpesnius nei 1 dienos (5 val.) mokymus darbui su įranga ir programine įranga darbo vietoje. Šias paslaugas turi atlikti gamintojo, gamintojo atstovo, arba subjekto, turinčio susitarimą su tokiu atstovu specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę mokyti dirbti su įvairių analizatorių įranga ar kita panašia įranga bei jai skirta programine įranga. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą (iki 5 asmenų) naudotis įranga ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo prekių pristatymo dienos, suderinęs su pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas) ir įrangos tinkamas eksploatavimas. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu [el. paštu] suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį. Reikalavimai išvardinti Specialiųjų sutarties sąlygų 13 skyriuje.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

| Pirkimo objektas – Rotacinis garintuvas | Kiekis - 1 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama rodiklio reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). 1.; Rotacinis garintuvas. 1.1.; Pavyzdžio tūris; Ne mažiau kaip nuo 50 ml iki 3000 ml. 1.2.; Sukimosi greitis; ne mažesnis kaip nuo 10 aps./min. iki 280 aps./min., leistina nuokrypio paklaida ne didesnė kaip ±10 aps./min.. 1.3.; Greičio nustatymas; Turi būti. 1.4.; Lifto tipas; Motorizuotas arba rankinis. 1.5.; Pakėlimo aukštis; Ne mažiau150 mm. 1.6.; Posvyrio reguliavimas; 10-50o (galima paklaida±10 o). 1.7.; Vakuumo kontrolė; Automatinė skaitmeninio valdiklio pagalba su integruota tirpiklių biblioteka. 1.8.; Kondensoriaus tipas; Vertikalus. 1.9.; Maitinimo įtampa; 230V±10% - 50/60Hz±5%. 1.10.; Automatinis pakėlimas dingus maitinimo įtampai; Turi būti. 2.; Vonelė; Turi būti. 2.1.; Temperatūrų diapazonas; Nuo aplinkos iki 99oC. 2.2.; Temperatūros palaikymas; Turi būti matomas ekrane. 2.3.; Apsauga nuo perkaitimo; Turi būti integruota. 2.4.; Temperatūros palaikymo tikslunas; Ne didesnė ±1oC. 2.5.; Vonelės tūris; Ne mažiau 4 L neintegruota į bendrą kostrukciją. 2.6.; Vonelės medžiaga; PTFE dengtas nerūdijantis plienas arba arba kita medžiaga, turinti panašias savybes, užtikrinanti atsparumą cheminiam poveikiui ir lengvą valymą (lygiavertė, analogiška medžiaga). 2.7.; Kaitinimo galingumas; Ne mažiau 1300W. 2.1.; Maitinimo įtampa; 230V±10% - 50/60Hz±5%. 3.; Vakuuminis siurblys. 3.1.; Pumpavimo greitis; Ne mažiau 10L/min.. 3.2.; Maksimalus vakuumo lygis; ne prasčiau nei 5 mBar. Garantija; Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai; Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia. |

Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).