| Suinteresuotiems tiekėjams |  |  | 2025-09-05 Nr. 25SR-VPS-3832 |
| --- | --- | --- | --- |

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 2025 m. rugsėjo 3 d. paskelbusios skelbimą apie viešąjį pirkimą „Medicinos pagalbos priemonės naujagimių ir vaikų gydymui (dializatoriai, priemonės inkstų procedūroms, kateteriai, rinkiniai), 11162” (pirkimo numeris 4325552) gavo paklausimą:

Klausimas. Prašome pateikti išaiškinimą, ką jūs turite omenyje šepetėlio darbinės dalies ilgis 950 cm (±10 cm)? 9,5 metro darbinė dalis? Ar nėra padaryta klaida? Ką jūs turite omenyje darbinė dalis? Jūsų pateikto modelio Olympus BF-XP190 darbinė dalis yra 600 mm, ar galite pateikti išaiškinimą ką jūs ketinate valyti su 9,5 metro šepetėliu kur tik darbinė dalis yra 9,5 m, vadinasi pats šepetėlis bus dar ilgesnis. 11 pirkimo dalis. Endoskopo kanalų valymo šepetėlis, broncho, kanalas 1.2 mm“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija tikslina 11 pirkimo dalį taip:

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Endoskopo kanalų valymo šepetėlis, broncho, kanalas 1.2 mm | 33190000-8 | Vienkartinis endoskopo kanalų valymo šepetėlis. Kanalo valymo šepetėlis naudojamas endoskopo darbinio kanalo vidui valyti. Šepetėlis skirtas endoskopų valymui, kurių vidinės dalies diametras 1,2 mm - 1,7 mm. Šepetėlis plastmasinis, supakuotas po vieną, minkštais šereliais. Šepetėlio darbinės dalies ilgis 940-960 mm, diametras turi atitikti endoskopo įvedamosios dalies diametrą (endoskopas Olympus BF-XP190) . |

PRIDEDAMA. Patikslintas „SPS_1 priedas_TS ir įkainiai _VMPP_naujagimių_ir_vaikų_ gydymui_patikslinta 20250905“.

Viešųjų pirkimų komisijos narė				Rasa Sidaravičienė

Rasa Sidaravičienė, tel. +370 5236 5106