## Techninė specifikacija
VšĮ VUL Santaros klinikos | [11 empty] | SPS 1 priedas
Apsaugos priemonės (apklotų rinkiniai chirurgijai ir kitos priemonės) vaikų chirurgijai (Nr. 9908)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
5. Pirkimo objektui nustatomas garantinis terminas - pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino.
Pirk. dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | BVPŽ kodas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Maksimali pirkimo suma Eur su 5% PVM
1 | Galūnių operacijos apklotų rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Galūnių apklotas 220 x 330 cm ±10cm su elastine 6 cm ±1cm anga. Padidinto skysčių sugėrimo zona ne mažesnė nei 70 x 100 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370%. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 2) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 2 vnt. 3) Popierinai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2cm – 4 vnt. 4) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5) Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 2 vnt. 6) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 7) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90 x 75 cm ±5cm, pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 8) Medvilninė kojinė 10cm x 120cm ±5 cm, susukta žiedo forma – 1 vnt. 9) Marlinės skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 10) Siurbimo vamzdelis CH24 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 1 vnt. 11) Siurbimo vamzdelio lenktas antgalis Yankauer tipo CH22 dydžio – 1 vnt. 12) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 13) Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ±3 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių, permatoma – 1 vnt. 14) Švirkštas 20 ml, L/S tipo, trijų dalių– 1 vnt. 15) Kempinėlė diatermijos valymui, lipni – 1 vnt. 16) Indas 250 ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 1 vnt. 17) Indas 500 ml, sugraduotas, pagamintas iš spalvoto plastiko – 1 vnt. 18) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm ilgio – 1 vnt. 19) Skalpelio ašmenys Nr. 15 – 1 vnt. 20) Kempinėlė su koteliu, ne trumpesniu nei 15 cm – 2 vnt. | rink. | 500 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 26505 | 27830.25
2 | Rinkinys artroskopijos operacijai (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 2 vnt. 2) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3) Artroskopijos T formos apklotas 230/290 x 320 cm ±10cm su 2 apvaliomis, elastinėmis angomis: 6 cm ±1cm ir 3,5 cm ±0,5cm diametro. Apklote integruotas keturkampio formos skysčių surinkimo maišas 90x80 cm ±2 cm, su 2 išleidimo angomis bei integruota vielute maišo išformavimui, laidų ir vamzdelių laikikliu. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 4) Popierinai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2cm – 4 vnt. 5) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 6) Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 7) Irigacijos rinkinys Y tipo, 2 kanalų, su užsukama jungtimi, 220 cm ilgio ± 10 cm – 1 vnt. 8) Apvalkalas video kamerai 15cm x240cm± 10 cm, su perforuotu galu ir lipnia tvirtinimo juostele bei plastikiniu žiedu – 1 vnt. 9) Kojinė nepralaidi skysčiams 20 cm ±2 cm x100cm ± 5cm – 1 vnt. 10) Marlinės skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 11) Siurbimo vamzdelis CH24 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 2 vnt. 12) Skalpelio ašmenys Nr. 11 – 1 vnt. 13) Kempinėlė su koteliu, ne trumpesniu nei 15 cm – 2 vnt. 14) Dubuo 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 15) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 2 vnt. 16) Bintas elastinis 15 cm pločio, ne trumpesnis nei 300 cm – 1 vnt. 17) Hipoderminė adata 20G, 70 mm – 1 vnt. | rink. | 613 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 33715 | 35400.75
3 | Peties artroskopijos rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2) Popierinai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2cm – 4 vnt. 3) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4) Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 150 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 65 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 5) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 6) Paciento apklotas 410x260cm ±10cm su elastine 8 cm ± 1 cm diametro anga. Elastinės medžiagos plotis 45 cm ±3 cm, ilgis 35 ±3 cm. Aplink elastinę angą integruotas trikampio formos skysčių surinkimo maišas 90x95 cm ±3 cm dydžio, su skysčių išleidimo anga, bei per visą maišo perimetrą integruota vielute formos suteikimui. Apklote integruoti ne mažiau 2 vnt. laidų ir vamzdelių „velcro“ tipo laikikliai 2,5 x 13 cm. Apkloto vidinėje pusėje, virš elastinės angos, yra lipnios dalys apkloto fiksavimui prie paciento odos. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O – 1 vnt. 7) Apklotas U formos 200 x 300cm ±10cm su lipniu U formos plyšiu 25 x 65 cm ±3cm. Absorbuojančios zonos dydis 110x100cm±10cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 330 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Kietųjų dalelių sklaida ne didesnė kaip 1,9 Log₁₀ (dalelių sk.). Apkloto atsparumas skysčių įsiskverbimui turi būti ne mažesnis kaip 200 cm H₂O sluoksnis – 1 vnt. 8) Kojinė nepralaidi skysčiams 20 cm ±2 cm x100cm ± 5cm – 1 vnt. 9) Neaustinės medžiagos skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 10) Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 5 cm ±0,5 cm diametro – 10 vnt. 11) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 2 vnt. 12) Apvalkalas video kamerai 15 cm ±2cm x 240 cm ±2 cm su elastine anga – 1 vnt. 13) Indas 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 14) Indas 250 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 15) Skalpelis Nr. 11, su koteliu – 1 vnt. 16) Dviejų dalių siurbimo sistema su dviem spaustukais 220 cm ±2cm ilgio – 1 vnt. 17) Atsiurbimo vamzdelis CH25 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 2 vnt. | rink. | 240 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 16080 | 16884
4 | Klubo sąnario operacijos rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 2 vnt. 2) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3) Paciento apklotas 200x300cm ±10cm su lipniu plyšiu 15 cm x120cm ±5cm, su integruotais 2 vnt. laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 70 x 100 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 4) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260x160 cm ±10 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x 35 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 5) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 180 x 190 cm ±10 cm, su integruotais dviem laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x 35 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 6) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 7) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 8) Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 9) Marlinės skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 10) Marlinės skaros 30 x 45 cm ±3 cm, 3 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 5 vnt. 11) Siurbimo vamzdelis CH24 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 1 vnt. 12) Siurbimo vamzdelio lenktas antgalis CH22 dydžio, 27 cm ±1 cm ilgio – 1 vnt. 13) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 14) Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ±5 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių – 1 vnt. 15) Švirkštas 100 ml, trijų dalių, – 1 vnt. 16) Švirkštas 20 ml, trijų dalių, L/S tipo – 1 vnt. 17) Skalpelio ašmenys Nr. 15 – 1 vnt. 18) Skalpelio ašmenys Nr. 10 – 1 vnt. 19) Tvarstis Medi-strip 0,6 cm x 10 cm ±0,2cm, 5 juostelės– 1 vnt. 20) Kempinėlė diatermijos valymui, lipni – 1 vnt. 21) Adatų magnetinė dėžutė su skalpelio nuėmimu, 10-iai adatų – 1 vnt. 22) Markeris odai – 1 vnt. 23) Liniuotė markeriui – 1 vnt. 24) Indas 250 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 25) Medvilninis rankšluostis 45 x 60 cm ±5 cm, mėlynas – 2 vnt. 26) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 1 vnt. 27) Kempinėlė su koteliu ne trumpesniu nei 15 cm – 2 vnt. 28) Apklotas C-lankui 105 x 190 cm ±2 cm su trimis lipniomis tvirtinimo juostelėmis, pagamintas iš skaidraus polietileno – 1 vnt. 29) Indas 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 30) Medvilninė kojinė 15 x 120 cm ±2 cm, susukta žiedo forma – 1 vnt. 31) Incizinė plėvelė 50 x 50 cm±3 cm, incizinis plotas 45 x50 cm±3 cm – 1 vnt. | rink. | 200 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 15600 | 16380
5 | Kraniotomijos rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2) Apklotas kraniotomijai 280 x 300 cm ±10 cm su lipnia anga 20 x 30 cm ±3 cm anga, pilnai dengta incizine plėvele. Aplink angą absorbuojanti zona, kurios plotis ne mažesnis nei 50 cm, ilgis ne mažesnis nei 70 cm. Prie apkloto turi būti pridėtas trikampio formos skysčių surinkimo maišas lipniu kraštu 50x60 cm ±3 cm su filtru, skysčių išleidimo anga bei viela maišo formavimui. Apklote integruoti ne mažiau kaip 2 vnt. laidų bei vamzdelių laikikliai. Pagamintas iš neaustinės poliesterio ir viskozės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis nei 60 g/m2. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 100 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3,0 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 3) Apklotas lipniu kraštu 45 x 50 cm ±2cm, pagamintas ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 4 vnt. 4) Popierinai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2cm – 4 vnt. 5) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5) Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 2 vnt. 7) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 8) Marlinės skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 12 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 20 vnt. 9) Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 3 cm ±0,5 cm diametro – 10 vnt. 10) Skalpelio dėklas 10 x 20 cm ±3cm, lipniu dugnu – 1 vnt. 11) Neaustinės medžiagos neuro-juostelės 1,27x2,54 cm su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 12) Neaustinės medžiagos neuro-juostelės 1,27x7,62 cm su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 13) Siurbimo vamzdelis CH24 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 1 vnt. 14) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis 300 cm – 1 vnt. 15) Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ±3 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių, skaidri – 1 vnt. 16) Švirkštas 20 ml, trijų dalių, L/S tipo – 4 vnt. 17) Adata 18 G 38mm – 2 vnt. 18) Adata 21 G 38mm – 1 vnt. 19) Skalpelio ašmenys Nr. 15 – 1 vnt. 20) Skalpelio ašmenys Nr. 10 – 1 vnt. 21) Kempinėlė diatermijos valymui, lipni – 1 vnt. 22) Adatų magnetinė dėžutė su skalpelio nuėmimu, 10-iai adatų – 1 vnt. 23) Markeris odai – 1 vnt. 24) Liniuotė markeriui – 1 vnt. 25) Indas 250 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 26) Indas 60 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 27) Gaubtas 117 x 267 cm mikroskopui Zeiss MD – 1 vnt. 28) Tvarstis lipnus su tamponu 10 x 20 cm ±1 cm – 1 vnt. 29) Tvarstis lipnus su tamponu 10 x 15 cm ±1 cm – 1 vnt. 30) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 2 vnt. 31) Kempinėlė su koteliu ne trumpesniu nei 15 cm – 2 vnt. | rink. | 150 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 16500 | 17325
6 | Stuburo operacijos rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 2 vnt. 2) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 2 vnt. 3) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 4) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 5) Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 2 vnt. 6) Marlinės skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 24 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 20 vnt. 7) Siurbimo vamzdelis CH24 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 1 vnt. 8) Siurbimo vamzdelio lenktas Yankauer antgalis CH22 dydžio, 27 cm ±1 cm ilgio – 1 vnt. 9) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 10) Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ±3 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių, skaidri – 1 vnt. 11) Švirkštas Zane tipo 50ml – 2 vnt. 12) Švirkštas 20 ml, trijų dalių, L/S tipo – 1 vnt. 13) Skalpelio ašmenys Nr. 10 – 1 vnt. 14) Tvarstis Medi-strip 0,6 cm x 10 cm ±0,2cm, 5 juostelės – 2 vnt. 15) Kempinėlė diatermijos valymui, lipni – 1 vnt. 16) Adatų magnetinė dėžutė su skalpelio nuėmimu, 30-iai adatų – 1 vnt. 17) Markeris odai – 1 vnt. 18) Liniuotė markeriui – 1 vnt. 19) Medvilninis rankšluostis 45 x 60 cm ±5 cm, mėlynas – 2 vnt. 20) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 1 vnt. 21) Apklotas C-lankui 105 x 190 cm ±2 cm su trimis lipniomis tvirtinimo juostelėmis, pagamintas iš skaidraus polietileno – 1 vnt. 22) Kempinėlė su koteliu, ne trumpesniu nei 15 cm – 2 vnt. 23) Indas 500 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 24) Apklotas lipniu kraštu 75 x 75 cm ±5 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. 25) Apklotas 240 x 300 cm ±10 cm su lipniu plyšiu 7cm x 100 cm±10cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 65 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x 120 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 26) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 180 x 190 cm ±10cm, su integruotais dviem laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zonane mažesnė nei 60 x 35 cm pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 27) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260x160 cm ±10 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažesnė nei 60 x 35 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 28) Incizinė plėvelė, joduota 70 x 45 cm±3cm, incizinis plotas 60 x 45 cm ±3cm - 1 vnt. | rink. | 400 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 34000 | 35700
7 | LOR rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3) Paciento apklotas 160x150 cm ±10cm, su trikampio formos anga, kurios plotis 13 cm ±1 cm, aukštis 10 cm ±1cm. Apklotas pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių polipropileno neaustinės medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno, absorbcija ne mažesnė kaip 250% . Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 4) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 5) Neaustinės medžiagos skarelės 10 x 10 cm ±0,5 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 6) Siurbimo vamzdelis CH30 dydžio, ne trumpesnis nei 200 cm – 1 vnt. 7) Siurbimo vamzdelio lenktas Yankauer antgalis CH24 dydžio, apvaliu galu – 1 vnt. 8) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 9) Monopoliaro elektrodo ašmenys 15 cm±1cm ilgio – 1 vnt. 10) Kempinėlė diatermijos valymui, lipni – 1 vnt. 11) Švirkštas 10 ml, trijų dalių, L/S tipo – 1 vnt. 12) Švirkštas 2 ml, trijų dalių, L/S tipo – 1 vnt. 13) Adata 18 G 38mm – 1 vnt. 14) Adata 21 G 38mm – 1 vnt. 15) Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 5 cm ±0,5 cm diametro – 5 vnt. 16) Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 4 cm ±0,5 cm diametro – 15 vnt. 17) Indas 120 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 18) Indas 60 ml, pagamintas iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 19) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm±2cm – 1 vnt. | rink. | 1600 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 56000 | 58800
8 | Apklotų rinkinys išvaržos operacijai (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 3) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 4) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 5) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 6) Elektrodo ašmenys adatos tipo, 7 cm ilgio – 1 vnt. 7) Skalpelio ašmenys Nr. 15 – 1 vnt. 8) Apvalūs marliniai tamponai 2,5 cm diametro – 10 vnt. 9) Marlinis ovalus tamponas 1,0 cm ±0,2 cm ilgio, su rentgeno kontrastiniu siūlu. Išlankstytos marlės dydis 4x4 cm ±0,1 cm, supakuota kartono dėžutėje – 10 vnt. 10) Marlinis ovalus tamponas 1,5 cm ±0,2 cm ilgio, su rentgeno kontrastiniu siūlu. Išlankstytos marlės dydis 6x6 cm ±0,1 cm, supakuota kartono dėžutėje – 10 vnt. 11) Neaustinės medžiagos skarelės 10 x 10 cm ±1 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 12) Indas 250 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 13) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 1 vnt. 14) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90 x 75 cm ±5cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 2 vnt. 15) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 x 160 cm ±10 cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios tankis ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 16) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 190 x 200 cm ±10cm. Pagamintas iš ne mažiau dviejų sluoksnių neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 58 g/m² ir polietileno plėvelės. Absorbcija ne mažesnė kaip 250%. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 150 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,8 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. | rink. | 1200 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 39600 | 41580
9 | Incizijų rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 3) Popierinai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2cm – 2 vnt. 4) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 2 vnt. 5) Paciento apklotas 110 x 150 cm ±5 cm su apkloto centre esančia lipnia anga 8 x 10 cm ±1 cm, lipnios dalies plotis 2 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Aplink angą absorbuojanti zona, kurios dydis ne mažesnis nei 40x40 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) – 1 vnt. 6) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 7) Elektrodo ašmenys adatos tipo, 7 cm ilgio – 1 vnt. 8) Skalpelio ašmenys Nr. 15 – 1 vnt. 9) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm±2cm – 1 vnt. 10) Indas 250 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas (skirtingų spalvų) – 2 vnt. 11) Neaustinės medžiagos skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 8 sluoksnių – 10 vnt. 12) Neaustinės medžiagos apvalus tamponas 3 cm ±0,5 cm diametro – 10 vnt. 13) Marlinis ovalus tamponas 1,5 cm ±0,2 cm ilgio, su rentgeno kontrastiniu siūlu. Išlankstytos marlės dydis 6x6 cm ±0,1 cm, supakuota kartono dėžutėje – 10 vnt. 14) Marlinis ovalus tamponas 2,0 cm ±0,2 cm ilgio, su rentgeno kontrastiniu siūlu. Išlankstytos marlės dydis 8x8 cm ±0,1 cm, supakuota kartono dėžutėje – 10 vnt. | rink. | 300 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 9000 | 9450
10 | Universalus, specialus rinkinys (vaikų) | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. Įpakavimo viduje turi būti įdėta rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto. Sudėtyje neturi būti latekso. Pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus. Rinkinys turi būti pažymėtas CE ženklu. Pateikti tai įrodančius dokumentus. Vertinimui turi būti pristatyti sterilūs rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. Rinkinio sudėtis: 1) Instrumentavimo staliuko apklotas 140 x 190cm ±10cm, sustiprintos zonos dydis ne mažesnis nei 70x190 cm – 1 vnt. 2) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas L dydžio, ilgis 120 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 70 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O – 1 vnt. 3) Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm.. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės), tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Išoriniai diržai pritvirtinti prie chalato taip, kad būtų galima užsirišti chalatą, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Nugarinė chalato dalis turi pilnai dengti nugarą. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 2.0 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 40 cm H₂O– 1 vnt. 4) Padidintos apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 140 cm ± 5 cm, krūtinės plotis 75 cm ±3 cm, rankovės ilgis iki rankogalio 60 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi du vidinius diržus ir du išorinius diržus (kairės ir dešinės pusės) tarpusavyje fiksuotus diržo kortele. Dešinės pusės diržas taip pritvirtintas, kad būtų galima užsirišti pačiam, nepažeidžiant sterilumo reikalavimų. Prie kaklo susisega lipnia „velcro“ tipo juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m², rankogaliai iš poliesterio. Kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 3.2 Log₁₀ (pūkų sk.). Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau 110 cm H₂O – 1 vnt. 5) Popierinai rankšluostukai 30 x 40 cm ±2cm – 4 vnt. 6) Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 55 x 90 ±3cm – 1 vnt. 7) Apvalkalas video kamerai 15cm x240cm ± 10 cm, su perforuotu galu ir lipnia tvirtinimo juostele bei plastikiniu žiedu – 1 vnt. 8) Marlinės skarelės 10 x 20 cm ±1 cm, 16 sluoksnių, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 9) Marlinis ovalus tamponas 1,0 cm ±0,2 cm ilgio, su rentgeno kontrastiniu siūlu. Išlankstytos marlės dydis 4x4 cm ±0,1 cm, supakuota kartono dėžutėje – 10 vnt. 10) Marlinis ovalus tamponas 1,5 cm ±0,2 cm ilgio, su rentgeno kontrastiniu siūlu. Išlankstytos marlės dydis 6x6 cm ±0,1 cm, supakuota kartono dėžutėje – 10 vnt. 11) Marlinis ovalus tamponas 2,0 cm ±0,2 cm ilgio, su rentgeno kontrastiniu siūlu. Išlankstytos marlės dydis 8x8 cm ±0,1 cm, supakuota kartono dėžutėje – 10 vnt. 12) Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 4 cm ± 0,5 cm diametro – 5 vnt. 13) Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 3 cm diametro, su rentgeno kontrastiniu siūlu – 10 vnt. 14) Neaustinės medžiagos apvalūs tamponai 3,5 cm diametro – 10 vnt. 15) Siurbimo vamzdelis CH25 dydžio, ne trumpesnis nei 300 cm – 1 vnt. 16) Siurbimo vamzdelio lenktas Yankauer antgalis CH24 dydžio, apvaliu galu – 1 vnt. 17) Skalpelio ašmenys Nr. 11 – 1 vnt. 18) Elektrokauteris monopoliaras su elektrodo ašmenimis, laido ilgis ne mažiau 300 cm – 1 vnt. 19) Instrumentų kišenė 40 x 30 cm ±5 cm, lipniu kraštu, dviejų dalių, skaidri – 1 vnt. 20) Švirkštas 20 ml, trijų dalių, L/S tipo – 1 vnt. 21) Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±2 cm – 1 vnt. 22) Indas 250 ml, pagamintas iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 2 vnt. 23) Skalpelio dėklas 10 x 20 cm ±3cm, lipniu dugnu – 1 vnt. 24) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 100 x 100 cm ±10 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažiau 60 x 30 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 2 vnt. 25) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 260 x 160 cm ±10 cm. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažiau 60 x 30 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 26) Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 180 x 190 cm ±10 cm, su integruotais dviem laidų ir vamzdelių laikikliais. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 60 g/m², viršutinis - iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis - polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Absorbuojanti zona ne mažiau 60 x 30 cm, pagaminta iš neaustinės medžiagos ir polipropileno, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m², absorbcija ne mažiau 370 %. Atsparumas skysčių įsiskverbimui ne mažiau negu 200 cm H₂O, kietųjų dalelių sklaida ne daugiau kaip 1,9 Log₁₀ (pūkų sk.) - 1 vnt. 27) Tirpalas nuo rasojimo 6g/ml, su kempinėle – 1 vnt. | rink. | 1000 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33184100-4 |  | 53000 | 55650
[8 empty] | Viso: |  |  |  | Maksimali pirkimui skirta suma, Eur | 300000 | 315000