VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo dalyviams					    2025-10-31

DĖL GAUTOS PRETENZIJOS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad skelbtame supaprastintame pirkime atviro konkurso būdu „ŠP-70329 Dezinfekcijos ir sterilizacinės eksploatacinės priemonės“ (Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) pirkimo ID 5036440) (toliau – Pirkimas) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2025-10-24 buvo gauta pretenzija dėl 1, 10 ir 11 pirkimo objekto dalių techninės specifikacijos.

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 straipsnio 3 dalies nuostatomis, informuojame, CPO Vilnius priėmė sprendimą 1 ir 10 pirkimo objekto dalių pretenzijas tenkinti iš dalies, o 11 pirkimo objekto dalies pretenziją atmesti kaip nepagrįstą:

| Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Tiekėjo argumentai | Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 pirkimo objekto dalies „Šarminis ploviklis automatinei medicinos instrumentų plovimo mašinai UNICLEAN SL M9-1“ 1.1.6 punkte reikalaujama „plovimo temperatūra 40-90°C“. | 1.1.6 punkte nustatyta reikalaujama ploviklio naudojimo/skalavimo temperatūra 40-90 °C. Tačiau plovimo mašinos UNICLEAN SL M9-1 gamintojo dokumentų 4 puslapyje nurodyta, kad plovimo procesas atliekamas 50-60 °C temperatūroje, o 90 °C temperatūroje atliekama dezinfekcija ir džiovinimas. Be to, tame pačiame dokumente gamintojas išvardina rekomenduojamus ploviklių ir dezinfekcinių priemonių gamintojus, kurių tarpe yra ir tiekėjo atstovaujamas gamintojas. Prašome tikslinti TS 1.1.6 punktą taip: „Plovimo temperatūra 40-60 °C.“ | Atsižvelgiant į Dalyvio pateiktus argumentus dėl 1.1.6 punkte reikalaujamos plovimo temperatūros, nutarta pretenziją tenkinti iš dalies ir nutraukti šios pirkimo dalies pirkimo procedūrą, nes turi būti atlikti esminiai techninės specifikacijos pakeitimai. |
| 2. | 1.1 pirkimo objekto dalies „Šarminis ploviklis automatinei medicinos instrumentų plovimo mašinai UNICLEAN SL M9-1“ 1.1.7 punkte reikalaujama „tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotų metalų“. | 1.1.7 punkto reikalavimas „Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų.“ Nėra visai korektiškas, kadangi instrumentai iš anoduoto aliuminio visada turi būti tikrinami dėl suderinamumo su plovikliu, siekiant išvengti instrumentų sugadinimo. Prašome tikslinti TS 1.1.7 punktą taip: „Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų (patikrinus suderinamumui su plovikliu)“ | Patikslinus techninės specifikacijos 1.1.7 punkto reikalavimą pagal tiekėjo prašymą, būtų prašoma perteklinė informacija. Vadovaujantis techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2 punkto nuostatomis, tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas ir kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos gamintojo parengta techninės dokumentacija, pagrindžianti atitiktį, šiuo atveju, kad šarminis ploviklis yra tinkamas instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, jeigu prekės atitiktis yra pagrįsta gamintojo parengta technine dokumentacija, laikoma, kad prekė yra tinkama ir papildomas reikalavimas dėl ploviklio suderinamumo patikrinimo nėra keliamas. |
| 3. | 10.1 pirkimo objekto dalies „Rankinis spausdintuvas“ 10.1.3 punkte reikalaujama „Tinkamas ritiniams kai jame 750-800 vnt. lipdukų.“ 11.1 pirkimo objekto dalies „Pirmo tipo cheminiai proceso poveikio indikatoriai garų sterilizacijai“ 11.1.8. punkte reikalaujama „Indikatoriai turi būti susukti į ritinius. Indikatorių kiekis ritinyje ne mažiau 700 vnt.“ | TS 10.1.3 punkte reikalaujama rankinio spausdintuvo, kuris būtų tinkamas ritiniams, kai jame yra 750-800 lipdukų. Tačiau taip pat 10.1.1 punkte pirkimo organizacija pažymi, kad rankinis spausdintuvas turi būti tinkamas TS 11.1 pirkimo objekto dalyje siūlomiems pirmo tipo klasės cheminiams indikatoriams-etiketėms ženklinti. TS 11.1 pirkimo objekto dalies 11.1.8 punkte reikalaujamas indikatorių kiekis ritinyje ne mažiau 700 vnt. Prašome tikslinti TS 10.1.3 punktą taip: „Tinkamas ritiniams kai jame ne mažiau 700 vnt. lipdukų. | Atsižvelgiant į Dalyvio pateiktus argumentus dėl 10.1.3 punkte nurodyto ritinyje esančių lipdukų kiekio, nutarta pretenziją tenkinti iš dalies ir nutraukti šios pirkimo dalies pirkimo procedūrą, nes turi būti atlikti esminiai techninės specifikacijos pakeitimai. |
| 4. | 11.2. pirkimo objekto dalies „Įstaigos kroviniams pritaikytas 2 tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius vandens garų sterilizacijai (išbandymo įtaisas ir indikatorinė juostelė)“ 11.2.4 punkto reikalavime nurodoma, kad „Išbandymo įtaisas turi būti aiškiai identifikuojamas – ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas), atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atlaikyti ne mažiau kaip 250 sterilizacijos ciklų.“ 11.3 pirkimo objekto dalies „Antro tipo specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir Dicko bandymui“ 11.3.4 punkte nurodyta „Išbandymo įtaisas Bowie-Dick testui atlikti turi būti aiškiai identifikuojamas – ant įtaiso turi būti įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas).“ | TS 11.2.4 punkte reikalaujama „Išbandymo įtaisas aiškiai identifikuojamas – ant įtaiso yra įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas), atsparus sterilizacijai garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atlaiko 250 sterilizacijos ciklų. Rinkoje yra tiekėjų, kurių“ ir TS 11.3.4 punkte reikalaujama „Išbandymo įtaisas Bowie-Dick testui atlikti aiškiai identifikuojamas – ant įtaiso yra įskaitomas gamintojo ženklinimas (pavadinimas, artikelio Nr., gamintojo pavadinimas).“ Rinkoje yra gamintojų, kurių išbandymo įtaisai tinka ir Helix ir Bowie-Dick testams, skiriasi tik į įtaisą įdedama indikatorinė juostelė. Tokie įtaisai neturi jokio ženklinimo, o visa reikiama informacija pateikiama ant indikatorinių juostelių. Prašome tikslinti TS 11.2.4 punktą taip: „Išbandymo įtaisas atlaiko 250 sterilizacijos ciklų“ ir TS 11.3.4 punktą naikinti kaip perteklinį. | Patikslinus techninės specifikacijos 11.2.4 punkto reikalavimą pagal tiekėjo prašymą ir nurodžius tikslų sterilizacijos ciklų skaičių, t.y. 250, būtų apribojama konkurencija. Atkreiptinas dėmesys, kad išbandymo įtaiso ženklinimas būtinas dėl atsekamumo, kokybės kontrolės, teisinio atitikimo, saugumo ir sterilizacijos proceso patikimumo. Pagal ISO 11140-1, 11140-3, 11140-4 reikalavimus ir kitus teisės aktus visi medicininiai bandymo įtaisai turi būti identifikuojami. Tai užtikrina, kad prietaisas yra sertifikuotas, saugus naudoti sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat perkančioji organizacija atliko rinkos tyrimą, kurio metu nustatyta, kad daugiau nei trys tiekėjai gali pasiūlyti išbandymo įtaisus su gamintojų ženklinimais. Todėl informacija techninėje specifikacijoje nėra perteklinė ir neriboja tiekėjų konkurencijos. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus techninės specifikacijos 11.2.4 ir 11.3.4 punktai nekeičiami. Nutarta atmesti Dalyvio pateiktą pretenziją dėl 11 pirkimo objekto dalies. |

Perkančioji organizacija informuoja, kad supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu „ŠP-70329 Dezinfekcijos ir sterilizacinės eksploatacinės priemonės“ (pirkimo Nr. 5036440) yra nutraukiamos 1 pirkimo objekto dalies „Šarminis ploviklis automatinei medicinos instrumentų plovimo mašinai UNICLEAN SL M9-1“ ir 10-os pirkimo objekto dalies „Rankinis spausdintuvas“ pirkimo procedūros. Pirkimo procedūros yra nutraukiamos, vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 4 dalies nuostatomis, nes yra reikalingi esminiai techninės specifikacijos pakeitimai..

Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis VPĮ 40 str. 4 dalies nuostata, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iš 2025-11-04 09:30 val. į 2025-11-06 09:30 val. ir susipažinimo su gautais pasiūlymais data nukeliama iš 2025-11-04 į 2025-11-06.

Perkančioji organizacija privalo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija, šiais atvejais:

1) jeigu dėl kokių nors priežasčių papildoma su pirkimo dokumentais susijusi informacija būtų pateikiama likus mažiau kaip 6 dienoms, supaprastinto pirkimo atveju – 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nors šios informacijos buvo paprašyta laiku. Atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų pagreitintų procedūrų atvejais, kaip nustatyta šio įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje, 62 straipsnio 7 dalyje, šis terminas yra 4 dienos, supaprastinto pirkimo pagreitintų procedūrų atvejais – 3 dienos;