Priedas Nr. 3. OPTINIS KOHERENTINIS TOMOGRAFAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI - 1 KOMPL.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Prietaisas skirtas akių dugno ištyrimui optinės koherentinės tomografijos (OKT) metodu |  |  |
| 2. | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (angl. spectral domain OCT) arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (angl. swept source OCT) |  |  |
| 3. | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | Intervale nuo 840 nm iki 1050 nm |  |  |
| 4. | OKT skenavimo greitis | ≥ 70000 A skenų per sekundę |  |  |
| 5. | OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija | ≤ 8 µm |  |  |
| 6. | OKT skenavimo skersinė rezoliucija | ≤ 20 µm |  |  |
| 7. | A – skenavimo gylis | ≥ 2 mm |  |  |
| 8. | OKT skenavimo plotis (horizontaliai) tinklainėje | ≥ 12 mm |  |  |
| 9. | OKT skenavimo aukštis (vertikaliai) tinklainėje | ≥ 9 mm |  |  |
| 10. | OKT skenavimo šablonai | 3D tūrinis skenavimas; linijinis skenavimas (linijos, persikryžiuojančių linijų, radialinis); |  |  |
| 11. | Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas | Linijinio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu. |  |  |
| 12. | Spalvoto akies dugno atvaizdavimo kampas | ≥ 30º |  |  |
| 13. | Priekinio akies segmento tyrimo modulis | Būtina. |  |  |
| 14. | OKT angiografijos tyrimas, leidžiantis vizualizuoti tinklainės kraujagysles | Būtina galimybė įsigyti ateityje |  |  |
| 15. | Glaukomos analizės galimybės | Tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (angl.trumpinys RNFL) storio optiniame diske ir makuloje Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze., pokyčių tendencijų nustatymas |  |  |
| 16. | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze |  |  |
| 17. | Stacionarus kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui su spausdintuvu. | Stacionarus kompiuteris ir monitorius (ne blogesnės nei HD rezoliucijos) gali būti ir integruoti vienas su kitu; klaviatūra ir pelė. Spalvotas lazerinis spausdintuvas. |  |  |
| 18. | DICOM suderinamumas | Būtina |  |  |
| 19. | Specialus elektriškai keičiamo aukščio stalelis, skirtas įrangos sumontavimui | Būtina |  |  |
| 20. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |  |
| 21. | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą. |  |  |
| 22. | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
| 23. | Apruošimui, naudojimui | Dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |
| 23. | Personalo apmokymas darbui su įranga | Būtina |  |  |