Priedas Nr. 7, DIAGNOSTINIS AUDIOMETRAS TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diagnostinis Audiometras | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Du kanalai | Būtina |  |  |
| 3. | Orinis laidumas | Būtina |  |  |
| 4. | Orinio laidumo intensyvumo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo -10 dB iki 120 dB |  |  |
| 5. | Kaulinis laidumas | Būtina |  |  |
| 6. | Kaulinio laidumo intensyvumo ribos | ne siauresniame diapazone kaip nuo -10 dB iki 85 dB |  |  |
| 7. | Intensyvumo reguliavimas | Būtina |  |  |
| 8. | Reguliatoriai įmontuoti prietaiso šonuose | Būtina |  |  |
| 9. | Intensyvumo keitimo žingsniai kas 5dB, 2 dB ar 1 db | Būtina |  |  |
| 10. | Maskavimo stimuliavimas | Būtina |  |  |
| 11. | Siauro dažnio triukšmas | Būtina |  |  |
| 12. | Kalbos triukšmas | Būtina |  |  |
| 13. | Audiometrijos testai | Būtina |  |  |
| 14. | Toninės audiometrijos testai | HL, UCL, MCL, Aided |  |  |
| 15. | Kalbinė audiometrijos testai | SRT, WRS, UCL, MCL |  |  |
| 16. | Rezultatų fiksavimas ir saugojimas | Būtina |  |  |
| 17. | Automatinis kreivės sudarymas | Būtina |  |  |
| 18. | Rezultatai pateikiamas skystųjų kristalų ekrane | Būtina |  |  |
| 19. | Rezultatų saugojimas .PDF formatu | Būtina |  |  |
| 20. | Spausdinimas | Būtina |  |  |
| 21. | Terminis spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 22. | Integruotas ekranas | Būtina |  |  |
| 23. | Audiometro ekranas | 5.7”, TFT, 640 x 480 |  |  |
| 24. | Ekrano rezoliucija | Ne žemesnė kaip 640x480 taškų |  |  |
| 25. | Periferinės jungtys | Būtina |  |  |
| 26. | USB | Būtina |  |  |
| 27. | LAN | Būtina |  |  |
| 28. | Komplektacija: - Audiometras; - Orinės ausinės; - Kaulinės ausinės; - Paciento atsako jungiklis; - Mikrofonas; - Laidas prijungimui prie maitinimo šaltinio. Spausdintuvas | Būtina |  |  |
| 29. | Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | Būtina, pristatoma kartu su įranga |  |  |
| 30. | Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | Turi būti paženklinta CE ženklu. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai įrodantys sertifikatai. |  |  |
| 31. | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |
| 32. | Įrangos apruošimui, naudojimui | Įrangos dezinfekcijos ir stereliliazacijos apruošimomui dokumentai |  |  |
| 33. | Personalo apmokymas darbui su įranga | Būtina |  |  |