PO 2025-04-16 gavo pretenziją dėl 3 pirkimo dalies 4 punkto techninės specifikacijos:

,, Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio nuostatomis, teikiame pretenziją dėl 3 pirkimo dalies 4 punkto numatytos techninės specifikacijos. Specifikacijoje numatytas reikalavimas  –  optinis koherentinis tomografas turi atlikti ne mažiau kaip 70 000 A-skenavimų per sekundę. Mūsų nuomone, šis reikalavimas neatitinka proporcingumo principo (VPĮ 17 str. 1 d.), nepagrįstai riboja konkurenciją bei yra nepagrįstas klinikiniu poreikiu ir nenuoseklus kitų pirkimų atžvilgiu. Nuomonės pagrindimui pateikiame keletą argumentų:

· Įrenginiai, atliekantys 68 000 A-scan/s, kaip, pavyzdžiui, Huvitz HOCT-1F, yra plačiai naudojami Lietuvoje ir užsienyje. Jie užtikrina aukštos kokybės diagnostiką, įskaitant makulos, regos nervo disko ir tinklainės sluoksnių analizę.

· Klinikos kitose specifikacijose numato, kad jau 50 000 A/s yra pakankamas greitis, todėl 70 000 A/s reikalavimas šiame pirkime atrodo nenuoseklus ir nepagrįstas faktiniais poreikiais.

· Skenavimo greitis nėra vienintelis vaizdo kokybę lemiantis veiksnys. Vaizdo raiška, triukšmo mažinimo technologijos, automatinis sekimas ir vaizdų apdorojimas turi didesnę įtaką diagnostinei kokybei nei minimalus greičio skirtumas.

· Skirtumas tarp 68 000 ir 70 000 A-skenavimų per sekundę sudaro vos 2,9 % – toks nedidelis skirtumas neturi esminės įtakos tyrimų kokybei, bet dirbtinai pašalina iš rinkos kitus tiekėjus.
Vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, prašome Jūsų koreguoti techninės specifikacijos reikalavimą ir nustatyti, kad optinis koherentinis tomografas turi atlikti ne mažiau kaip 68 000 A-skenavimų per sekundę. Taip būtų užtikrintas skaidrumas, lygiateisiškumas ir konkurencingumas, kaip to reikalauja VPĮ‘‘.
PO nepraleisdama terminų teikia atsakymas į pretenziją dėl 3 pirkimo dalies 4 punkto techninės specifikacijos:
Viešųjų pirkimų komisija 2025-04-16 posėdžio metu analizavo  pretenziją ir :

atsižvelgdami į pateiktą pretenziją, paaiškiname, kodėl reikalavimas, kad optinis koherentinis tomografas (OKT) atliktų ne mažiau kaip 70 000 A-skenavimų per sekundę, yra proporcingas, pagrįstas ir nepažeidžia konkurencijos principų.

1. Reikalavimas neapriboja konkurencijos
Šiuo metu rinkoje yra ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai, siūlantys OKT modelius, atliekančius ne mažiau kaip 70 000 A-skenavimų per sekundę. Tai reiškia, kad tiekėjų konkurencija yra užtikrinama ir specifikacija nėra orientuota į vieną gamintoją ar tiekėją.

2. Pirkėjas turi teisę pasirinkti aukštesnio lygio technologiją
Viešojo pirkimo tikslas – įsigyti įrangą, kuri ne tik atitinka dabartinius poreikius, bet ir užtikrina ilgalaikį vertingumą bei atitiktį šiuolaikiniams standartams. Techninė specifikacija atspindi pirkėjo teisę pasirinkti aukštesnės klasės sprendimą, kuris pagerintų pacientų tyrimų kokybę ir procesų efektyvumą.

3. Nuoseklumas su aukštesniais standartais ir sveikatos priežiūros vystymusi
Nors kitose įstaigose ar senesniuose pirkimuose buvo numatyti mažesni reikalavimai (pvz., 50 000 A/s), tai nereiškia, kad specifikacijos turi likti statinės. Medicininės technologijos sparčiai tobulėja, ir įstaigos turi teisę kelti aukštesnius standartus siekdamos užtikrinti kokybišką ir ateičiai pasiruošusią diagnostiką.

                  Atsižvelgiant į tai, nematome pagrindo keisti techninės specifikacijos 3 pirkimo dalies 4 punkto ir paliekame reikalavimą – ne mažiau kaip 70 000 A-skenavimų per sekundę – galioti be pakeitimų.

                Pretenzija netenkinama, pirkimo procedūros vykdomos įprastine tvarka.

                   Nuo 2023-01-01 pasikeitus įstatymui VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje nebeliko reikalavimo stabdyti pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta pretenzija, taigi pirkimuose, kurių procedūros pradėtos nuo 2023-01-01 pirkimo procedūrų stabdyti nebereikia. 
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360001318169-Kaip-gavus-pretenzij%C4%85-sustabdyti-pirkimo-proced%C5%ABras 
