Techninės specifikacijos 1 priedas

Mobili odontologinė įranga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I dalis

1. Užsakovas – Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (V. Kudirkos g. 1, Anykščiai).
2. Objekto pavadinimas – Mobili odontologinė įranga
3. Pristatymo adresas – V. Kudirkos g. 1, Anykščiai.
4. Prekės pristatymo terminas – Mobili odontologinė įranga, Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui turi būti pristatyta ir sumontuota ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, su įranga turi būti supažindintas ir apmokytas visas odontologijos skyriaus personalas tiesiogiai, įrangos pristatymo dieną.

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikalaujamos rodiklių reikšmės
1.1	Mobilus odontologinis įrenginys	Turi būti naujas, neeksploatuotas
1.1.1	Įrangos elektros maitinimo šaltinis	Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo
1.1.2	Transportavimas	Su ne mažiau 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais. Ištraukiama arba atlenkiama rankena.
1.1.3	Svoris	Ne daugiau kaip 25 kg
1.1.4	Talpa intrumentams ir medžiagoms	Turi būti lentynos arba stalčiai, ne daugiau 4 vienetų.
1.1.5	Integruotas siurblys	Taip
1.1.6	Siurblio našumas	Ne mažiau 300 l/min
1.1.7	Siurblio surinkimo talpa	Ne mažiau 1 l
1.1.8	Integruotas kompresorius	betepalinis
1.1.9	Distiliuota vandens talpa	Ne mažiau 0,5l
1.1.10	Kartu su įranga komplektuojami instrumentai	1.Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) / 2.Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; / 3.Rankovė skaleriui; / 4.Dulkių ir seilių nusiurbimo žarna.
1.1.11	Distiliuoto vandens tiekimas	Atskirai reguliuojamas kiekvienam instrumentui
1.1.12	Instrumentų valdymo pedalas	Pneumatinis arba elektrinis
1.2	Elektrinis variklis su pašvietimu	Būtinas
1.2.1	Variklio sūkiai	Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius 40000 aps/min. Su reversu.
1.2.2	Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu.	Būtina
1.2.3	Šviesos šaltinis	LED diodas arba lygiavertis
1.3	Kampinis antgalis mikrovarikliui	Turi būti naujas, neeksploatuotas
1.3.1	Korpusas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno
1.3.2	Perdavimo santykis	1:1
1.3.3	Maks. Apsisukimų skaičius	Ne mažesnis nei 40,000 min-1
1.3.4	Galvutės skersmuo	Ne didesnis nei 12 mm (+-2mm)
1.3.5	Galvutės aukštis	Ne didesnis nei 15 mm (+-2mm)
1.3.6	Aušinimas	Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško
1.3.7	Stiklinis šviesolaidis	Būtinas
1.3.8	Apsauga nuo nešvarumų	Švarios galvutės sistema
1.3.9	Grąžto keitimas mygtuku	Būtinas
1.3.10	Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje ne daugiau 135 °C	Būtinas
1.4	Greitinantis kampinis antgalis mikrovarikliui	Turi būti naujas, neeksploatuotas
1.4.1	Korpusas	Pagamintas iš nerūdijančio plieno
1.4.2	Perdavimo santykis	1:5
1.4.3	Maks. Apsisukimų skaičius	Ne mažesnis nei 200,000 min-1
1.4.4	Galvutės skersmuo	Ne didesnis nei 12 mm (+-2mm)
1.4.5	Galvutės aukštis	Ne didesnis nei 17 mm (+-2mm)
1.4.6	Aušinimas	Vidinis aušinimas vandeniu, su vandens išpurškimu iš ne mažiau 4 taškų
1.4.7	Stiklinis arba optinis šviesolaidis	Būtinas
1.4.8	Apsauga nuo nešvarumų	Būtina
1.4.9	Grąžto keitimas mygtuku	Būtinas
1.4.10	Keraminiai guoliai	Būtinas
1.4.11	Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje ne daugiau 135 °C	Būtinas
1.4.12	Specialus tepalas	Komplekte turi būti pateiktas gamintojo rekomenduotas priežiūros tepalas (viena ar kelios priemonės, skirtos valymui ir tepimui, suderinamos su siūlomais antgaliais).
1.5	Skaleris	Turi būti naujas, neeksploatuotas
1.5.1	Šviesos šaltinis	LED diodas arba lygiavertis
1.5.2	Darbo rėžimai	3 rėžimai – endo, perio ir scaling
1.5.3	Odontologinės įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus
1.5.4	Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija	Serviso dokumentacija lietuvių kalba.

Mobili paciento kėdė (kiekis 1 vienetas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II dalis

2	Mobili paciento kėdė	Turi būti nauja, neeksploatuota
2.1	Transportavimas	Sulankstoma, su ratukais
2.2	Pozicijos fiksavimas	Tolygus reguliavimas (ne žingsniais)
2.3	Galvos atlošas	Tolygiai reguliuojamas (ne žingsniais)
2.4	Svoris	Ne daugiau 20 kg
2.5	Maksimalus paciento svoris	Ne mažiau 150 kg
2.6	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus
2.7	Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija	Serviso dokumentacija lietuvių kalba.

Mobili gydytojo kėdutė (kiekis 1 vienetas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III dalis

3	Mobili gydytojo kėdutė	Turi būti nauja, neeksploatuota
3.1	Svoris	Ne daugiau 6 kg
3.2	Minimalus aukštis	Ne daugiau 550mm
3.3	Maksimalus aukštis	Ne mažiau 650mm
3.4	Transportavimas	Išardoma, su transportavimo krepšiu
3.5	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus
3.6	Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija	Serviso dokumentacija lietuvių kalba.

Mobilus šviestuvas (kiekis 1 vienetas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IV dalis

4	Mobilus šviestuvas	Turi būti naujas, neeksploatuotas
4.1	Tvirtinamas prie paciento kėdės ar mobilus	Būtina
4.2	Šviesos intensyvumas	Nemažiau 70 000 liuksų matuojant ne arčiau nei 70cm atstumu
4.3	Šviesos reguliavimas	Intensyvumas reguliuojamas ne mažiau kaip 5 žingsniais
4.4	Spalvos atkūrimo indeksas	Ne mažiau nei 95
4.5	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus
4.6	Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija	Serviso dokumentacija lietuvių kalba.

Mobilus rentgenas (kiekis 1 vienetas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

V dalis

5	Mobilus rentgenas	Turi būti naujas, neeksploatuotas
5.1	Maitinimas	Pakraunamas, belaidis
5.2	Baterijos talpa	Ne mažiau 2000 mAh
5.3	Užraktas	Privalomas
5.4	Valdymas	Galimybė pasirinkti parametrus pagal danties tipą, vaizduojama ekrane
5.5	Svoris	Ne daugiau 2,5 kg
5.6	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas, jeigu privalo būti pagal numatytus teisės aktus
5.7	Kartu su siūloma įranga pateikiama dokumentacija	Serviso dokumentacija lietuvių kalba.

Bendrieji reikalavimai:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą, kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Siūloma prekė turi būti nauja, nenaudota.

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius:
1) siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan. (jei yra))
su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir/arba lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.