2021 m. balandžio 29 d.

Viešojo pirkimo komisijos protokolo Nr. 19

2 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

Viešajame pirkime „Medicininių testų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (toliau – Pirkimas), kuris vykdomas taikant dinaminę pirkimų sistemą (toliau – DPS), pirkimo Nr. 529492, buvo gautas tiekėjo paklausimas dėl pirkimo sąlygų B dalies techninės specifikacijos Nr. 6.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 papunkčiu, paaiškiname pirkimo sąlygas:

Klausimas.

Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 proc. lyginant su SARS CoV-2 PGR tyrimų ėminiais, kurių ciklo slenkstis (Ct) yra pasiskirstęs intervale iki 33 imtinai.

Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR.

Klausimas: ar reikalingas atskiras gamintojo patvirtinimas šitam reikalavimui?

Atsakymas:

SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš nosies landos profilaktiniams tyrimams (B dalis Techninė specifikacija Nr.6) techninėje specifikacijoje 10 p. ir 11 p. nustatyti reikalavimai:

Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 proc. lyginant su SARS CoV-2 PGR tyrimų ėminiais, kurių ciklo slenkstis (Ct) yra pasiskirstęs intervale iki 33 imtinai.

Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR.

Tiekėjas siūlomų medicininių testų jautrumo ir specifiškumo reikalavimams pagrįsti turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu.

Tiekėjas turi pateikti reikiamus dokumentus - įrodymus, kuriuose matyti šių atitinkamų charakteristikų įvertinimo būdas, duomenys, rezultatų analizė. Gamintojas, prieš įrašydamas produkto apraše jautrumo ir specifiškumo procentą, prieš tai atlieka tyrimus testo jautrumui ir specifiškumui įvertinti. Tokie tyrimai atliekami pagal nustatytą protokolą, gauti rezultatai analizuojami ir aprašomi, pateikiamos išvados. Šią informaciją gamintojai gali pateikti skirtingos  formos dokumentuose, todėl pirkimo dokumentuose nenurodomi konkretūs dokumentai šiems reikalavimams įrodyti ir bus vertinami kiekvienu individualiu atveju atskirai.

Pažymime, kad aukščiau aptarti reikalavimai įrodantiems dokumentams dėl medicininių testų specifiškumo ir jautrumo aktualūs ir kitoms pirkimo techninėms specifikacijoms (šiuo metu specifikacijoms Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr.5).