## 10784_(G)
Projektas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Sterilizavimo proceso valdymui skirtos priemonės (10784)“
Bensrieji reikalavimai:
1	Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2	Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
3	*visiems nurodytiems konkretiems modeliams ar tiekimo šaltiniams, konkretiems procesams ar prekių ženklams, patentams, tipams, konkrečiai kilmei ar gamybai taikoma "arba lygiavertis"
Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Mato vnt. įkainis be PVM (EUR)	Mato vnt. įkainis su (21 proc.) PVM (EUR)	Maksimali pirkimui (atskirai pirkimo daliai) skirtų lėšų suma Eur be PVM	Maksimali pirkimui (atskirai pirkimo daliai) skirtų lėšų suma Eur su PVM	Siūloma pakuotė, mato vnt.	Pakuotės kaina, Eur be PVM	Siūlomos prekės nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lipnios etiketės sterilizuojamų paketų žymėjimui	Proceso kontrolės priemonė (1 klasės išorinis cheminis indikatorius) garo sterilizatoriams: išorinis cheminis indikatorius skirtas visų tipų paketų žymėjimui, turi dvigubą lipduką, pritaikytą klijuoti ant sterilizuojamo paketo ir antrą kartą į registracijos žurnalą, nenaudojant klijų. Indikatorius nenukrenta nuo paketo po sterilizacijos garais. Ant indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai rašyti (proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, sterilizatoriaus numeris, operatoriaus kodas, ciklo numeris), 3 eilės, ne mažiau kaip 36 spausdinti ženklai, pirmoje eilėje – ne mažiau kaip 12 ženklų. Indikatoriaus išmatavimai: 3,1 cm x 2,2 cm (±0,3 cm). Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas, atitiktis standartui ISO 11140-1, klasė ir gamintojo pavadinimas. Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus, yra susukti į ritinius ir paženklinti CE ženklu.	vnt.	750000			18750,00	22687,50
2	Indikatorius siūlėtuvu užlydomos siūlės kokybei nustatyti	Sealchec arba lygiavertis. Skirtas nustatyti ar siūlėtuvo daromos juostos yra tinkamos kokybės / Atitinka ISO 11607 standarto reikalavimus / Ant testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti / CE ženklas.	vnt.	3000			720,00	871,20
3	Žymeklis sterilizuojamiems kroviniams žymėti	Sterilizuojamų paketų žymėjimui. Atsparus sterilizuojančių agentų poveikiui (slėgiui, sotiems garams, temparatūrai). Tinka rašyti ant plastikinės pakuotės pusės. Spalvinis kodavimas (juoda spalva). Žymė atsapari garų sterilizacijai ir neturi įtakos sterilizacijos kokybei.	vnt.	300			1026,00	1241,46
4	Sterilizavimo popierius 100 cm x 100 cm ± 5 cm	Žalias, celiuliozės, 60 g/m² krepinis popierius.Supjaustytas lakštais po 100 × 100 cm.Pakuotėje ne mažiau 250 vnt.Tinka garų, EO, FORM ir spinduliuotės sterilizacijai..CE ženklinimas.Popierius, atitinkantis standartų LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2, LST EN 868-9 reikalavimus.	vnt.	14000			3500,00	4235,00
5	Indikatorius krovinio, partijos sterilizacijos kontrolei vandens garų sterilizatoriuje	1. Indikatorius skirtas sterilizacijos kontrolei frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose 2. Sudarytas iš lipnaus popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta) 3. Pritaikytas klijuoti į įstaigos naudojamus sterilizuojamos įkrovos registracijos žurnalus 4. Krovinio proceso išbandymo įtaisas komplektuojamas su indikatorių pakuote (kiekvienoje pakuotėje indikatorių – naujas krovinio proceso išbandymo įtaisas) 5. Indikatorius ir krovinio proceso išbandymo įtaisas turi sudaryti vieningą sistemą / 6. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 ir EN 867-5 reikalavimus (pateikti atitikties dokumentus).	vnt.	10000			2500,00	3025,00
6	Absorbuojantis popierius	Skirtas iškloti konteinerių dugnus ir garų sterilizacijos metu kameroje susidariusiam, pertekliniam drėgmės kiekiui sugerti. Dydis 30 ± 2 cm x 50 cm ± 2 cm	vnt.	40000			2800,00	3388,00
7	Sterilizavimo popierius	100 cm x 100 cm ± 5 cm. Popierius, atitinkantis standartų LST EN ISO 11607-1 ir LST EN 868-2, LST EN 868-9 reikalavimus.	vnt.	5000			1500,00	1815,00
8	Cheminis indikatorius Bowie & Dick	2 tipo pagal LST EN ISO 11140-4 cheminis indikatorius, pritaikytas darbui frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose. Skirtas oro pašalinimui iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei. Padengtas polimeriniu sluoksniu (dažų spalva nedrėksta, neblanksta), sudarytas iš popierinio pagrindo ir šešių segmentų indikatoriaus agento. Pritaikytas naudoti su įstaigos turimais prietaisais, imituojančiais B&D kontrolinį paketą, arba turi būti pateikti lygiaverčiai įtaisai pagal įstaigos poreikį.	vnt.	2200			2420,00	2928,20
9	Lipni juosta sterilizuojamų paketų tvirtinimui	Su 1 tipo pagal LST EN ISO 11140-4 cheminiu indikatoriumi, 19 mm ± 1 mm pločio, atitinkanti standarto LST EN ISO 11607-1 reikalavimus.	vnt.	400			884,00	1069,64
10	Sterilizavimui vandens garais skirta pakavimo medžiaga su išoriniais indikatoriniais ženklais	1. Popieriaus–plastiko juosta, skirta medicinos instrumentams ir medžiagai supakuoti ir sterilizuoti sočiaisiais vandens garais frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose. / 2. Juosta sudaryta iš dviejų sluoksnių: viršutinis pagamintas iš ne mažiau 12 μ storio poliesterio ir ne mažiau 40 μ polipropileno PET/PP gramatūra ne mažiau 65 g/m². Apatinis pagamintas iš medicininio popieriaus, kurio gramatūra ne mažiau kaip 60 g/m². Drėgno popieriaus atsparumas išilginiam plyšimui ne mažiau 600 mN. Popieriaus porėtumas pagal Bendtsten ne mažiau 1000 ml/min. Atsparumas išilginiam šlapiam tempimui ne mažiau 2 kN/m. / 3. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo turi būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis. / 4. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 tipo cheminiai proceso indikatoriai, reaguojantys į vandens garus. Šalia indikatoriaus nurodomas spalvos pasikeitimas (žodžiais); / 5. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. / 6. Juostos šonuose turi būti trys užlydymo juostos bei dentifikuojanti informacija: juostos plotis, partijos numeris, atitiktis standartui, gamintojas. / 7. Juostos šoninės užlydimo siūlės plotis nemažiau kaip 10 mm., juostų nuo 20 cm pločio šoninės užlydimo siūlės plotis ne mažiau 14 mm. / 8. Juosta turi atitikti LST EN 868, LST EN 11607 arba lygiaverčius standartus. / Dydžiai:	m	50000			3000,00	3630,00
10.1.1		75 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m	m	50000			3500,00	4235,00
10.1.2		100 mm ± 20 mm x 200 m ± 1m	m	30000			2400,00	2904,00
10.1.3		120 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m	m	20000			2000,00	2420,00
10.1.4		150 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m	m	20000			2400,00	2904,00
10.1.5		200 mm ± 20 mm x 20 m ± 1 m	m	10000			1600,00	1936,00
10.1.6		250 mm ± 20 mm x 200 m ± 1 m	m	5000			1000,00	1210,00