Techninė specifikacija

Aukšto intensyvumo lazeris su šilumos ir šalčio terapijomis

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) / (PILDO TIEKĖJAS)	Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)
	Modelis, gamintojas	Būtina
1.	Paskirtis	1.aukšto intensyvumo lazerio terapijai; / 2. krioterapijai; / 3. termoterapijai’ / 4. terminiam šokui; / 5. išskirtinai kontrastinei terapijai atlikti
2.	Bangos ilgiai	1. 800 nm ± 10 nm / 2. 1050 nm ± 20 nm
3.	Galia	≥ 15 W
4.	Darbo režimai	1. Nuolatinis; / 2. Impulsinis; / 3. Superimpulsinis; / 4. Harmoninė pulsacija;
5.	Pagrindiniai sukeliami gydomieji efektai	1. Priešuždegiminis; / 2. Nuskausminamasis; / 3. Biostimuliacinis / 4. Vazodilatacinis;
6.	Ekranas	≥ 10 colių įstrižainės
7.	Galimybė gydyti šalčiu sukuriant krio efektą	Būtina
8.	Galimybė gydyti šiluma sukuriant šilumini efektą	Būtina
9.	Komplektacija	1. Prietaisas / 2. Vežimėlis prietaisui; / 3. Kontaktinis šalčio/šilumos aplikatorius; / 4. Trijų dydžių kontaktiniai ir bekontaktiniai lazerio aplikatoriaus tarpikliai / 5. Bekontaktinio lazerio aplikatoriaus alkūninis laikiklis; / 6. Kojinis pedalas / 7. Apsauginai akiniai; / 8. Naudojimosi instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; / 9. Medicininės įrangos pasas
12.	Garantija	≥24 mėn.
Klausimai Tiekėjui:
Ar pagal aukščiau pateiktą techninę specifikaciją galėtumėte pateikti prekę?
Kokie techninių parametrų pakeitimai sąlygotų didesnę konkurenciją, išlaikant prietaiso paskirtį ir kokybę?
Ar techninėje specifikacijoje nurodyta komplektacija pakankama?
Kokį preliminarų biudžetą turėtų nusimatyti perkančioji organizacija, siekdama įsigyti prietaisą?
Kokios gali būti alternatyvos ?
Kokius „žaliuosius“ kriterijus galėtų taikyti perkančioji organizacija perkamoms prekėms?
Kitos Tiekėjo pastabos ir pasiūlymai