Pirkimo sąlygų priedas Nr. 20

„15 pd. Techninė specifikacija. Diagnostinė stotelė“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

15 pirkimo objekto dalis. Diagnostinė stotelė, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
| 1. | Komplektacija | - Otoskopas. - Laringoskopas. - Kraujospūdžio matuoklis. - Ausų varnelių laikiklis. - Dėklas manžečių laikymui. - Manžetė M dydžio. - Manžetė L-XL dydžio. - Tvirtinimo prie sienos elementai. |  |
| 2. | Otoskopas | LED apšvietimas, tarnavimo laikas ne mažiau 50 000 val., spalvinė temparatūra 4500 K±500K. Ne mažiau 3 kartų didinimas |  |
| 3. | Laringoskopas | LED apšvietimas, tarnavimo laikas ne mažiau 50 000 val., spalvinė temparatūra 4500 K±500K. Su laikikliu liežuvio prispaudėjui. |  |
| 4. | Kraujospūdžio matuoklis | - Automatinis. - LCD, LED arba lygiavertis ekranas. - Spaudimo matavimo ribos ne mažiau 30 – 255 mmHg, - Pulso matavimo ribos ne mažiau 40 – 200 k./min. - Matavimo trukmė iki 40 sek. - 3 matavimų vidurkinimas. - Aritmijos aptikimas. |  |
| 5. | Ausų varnelių laikiklis | Galimybė sudėti ne mažiau 5 skirtingų dydžių ausų varnelių. |  |
| 6. | Automatinis diagnostinių prietaisų įsijungimas pakėlus rankeną nuo stotelės ir automatinis išsijungimas įstačius rankeną atgal į stotelę | Būtina. |  |
| 7. | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 10. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |