## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | 1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis ir sąlygos:
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
3. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
4. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
5. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
6. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
7. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 5 gydytojų (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
3. Mokymai organizuojami perkančiosios organizacijos patalpose.
4. Mokymai organizuojami Lietuvių kalba.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
Techninė specifikacija: Echoskopas
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Reikalavimai portatyviniam echoskopui su daviklių komplektu
1.1 | Sistemą sudaro | 1. Mobilus / portatyvus echoskopas,
2. Linijinis daviklis,
3. Konvekcinis daviklis.
2 | Reikalavimai portatyviniam echoskopui
2.1 | Paskirtis (kartu pateikiama programinė įranga jei reikia) | 1. Skubiai diagnostikai,
2. Vidaus organų diagnostikai,
3. Smulkių kūno dalių diagnostikai,
4. Kraujagyslių tyrimams atlikti,
4. Kraujagyslių punkcijai atlikti (adatos vizualizacijos funkcija arba lygiavertė).
2.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos),
2. Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm,
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų,
4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu.
2.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu,
2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane.
3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje.
2.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 11 cm
2.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 (galima siūlyti su šakotuvu)
2.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės
2.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 30 cm
2.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 1200 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 10 min.
2.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s
2.10 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz
2.11 | Skenavimo režimai | 1. 2D,
2. Trapecinis vaizdavimas,
3. Spalvinis dopleris,
4. Galios dopleris,
5. Audinių dopleris,
6. Pulsinės bangos dopleris,
7. HPRF pulsinės bangos dopleris,
8. Nuolatinės bangos dopleris,
9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija,
10. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (angliškai: strain elastography arba lygiavertis).
2.12 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių,
2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“),
3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 3,5 M,
4. Vaizdo didinimas ≥ 8 kartus realiame laike ir sustabdytame vaizde,
5. Adatos išryškinimo vaizdavimo režimas.
2.13 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose,
2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike.
2.14 | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko lyginamas su sustabdytu vaizdu iš tos pačios studijos (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2),
2. Tripleksinis režimas,
3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas,
4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais,
5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
2.15 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas,
2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas,
3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus.
2.16 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis diskas,
2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais,
3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės):
3.1 Send (arba Store),
3.2 Print,
3.3 Worklist.
2.17 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais,
2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai)
3 | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 15 MHz,
2. Elementų skaičius ≥ 190,
3. Akustinio lango ilgis ≥ 43 mm.
4 | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.5 iki 5 MHz,
2. Elementų skaičius ≥ 120,
3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)),
5 | Komplektacija | 1. Mobilus / portatyvus echoskopas - 1 vnt,
2. Linijinis daviklis - 1 vnt,
3. Konvekcinis daviklis - 1 vnt.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne