## Lapas1
Chriruginiai siūlai, kabutės, lopeliai ir juostos (VPP-1210, VPP-1507, VPP-1524, VPP-638)
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas ir techninė specifikacija | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141120-7 | Vidutinės trukmės (56-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai akių ir kitoms operacijoms. Siūlo storis - 9-0, adatos ilgis - 6,5±0,1, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - 3/8, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 30 cm | vnt | 600
2 | 33141120-7 | Vidutinės trukmės (56-90 dienų) rezorbcijos sintetiniai polifilamentiniai poliglaktino arba poliglikolinės rūgšties darinių siūlai akių ir kitoms operacijoms. Siūlo storis - 8-0, adatos ilgis - 6,5±0,1, adatų skaičius - 2, adatos lenktumas - 3/8, adatos tipas - spatula arba jai lygiavertė, siūlo ilgis - ne daugiau 30 cm | vnt | 600
3 | 33141120-7 | Titaninės arba lygiavertės hemostatinės kabutės didelio dydžio. Kabutė vidinėje dalyje turi skersai ir įstrižai einančius griovelius, neleidžiančius nuslysti uždarytai kabutei. Išorinėje dalyje esantys grioveliai neleidžia kabutei išslysti iš klipsatoriaus. Atidarytos kabutės žiotys 8,0 ± 0,5 mm aukščio. Uždarytos kabutės ilgis 12,0 ± 0,5 mm. Kasetėje 6 ± 1 vnt. kabučių. Tiekėjas turi nemokamai (panaudai) pateikti kabučių uždėjimui tinkančius klipsatorius (4vnt.); klipsatoriai pateikiami laikotarpiui kol bus sunaudotos visos įsigytos kabutės. | kasetė (6 ± 1 vnt. kabučių) | 1000
4 | 33141120-7 | Chriruginiai lopeliai, skirti (reikalingi) širdies vožtuvų burių plastikai, korekcijai. Sterilūs (pažymėta simboliu), pagaminti iš 100% PTFE (polytetrafluoroethylene) polymero arba lygiavertės medžiagos, lopelis tvirtas (bet ne kietas), biologiškai suderintas, hidrofobiškas. Lopelis ovalo formos, be stačių, aštrių kampų, lopelyje aiškiai matomos dvi simetriškos, siūlui įverti adatos skylutės. Kiekvienas lopelis 3±0,1 mm x 6±0,1 mm dydžio ir 1,6±0,01 mm storio. Supakuoti sterilioje pakuotėje. Ant pakuotės nurodyta: pavadinimas, lopelio dydis ir storis, sterilumo galiojimo laikas, pakuotės atidarymo kryptis, lopelių skaičius. | vnt | 2000
5 | 33141120-7 | Nesirezorbuojanti sintetinė polifilamentinė poliesterio arba lygiavertės medžiagos 4 ± 0,01 mm juosta, ilgis 75±5 cm | vnt | 720