Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
ĮVAIRŪS ANALIZATORIAI IR KITA PANAŠI ĮRANGA

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS 

"KJELDALIO AUTOMATINIS DISTILIATORIUS BALTYMŲ NUSTATYMUI"
1. REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	3
	Įrangos pristatymo terminas – 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	4.
	Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo, jo atstovo, pardavėjo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas ar darbuotojas. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą

	5.
	Tiekėjas kartu su Įrangos priėmimo-perdavimo aktu Pirkėjui turi pateikti Įrangos naudotojo instrukcijas, įskaitant:
· rekomendacijas Pirkėjo personalui kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti Įrangą;

· jei taikoma, nurodymus kaip naudotojas gali kuo labiau sumažinti Įrangos poveikį aplinkai siekiant didesnio Įrangos naudojimo efektyvumo (pvz., energijos suvartojimo mažinimo, ilgesnio tarnavimo laiko);

·  informacija apie tai, kokias atsargines dalis galima pakeisti.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą

	6. 
	Tiekėjas privalo įvykdyti ne trumpesnius nei 1 dienos (5 val.) mokymus darbui su įranga ir programine įranga darbo vietoje. 

Šias paslaugas turi atlikti gamintojo, gamintojo atstovo, arba subjekto, turinčio susitarimą su tokiu atstovu specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę mokyti dirbti su įvairių analizatorių įranga ar kita panašia įranga bei jai skirta programine įranga. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą (iki 5 asmenų) naudotis įranga ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo prekių pristatymo dienos, suderinęs su pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais.

Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas) ir įrangos tinkamas eksploatavimas. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu [el. paštu] suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą


2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį. Reikalavimai išvardinti Specialiųjų sutarties sąlygų 13

skyriuje.
3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

	Pirkimo objektas – Kjeldalio įranga, azoto kiekio nustatymas, baltymų kiekio įvertinimas
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis
Reikalaujama rodiklio reikšmė

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 

(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 

(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Skruberis (garų neutralizatorius)
Paskirtis
Garų, susidariusių mineralizatoriuje, neutralizavimui
Srauto reguliavimas
Ne mažiau kaip 25 l/min
Vakuuminis siurblys
Ne mažiau 200 mbar 
Siurblio valdymas
Ne mažiau 4 lygių
Instaliavimas, aptarnavimas ir remontas
Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą ateityje turi atlikti gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. 
Mineralizatorius su automatiniu pakėlimu

Kolbos
Ne mažiau 250 ml 
Vietų skaičius
Ne mažiau 8 vietų  
Garų surinkimo sistema
Turi būti 
Valdymas
Įrenginio funkciniais ir navigaciniais klavišais/mygtukais arba liečiamame ekrane
Temperatūra
Ne mažiau nei +440 oC
Įrenginio galia
Ne mažiau 1100 W
Išorinė termopora
Išorinė ir /arba vidinė/integruota termopora 
Programavimo galimybės reguliuoti ne mažiau kaip  mažiau kaip 4 žingsnių:
Galimybė reguliuoti ne mažiau kaip  4 žingsnius:


temperatūros intervalus


laiko intervalus; 


 kaitinimo greitį
Laiko programavimas 
Diapazonas nuo 1 min. iki 999 min.
Instaliavimas, aptarnavimas ir remontas

Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą ateityje turi atlikti gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. 

Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą
Automatinis Kjeldalio distiliatorius
Tipas

Automatinis su kolorimetriniu titravimu 

Aptikimo riba 

Ne mažiau 0,05 mg N

Atkuriamumas 

Ne blogesnis kaip  1%

Atgavimas 

Ne blogesnis kaip  99.5% 

Automatizuoti darbo etapai


mėginio skiedimas;


šarmo dozavimas; 


boro rūgšties dozavimas;


distiliavimas; 


kolbų ištuštinimas

Vidinis titratorius

Turi būti

Garų srauto reguliavimas

Ne mažiau kaip nuo 10 % iki 100 %

Valdymo ekranas

· Ne mažesnis nei 7“ (colių) t .y. 17,78 cm, įstrižainės; 

· jautrus lietimui

Programų skaičius

Ne mažiau 30 

Prietaiso galia

Ne mažiau nei 2100 W

Titravimo celės valymas

Pilnai automatinis

Papildomos išorinės jungtys

Ne mažiau kaip 1 USB jungtis 

Komplektuojama su mėginio kolbomis


Ne mažiau 3 vnt;


250 ml talpos

Talpos reagentams

Ne mažiau kaip 4 talpos su lygio davikliais (šarmui, vandeniui, boro rūgščiai, plovimo atliekoms).

Reagentai įrangos veikimui patvirtinti

Turi būti 

Naudojimosi ir priežiūros instrukcija lietuvių bei anglų kalba 

Turi būti 

Instaliavimas, aptarnavimas ir remontas

Instaliavimą, aptarnavimą ir remontą ateityje turi atlikti gamintojo sertifikuotas serviso inžinierius. 

Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekių trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.

Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo dienos.
Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia
Garantija įrangai ir priežiūra

Garantija ne mažiau nei 24 mėnesiai.

Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia



Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai). 

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).

Techninę specifikaciją parengė: Giedrė Jarienė
