Pirkimo sąlygų 2.6. priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVAIRŪS ANALIZATORIAI IR KITA PANAŠI ĮRANGA

VI PIRKIMO OBJEKTO DALIS 

„CHEMINIŲ JUNGINIŲ ANALIZATORIUS“
1. REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

	Eil. Nr.
	Reikalavimai 
	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)

	1. 
	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	3.
	Įrangos pristatymo terminas – 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą.

	4.
	Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo, jo atstovo, pardavėjo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas ar darbuotojas. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą

	5.
	Tiekėjas kartu su Įrangos priėmimo-perdavimo aktu Pirkėjui turi pateikti Įrangos naudotojo instrukcijas, įskaitant:
· rekomendacijas Pirkėjo personalui kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti Įrangą;

· jei taikoma, nurodymus kaip naudotojas gali kuo labiau sumažinti Įrangos poveikį aplinkai siekiant didesnio Įrangos naudojimo efektyvumo (pvz., energijos suvartojimo mažinimo, ilgesnio tarnavimo laiko);

  informacija apie tai, kokias atsargines dalis galima pakeisti.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą

	6.
	Tiekėjas privalo įvykdyti ne trumpesnius nei 1 dienos (5 val.) mokymus darbui su įranga ir programine įranga darbo vietoje. 

Šias paslaugas turi atlikti gamintojo, gamintojo atstovo, arba subjekto, turinčio susitarimą su tokiu atstovu specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę mokyti dirbti su įvairių analizatorių įranga ar kita panašia įranga bei jai skirta programine įranga. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą (iki 5 asmenų) naudotis įranga ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo prekių pristatymo dienos, suderinęs su pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais.

Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas) ir įrangos tinkamas eksploatavimas. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu [el. paštu] suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.
	Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą


2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį. Reikalavimai išvardinti Specialiųjų sutarties sąlygų 13 skyriuje.
3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė
	Pirkimo objektas – Cheminių junginių analizatorius
	Kiekis -  1 vnt.

	Gamintojas:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Modelis:
	Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą

	Specifikacija:

Eil. Nr.

Rodiklis*
Reikalaujama rodiklio reikšmė*

Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai

Siūlomos prekės parametrai
(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus

Dokumento pavadinimas 

(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Pasiūlymo lapo numeris 

(pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą)
Tipas
Modulinis biocheminis analizatorius skirtas matuojantis iki 4 ir daugiau analičių vienu metu
Matuojamos analitės
Gliukozė, Laktatai, Glutaminas, Glutamatas, Amoniakas, Kalis, Etanolis, Metanolis, Cukrozė, Galaktozė, Laktozė, Cholinas, Glicerolis, Vandenilio peroksidas, Ksilozė 
Matavimo ribos
Gliukozė 0,05 – 25g/l

Laktatai 0,05 – 2,7 g/l

Glutamatas 15 – 1460 mg/l

Glutaminas 30 – 1169 mg/l

Glicerolis 0,75 – 40 g/l

Ksilozė 0,5-30 g/l

Cholinas 5-450 mg/l

Vandenilio peroksidas 3 -300 mg/l

Cukrozė 0,1-25 g/l

Etanolis 0,04-3,2 g/l

Metanolis 0,1-2,5 g/l

Laktozė 0,05 – 25 g/l

Galaktozė 0,1-25 g/l
Linijiškumas
+/-5% 
Preciziškumas
Ne daugiau 2%
Matavimo laikas
Ne ilgiau nei 60s
Reikalingo mėginio kiekis
Naudotojo apibrėžiamas ribos nuo 10µl iki 50µl
Matavimo principas
Imobilizuotos enzimų elektrodai (kiekvienai analitei)
Mėginio paėmimas ir matavimas
Automatizuotas procesas
Matavimo vienetai
mg/dL; mg/L; g/L; %; mmol/L
Atmintis
Vidinė, Integruota
Valdymas
Spalvotas, lietimui jautrus ekranas
Mėginių pateikimas
Įv. mėgintuvėliai, 48 arba 96-ių šulinėlių plokštelės
Maitinimas
220-240 V, 50/60Hz
Garantinis laikotarpis
Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
Patvirtinančių dokumentų teikti nereikia



Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai). 

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).

Techninę specifikaciją parengė: Giedrė Jarienė
