1

2 Pirkimo dalis
Endoskopų plovimo dezinfekavimo mašina
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Parametrai
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
	Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymėdami techninius parametrus, psl. punktas, lentelė ir kt..)

	1.1
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 12 mėnesiai
	
	Nebūtina pateikti nuorodos.

Pateikiams su prekių pristatymu.

	1.2.
	Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prietaisų komplekto / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaisų komplekto / įrangos garantinį aptarnavimą ir priežiūrą.
	Butina
	
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomo prietaiso / įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomo prietaiso / įrangos garantinį aptarnavimą.

	1.3
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas
	
	Tikrinama sutarties vykdymo metu.

	2
	Endoskopų plovimo dezinfekavimo mašina
	1 vnt.
	
	

	2.1
	Paskirtis
	Lanksčių vaizdo endoskopų plovimas bei dezinfekavimas
	
	

	2.2
	Tipas
	Automatinė plovimo – dezinfekavimo sistema
	
	

	2.3
	Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis 
	Ne mažiau 2 endoskopų
	
	

	2.4
	Valdymo ekranas 
	Lietimui jautrus
	
	

	2.5
	Proceso eigos spausdintuvas
	Būtinas
	
	

	2.6
	Endoskopų hermetiškumo testas
	Būtinas
	
	

	2.7
	Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas
	Būtinas
	
	

	2.8
	Endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais
	Ne mažiau 10 programų
	
	

	2.9
	Mašinos dangtis 
	Su skaidriu langu, atidaromas kojiniu pedalu 
	
	

	2.10
	Dangčio užrakinimas proceso metu
	Būtinas
	
	

	2.11
	Vandens paruošimas
	Triguba filtravimo sistema ir dezinfekavimas UV lempa
	
	

	2.12
	Į endoskopo kanalus pučiamo oras 
	Filtruojamas HEPA filtru
	
	

	2.13
	Mašina pritaikyta
	Koncentratams ir paruoštiems naudoti tirpalams
	
	

	2.14
	Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui
	Ne mažiau 1 rezervuaro 15±2 litrų talpos
	
	

	2.15
	Ploviklio rezervuaro talpa
	5 l ± 0,2 l
	
	

	2.16
	Alkoholio rezervuaro talpa
	5 l ± 0,2 l
	
	

	2.17
	Mašina sumontuota ant ratukų
	Ne mažiau du ratukai su stabdžiais
	
	

	2.18
	Elektros instaliacija
	Viena fazė, 220V±10%, ne daugiau 400W
	
	

	2.19
	Dezifenkavimo metodas
	Išorinio paviršiaus mirkymas 

bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu.


	
	

	2.20
	Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis)
	100±40 x 60±10 x 80±20 cm (AxPxG)
	
	

	2.21
	Komplektacija 
	1. Vandens filtravimo sistema - 1 vnt.

2. Vandens minkštinimo sistema - 1 vnt.

3. Plovimo – dezinfekavimo mašina - 1 vnt.

4. Jungtys endoskopams, ne mažiau kaip 2 kompl.
	
	

	2.22
	Endoskopų plovimo mašina suderinama su skirtingų gamintojų endoskopais
	Būtina
	
	


