## Kainų lentelė
SPS 1 priedas
PASIŪLYMO KAINA
Atvras konkursas "REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS KOKYBINIAMS MIKROORGANIZMŲ NUKLEORŪGŠČIŲ TYRIMAMS: REAGENTAI, PAGALBINĖS PRIEMONĖS SU PRIETAISAIS PANAUDAI (10140)"
Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių kiekiai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Siūlyti reagentus ir pagalbines priemones kokybiniams mikroorganizmų nukleorūgščių tyrimams. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Siūlomos prekės turi būti tinkamos, validuotos su panaudai siūloma įranga. Tiekėjo pasiūlyme turi būti pateikti reagentų, reikalingų numatytiems tyrimams atlikti, rinkiniai. Amplifikacijos reagentų rinkinių sudėtyje turi būti pradmenų mišinys, reakcijos buferis su polimerazėmis, teigiama kontrolė, vidinė kontrolė, vanduo be RNA'zių.
PD. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės kokybiniams mikroorganizmų nukleorūgščių tyrimams
1.1. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų virusinių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 2000
1.2. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų parazitinių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 1800
1.3. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų bakterinių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 4900
1.4. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų helmintų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 800
1.5. | Reagentų rinkinys H.pylori ir jos atsparumo klaritromicinui nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 800
1.6. | Reagentų rinkinys lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 6100
1.7. | Reagentų rinkinys bakterinio meningito sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 1600
1.8. | Reagentų rinkinys virusinio meningito sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 1300
1.9. | Reagentų rinkinys kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | tyrimas | 13000
1.10. | 0,2 ml PGR mėgintuvėliai | vnt. | 120000
1.11 | 0,2 ml PGR mėgintuvėlių dangteliai | vnt. | 120000
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:
.... PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atvras konkursas "REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS KOKYBINIAMS MIKROORGANIZMŲ NUKLEORŪGŠČIŲ TYRIMAMS: REAGENTAI, PAGALBINĖS PRIEMONĖS SU PRIETAISAIS PANAUDAI (10140)"
Bendrieji reikalavimai:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
2. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, validuotos ir tinkamos darbui su įranga suteikiama panaudos būdu.
3. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu, anglų kalba). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD Reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas, kuris atitinka Reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostikai.
5. | Prekių galiojimas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 4 mėn.
6. | Pprietaisai, sistemos programinė įranga, integracija su PO informacine sistema turi gebėti veikti tik PO vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma.
7. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant (ne vėliau kaip 7 darbo dienas įvykio ar produkto pakeitimo) pranešti prekių užsakovui.
8. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant kokybę praradusias prekes. Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai:
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka
1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės kokybiniams mikroorganizmų nukleorūgščių tyrimams. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
1.1. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų virusinių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys ne mažiau kaip šešiems žarnyno virusiniams patogenams nustatyti - Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus. Reagentai turi būti validuoti išmatų ėminiams.
1.2. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų parazitinių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys ne mažiau kaip šešiems žarnyno parazitams nustatyti - Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora spp. Reagentai turi būti validuoti išmatų ėminiams.
1.3. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų bakterinių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys ne mažiau kaip trylikai žarnyno bakterinių patogenų nustatyti - Aeromonas spp., Campylobacter spp., Clostridioides difficile gaminančią toksiną B, Clostridioides difficile hipervirulentišką padermę, Salmonella spp., Shigella spp./EIEC, Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, enteropatogenines ešerichijas (EAEC, EPEC, O157 ir ETEC) ir šigą toksiną gaminančią E.coli STEC. Reagentai turi būti validuoti išmatų ėminiams.
1.4. | Reagentų rinkinys žarnyno infekcijų helmintų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys ne mažiau kaip devynioms žarnyno helmintų rūšims nustayti - Ancylostoma spp., Ascaris spp., Enterobius vermicularis, Enterocytozoon spp., Hymenolepis spp., Necator americanus, Strongyloides spp., Taenia spp., Trichuris trichiura. Reagentai turi būti validuoti išmatų ėminiams.
1.5. | Reagentų rinkinys H.pylori ir jos atsparumo klaritromicinui nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys H. pylori nustatyti ir ne mažiau kaip tris atsparumą klaritromicinui koduojančius genus - A2142C; A2142G; A2143G. Reagentai turi būti validuoti išmatoms ir skrandžio biopsinei medžiagai.
1.6. | Reagentų rinkinys lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys nustatyti ne mažiau kaip septynis lytiškai plintančius sukėlėjus - Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum ir Ureaplasma urealyticum. Ureaplazmų rūšys turi būti atskiriamos. Reagentai turi būti validuoti ėminiams iš šlaplės, makšties ir gimdos kaklelio.
1.7. | Reagentų rinkinys bakterinio meningito sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys nustatyti ne mažiau kaip šešis dažniausius bakterinio meningito sukėlėjus - Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli K1, B grupės streptokoką (S.agalactiae) ir Haemophilus influenzae. Reagentai turi būti validuoti smegenų skysčio ėminiams.
1.8. | Reagentų rinkinys virusinio meningito sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys nustatyti ne mažiau kaip dvylika virusinio meningito/encefalito sukėlėjų - Adenovirusą, Enterovirusą, Žmogaus parechovirusą (HPeV), tymų virusą, Parvovirus B19, citomegalovirusą (CMV), Epstein-Barr virusą, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, Human herpes virus 6, Human herpes virus 7, Varicella-zoster virusą (VZV). Reagentai turi būti validuoti smegenų skysčio ėminiams.
1.9. | Reagentų rinkinys kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų nustatymui realaus laiko PGR metodu | Multipleksinis vieno žingsnio realaus laiko PGR rinkinys nustatyti ne mažiau kaip dvidešimt tris kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjus, tarp jų būtini šie sukėlėjai: gripas A, gripas B, RSV-A, RSV-B, Bocavirus 1/2/3/4, Coronavirus 229E, Coronavirus NL63, Coronavirus OC43, HRV Rhinovirus, Adenovirus, Enterovirus, Metapneumovirus, Parainfluenza virus 1, Parainfluenza virus 2, Parainfluenza virus 3, Parainfluenza virus 4, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis. Reagentai turi būti validuoti įvairiems ėminiams iš kvėpavimo takų, įskaitant nosiaryklės tepinėlius ir bronchoalveolinį lavažą.
1.10. | 0,2 ml PGR mėgintuvėliai | Neskaidraus plastiko 0,2 ml PGR mėgintuvėliai, sujungti po 8 vienetus į juostelę. Turi būti pritaikyti realaus laiko PGR amplifikatoriui, siūlomam panaudos būdu.
1.11. | 0,2 ml PGR mėgintuvėlių dangteliai | Optiškai skaidraus plastiko plokšti mėgintuvėlių dangteliai sujungti į juostelę po 8 vienetus. Turi būti suderinti su 1.10. pozicijoje siūlomais mėgintuvėliais. Turi būti pritaikyti realaus laiko PGR amplifikatoriui, siūlomam panaudos būdu.
Panaudai siūloma įranga:
Tikslus komercinis pavadinimas, modelis, katalogo Nr. ___________________________ Gamintojas ______________________________ Pagaminimo metai_________________________ (įrašyti) (įrašyti) (įrašyti)
Tikslus komercinis pavadinimas, modelis, katalogo Nr. ___________________________ Gamintojas ______________________________ Pagaminimo metai_________________________ (įrašyti) (įrašyti) (įrašyti)
Tikslus komercinis pavadinimas, modelis, katalogo Nr. ___________________________ Gamintojas ______________________________ Pagaminimo metai_________________________ (įrašyti) (įrašyti) (įrašyti)
Nr. | Įrangos parametrai | Techniniai reikalavimai | Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka
2. | Realaus laiko PGR amplifikatorius | Reikalingas kiekis 3 vnt. | Įrašyti panaudai siūlomą kiekį:
2.1. | Paskirtis | Sistema automatiniam kokybiniam nukleorūgščių nustatymui realaus laiko PGR metodu
2.2. | Sistemos pralaidumas | Su sistema turi būti galima tirti ne mažiau kaip 96 mėginius vienu metu.
2.3. | Komplektacija | Kartu su prietaisu pateikti integruotą kompiuterį su programine įranga, brūkšninių kodų skaitytuvu, spausdintuvu, neperetraukiamo maitinimo šaltiniu.
2.4. | Temperatūrinis režimas | Didžiausias temperatūros kėlimo greitis - 5°C/s; Vidutinis temperatūros keitimo greitis – ne didesnis nei 5°C/s; temperatūros ribos turi būti tokios, kad užtikrintų optimalią reakcijos eigą ir rezultatus, tikslumas ne daugiau ±0.2°C suprogramavus 90°C, vienodumas ne daugiau kaip ±0.4°C/10s pasiekus 90°C.
2.5. | Optinė sistema | Sužadinimas - ne mažiau kaip 5 filtriniai LED šaltiniai, detekcija - ne mažiau kaip 5 filtriniai fotodiodai, emisijos bangų ilgis 450–730 nm, jautrumas - ne prastesnis, kaip vienos žmogaus DNR taikinio sekos kopijos aptikimas, turi būti galima daugybinė detekcija - ne mažiau kaip 5 taikiniai viename šulinėlyje visuose detekcijos kanaluose.
2.6. | Rezultatų analizė | Automatinė rezultatų analizė turi būti atliekama integruota programine įranga.Turi būti galimybė rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, galimybė analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, galimybė peržiūrėti skaitines Ct vertes.
2.7. | Kompiuterinė ir programinė įranga | Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga, reikalinga sistemos veikimui užtikrinti, turi būti licencijuota ir viso panaudos sutarties laikotarpiu turi būti palaikoma gamintojo. Tiekėjo pateikiama programinė įranga (įskaitant ir operacinę sistemą) negali turėti neištaisytų žinomų pažeidžiamumų, kurių bendras įvertinimas (angl. Overall CVSS Score), vadovaujantis Informacinių technologijų laboratorijos pažeidžiamumų duomenų bazės (https://nvd.nist.gov/) V3.0 arba naujesne versija, turi būti 5.0 arba didesnis.“
2.8. | Prietaiso suderinamumas su reagentais | Tiekėjo siūlomi reagentai (nuo 1.1 iki 1.9. pozicijos) ir pagalbinės priemonės (1.10. ir 1.11. pozicijos) turi būti suderinti (validuoti) su siūlomu panaudai realaus laiko PGR amplifikatoriumi.
2.9. | Nuotolinio prisijungimo palaikymas | Prietaiso programinė įranga turi palaikyti nuotolinį prisijungimą.
2.10. | Integracija su PO informacine sistema | Prietaisai turi turėti galimybę būti prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad prietaisai būtų sėkmingai prijungti prie laboratorinės informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomi prietaisai šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant visišką siūlomų prietaisų integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomi prietaisai gali būti integruojami į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą prietaisams skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. 2. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: 1. Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomiems prietaisams bus sukurta. 2. Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.