## _Anest.RITS
VšĮ VUL Santaros klinikos | [16 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 .Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams. CE ženklinimas.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
[6 empty] | SIŪLOMA | [6 empty] | PLANUOJAMA
Pirkimo dalis | Sąrašo RK numeracija | Pavadinimas | Charakteristikos, parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM | PVM tarifas, % | PVM suma, Eur | Kaina Eur su PVM | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. kaina Eur su PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama maksimali pirkimo suma Eur su PVM | BVPŽ kodas
1 | 101 | Kamštelis | Vienkartinis, sterilus kamštelis pritaikytas vidiniam ir išoriniam intraveninių linijų ir kateterių uždarymui. | Vnt. | 100000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.14 | 5 | 0.147 | 14000 | 14700 | 33140000-3
2 | 102 | Dantų priežiūros rinkinys | Vienkartinis dantų ir burnos priežiūros rinkinys, skirtos sunkios būklės ligonių burnos/dantų kasdieniai priežiūrai, be latekso, sudarytas iš trijų atskirų, sandarių pakuočių: - 1 pakuotė: dantų šepetėlis su šereliais, pagaliukas su porolonine galvute ir indelis; - 2 atskiros pakuotės: burnos priežiūros priemonė su silikonine galvute, pagaliukas su porolonine galvute ir indelis. Rinkinyje esantis dantų šepetėlis turi būti su minkštais atraumatiniais šereliais, kurie yra išlydyti iš tos pačios medžiagos kaip ir šepetėlio korpusas; Šepetėlio galvutėje turi būti dvi angos atsiurbimui su lanksčiu kakliuku. Rinkinyje esanti burnos priežiūros priemonė su silikonine galvute turi būti be šerelių, tinkanti naudoti pacientams turintiems jautrias dantenas arba neturintiems dantų, o taip tinkanti liežuvio apnašoms šalinti. Abi rinkinyje esančios burnos priežiūros priemonės yra vientisos (neardomos) ir su galimybe atsiurbti – rankenoje anga vakuumo kontroliavimui pirštu, ir lengvai tvirtinasi prie standartinės (gleivių ir skysčių) atsiurbimo sistemos esančios ligoninėje. Visos trys pakuotės pritvirtintos prie standaus korpuso, nuo kurio nesunkiai atskiriamos nuplėšiant. Korpusas tvirtinamas prie V formos fiksatoriaus (fiksavimo priemonės). | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 6.29 | 5 | 6.6045 | 6290 | 6604.5 | 33140000-3
3 | 103 | Pagaliukas burnos higienai | Vienkartinis 13-16 cm ilgio pagaliukas su 2,2 -3,0 cm dydžio impregnuota natrio hidrokarbonatu kempinėle. | Vnt. | 40000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.14 | 5 | 0.147 | 5600 | 5880 | 33140000-3
4 | 104 | Dozatorius | Vienkartinis, sterilus infuzinių tirpalų dozatorius, leidžiantis infuzijos greiti keisti nuo 5-15ml iki 245-255ml per valandą. | Vnt. | 13750 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.8 | 5 | 0.84 | 11000 | 11550 | 33140000-3
5 | 105 | Zondas maitinimui | Zondas, išimtas iš pakuotės turi būti be lenkimo deformacijų, lengvai ištiesinamas. 6Fr-8Fr 40 - 45 cm ilgio, 10Fr – 45-50cm ilgio, pagamintas iš termoplastinio PVC be DEHP. Galimas naudojimas ≥ 5 dienos. Atraumatinis kateterio galas su 2-3 šoninėmis akutėmis skirtingose pusėse, su rentgeno kontrastine linija per visą kateterio ilgį, proksimalinis galas platėjantis, konuso formos su Luer lock galu, skirtu švirkštui prijungti, su integruotu konusiniu kamšteliu. Centimetrinė gradacija kas 1cm nuo 5 iki 30-35 cm skaičiais, kurie nenusivalo, spalvinis kodavimas pagal dydį. 6Fr -vid.diam. 1,2 mm, išor.diametras 2mm; Pirminis užpildymo tūris 0,48 ml ± 0,02 ml; 8Fr -vid.diam. 1,5 mm, išor.diametras 2,5mm; Pirminis užpildymo tūris 0,93 ml ± 0,02 ml; 10Fr vid.diam. 2 mm, išor.diametras 3,3mm. | Vnt. | 2000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.96 | 5 | 1.008 | 1920 | 2016 | 33140000-3
6 | 106 | Universalus konektorius | Tiesus, abiejuose galuose galime prijungti prailginimo linijas. I.D. 6,5. Ilgis 14-15 mm. | Vnt. | 1500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.36 | 5 | 0.378 | 540 | 567 | 33140000-3
7 | 107 | Linija prailginimo Nr.2 | Vienkartinė, sterili, prailginimo linija, „Luer Lock“, su kamštukais abiejuose linijos galuose, be DEHP ( būtinas ženklinimas ant pakuotės ), pagaminta iš PVC, sterilizacija gama spinduliais. Būtinas ženklinimas ant pakuotės: Matrix kodas. Blister pakuotė. 1,5-1,55m ilgio, vidinis diametras 1,49-1,51mm, užpildymo tūris ne daugiau 2,6ml. | Vnt. | 5000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 5 | 0.525 | 2500 | 2625 | 33140000-3
8 | 108 | Biologinių skysčių siurbimo sistema | [15 empty] | 33141600-6
8.1 | 108.1 | Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas 2 l | Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas 2 litrų talpos, sugraduoti kas 100 ml. Indas privalo būti sertifikuotas, tūrio paklaida ± 100 ml. (pateikti sertifikatą). Kartu su indu komplektuojama L formos daugkartinio naudojimo jungtis prie vakuumo. Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą. Indas laikiklių pagalba gali būti montuojamas ant specialaus vežimėlio su ratukais, prie lovos ar stalo ir ant specialių bėgelių operacinėse. Indai pagaminti iš atsparaus plastiko. L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatiniuose plautuvuose (95°C) ir autoklavuojama (121°C)(pateikti įrodantį dokumentą). | Vnt. | 100 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 9.5 | 21 | 11.495 | 950 | 1149.5
8.2 | 108.2 | Laikiklis | Laikiklis iš aliumino arba lygiavertės medžiagos skirtas plastiko indui nurodytam 8.1 pirkimo dalyje. | Vnt. | 20 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 16.7 | 21 | 20.207 | 334 | 404.14
8.3 | 108.3 | Vienkartiniai skysčių surinkimo maišai su granulėmis | Vienkartiniai skysčių surinkimo maišai. Pagaminti iš stipraus polietileno. Kiekvienas maišas viduje privalo turėti kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą. Maišo viduje turi būti įdėtos granulės paverčiančios skystį geliu. Ant maišo turi būti speciali jungtis mėginių indelio prijungimui. Maišai turi būti sulankstyti su lipnia juosta. Maišelio svoris ne daugiau 101 g. Pritaikyti įdėti į 8.1. pirkimo dalyje nurodytus indus. | Vnt. | 50000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 3.32 | 5 | 3.486 | 166000 | 174300
8.4 | 108.4 | Vamzdelis | Vienkartinio naudojimo jungiamasis vamzdelis skirtas sujungti ligoninėje naudojamus Serres skysčių siurbimo sistemos vienkartinius maišelius į vientisą skysčių surinkimo sistemą. | Vnt. | 1700 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.44 | 5 | 0.462 | 748 | 785.4
8.5 | 108.5 | Jungtys siurbimo sistemai | T formos daugkartinio naudojimo jungtis, įstatoma į siurbimo sistemos indus ir leidžianti juos sujungti į vientisą vakumo sistemą. Jungtis gali būti plaunama (95°C) ir autoklavuojama (121°C). | Vnt. | 50 |  |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2.37 | 21 | 2.8677 | 118.5 | 143.385
8.6 | 108.6 | Mėginių surinkimo indelis | Speciali vienkartinė talpa mėginių paėmimui, tinkama naudoti su ligoninėje naudojama Serres skysčių siurbimo sistema. Talpa 290 - 310 ml. | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5.6 | 5 | 5.88 | 5600 | 5880
8.7 | 108.7 | Skysčių surinkimo indelis | Speciali vienkartinė talpa skirta mažiems skysčio tūriams tiksliai išmatuoti. Talpa 240 - 260 ml. | Vnt. | 400 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 7.58 | 5 | 7.959 | 3032 | 3183.6
|  |  | Viso: 8 dalis |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 176782.5 | 185846.025
9 | 109 | Elektrodas miego monitoravimui entropijos būdu | Vienkartinis, tinkantis prie „Datex-Ohmeda S/A Avance“ aparato. | Vnt. | 200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 15.4 | 5 | 16.17 | 3080 | 3234 | 33140000-3
10 | 110 | Adata „peteliškės“ tipo | Vienkartinė, sterili, adata „peteliškės“ tipo adata. Galimi dydžiai 20 G, 21G, 22 G, 23G , ilgis 19-21mm ( galimybė rinktis pagal poreikį ). | Vnt. | 30000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.035 | 5 | 0.03675 | 1050 | 1102.5 | 33141320-9
11 | 111 | Antibakterinis filtras „RVTM2“ reguliatoriui | Vienkartinis, tinkantis vakuumo reguliatoriui „RVTM2“. | Vnt. | 5000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 1.25 | 5 | 1.3125 | 6250 | 6562.5 | 33140000-3
12 | 112 | Universalus trišakis konektorius | Sterilus, permatomas, pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos. ¼ x ¼ x ¼ (trišakis) | Vnt. | 2500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 2.4 | 5 | 2.52 | 6000 | 6300 | 33140000-3
13 | 113 | Enterinio maitinimo sistema | Sterili, tinkanti „Flocare Infinity” enterinio maitinimo pompai su 1,2- 1,4 litrų talpos maišu. | Vnt. | 200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 9.4 | 5 | 9.87 | 1880 | 1974 | 33140000-3
14 | 114 | Sistema valandinei diurezei matuoti | Sterili, vienkartinė, uždara šlapimo surinkimo sistema, skirta tiksliai matuoti valandinę diurezę. Sistema sudaryta iš trijų nuosekliai sujungtų šlapimo surinkimo rezervuarų. Pirmo rezervuaro talpa 50 ± 5 ml, leidžia labai tiksliai matyti pradinio šlapimo išskyrimą, gradacija kas 1 ml, antro rezervuaro talpa 150 ± 10 ml, gradacija kas 5 ml ir trečio rezervuaro talpa 500 ± 20 ml, gradacija kas 10 ml. Sujungti su 1,8 -2 l maišeliu (gradacija kas 100 ml) su išleidimo kraneliu. Sistema turi ne mažiau kaip du antirefliuksinius vožtuvus, kurie užtikrina visišką sistemos sterilumą ir be adatinę prieigą, skirtą mėginių paėmimui. Sujungimo vamzdelis 110-120 cm. Sistema su dviem tvirtinimo juostelėmis. | Vnt. | 5500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 7.95 | 5 | 8.3475 | 43725 | 45911.25 | 33140000-3
15 | 115 | Prailginimo linija | Vienkartinė, sterili infuzinė prailginimo linija, ilgis 200 +- 1 cm. Vidinis diametras 1,5 mm +- 0.01mm. Užpildymo tūris 200cm. ne daugiau 3,6 ml. Jungtis "LUER – LOCK" tipo. Be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės), pagaminta iš PVC arba analogiškos medžiagos. Sterilizacija gama spinduliais. Matrix kodas (būtinas ženklinimas ant pakuotės) arba lygiavertis. "Blister" tipo pakuotė arba lygiavertė. Su kamštukais abiejuose linijos galuose. | Vnt. | 70000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.51 | 5 | 0.5355 | 35700 | 37485 | 33140000-3
16 | 116 | Adata periferinių nervų/ nervinių rezginių blokadai Nr. 1 | Sterili, echogeniška, stimuliuojanti, 4,9-5,0 ir 9,8-10,0 cm. ilgio ( pagal poreikį ), 20 ir 22G storio ( pagal poreikį ), su stimuliatoriaus jungimo laidu, su ilginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas ne mažiau 28 laipsnių. | Vnt. | 1000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 7.2 | 5 | 7.56 | 7200 | 7560 | 33141320-9
17 | 117 | Adata periferinių nervų/ nervinių rezginių blokadai Nr. 2 | Sterili, echogeniška, 4,9-5,0 ir 9,8-10,0 cm. ilgio ( pagal poreiki ), 20 ir 22G storio ( pagal poreiki ), su prailginimo vamzdeliu vaistų injekcijai, adatos nuopjovos kampas ne mažiau 28 laipsnių. | Vnt. | 6000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 6.4 | 5 | 6.72 | 38400 | 40320 | 33141320-9
18 | 118 | Radiodažnuminės destrukcijos adata Nr.1 | Adata radiodažnuminė destrukcijos, 9,8-10,2cm x 22G, vienkartinė, sterili su 2mm, 5mm ir 10mm aktyviu galu (ilgis pasirenkamas gydymo įstaigos). | Vnt. | 500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 18 | 5 | 18.9 | 9000 | 9450 | 33141320-9
19 | 119 | Radiodažnuminės destrukcijos adata Nr.2 | Vienkartinė, sterili, 14,8-15,2cm ilgio, 20G storio, 10mm aktyvus galas, lenktu galu, aštri. | Vnt. | 200 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 18 |  | 18.9 | 3600 | 3780 | 33141320-9
20 | 120 | Bronchų vamzdelis su kairio broncho atsiurbimo galimybė | Vienkartinis, sterilus, 2-jų bangų kairiam bronchui, su adapteriu. Diametrai: CH35; CH37; CH39; ( t.b. galimybė rinktis pagal poreikį ). | Vnt. | 500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 30 | 5 | 31.5 | 15000 | 15750 | 33140000-3
21 | 121 | Miego gylio analizės elektrodas | Elektrodas miego gylio matavimui BIS metodika. Elektrodai turi būti techniškai suderinami su „Infinity “ („Drager“) serijos gyvybinių funkcijų monitoriais. Daviklis turi būti su keturiais elektrodais, išdėstytais ant vienos juostelės, skirtas suaugusiems ir vaikams, daviklio sudėtyje neturi būti latekso. Kiekvienas daviklyje esantis elektrodas turi būti paruoštas tvirtinimui prie paciento kaktinės srities, nenaudojant papildomų priemonių, su matavimo moduliu sujungiamas fiksuojama jungtimi Galiojimo laikas- ne trumpesnis kaip 10 mėn. nuo pristatymo. | Vnt. | 600 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 13 | 5 | 13.65 | 7800 | 8190 | 33140000-3
22 | 122 | Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti | Vienguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema. Sistemą turi sudaryti spaudimo matavimo lustas, rezervuaras ir dvi jungtys steriliam kraujo paėmimui su be adatiniu konektoriumi. Rezervuaro stūmoklis turi būti ovalus ir prasiplaunantis iš centriškai. Rezervuaro talpa 12 ml ± 1 ml. Be adatinio konektoriaus korpuse integruoti kraneliai turi būti su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe. | Vnt. | 12000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 22.4 | 5 | 23.52 | 268800 | 282240 | 33140000-3
23 | 123 | Dviguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti | Dviguba sistema invaziniam kraujo spaudimui matuoti su uždara kraujo paėmimo sistema. Sistemą turi sudaryti du spaudimo matavimo lustai, rezervuaras ir dvi jungtys steriliam kraujo paėmimui su be adatiniu konektoriumi. Rezervuaro stūmoklis turi būti ovalus ir prasiplaunantis iš centriškai. Rezervuaro talpa 12 ml ± 1 ml. Be adatinio konektoriaus korpuse integruoti kraneliai turi būti su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe. | Vnt. | 4500 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 37 | 5 | 38.85 | 166500 | 174825 | 33140000-3
24 | 124 | Kaniulė arterijos punkcijai 20G 45-46 mm | Vienkartinė, sterili arterinė kaniulė. Adata nerūdijančio plieno, sutepta medicininiu silikonu, lengvai slysta. 20G x 45-46 mm, 49 ml/min., su sparneliais. Kateteris tefloninis."Stop" ir lėto užpildymo sistema, trumpas kaniulės - adatos viršūnės atstūmimas, aiškiai matomas srauto jungiklis. Be latekso, be PVC, be DEHP. Turi atitikti ISO 13485:2003 standarto reikalavimams. Pateikti ne mažiau 100 vnt. įvertinimui. organizacijai paprašius | Vnt. | 15000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 3.9 | 5 | 4.095 | 58500 | 61425 | 33141220-8
25 | 125 | EKG pediatrinis elektrodas | Vienkartinis pediatrinis, 30-40mm diametro, lipnus. | Vnt. | 50000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.05 | 5 | 0.0525 | 2500 | 2625 | 33140000-3
26 | 126 | EKG elektrodas suaugusiems | Vienkartinis lipnus EKG elektrodas, tinkamas suaugusiems pacientams. Elektrodo medžiaga- mikroporinis plastikas (arba lygiavertė medžiaga) padengtas hipoalerginiais klijais. Elektrodo kontaktinė dalis pagaminta iš Ag/AgCl (arba lygiavertės medžiagos) padengta porolonu arba lygiaverte medžiaga, suvilgytu EKG geliu. Be latekso. | Vnt. | 1200000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0.05 | 5 | 0.0525 | 60000 | 63000 | 33140000-3
27 | 127 | Sterilus vanduo inhaliacijoms | Supakuotas vienkartinėje pakuotėje. Vanduo sterilus, apirogeniškas. Tūris 300-350ml. Su specialiu užsukamu adapteriu, tinkamu prie ligoninėje naudojamo deguonies srauto matuoklio. Su jungtimi, skirta nosies kaniulių tvirtinimui. | Vnt. | 20000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 1.65 | 5 | 1.7325 | 33000 | 34650 | 33140000-3
28 | 128 | Pagalvėlė pozicionavimo | Tinkama pozicionuoti paciento galvą kniūbsčioje padėtyje ant operacinio stalo. Techniškai suderinama naudojimui su Santaros klinikose naudojama galvos pozicionavimo atrama "ProneView". Pagaminta iš minkštos medžiagos su išpjovomis akims, nosiai ir burnai, optimaliai prisitaiko prie veido kontūrų. Dviejų skirtingų dydžių, be latekso. Vienkartinio naudojimo. | Vnt. | 130 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 70 | 5 | 73.5 | 9100 | 9555 | 33140000-3
29 | 129 | Sistema infuzinė skirta darbui su "Infusomat Space" volumetrine tūrine pompa | Vienkartinė, sterili, be latekso, ne trumpesnė 250cm., su silikoniniu segmentu, tinkamu įstatyti į pompos ( “BBraun” gamybos infuzinė pompa “Infusomat Space”) peristaltinį segmentą, lašų kamera, srovės reguliatorius, laisvos srovės užraktas, 15 mikronų filtras. | Vnt. | 45000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 1.54 | 5 | 1.617 | 69300 | 72765 | 33194120-3
30 | 130 | Rinkinys epiduralinei anestezijai | Sterilus, vienkartinis, adata metalinė 18G, su sparneliais ( kurie pritvirtinti prie adatos gamybos metų ), Tuohy tipo. Mažo pasipriešinimo plastikinis, permatomas 8±1 ml švirkštas, paraboline gradacija, antibakterinis 0.2 μm filtras atsparus 7 bar slėgiui, poliamido kateteris, rentgeno kontrastinis su ilgio atžymomis, 95-105 cm ilgio, užapvalintu galu su 3 šoninėm angomis, kateterio nukreipėjas, „click“ tipo konektorius. | Vnt. | 4000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5.48 | 5 | 5.754 | 21920 | 23016 | 33140000-3
31 | 131 | Rinkinys pleuros drenavimui | Sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 3,25-3,40 x 76-80mm, kateteris 2,7mm x 450-460mm, RO-kontrastinis, su apsaugine mova, ilgio atžymomis, pagamintas iš poliuretano ( ar lygiavertės medžiagos ), 3-jų krypčių kranelis su 100-120mm ilgio vamzdeliu, švirkštas 50ml, dvigubas antirefliuksinis vožtuvas, ne mažiau kaip 2 ltr. sekreto surinkimo maišelis su 90-95cm. ilgio drenažiniu vamzdeliu. | Vnt. | 450 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 20 | 5 | 21 | 9000 | 9450 | 33140000-3
32 | 132 | Prailginimo linijos rinkinys su 3 be adatiniais konektoriais | Rinkinys tinkamas kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo. Neutralaus slėgio ± 0,03ml. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų. Gali būti nepertraukiamai naudojamas iki 7 parų. | Vnt. | 3000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 8.9 | 5 | 9.345 | 26700 | 28035 | 33140000-3
33 | 133 | Prailginimo linija dviejų atšakų su antiokliuziniais kamštukais | Tinkama kraujui ir kraujo produktams, biologiniams skysčiams ir lipidams. Be latekso, metalinių dalių, vožtuvo, permatomas korpusas. Neutralaus slėgio ± 0,01ml. Vidutinė tėkmė 156 ± 5 ml/min. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau kaip 700 kartų. Liekamasis tūris 0,04 ml. Sterilus konektoriaus barjeras turi išsilaikyti ne mažiau 7 dienų. Bendras ilgis 13 cm ±2 cm, su spaustukais. Visos prailginimo linijos užpildymo tūris apie 0,33 ml ± 0,1 ml. Prailginimo linijos diametras – 1,2 x2,1 mm ± 0,5 mm. | Vnt. | 9000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 4.5 | 5 | 4.725 | 40500 | 42525 | 33140000-3
34 | 134 | Echogeniškas rinkinys nervų blokavimui su kateteriu virš adatos | Sterilus. Vienkartinis. Echogeniška kaniulė su "cornerstone" tipo ar lygiaverčiais reflektoriais, matoma ultragarsu ją įvedus bet kokiu kampu. Kaniulė su laidu elektrinei stimuliacijai bei skaidria PVC prailginimo linija vaistų suleidimui. Kateteris išorinis, virš adatos, skaidrus, lankstus. Kateteris vidinis – lankstus, minkštu galiuku, su integruota PVC prailginimo linija vaistų suleidimui, kad apsaugotų nuo tiesioginio skysčio ištekėjimo. Echogeniškas, gerai matomas ultragarsu. Su papildoma šonine anga, tolygesniam anestetikų paskirstymui. "FixClip" tipo arba lygiavertė jungtis. Rinkinyje turi būti antibakterinis filtras, filtro fiksatorius. | [14 empty] | 33141220-8
34.1 | 134.1 |  | Adata 21G, vidinio kateterio dydis 20G, kateterio virš adatos dydis 18 G x 50-52 mm | Vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 20 | 5 | 21 | 600 | 630
34.2 | 134.2 |  | Adata 21G, vidinio kateterio dydis 20G, kateterio virš adatos dydis 18G x 74-76 mm | Vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 20 | 5 | 21 | 600 | 630
34.3 | 134.3 |  | Adata 21G, vidinio kateterio dydis 20G, kateterio virš adatos dydis 18G x 82-84 mm | Vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 20 | 5 | 21 | 600 | 630
34.4 | 134.4 |  | Adata 20G, vidinio kateterio dydis 20G, kateterio virš adatos dydis 18G x 130-133mm | Vnt. | 30 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 20 | 5 | 21 | 600 | 630
|  |  | Viso: 34 dalis |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2400 | 2520
35 | 135 | Adata nervinių rezginių anestezijai 21G-22G | Sterili, izoliuota, metalinė, su 15-30° nuopjova, taškiniu elektrodų, laidu stimuliatoriui prijungti ir prailginimo linija. Dydis 21-22G, 49-51mm ilgio su UG reflektoriais. Stimuliatorių pagal panaudą pateikia laimėtojas. | Vnt. | 2000 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 7.8 | 5 | 8.19 | 15600 | 16380 | 33141321-6
36 | 136 | Periferiniai centrinės venos kateteriai suaugusiems 3Fr | Pagal Seldingerio metodiką. Dydis 3Fr. Ilgis 58-62cm. Diametras 0,5x1,0mm. Pirminis užpildymo tūris 0,35-0,37ml, tėkmės greitis 1,5-1,7ml/min, sužymėtas kas 5 cm. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano. Termolabilus, rentgeno kontrastinis, su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 6,8-7,2cm., -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 48-52cm, -su liniuote. | Vnt. | 80 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 154 | 5 | 161.7 | 12320 | 12936 | 33141200-2
37 | 137 | Periferiniai centrinės venos kateteriai suaugusiems 4Fr | Pagal Seldingerio metodiką. Gali būti naudojamas parenteriniui maitinimui, chemoterapijai, antibiotikų terapijai, skausmo gydymui, vaistų skyrimui, kontrastinės medžiagos injekcijoms atliekant KT. Dydis 4Fr, ilgis 55cm ±2cm, diametras 1,34-1,36mm. Pirminis užpildymo tūris ≤ 0,8ml. Tėkmės greitis ≥ 19 ml/min. Maksimalus tėkmės greitis ≥ 5ml/s. Maksimalus slėgis ≥ 22,4 bar (325 psi). Centimetrinis žymėjimas skaičiais. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano. Antimikrobinis (Agion TM antimikrobinė technologija sidabro jonų pagrindu). Termolabilus, rentgeno kontrastinis, su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 6,8-7,2cm., -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 65cm ±2cm, -su liniuote. | Vnt. | 80 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 198 | 5 | 207.9 | 15840 | 16632 | 33141200-2
38 | 138 | Periferiniai centrinės venos kateteriai suaugusiems 4,5Fr | Pagal Seldingerio metodiką. Dydis 4,5Fr, ilgis 58-62cm., diametras išorinis 1,45-1,55mm. Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,50-0,52ml, tėkmės greitis kiekvienos atšakos po 8,1-8,3 ml/min., sužymėtas kas 5 cm. Pagamintas iš biostabilaus poliuretano, termolabilus, rentgeno kontrastinis. Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm. su spaustuku. Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata; -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 6,8-7,2cm.; -su švirkštu 10ml; -su skalpeliu; -su nitinoliniu pravedėju 48-52cm; -su liniuote. | Vnt. | 80 |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 162 | 5 | 170.1 | 12960 | 13608 | 33141200-2
[5 empty] | 1704160 | [10 empty] | 1401440 | 1471960.8