
Specialiųjų pirkimo sąlygų 
2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MAMOGRAFIJOS SISTEMOS „M-IV“ SKAITMENIZAVIMUI 
	Eil.

Nr.
	Techninis parametras
	Parametro reikšmė

	1.
	Rentgeno spindulių detektorius mamografijos sistemai M-IV, Hologic
	1 vnt.

	1.1
	Darbiniai režimai

	· Automatinė rentgeno spindulių detekcija (AED, angl.);

· Sąsaja su mamografo rentgeno spindulių generatoriumi ekspozicijos paruošimo signalui

	1.2
	Efektyvios zonos dydis
	≥ 230 mm x 285 mm

	1.3
	Pikselio dydis 
	≤ 75 µm

	1.4
	Efektyvios zonos pikselių skaičius
	≥ 3065 x 3830 pikselių

	1.5
	Erdvinė raiška
	≥ 6,5 lp/mm

	1.6
	Pilkumo skalė
	≥ 16 bitų

	1.7
	Detektoriaus kvantinis efektyvumas (DQE, angl.) prie 0,5 lp/mm (pagal IEC-62220 standartą)
	≥ 70%

	1.8
	Vaizdų perdavimo sąsaja ir greitis
	Ethernet (1000BASE-T), ne mažiau 1Gbps

	1.9
	Vaizdo nuskaitymo ir perdavimo laikas
	≤ 3 s

	1.10
	Naudojimas su konvencine automatinės ekspozicijos kontrolės (AEC, angl.) sistema 
	Būtina

	1.11
	Detektoriaus išoriniai matmenys turi atitikti ISO 4090 standartą 
	Būtina

	2.
	Detektoriaus valdymo darbo vieta 
	1 vnt.

	2.1
	Paskirtis
	Vaizdų iš detektoriaus nuskaitymas, apdorojimas bei valdymas

	2.2
	Vartotojų autorizavimas naudojant vartotojų vardus ir slaptažodžius
	Būtina

	2.3
	Mamografijai dedikuota vaizdų apdorojimo technologija
	Būtina, nurodyti pavadinimą

	2.4
	Galimybė įvesti pacientą rankiniu būdu
	Būtina

	2.5
	Pacientų paieška pagal:

· paciento ID;
· vardą ir pavardę;
· tyrimo datą;
· apsilankymo numerį (accession number, angl.)
	Būtina

	2.6
	Palaikomos DICOM standarto funkcijos:

· DICOM Storage;
· DICOM Modality Worklist;
· DICOM Print
	Būtina

	2.7
	Galimybė eksportuoti pacientų vaizdus į USB ir CD laikmeną DICOM, DICOMDIR, JPEG, BMP, RAW, TIF formatais
	Būtina

	2.8
	Galimybė palyginti to paties paciento bei skirtingų pacientų tyrimus
	Būtina

	2.9
	Ekspozicijos parametrų bei dozės suvedimas rankiniu būdu
	Būtina

	2.10
	Lietuviška vartotojo sąsaja
	Būtina, pateikti gamintojo arba tiekėjo patvirtinimo raštą

	2.11
	Manipuliavimo vaizdais įrankiai:

· Šviesumo ir kontrasto reguliavimas;

· Vartotojo pasirinkto vaizdo (angl. ROI) šviesumo ir kontrasto reguliavimas;
· Vaizdo perstūmimas;
· Vaizdo didinimas/mažinimas;

· Padidinamo stiklo funkcija;

· Pasirinkto vaizdo iškirpimas;
· Vaizdo pavertimas;
· Realaus vaizdo dydžio atvaizdavimas;
· Vaizdo inversija;

· Vaizdų išdėstymo pasirinkimas (1x1, 1x2, 2x1, 2x2;)

· Anotacijų įrankiai;
· Ilgio ir kampo matavimai
	Būtina

	2.12
	Procesorius
	≥ 6 branduolių

	2.13
	Operatyvinė atmintis
	≥ 16 GB

	2.14
	SSD disko talpa
	≥ 250 GB

	2.15
	Monitorius
	Būtina, įstrižainė ≥ 23“

	2.16
	Nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS)
	≥ 700 VA

	3.
	Kiti reikalavimai
	

	3.1
	Garantijos trukmė
	≥ 12 mėnesių

	3.2
	Rentgeno spindulių detektoriaus sumontavimas mamografijos sistemoje M-IV, mamografo derinimo darbai, naudotojų mokymai
	Būtina

	3.3
	Naudojimo instrukcijos lietuvių kalba (pateikiama kartu su įranga)
	Būtina



