## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS VAIKŲ INTENSYVIAI TERAPIJAI IR REANIMACIJAI (NR. 9828)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
1.2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
1.3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
1.4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas (pirkimo dalies pavadinimas) | Techniniai reikalavimai, charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM tarifas % | PVM suma, Eur | Suma, Eur su PVM | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. Techninėje dokumentacijoje atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Įrašyti prekės ref. kodą, jei taikomas.
1 | Pakaitinė inkstų terapija
1.1 | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 0,5 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 0,5 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 30
1.2 | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 0,8 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 0,8 m2 paviršiaus ploto DIAPES kapiliarinių membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui , antikoaguliacinės jungtys,5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 40
1.3 | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 1,4 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 1,4 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 40
1.4 | Rinkinys pakaitinei inkstų terapijai (hemofiltracijai, hemodializei, hemodiafiltracijai) su 1,7 m2 paviršiaus ploto hemofiltru. | Sterilus, apirogeniškas. 1,7 m2 paviršiaus ploto polifenileno membranų hemofiltras. Hemofiltras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui.ir šildymo maišu su 0,8μm filtru. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui, antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 30
1.5 | Rinkinys pakaitinei plazmos terapijai | Sterilus, apirogeniškas. 0,5 m2 paviršiaus ploto Micropes® kapiliarinių membranų plazmos filtras. Plazmos filtras sukomplektuotas su magistralėmis, reikalingomis procedūros atlikimui ir prijungtu šildymo maišu. Rinkinyje privaloma jungtis pakaitinio tirpalo maišų pajungimui , antikoaguliacinės jungtys, 5 litrų maišai drenažui. | vnt. | 20
1.6 | Rinkinys hemoperfuzijai | Sterilus, apirogeniškas. Magistralių rinkinys ekstrakorporalinei kraujo cirkuliacijai ir kitų magistralių, reikalingų gydymui, susijusiam su adsorbento kolonele. Rinkinyje prijungtas tirpalo pildymo surinkimo maišelis. Rinkinyje privaloma antikoaguliacinė jungtis. Šildytuvo maišas. | vnt. | 15
1.7 | Hemofiltracijos ir dializės tirpalas | Sterilus, nepirogeninis tirpalas, skirtas naudoti prietaisuose, valančiuose kraują ekstrakorporalinės cirkuliacijos būdu. Tirpalas skirtas hemofiltracija, hemodiafiltracija ir dialize gydomiems pacientams ir elektrolitų balansui atkurti. Dviejų kamerų (4500 ml+500 ml) 5 litrų talpos maišas su elektrolitais ir bikarbonatu su skirtinga K jonų koncentracija( 2mmol/l, 4mmol/l ir 6mmol/l). | vnt | 120
1.8 | Natrio citrato tirpalas | Sterilus, nepirogeniškas antikoaguliacinio poveikio tirpalas, skirtas naudoti ekstrakorporalinio gydymo reikmėms. 5000 ml maišas. | vnt | 60
1.9 | Natrio citrato infuzijos magistralės | Sterilios, nepirogeniškos, skirtos antikoaguliacinio tirpalo padavimui į ekstrakorporalinę cirkuliaciją. Su papildomu rezervuaru nepertraukiamai antikoaguliacijai. | vnt | 60
1.10 | Skysčių drenažo maišai | Maišai panaudoto skysčio ekstrakorporaliniam gydymui surinkimui | vnt | 150
1 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
1 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
2 | Spiralinis kateteris peritoninei dializei 62 cm | Kateteris peritoninei dializei iš silikoninės gumos, su 2 movomis, spiralinis 61,5-62,5 cm, išorinis diametras 5,2-5,4 mm, vidinis diametras 3,45-3,55mm. | vnt | 15
3 | Pediatrinis spiralinis kateteris peritoninei dializei su viena mova | Spiralinis, su viena mova, silikoninis,Tenckhoff tipo, 39, 3- 40,25 cm ilgio, pediatrinis. | vnt | 20
4 | Tiesus kateteris peritoninei dializei su dviem movom 250 mm | Tenckhoff tipo, 250 mm ilgio, su dviem movomis, diametras 4,9/2,6 mm. Atstumas nuo distalinio - perforuoto galo iki pirmos movos 90 mm. Tarpas tarp movų 40 mm. Pediatrinis | vnt | 10
5 | Peritoninės dializės sistema, naujagimiams ir kūdikiams | Peritoninės dializės sistema PD Paed Plus tipo naujagimiams ir kūdikiams su dviem 200 ml talpos dializuojamojo skysčio tūrio matavimo kamerom. Priemonės yra vienkartinės, sterilios, apirogeniškos. Magistralės ir maišeliai hermetiški, pagaminti iš elastingos ir permatomos medžiagos, du prijungimai dializuojamam tirpalui. | vnt | 200
6 | Magistralės peritoninės dializės sistemai | Automatinei aparatinei peritoninei sistemai, suderinama su "Sleep safe" sistema. | vnt | 150
7 | Drenažo maišas peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas drenažo maišelis, tinkantis PD Paed Plus sistemai. | vnt | 150
8 | Kateterio prailgintojas peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas prailgintojas, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus 25cm. | vnt | 50
9 | Peritoninės dializės kateterio adapteris | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas adapteris, tinkantis peritoninės dializės sitemai PD Paed Plus ir jungiamas tada, kai nenaudojamas kateterio prailgintojas. | vnt | 10
10 | Dezinfekcinis dangtelis peritoninės dializės sistemai | Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas dezinfekcinis dangtelis, tinkantis PD Paed Plus peritoninės dializės sistemai. | vnt | 120
11 | Tirpalas (neutralus pH) peritoninės dializės Stay Safe sistemai 1,5% | Balance tipo 1,5% gliukozės, peritoninės dializės tirpalas, maišelis (stay safe balance) (2000 ml), N1 | vnt. | 120
12 | Tirpalas (neutralus pH) peritoniam dializės Sleep Safe sistemai 1,5% | Balance tipo 1,5% gliukozės, peritoninės dializės tirpalas, maišelis (sleep safe balance) (5000 ml), N1 | vnt. | 60
13 | Tirpalas (neutralus pH) peritoninės dializės Stay Safe sistemai 2,3% | Balance tipo 2,3% gliukozės, peritoninės dializės tirpalas, maišelis (stay safe balance) (2000 ml), N1 | vnt. | 240
14 | Tirpalas (neutralus pH) peritoniam dializės Sleep Safe sistemai 2,3% | Balance tipo 2,3% gliukozės, peritoninės dializės tirpalas, maišelis (sleep safe balance) (5000 ml), N1 | vnt. | 100
15 | Tirpalas (neutralus pH) peritoninės dializės Stay Safe sistemai 4,25% | Balance tipo 4,25% gliukozės, peritoninės dializės tirpalas, maišelis (sleep safe balance) (2000 ml), N1 | vnt. | 60
16 | Pediatrinis kateteris peritoninei dializei su viena mova | Sterilus, tiesus, viena mova, silikoninis, Tenckhoff tipo, bendras ilgis 24-26cm., nuo kateterio galo iki movos 14cm., be ftalatų. | vnt. | 10
17 | Klijai peritoninės dializės kateterio movoms fiksuoti | Silikoniniai klijai, tipas A, pakuotė 6-7g. | vnt. | 10
18 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 12 F | Vienkartinis, sterilus. "V" tipo punkcinė adata su atbulinės kraujo srovės vožtuvu, ne trumpesnė 70 mm; atspari persilenkimui ("kink-proof" tipo) styga pagaminta iš nitinolio; diliatatorius; rentgenokontrastinis 15-30 cm. Poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpelis; slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai. Specialus reikalavimas: dviejų kanalų aukštos tėkmės CV kateteris: 11G/11G, 12F. | vnt | 100
19 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 9 F | Vienkartinis, sterilus. "V" tipo punkcinė adata su atbulinės kraujo srovės vožtuvu, ne trumpesnė 70 mm; atspari persilenkimui ("kink-proof" tipo) styga pagaminta iš nitinolio; diliatatorius; rentgenokontrastinis 15-30 cm. Poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpelis; slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai. Specialus reikalavimas: dviejų kanalų aukštos tėkmės CV kateteris: 13G/13G, 9F. | vnt | 100
20 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 7 F | Vienkartinis, sterilus. Dviejų kanalų CV kateteris, "V" tipo punkcinė adata su atbulinės kraujo srovės vožtuvu, ne trumpesnė 70 mm; atspari persilenkimui ("kink-proof" tipo) styga pagaminta iš nitinolio; diliatatorius; rentgenokontrastinis 15-30 cm. Poliuretaninis kateteris minkštu galiuku su ilgio atžymomis ir atbulinės srovės vožtuvėliais; EKG kontrolės laidas; 5ml švirkštas; skalpelis; slankiojantys tvirtinimo sparneliai, spaustukai, beadatiniai konektoriai. Specialus reikalavimas: dviejų kanalų aukštos tėkmės CV kateteris: 14G/18G, 7F. | vnt | 50
21 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (trijų kanalų), su integruotais beadatiniais konektoriais arba konektoriai turi būti rinkinyje. | Centrinės venos punkcijos rinkinys (trijų kanalų), su integruotais beadatiniais konektoriais arba konektoriai turi būti rinkinyje. Kanalų dydžiai: 16/18/18G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo arba Seldingerio tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | vnt | 1000
22 | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (dviejų kanalų) | Kanalų dydžiai: 16/16G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V-tipo arba Seldingerio tipo punkcinė adata G18 ir 70mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm arba 70 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linijos su spaustukais ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | vnt | 200
23 | Centrinės venos punkcijos rinkinys (vieno kanalo), su integruotais beadatiniais konektoriais arba konektoriai turi būti rinkinyje. | Centrinės venos punkcijos rinkinys (vieno kanalo), su integruotais beadatiniais konektoriais arba konektoriai turi būti rinkinyje. Kanalo dydis: 16G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V tipo punkcinė adata G18 ir 70 mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linija su spaustuku ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | vnt | 150
24 | Centrinės venos punkcijos rinkinys V formos adata (vieno kanalo) | Kanalų dydžiai: 14G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: V tipo punkcinė adata G18 ir 70 mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui – pagaminta iš nitinolio 50 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis; prailginimo linija su spaustuku ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis. | vnt | 1000
25 | Centrinės venos punkcijos rinkinys pagal Seldingerį (vieno kanalo, 14G) | Vienas kanalas 14G. Vienkartinis, sterilus. Rinkinį sudaro: Seldingerio tipo punkcinė adata G18 68-72mm ilgio, „kink-proof“ tipo styga atspari persilenkimui, pagaminta iš nitinolio 49-51 cm ilgio, dilatatorius, poliuretano kateteris minkštu galiuku: 15 arba 20 cm ilgio, RO-kontrastinis, su ilgio atžymomis. Prailginimo linija su spaustuku ir kamšteliu, slankiojantis tvirtinimo sparnelis, ECG kabelis, 5 ml švirkštas. | vnt | 400
26 | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (dviejų kanalų pediatrinis) | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (dviejų kanalų pediatrinis). Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (CVK), pediatrinis. Dvikanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 20-21G ir 48-50mm ilgio; “Kink-proof’ tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis J minkštu galu, pagaminta iš Nitinolio; 20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais; 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai: 18G/20G. ECG kabelis. | vnt | 400
27 | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (trijų kanalų pediatrinis) | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotais beadatiniais konektoriais (trijų kanalų pediatrinis). Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (CVK), pediatrinis. Vienkartinis, sterilus. Sudėtis: punkcinė adata 20-21G ir 48-50mm ilgio; “Kink-proof’ tipo atspari persilenkimui styga-pravediklis J minkštu galu, pagaminta iš Nitinolio; 20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis, spaustuku, fiksatoriumi ir atbulinės kraujo srovės vožtuvėliais; 5ml švirkštas, skalpelis, plėtiklis, kateterio fiksatorius klijuojamas prie odos. Kanalų spindžiai: 20/22/22G. ECG kabelis. | vnt | 300
28 | Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotu beadatiniu konektoriumi (vieno kanalo pediatrinis) | Vienkartinis, sterilus. Adata 21G x <40mm, skirta stygai įvesti. Styga <0,5mm x 23-25cm., „J“ formos minkštu distaliniu galu, pagaminta iš „Nitinolo“ arba analogiškos mežiagos, atspari persilenkimui, t.b. įdėta į plastiko movą. Skalpelis. Švirkštas 3ml, 3-jų dalių. Kateteris vieno kanalo 22G x 8,0-10,0cm., su 20-25cm. prailginimo linija su spaustuku ir dvigubais sparneliais, skirtais kateterio fiksavimui prie odos. Fiksatorius prie odos t.b. lipnus. EKG kontrolės laidas, tinkantys „Certodyn“ tipo adapteriui. Komplekte t.b. trišakis kranelis. | vnt | 300
29 | Naujagimių kvėpavimo kontūro su vandens rezervuaru rinkinys DPV ventiliacijai | Įkvėpimo atšaka 1,75 – 1,8 m ilgio, iškvėpimo 1,6 – 1,65m; Srauto intervalas: -Invazinis režimas: 0,5–40 L/min ±0,5 L/min, -CPAP ¦ NIV režimas: 0,5–40 L/min ±0,5 L/min, -Didelės tėkmės režimas: 0,5–36 L/min ±0,5 L/min; „AirSpiral“ arba analogiško tipo įkvepiamo oro technologija, apsauganti sudrėkintas dujas nuo aplinkos sąlygų; Integruoti temperatūros ir srauto davikliai kontūro įkvėpimo atšakoje ir jutiklio kasetėje; Iškvepiamame kontūre „Evaqua“ ar analogiško tipo technologija, sumažinanti kondensato kiekį; Įkvėpimo kontūro atšakoje turi būti „Thermadapt“ arba analogiško tipo technologija, kuri leidžia nepriklausomai šildyti dvi įkvėpimo šakos zonas ir automatiškai prisitaikyti prie skirtingų inkubatorių, šildytuvų ar aplinkos temperatūrų; Su silikoniniais dangteliais „SensiDomes“ arba analogiško tipo, užsidedančiais ant temperatūros ir srauto daviklių, prijungtų prie jutiklio kasetės, įmontuoti drėkinimo rezervuaro sienelėje, skirti apsaugoti nuo mikroorganizmų ir atlikti tikslius matavimus; Pasipriešinimas srautui (esant 15 L/min): -Įkvėpime = 1,05 ± 0,06 cmH2 O -Iškvėpime = 1,11 ± 0,09 cmH2 O; Atitiktis (esant 60 cmH2O): Dviejų šakų = 1,01 ± 0,13 mL/cmH2O; Adapterio jungtys 15 mm, ISO 5356-1 kūginės jungtys; Naudojimo trukmė vienam pacientui ≥14 dienų; Sudėtyje neturi būti latekso, BPA, DEHP; Turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su Fisher & Paykel drėkintuvu –šildytuvu GO950. | vnt | 300
30 | Rinkinys stipininės arterijos punkcijai ir kateterizacijai, naudojant Seldingerio techniką. | Turi CE ženklinimą. Kateteris pagamintas iš poliuretano, teflono ar lygiaverčių medžiagų
30.1 | 20G | Pravedėjas (viela) integruotas į sistemą | vnt | 10
30.2 | 22G | Pravedėjas (viela) atskirame permatomame futliare. | vnt | 10
30 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
30 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
31 | Vienkartinių adatų rinkinys prie intraosalinės infuzijos prietaiso Arrow® EZ-IO®
31.1 | Pacientams nuo 3 kg. | Adatos ilgis ne daugiau 25 mm. | vnt | 50
31.2 | Pacientams nuo 3 iki 39 kg. | Adatos ilgis ne daugiau 15 mm. | vnt | 50
31.3 | Pacientams nuo 40 kg. | Pacientams nuo 40 kg. | vnt. | 50
31 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
31 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
32 | Intubacinis vamzdelis su manžete. | Vienkartinis, steriliai supakuotas po 1 vnt. Ant kiekvieno įpakavimo nurodytas galiojimo laikas. Pagamintas iš PVC, permatomas, termolabilus, su žemo slėgio slyvos formos manžete, su “Merfio akimi”, atraumatiniu, užapvalintu galu, per visą vamzdelio ilgį esančia rentgeno kontrastine juostele, dvigubas žiedinis žymėjimas skirtas teisingam intubacijos gyliui nustatyti - virš ir po balso stygų. Vamzdelis graduotas cm, ilgis bei dydis nurodytas ant vamzdelio išorės. Konektorius 15 mm, stabiliai sujungtas su vamzdeliu. Manžetės pripūtimo pilotinis balionėlis su Luer tipo jungtimi ir atbulinės eigos vožtuvu. (Dydis I.D.-vidinis diametras).
32.1 | I.D. 3 mm |  | vnt. | 90
32.2 | I.D. 3,5 mm |  | vnt. | 90
32.3 | I.D. 4 mm |  | vnt. | 130
32.4 | I.D. 4,5 mm |  | vnt. | 130
32.5 | I.D. 5 mm |  | vnt. | 140
32.6 | I.D. 5,5 mm |  | vnt. | 140
32.7 | I.D. 6 mm |  | vnt. | 120
32.8 | I.D. 6,5 mm |  | vnt. | 120
32.9 | I.D. 7 mm |  | vnt. | 120
32.10 | I.D. 7,5 mm |  | vnt. | 80
32.11 | I.D. 8 mm |  | vnt. | 80
32 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
32 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
33 | Intubacinis vamzdelis be manžetės. | Pagamintas iš PVC, su rentgenokontrastine linija, skirtas trachėjos intubacijai pro burną/nosį, su 15mm konektoriumi, vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį, žymėjimas kas 1 cm cm; ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis. Vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas, turintis juodą atžymos juostelę įkišimo gyliui kontroliuoti.
33.1 | I.D. 2 mm | Dydis 2,0 – I.D.2mm, O.D. nuo 3,0mm iki 3,4mm, ilgis150-165mm | vnt. | 40
33.2 | I.D. 2,5 mm | Dydis 2,5 – I.D.2,5mm, O.D. nuo 3.3mm iki 4,1mm, ilgis165mm ±5mm | vnt. | 40
33.3 | I.D. 3 mm | Dydis 3,0 – I.D.3mm, O.D. nuo 4,0mm iki 4,6mm, ilgis165mm ±5mm | vnt. | 90
33.4 | I.D. 3,5 mm | Dydis 3,5 – I.D.3,5mm, O.D. nuo 4.7mm iki 5,2mm, ilgis165mm ±5 mm | vnt | 90
33.5 | I.D. 4 mm | Dydis 4,0 – I.D.4mm, O.D.nuo 5.3 iki 5,7mm, ilgis 210mm ±5mm | vnt | 90
33.6 | I.D. 4,5 mm | Dydis 4,5 – I.D.4,5mm, O.D. nuo 6,0mm iki 6,2mm, ilgis 230mm ±5mm | vnt | 90
33.7 | I.D. 5 mm | Dydis 5,0 – I.D.5,0mm, O.D.7 mm, ilgis 230mm ±5mm | vnt | 80
33.8 | I.D. 5,5 mm | Dydis 5,5 – I.D.5,5mm, O.D.8 mm, ilgis 270mm ±5mm | vnt. | 80
33.9 | I.D. 6 mm | Dydis 6,0 – I.D.6,0mm, O.D.8,5 mm, ilgis 270mm ±5mm | vnt | 50
33.10 | I.D. 6,5 mm | Dydis 6,5 – I.D.6,5mm, O.D.9,0 mm, ilgis 270mm ±5mm | vnt | 50
33 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
33 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
34 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai
34.1 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai large | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | vnt. | 300
34.2 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai XL | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | vnt. | 400
34.3 | Intubacinio vamzdelio fiksatoriai makro | Ilgalaikei stabiliai fiksacijai; Pagaminti iš patvaraus plastiko; Su hidrokoloidinėmis pokštelėmis, fiksuojamomis prie ausų lūpų linijoje; Patogus priėjimas prie burnos ir nosies; Sumažina ekstubacijos riziką; Spalvinis kodavimas pagal dydį; Komplektuojama liniuotė dydžio nustatymui; Hipoalerginis, be latekso, be DEHP, be ftalatų, be BPA; Nuimant nelieka ant odos. | vnt. | 400
34 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
34 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
35 | Intubaciniai stiletai
35.1 | Intubacinis stiletas. Dydis 6Fr.(ilgis 270-370 mm) | Sterilus, pagamintas iš aliuminio, kuris padengtas plastiku ( ar lygiaverte medžiaga), su minkštu distaliniu galiuku, sumažinančiu galimybę pažeisti trachėjos sienelę. Stileto paviršius turi būti padengtas danga, lengvinančia stileto įvedimą bei išėmimą. Dydžiai: 6Fr (ilgis 270-370 mm). | vnt. | 300
35.2 | Intubacinis stiletas. Dydis 10Fr.(ilgis 330-400 mm) | Sterilus, pagamintas iš aliuminio, kuris padengtas plastiku ( ar lygiaverte medžiaga), su minkštu distaliniu galiuku, sumažinančiu galimybę pažeisti trachėjos sienelę. Stileto paviršius turi būti padengtas danga, lengvinančia stileto įvedimą bei išėmimą. Dydis 10 Fr) (ilgis 330-400 mm). | vnt | 300
35.3 | Intubacinis stiletas. Dydis 14Fr.(ilgis 330-440 mm) | Sterilus, pagamintas iš aliuminio, kuris padengtas plastiku ( ar lygiaverte medžiaga), su minkštu distaliniu galiuku, sumažinančiu galimybę pažeisti trachėjos sienelę. Stileto paviršius turi būti padengtas danga, lengvinančia stileto įvedimą bei išėmimą. Dydis 14 Fr (ilgis 330-440 mm). | vnt. | 300
35 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
35 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
36 | Tracheostominis vamzdelis be manžetės
36.1 | I.D. 2,5 mm | Tracheostominis vamzdelis be manžetės.Sterilus, vienkartinis, pagamintas iš PVC ar lygiavertės medžiagos. Specialiai suformuotas linkis neleidžia vamzdeliui persilenkti, lengvai prisitaiko prie paciento kaklo anatomijos. Standartinis 15 mm konektorius. Naujagimiams skirti vamzdeliai trumpesni. Kartu komplektuojamas obturatorius, juostelė vamzdelio fiksavimui. ir tvarstis. Tvarstis nelipnus, absorbuojantis, sudarytas iš šešių sluoksnių, su T formos įkirpimu, impregnuotas 0,2 % poliheksametileno biguanatu veikiančiu antimikrobiškai. (Dydis I.D. - vidinis diametras). | vnt. | 5
36.2 | I.D. 3 mm; ilgis 30 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.3 | I.D. 3 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.4 | I.D. 3,5 mm; ilgis 30 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.5 | I.D. 3,5 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.6 | I.D. 4 mm; ilgis 35 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.7 | I.D. 4 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.8 | I.D. 4,5 mm; ilgis 35 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.9 | I.D. 4,5 mm; ilgis 40 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.10 | I.D. 5,0 mm; ilgis 45 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36.11 | I.D. 5,5 mm; ilgis 45 mm ± 2 mm |  | vnt. | 10
36 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
36 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
37 | Tracheostominis vamzdelis su manžete.
37.1 | Dydis 4,0 | ID- 4,0 mm; OD-5,9 mm; ilgis 41 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37.2 | Dydis 4,5 | ID- 4,5 mm; OD-6,7 mm; ilgis 42 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37.3 | Dydis 5,0 | ID- 5,0 mm; OD-7,3 mm; ilgis 44 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37.4 | Dydis 5,5 | ID- 5,5 mm; OD-7,5 mm; ilgis 46 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37.5 | Dydis 6,0 | ID- 6,0 mm; OD-7,9 mm; ilgis 52 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37.6 | Dydis 6,5 | ID- 6,5 mm; OD-9,0 mm; ilgis 56 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37.7 | Dydis 7,0 | ID- 7,0 mm; OD-9,3 mm; ilgis 58 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37.8 | Dydis 7,5 | ID- 7,5 mm; OD-10,0 mm; ilgis 58 mm ± 2 mm | vnt. | 15
37 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
37 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
38 | Kvėpavimo kontūrai DPV aparatams su dvigubu kaitinimo laidu | Su dvigubo kaitinimo laidu kai tėkmės greitis kontūre > 4 litrai per min.; Skirta vaikams iki 15kg svorio/120ml VT ; Mikrokorinė membranos technologija skirta optimaliai drėgmei pasiekti 37° C, 44mg/l H2O; Kontūras turi būti tvirtas ir atsparus persilinkimams bei pažeidimams; Kontūro vid.diametras 12-13mm, išor.diametras 13-14mm; Šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo atšakos ilgis 150cm; Slėgio žarnelės ilgis 175-180cm, vid.diametras 3mm, išor.diametras 5mm; Jungties su intubaciniu vamzdeliu vid.diametras 15mm; Kontūro atitikimas 0,81 ml/cmH2O Kontūro suspaudžiamas tūris 755-760 ml Kontūro pasipriešinimas srautui esant 13 L/min yra 2,00 cmH2O Maksimalus kontūro dujų nuotėkis 75ml/min prie 60 cmH2O Jungtis jungianti intubacinį vamzdelį, įkvėpimo, ir iškvėpimo atšakas turi suktis aplink savo ašį; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno (ISO 5356-1); Kontūras turi būti be latekso; Komplektuojamas vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis; Su įmontuota vandens paėmimo žarnele su plastikine adata ( ilgis 50cm); Su 2-iem jungtim išor.diam. 22mm; Rezervuaro tūris 280ml, diametras 12cm; Rezervuaro maksimalus darbinis spaudimas 8 kPa, Dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas; Rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio; Komplekte turi būti papildomų jungčių rinkinys; Turi būti gamintojo F&P patvirtintas suderinamumas dėl saugumo su drėkintuvais MR850 | vnt | 400
39 | Kvėpavimo sistemos vaikams su šildomu įkvėpimo vamzdžiu ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu. | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis – 1.6-1.7m. 15mm skersmens sistemą sudaro: vamzdžiai, sujungti Y formos sujungėju (Y jungtyje 7.6mm angos – 2vnt.), įkvėpimo atšaka su pašildymu, iškvėpimo atšakoje vandens surinkėjas (1 vnt.) su savaime užsidarančiu dangteliu, 0,4-0,5m ilgio papildomas aparatą ir deguonies drėkinimo indą jungiantis vamzdis su kūginėmis jungtimis 22F-22F; papildomos jungtys 22M-22M ir 22M-22M/15F; automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas su plūde; apsauginis sistemos dangtelis; Kūginės jungtys aparato pusėje 22F. Kūginės jungtys paciento pusėje 22M/15F. Kūginės jungtys prijungimui prie drėkinimo indo 22F. Kvėpavimo sistema skirta naudoti su MR850 arba MR730 F&P drėkintuvų modeliais. Supakuota į maišelius po 1vnt. | vnt | 500
40 | Kvėpavimo sistemos suaugusiems su šildomu įkvėpimo vamzdžiu ir automatiškai prisipildančiu deguonies drėkinimo indu | Vienkartinės. Kliniškai švarios. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Sistemos ilgis – 1,6-1,7 m. Skersmuo 22 mm. Sistemą sudaro: 2 vamzdžiai, sujungti Y formos sujungėju (Y jungtyje MDI su fiksuotu dangteliu), įkvėpimo atšaka su pašildymu; iškvėpimo atšakoje vandens surinkėjas (1 vnt.) su savaime užsidarančiu dangteliu ir 7,6 mm anga paciento pusėje (anga turi būti su fiksuotu dangteliu); 0,07-0,8 m ilgio papildomas aparatą ir deguonies drėkinimo indą jungiantis vamzdis su kūginėmis jungtimis 22F-22F; papildomos jungtys 22M-22M (2 vnt.); automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas su plūde; apsauginis sistemos dangtelis. Kūginės jungtys aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Kūginės jungtys prijungimui prie drėkinimo indo 22F. Kvėpavimo sistema tinkama naudoti su MR850 arba MR 730 F&P drėkintuvų modeliais. Supakuota į maišelius po 1 vnt. Pakuotė lengvai praplėšiama ranka, nenaudojant jokių pašalinių daiktų. | vnt | 800
41 | Kvėpavimo sistema | Vienkartinė, sterili, 1,7-1,9m ilgio, iš lygiasienių vamzdelių, su iškvėpimo vožtuvu ir 2m ilgio slėgio matavimo linija, apsauginis dangtelis. | vnt | 400
42 | Kontūras kvėpavimo aparato 22mm Philips Respironics 1132340 | Vienkartinis pasyvus vienos šakos kontūras, 22mm, nešildomas. Rinkinį sudaro: bakterijų filtras, vamzdelis, nuotekio įtaisas. | vnt | 400
43 | Bakterinis filtras DPV aparatų kvėpavimo kontūrams | Tūris 30-70 ml, filtravimo efektyvumas ne < 99,99%, min iškvėpimo tūris ne > 200 ml ; pasipriešinimas ne daugiau 2,2 cm. H2O stulpelio (kai srautas 60 l/1min.) // Kliniškai švarūs; Vienkartiniai; Neturi alerginių savybių (be latekso); Turi CE ženklinimą; Elektrostatinis veikimo principas; Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui; Monitoringo linijos anga turi fiksuotą saugų dangtelį, t.y. atidengus dangtelį, jis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso; Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus); Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus); Efektyvumas > 99,99% (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus); Supakuoti į maišelius po 1 vnt.; Jungtys 22F/15M-22M/15F; Kvėpavimo filtro parametrai: Tūris – 60-65 ml; Pasipriešinimas – ne daugiau kaip 0.8cm H20 esant 30 l/min srautui ir ne daugiau kaip 1.9 cm H2O (esant 60 l/min srautui); Svoris – ne daugiau kaip 28 g; Minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris ≥200 ml. Nurodytas ant filtro korpuso. | vnt. | 2500
44 | Oro kombinuotas, bakterinis, sulaikantis drėgmę ir temperatūrą filtras (narkozės aparatui), Efektyvumas > 99,99% (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus); Kliniškai švarūs; Vienkartiniai; Gaminio sudėtyje nėra latekso; Turi CE ženklinimą; Elektrostatinis veikimo principas; Korpusas permatomas, skaidrus; Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui; Monitoringo linijos anga turi fiksuotą dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso; Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus); Antibakterinės savybės – sulaiko hepatito virusą, TBC lazdelę ir kt. bakterijas (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus); Supakuoti į maišelius po 1 vnt.;
44.1 | • Tūris 60-65 ml | Pasipriešinimas < 2,6 cm H2O (esant 60 l/min.), drėgmės grąžinimas >30,6 mg H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 200ml (nurodytas ant filtro korpuso). | vnt | 3200
44.2 | • Tūris 34-35 ml | Pasipriešinimas < 2,2 cm H2O (esant 60 l/min.), drėgmės grąžinimas >23,0 mg H2O/l (VT 500ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 100ml (nurodytas ant filtro korpuso). | vnt. | 3500
44.3 | • Tūris 26-28 ml. | Pasipriešinimas <1,6 cm H2O (esant 30 l/min.), drėgmės grąžinimas >31,0mg H2O /l (VT 250ml), minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris – 90ml. (nurodytas ant filtro korpuso). | vnt. | 3500
44.4 | • Tūris 11-12 ml | Pasipriešinimas < 1.0 cm H2O, esant 11 ml/min., drėgmės grąžinimas >26 mg H2O (VT 25ml); minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris 35 ml. (nurodytas ant filtro korpuso). | vnt. | 1300
44 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
44 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
45 | Vienkartinė alkūnė kvėpavimo kontūrui | Alkūnė su dviem šarnyrais - 15M ir 22M/15F, iš kurių pastarasis besisukatis, ir su 7,6 mm anga su dangteliu. // Kliniškai švari. Vienkartinė.Gofruota ir lengvai fiksuojama norimoje padėtyje (armonikos tipo). Gofruoto vamzdelio ilgis reguliuojamas. Ilgis - sutraukus ne daugiau 70 mm ± 10mm, o ištempus – ne daugiau 150 mm ± 10mm; Su konusinėmis jungtimis: 22F ir 15F/22M. Papildoma 7,6 mm anga bei fiksuotu dangteliu atsiurbimams. Distalinė dalis (paciento pusėje) sukasi. Įpakuota po 1 vnt. Neturi alerginių savybių (be latekso). Turi CE ženklinimą. | vnt. | 1500
46 | Monitoringo linija CO2 matuoti 3 m | Vienkartinė CO2 monitoringo linija su vienu alkūniniu pajungimu, kliniškai švari, vamzdelis skaidrus, minkštas, lankstus, vamzdelio diametras ID ne mažiau kaip 1,22 mm, OD ne daugiau kaip 2,40 mm. Suspaudus vamzdelį nelieka likutinės deformacijos žymių. Dvi užsukamos formos luer jungtys - viena iš jų alkūninė 90° laipsnių. Linijos ilgis 3 m (± 2 cm), supakuota į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 2000
47 | Torokaliniai kateteriai su metaliniu stiletu | Kateteris iš termoplastinio PVC, su rentgenokontrastine linija, 1 galinė ir 2-3 šoninės akutės, kateterio galas, besifiksuojantis prie trokaro-specialios formos. 34-50 cm ilgio. Metalinis stiletas aštriu galu. Kateteris graduotas centimetrais, pradedant nuo paskutinės lateralinės akutės, ne rečiau kaip kas 2 cm.
47.1 |  | CH08 | vnt. | 100
47.2 |  | CH10 | vnt. | 100
47.3 |  | CH12 | vnt. | 100
47.4 |  | CH16 | vnt. | 100
47.5 |  | CH20 | vnt. | 100
47 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
47 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
48 | Butelis krūtinės ląstos drenažo sistemoms 90-95 ml | Su jungiamaisiais vamzdeliais, kamščiais, skaidraus, permatomo, grūdinto stiklo, žymenys ant butelio išorės, skirti turinio kiekiui įvertinti. Talpa 90-95ml. Sterili pakuotė. | vnt. | 36
49 | Butelis krūtinės ląstos drenažo sistemoms 2000 -2050 ml | Su jungiamaisiais vamzdeliais, kamščiais, skaidraus, permatomo, grūdinto stiklo, žymenys ant butelio išorės, skirti turinio kiekiui įvertinti. Talpa 2000-2050ml. Sterili pakuotė. | vnt. | 100
50 | Sistema tiesioginiam arteriniam ir veniniam spaudimui matuoti | 844-26 tipo sistema invaziniam monitoravimui. Visos linijos dalys vienkartinės ir sterilios. Tinkamos naudoti su IAKS matavimo davikliu SP844. Visos linijų dalys be latekso. Tvirtinimo elementas davikliui SP844. Minimali skysčių tėkmė linijoje 3ml/val. Linijų kietumo laipsnis pagal shore skalę ≥ 90. Trijų padėčių kranelių sistemoje ≥ 2 vnt. Komplektuojama su specialia membrana davikliui SP844 ≥ 1 vnt. | vnt. | 400
51 | Periferiniai centrinės venos kateteriai (PCVK) vaikams. PCVK su pravedėju 3Fr/19G 60cm | Pagal Seldingerio metodiką; Dydis 3Fr; Ilgis 60cm; Diametras 0,5x1,0mm; Pirminis užpildymo tūris 0,36ml; Tėkmės greitis 1,6ml/min; Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 50cm, -su liniuote. | vnt. | 50
52 | PCVK su pravedėju 4Fr/19G 60cm | PCVK su pravedėju 4Fr/19G 60cm. Pagal Seldingerio metodiką; Dydis 4Fr; Ilgis 60cm; Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas: -su echogenine punkcine adata; -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 5-7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu; -su nitinoliniu pravedėju 45-50cm; -su liniuote. | vnt. | 40
53 | PCVK (PICC) su sidabru 4Fr/19G 55cm | Pagal Seldingerio metodiką; Gali būti naudojamas parenteriniui maitinimui, chemoterapijai, antibiotikų terapijai, skausmo gydymui, vaistų skyrimui, kontrastinės medžiagos injekcijoms atliekant KT; Dydis 4Fr; Ilgis 55cm ±2cm; Diametras 1,35mm; Pirminis užpildymo tūris ≤ 0,8ml; Tėkmės greitis ≥ 19 ml/min; Maksimalus tėkmės greitis ≥ 5ml/s; Maksimalus slėgis ≥ 22,4 bar (325 psi); Centimetrinis žymėjimas skaičiais; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Antimikrobinis (Agion TM antimikrobinė technologija sidabro jonų pagrindu); Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata, -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu, -su nitinoliniu pravedėju 65cm ±2cm, -su -su liniuote. | vnt. | 40
54 | PCVK 2-jų atšakų 4,5 Fr 60cm | Su stiletu; Dydis 4,5Fr; Ilgis 60cm; Diametras išor.1,5mm; Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,51ml; Tėkmės greitis kiekvienos atšakos po 7,28 ml/min; Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas: -su išskečiama pravedimo adata 15G, ilgis 32mm, -su švirkštu 10ml, -su liniuote. | vnt. | 40
55 | PCVK 2-jų atšakų 4,5 Fr 60cm | Pagal Seldingerio metodiką; Dydis 4,5Fr; Ilgis 60cm; Diametras išor.1,5mm; Pirminis užpildymo tūris kiekvienos atšakos po 0,51ml; Tekmės greitis kiekvienos atšakos po 8,2 ml/min; Sužymėtas kas 5 cm; Pagamintas iš biostabilaus poliuretano; Termolabilus; Rentgenokontrastinis; Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku; Komplektuojamas: -su echogenine 21G punkcine adata; -su išskečiamu introdiuseriu-prapletėju 7cm, -su švirkštu 10ml, -su skalpeliu; -su nitinoliniu pravedėju 50cm; -su liniuote. | vnt. | 40
56 | PCVK (PICC) kateterių fiksavimo mechanizmas | Drugelio ar analogiškos formos su išpjovomis PCVK kateterio sparnelių fiksavimui; Tinkamas fiksuoti PCVK su viena ar keliomis atšakomis; Dydis: 90mm ± 2mm (ilgis) x 35mm ± 2mm (plotis) x 30mm ± 2mm (plotis centrinėje dalyje); Sterilus; Nelimpantis prie pirštinių; Klijų pagrindas akrilas; Fiksatorius dviejų dalių: 1-Lipni plokštelė fiksuojama prie paciento odos, pagaminta iš poliuretano (PU) ir poliesterio; 2-viršutinė medžiaginė juostelė pagaminta iš polipropileno (PP) su velkro danga; Pagamintas be latekso, be DEHP (be ftalatų); Galimybė naudoti ≥ 7 dienas. | vnt. | 250
57 | Apklotai pacientų šildymui prie "Bair Hugger" aparato | Apklotai pacientų šildymui. Vienkartiniai, minkšti, be latekso, skirti pacientų šildymui operacijos metu. Skirti naudoti su ligoninėje naudojamais "Bair Hugger" orą pučiančiais aparatais. Procedūros metu neslenka nuo paciento kūno, nesukelia bangavimo. Šildymas vyksta tolygiai paskiriant orą apklote. Pilno kūno, tinkami vaikams. Visi apklotai turi būti ženklinti CE. Galimybė užsakant pasirinkti dydį:1. pediatrinis apklotas, dedamas po pacientu, skirtas vaikams:dydis:150x81cm (+-2cm); svoris:ne daugiau 136g; turi turėti dvi angas žarnos prijungimui prie aparato; sterilus; supakuotas į tvirto polietileno įpakavimą po 1vnt. 2.Didelis apklotas, dedamas po pacientu, dydis: ne mažiau nei 188cmx 91cm; svoris ne daugiau 142g; sterilus; supakuotas į tvirto polietileno įpakavimą po 1vnt. | vnt. | 250
58 | Uždara gleivių atsiurbimo iš kvėpavimo takų sistema | Sterili sistema sudaryta iš išsišakojimo, besisukančio vožtuvo, atsiurbimo kateterio, apgaubto poliuretanine ar lygiavertės medžiagos permatoma rankove, vakuumo reguliavimo vožtuvo, praplovimo kateterio, vaistų suleidimo ir inhaliavimo kateterio.
58.1 |  | CH06 | vnt. | 210
58.2 |  | CH08 | vnt. | 400
58.3 |  | CH10 | vnt. | 400
58.4 |  | CH12 | vnt. | 350
58.5 |  | CH14 | vnt. | 180
58.6 |  | CH16 | vnt. | 170
58 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
58 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
59 | Silikoninis Foley tipo kateteris, 2-jų kanalų | 100% silikoninis kateteris, balionėlis 3-10ml.
59.1 |  | CH06 | vnt. | 120
59.2 |  | CH08 | vnt. | 150
59.3 |  | CH10 | vnt. | 150
59.4 |  | CH12 | vnt. | 150
59.5 |  | CH14 | vnt. | 90
59.6 |  | CH16 | vnt. | 50
59 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
59 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
60 | Kateteris gleivėms išsiurbti su šonine anga ir vakuumo kontrole | Pagaminti iš PVC be DEHP, be latekso; Su dviem šoninėm angom ir viena distaline anga; Vamzdelis ir konektorius yra permatomi (turinio matymui); su rentgeno kontrastine linija; Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį; Su integruotu kamštuku; Centimetrinė gradacija kas 1cm nuo 5cm iki 20cm.
60.1 |  | Dydis 6CH, ilgis 29-30cm | vnt. | 2000
60.2 |  | Dydis 8CH, ilgis 29-30cm | vnt. | 4000
60.3 |  | Dydis 10CH, ilgis 29-30cm | vnt. | 3000
60.4 |  | Dydis 12CH, ilgis 40-45cm | vnt. | 3000
60.5 |  | Dydis 14CH, ilgis 40-45cm | vnt. | 3000
60.6 |  | Dydis 16CH, ilgis 40-45cm | vnt. | 2000
60 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
60 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
61 | Pediatrinė deguonies kaukė | Pediatrinė deguonies kaukė su jungtimi deguonies žarnai, deguonies žarna. Vienkartinės. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC. Hermetiškai priglunda prie veido. Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas; Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Deguonies vamzdelio galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Tinkamos naudoti MRT aplinkoje. Deguonies vamzdelio ilgis 2,10-2,50 m. | vnt. | 1300
62 | Suaugusiųjų deguonies kaukė | Suaugusiųjų deguonies kaukė su jungtimi deguonies žarnai, deguonies žarna. Vienkartinės. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC. Hermetiškai priglunda prie veido. Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos, skirtingos negu korpusas; Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė pagaminta iš plono skaidraus plastiko ir nedeformuota. Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Deguonies vamzdelio galai su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Tinkamos naudoti MRT aplinkoje. Deguonies vamzdelio ilgis 2,10-2,50 m. | vnt. | 1700
63 | Orofaringiniai vamzdeliai
63.1 | Dydis 000, ilgis 35mm | Vienkartinis, klliniškai švarus, gaminio sudėtyje neturi būti latekso, turi turėti CE ženklinimą. Skaidrus. Su elastinėmis detalėmis, apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų. Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.). Spalvinis numerių kodavimas pagal dydžius. | vnt. | 100
63.2 | Dydis 00, ilgis 50mm |  | vnt. | 100
63.3 | Dydis 0, ilgis 55mm |  | vnt. | 150
63.4 | Dydis 1, ilgis 65mm |  | vnt. | 350
63.5 | Dydis 1,5, ilgis 70mm |  | vnt. | 400
63.6 | Dydis 2, ilgis 80mm |  | vnt. | 400
63.7 | Dydis 3, ilgis 90mm |  | vnt. | 400
63.8 | Dydis 4, ilgis - 100mm |  | vnt. | 350
63.9 | Dydis 5, ilgis 120mm |  | vnt. | 350
63 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
63 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
64 | Tinklelinis tvarstis nudegimams gydyti
64.1 | 10 x 10 cm | Nelimpantis prie žaizdos, sterilus, impregnuotas tinklelinis tvarstis nudegimams gydyti.(Grassolind tipo arba lygiavertis),Galimas išmatavimų nuokrypis ±2cm | vnt. | 300
64.2 | 10 x 20 cm | Nelimpantis prie žaizdos, sterilus, impregnuotas tinklelinis tvarstis nudegimams gydyti.(Grassolind tipo arba lygiavertis),Galimas išmatavimų nuokrypis ±2cm | vnt. | 500
64 pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR):
64 pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*:
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.