## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tarptautinis atviras konkursas "Reagentai ir pagalbinės priemonės imunobloto ir imunohematologiniams tyrimams su prietaisais panaudai (9884)"
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas / priemonių technines specifikacijas, gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu), ir jei reikia, kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
3. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo apie bet kokius gamintojo atliekamus produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, nedelsiant pranešti vartotojui.
4. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti siūlomus in vitro diagnostikai skirtus reagentus. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
5. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, detalų prietaisų priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
6. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
7. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
8. | Reagentų galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) mėnesiai; Pagalbinių priemonių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 75 % nuo prekės galiojimo termino.
Pirkimo dalies Nr. 1 | Reagentai ir pagalbinės priemonės autoantikūnų ir infekcijų serologijos tyrimų nustatymui imunoblotu, su visiškai automatizuota imunoblotų sistema, įgyjama panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, reagentai ir pagalbinės priemonės skirti in vitro diagnostikai (su pasiūlymu pateikti galiojančio patvirtinančio dokumento kopiją), panaudai prietaisą su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti numatomų atlikti tyrimų automatizacijos protokolai. Tyrimai iš techninėje specifikacijoje nurodytų ėminių / mėginių turi būti patvirtinti (įsisavinti ir verifikuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėnesių, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą imunobloto metodu pagal gamintojo rekomendacijas (antigenu dengtos nitroceliuliozės juostelės, kontrolinės medžiagos, fermentiniai konjugatai, mėginio praskiedėjai/buferiai, substratas, vienkartiniai inkubavimo loveliai, prietaiso priežiūros priemonės, kt.). Turi būti pasiūlyti visi specifikacijoje nurodyti reagentai, vienkartinės priemonės ir bet kurie kiti gamintojo tyrimo metodikoje nurodyti medicinos prietaisai, išskyrus: vakuuminius mėgintuvėlius ėminio paėmimui, reagentus tiriamojo deoksiribonukleorūgšties (DNR) išskyrimui silicio kolonėlių metodu, vienkanales kintamo tūrio pipetes su atitinkamais antgaliais mėginio bei reagentų dozavimui, sukamuosius maišytuvus (jeigu gamintojas nenurodo konkrečių modelių), kriožymeklius mėgintuvėlių žymėjimui, 70% izopropanolį analizatoriaus priežiūrai (jeigu reikalingas pagal gamintojo rekomendacijas) ir mėgintuvėlius mėginių archyvavimui (šie bendro naudojimo medicinos prietaisai, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyjami vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas). Jeigu kokios nors tyrimams reikalingos priemonės neįeina į reagentų rinkinį, nurodyti jas atskirais punktais ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Būtina pateikti visų išvardintų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai, vienkartinės, pagalbinės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus. Tiekėjas turi pasiūlyti tokias reagentų, ir kitų priemonių pakuotes, kad jos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reikiamą stabilumą nuo atidarymo momento. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (darbo priemonėms gavus užsakymą, bet ne rečiau, kaip 1-2 kartus per mėnesį). Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo. Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Su reagentų rinkiniais pateikti vizualaus vertinimo protokolus.
1.1. | Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Tyrimų skaičius per 60 mėnesų | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.1.1. | Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam autoantikūnų prieš dsDNR, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, nukleosomas, histonus, ribosominius P baltymus, AMA-M2, DFS70 nustatymui. | 16000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.2. | IgG klasės antikūnų prieš kepenų antigenus nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam IgG klasės antikūnų prieš mitochondrijų antigeną M2, mitochondrijų subvienetą M2-3E, branduolio granulių baltymą 100 (Sp100), promielocitinės leukemijos baltymą (PML), branduolio porų glikoproteiną-210, kepenų ir inkstų mikrosomas, kepenų citozolį, tirpų kepenų antigeną (SLA/LP), F aktiną nustatymui | 480 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.3. | Paraneoplastinių antikūnų prieš neuronų antigenus nustatymas serume ir nugaros smegenų skystyje | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam antikūnų prieš Hu, Yo, Ri, amfifiziną, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta), rekoveriną, SOX1, titiną, Zic4 baltymą, glutamato dekarboksilazę 65kDa, Purkinje ląstelių citoplazmos Tr tipo antigenus nustatymui | 1920 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.4. | IgG klasės antikūnų prieš gangliozidus nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam antikūnų prieš asialogangliozidus AGA1, disialogangliozidus GD1a ir GD1b, monosialogangliozidus GM1, GM2, GM3, trisialogangliozidus GT1b ir kvadrosialogangliozidus GQ1b nustatymui | 560 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.5. | Antikūnų prieš mieloperoksidazę (MPO), proteinazę 3 (PR3) ir glomerulų pamatinę membraną (GBM) nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam antikūnų prieš mieloperoksidazę (MPO), proteinazę 3 (PR3) ir glomerulų bazinę membraną (GBM) nustatymui | 800 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.6. | Antikūnų prieš autoimuninėms uždegiminėms miopatijoms būdingus antigenus nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam antikūnų prieš Mi-2α, Mi-2β, TIF1, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A ir HMGCR antigenus nustatymui | 1440 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.7. | Kokybinis IgG klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam antikūnų prieš išgrynintus Borrelia (B. burgdorferi, afzelii, garinii) antigenus (p18, p19, p20, p21, p58, OspC (p25), p39, p83, Lipid Bb, Lipid Ba, VlsE Bg, VlsE Bb,VlsE Ba) nustatymui | 1920 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.8. | Kokybinis IgM klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam antikūnų prieš išgrynintus Borrelia (B. burgdorferi, afzelii, garinii) antigenus (OspC-adv Bsp, OspC-adv Bg,OspC-adv Bb, OspC-adv Ba, p39, p41, VlsE Bb) nustatymui | 1920 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.9. | Kokybinis IgG klasės antikūnų prieš Treponema pallidum nustatymas serume | Kokybinis antikūnų prieš ekstrahuotus Treponema pallidum antigenus (baltymai TpN47, tmpA, TpN17, TpN15) nustatymas serume, su kontrole kardiolipinu. | 240 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.10. | Kokybinis IgM klasės antikūnų prieš Treponema pallidum nustatymas serume | Kokybinis antikūnų prieš ekstrahuotus Treponema pallidum antigenus (baltymai TpN47, tmpA, TpN17, TpN15) nustatymas serume, su kontrole kardiolipinu. | 240 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.11. | Kokybinis IgG klasės antikūnų prieš Echinococcus sp nustatymas serume | Išgrynintų antigenų linijos nitroceliuliozės juostelėse kokybiniam antikūnų prieš Echinococcus antigenus nustatymui. Būtinas antikūnų prieš Eg (B antigenas) nustatymas, ir antikūnų prieš alveoliarinės echinokokozės žymenį E. multilocularis antigeną Em18 nustatymas. | 560 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 60 - čiai mėnesių - 1.1.1. - 1.1.11. punktai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (1.1.1. - 1.1.11.), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.2.1. - 1.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.2.1. - 1.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
1.2. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
....% PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
1.3 | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamai visiškai automatizuotai imunoblotų sistemai
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
1.3.1. | Visiškai automatizuota imunoblotų sistema (analizatorius): mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, perdavimas į LIS. | Būtina
1.3.2. | Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti visus nurodytus tyrimus iš nurodytų ėminių / mėginių. Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Galimybė tuo pačiu metu derinti įvairių skirtingų tyrimų (autoimuninių, infekcinių) atlikimą. | Būtina
1.3.3. | Analizatorius ne platesnis negu 90 cm, gylis ne daugiau negu 55 cm. Kitu atveju turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti. | Būtina
1.3.4. | Analizatoriuje turi būti integruotas vidinis brūkšninio kodo skaitytuvas (jeigu reikalingas), reikiamos purtyklės/vartyklės, reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Inkubacinės vonelės juostelėms vienkartinės (įskaičiuoti punkte 1.2.). Aktyvus juostelių džiovinimas tyrimo laikui sutrumpinti. | Būtina
1.3.5. | Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau. | Būtina
1.3.6. | Analizatorius adata turi sisteminio skysčio lygio aptikimo funkciją. | Būtina
1.3.7. | Liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei). | Būtina
1.3.8. | Kameros skiriamoji geba (rezoliucija) ne mažiau kaip 490 dpi. | Būtina
1.3.9. | Prietaiso arba jį valdančio kompiuterio atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina
1.3.10. | Prieš sutarties pasirašymą Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį prietaisų aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą. | Būtina
1.3.11. | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, praves detalius personalo mokymus darbui su prietaisu (-ais) (kompetenciją įrodantį dokumentą pateikti vykdant sutartį). Turi būti garantuotas nuolatinis nemokamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų naudojimo ir kt. klausimais | Būtina
1.3.12. | Maitinimas: elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz | Būtina
1.3.13 | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina
Pirkimo dalies Nr. 2 | Reagentai ir pagalbinės priemonės molekuliniam eritrocitų antigenų nustatymui su prietaisams, teikiamais panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, reagentai ir pagalbinės priemonės skirti in vitro diagnostikai (su pasiūlymu pateikti galiojančio patvirtinančio dokumento kopiją), eritrocitų antigenų nustatymui realaus laiko PGR metodu. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti, Tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti pasiūlyti visi reagentai specifikacijoje nurodytų antigenų nustatymui, vienkartinės priemonės ir bet kurie kiti gamintojo tyrimo metodikoje/metodikose nurodyti medicinos prietaisai, išskyrus: vakuuminius mėgintuvėlius ėminio paėmimui, reagentus tiriamojo deoksiribonukleorūgšties (DNR) išskyrimui silicio kolonėlių metodu, vienkanales kintamo tūrio pipetes su atitinkamais antgaliais mėginio bei reagentų dozavimui, sukamuosius maišytuvus (jeigu gamintojas nenurodo konkrečių modelių), kriožymeklius mėgintuvėlių žymėjimui, 70% izopropanolį analizatoriaus priežiūrai (jeigu reikalingas pagal gamintojo rekomendacijas) ir mėgintuvėlius mėginių archyvavimui (šie bendro naudojimo medicinos prietaisai, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyjami vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas). Reagentai turi leisti nustatyti specifikacijoje nurodytų antigenų aleles, atitinkančias tarptautinės kraujo transfuzijos draugijos (The International Society of Blood Transfusion, ISBT) eritrocitų imunogenetikos duomenų bazę. Kiekvienoje pagausinimo (amplifikacijos) reakcijoje vidinei kokybės kontrolei turi būti papildomi pradmenys, nustatantys su eritrocitų antigenais nesusijusius genus. Skaičiuojant kokybiškam tyrimų atlikimui reikalingų reagentų, pagalbinių reagentų bei vienkartinių priemonių kiekius tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir reagentų stabilumo terminus, o tyrimai bus atliekami tiriant po vieną mėginį. Tiekėjas turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų (įskaitant analizatoriaus kalibravimą/patikrą), kitų priemonių pakuotes, kad jos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reikiamą stabilumą nuo atidarymo momento. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (darbo priemonėms gavus užsakymą, bet ne rečiau, kaip 1 kartą per mėnesį). Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Tiekėjas turi garantuoti kokybės reikalavimų neatitinkančių reagentų grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
2.1. | Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas tyrimų skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
2.1.1. | Kraujo grupės pagal ABO antigenų sistemą (A, A2, B, O) tipavimas | Visi specifikacijoje nurodyti antigenai gali būti nustatomi vienu rinkiniu, arba keliais rinkiniais,. Pradmenys išpilstyti plokštelėje. Į rinkinius turi įeiti reakcijos buferis ir termostabili rekombinantinė Taq DNR polimerazė, tiriamųjų plokštelių dengiamosios optinės plėvelės, arba atitinkamos medicinos priemonės turi būti pasiūlytos punktuose 2.2.1. - 2.2.n. | 200 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.2. | Kraujo grupių Kell, Kidd (Jka, Jkb), Duffy (Fya, Fyb), MNS (M, N, S, s), Rh (D, C, c, E, e, Cw) tipavimas |  | 900 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.3. | Rh D silpno / variantų, dažniausių D silpno alelių (1, 1.1, 2, 3, 4, 4.0, 4.1, 4.2, 5, 11, 14, 15, 17 tipai) nustatymas. |  | 400 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
2.2. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 60 -čiai mėnesių - 2.1.1. - 2.1.3 punktai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (2.1.1 - 2.1.3), pasiūlymas turi būti teikiamas (2.2.1. - 2.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 2.2.1. - 2.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
2.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
....% PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
2.3. | Techniniai reikalavimai teikiant panaudai lygiavertį prietaisą ar prietaisų sistemą molekuliniam eritrocitų antigenų nustatymui realaus laiko polimerazės grandžių reakcijos metodu
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
2.3.1. | Prietaisas / prietaisų sistema: amplifikatorius DNR pagausinimui, fluorescencijos nuskaitymo įranga su vidiniu arba išoriniu kompiuteriu ir programine įranga automatinei molekulinio eritrocitų antigenų nustatymo duomenų analizei, brūkšninių kodų skaitytuvas (-ai) (jeigu reikalingi). Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu/ -iais, į kurį/ -iuos turi įjungti panaudai siūlomą prietaisą arba prietaisus, ir kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga tyrimų rezultatams peržiūrėti, apdoroti, interpretuoti ir patvirtinti bei archyvuoti. | Būtina
2.3.2. | Pagausintų mėginių apsauga nuo užterštumo (fluorescencija nuskaitoma neatklijuojant tiriamųjų plokštelių optinių plėvelių). Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo arba nuskenavus plokštelę. Pilnai automatinė rezultatų analizė pateikiant mėginio fenotipą. | Būtina
2.3.3. | Analizatoriaus (arba išorinio kompiuterio) atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina
2.3.6. | Prieš sutarties pasirašymą Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį prietaisų aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą. | Būtina
2.3.7. | Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, praves detalius personalo mokymus darbui su prietaisu (-ais) (kompetenciją įrodantį dokumentą pateikti vykdant sutartį). Turi būti garantuotas nuolatinis nemokamas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų naudojimo ir kt. klausimais | Būtina
2.3.8. | Maitinimas: elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz | Būtina
2.3.9. | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina