## 1 - Techninė specifikacija
SPS 1 Priedas (1)
T E C H N I N Ė S P E C I F I K A C I J A
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai ("Kheiron" implantai, juostos, inkarai ir kt.) (Nr. 9901)
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti į konkrečią prekę ir parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Eil Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui |  |  | PLANUOJAMA |  |  | SIŪLOMA |  |  |  | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
|  |  | Numatoma vieneto kaina EUR, be PVM | Preliminarus kiekis 36 mėnesių poreikiui vnt. | Maksimali suma EUR be PVM | PVM tarifas, % | Maksimali suma EUR su PVM | Vieneto kaina EUR, be PVM | Suma EUR be PVM | PVM tarifas, % | Suma EUR su PVM
1 | Užpakalinė stuburo fiksavimo sistema | Užpakalinė žemo profilio stuburo fiksavimo sistema, skirta krūtininei, juosmeninei, kryžkaulinei bei klubinei fiksacijai. Kartu su fiksavimo sistema suteikiama chirurginio planavimo programa (nemokamai turi būti suteikiamos mažiausiai 4 vartotojų paskyros). Chirurginio planavimo programa turi sudaryti stuburo 3D vaizdą pagal rentgenogramas. Instrumentai turi tilpti į daugiausiai 5 dėžes. Implantai turi tilpti į daugiausiai 3 dėžes. Instrumentai suteikiami panaudos būdu. Panaudai suteikiami instrumentai turi leisti implantuoti siūlomus implantus/manipuliuoti siūlomomis priemonėmis (tiekėjas privalo užpildyti siūlomų instrumentų sąrašą, žr. SPS 1 priedo 2 lape/sheet). Stuburo fiksavimo sistema turi būti šoninio (strypas-sraigtas) montavimo. Visi implantai turi būti pagaminti iš titano lydinio. Indikacijos: Degeneracinėms diskų ligoms; Spondiliolistezėms; Traumoms; Navikams; Deformacijoms; Stenozėms; Pseudoartrozėms.
1.1 | Slankstelis
1.1.1 | Lenktas Strypas | Strypai pagaminti iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Mažiausiai 3 skirtingi lordoziniai išlenkimo kampai; Ilgiausias strypas 450 mm (± 50 mm); Gilimybė rinktis trumpesnius strypus (<450 mm (± 50 mm)). | 180 | 2 | 360 | 5 | 378 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | Pacientui individualus strypas | Pagamintas iš titano ar lygiavertės medžiagos; Suderinamas planavimas su ligoninėje naudojama KEOPS chirurginio planavimo sistema; Strypas turi turėti lazeriu pažymėtą sagitalinę liniją tesingam strypo pozicionavimui sagitalinėje plokštumoje; Individualiai pagamintas strypas turi turėti šiuos lazeriu pažymėtus duomenis: · logotipą; · medžiagą iš kurios pagamintas strypas; · diametrą; · serijos numerį; · KEOPS planavimo sistemos suteiktą ID numerį. Gaunami pacientui individualūs strypai papildomai turi turėti atmintinę: priešoperaciniui planavimui, simuliacijos planui bei strypo profiliui. | 340 | 50 | 17000 | 5 | 17850 |  | 0 |  | 0
1.1.3 | Tiesus ilgas strypas | Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); Strypas: Ø5.5 mm; Ilgis: 500 mm (± 50 mm); | 200 | 120 | 24000 | 5 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Pedikulinis sraigtas | Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 4.0 mm (± 0.5 mm) iki 9.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 20 mm (± 5 mm) iki 60 mm (± 5 mm) (žingsnis kas 5 mm); Galimybė pasirinkti mažiausiai 3 skirtingų diametrų ilgesnius sraigtus (>60 mm (± 5 mm)) Atraumatinis įsukimas; Monoaksialiniai su poliu; Dvigubo sriegio; Polis turi būti su sriegiu, nulaužiamas bei kanuliuotas (naudojamas kaip darbinis kanalas); Sraigto spalvinis žymėjimas pagal diametrą; Sraigto ± 15° (± 5°) poliaksiškumas išgaunamas per konektorių; Į polį gali įsistatyti nelankstus prailginimas (mažiausiai 2 skirtingų išmatavimų); Užfiksuotas sraigtas su strypu sudaro ortogonalinį santikį; Sraigto revizijai nereikia numontuoti visos konstrukcijos (revizuojant galima pašalinti tik vieną sraigtą). | 125 | 1941 | 242625 | 5 | 254756.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Ø5.5 strypo konektorius | Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą; Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas); Užtikrina strypo fiksavimą prie sraigto; | 30 | 1953 | 58590 | 5 | 61519.5 |  | 0 |  | 0
1.1.6 | Pedikulinio sraigto veržlė | Tinkama naudoti su visų diametrų pedikuliniais sraigtais; Nulaužiama; Sukasi ant pedikulinio sraigto polio; | 30 | 1953 | 58590 | 5 | 61519.5 |  | 0 |  | 0
1.1.7 | Ø5.5 strypo skersinis sujungėjas | Skersiniai tvirtinimo elementai turi būti reguliuojamo ilgio. Užtikrina strypų sujungimą, kai atstumas tarp strypų: 10 mm (± 5 mm) – 40 mm (± 5 mm); 35 mm (± 5 mm) - 70 mm (± 5 mm). | 306 | 50 | 15300 | 5 | 16065 |  | 0 |  | 0
1.1.8 | Derotacinis ofsetinis strypo konektorius | Naudojamas slankstelio rotacijai skersinėje plokštumoje; Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas) arba užmaunamas (uždaras montavimo būdas); Uždedamus ir užmaunamus konektorius galima rinktis iš skirtingo paslankumo (ne mažiau dviejų variacijų). | 180 | 75 | 13500 | 5 | 14175 |  | 0 |  | 0
1.2 | Kryžkaulis
1.2.1 | Kryžkaulio plokštelė | 2 skylės kryžkauliniams sraigtams; Kairės arba dešinės pusės plokštelių pasirinkimas; Viduryje turi nejudantį (monoaksialinis) nulaužiamą polį su sriegiu; Plokštelė turi turėti S2 sraigtui skirtą skylę su 60° (± 5°) arba 90° (± 5°) kampo pasvyrimu. | 285 | 70 | 19950 | 5 | 20947.5 |  | 0 |  | 0
1.2.2 | Ø5.5 strypo sujungėjas su kryžkaulio plokštele | Konektorius turi turėti ± 10° poliaksiškumą ant plokštelės sagitalinėje plokštumoje prieš užveržimą; Sujungia strypą su kryžkauline plokštele. | 86 | 70 | 6020 | 5 | 6321 |  | 0 |  | 0
1.2.3 | Kryžkaulio plokštelės veržlė | Nulaužiama; Naudojama kryžkaulio konektoriaus sutvirtinimui su kryžkaulio plokštele; Veržiasi ant kryžkaulio plokštelės polio. | 55 | 70 | 3850 | 5 | 4042.5 |  | 0 |  | 0
1.2.4 | S2 sraigto apsauginis dangtelis | Turi būti nulaužiamas; Naudojamas kaip S2 sraigto apsauginis dangtelis. | 47 | 70 | 3290 | 5 | 3454.5 |  | 0 |  | 0
1.2.5 | Kryžkaulio sraigtas | Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 6.0 mm (± 0.5 mm) iki 7.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 40 mm (± 10 mm) iki 100 mm (± 10 mm) (žingsnis kas 5 mm); Pritaikyti naudoti kartu su kryžkauline plokštele; Dvigubo sriegio. | 110 | 140 | 15400 | 5 | 16170 |  | 0 |  | 0
1.3 | Klubakaulis
1.3.1 | Klubakaulio jungtis | Skirta sujungti klubakaulį su strypu; Klubakaulio pusėje turi turėti angą, skirtą klubakaulio sraigtui; Nefiksuota jungtis su strypu turi turėti ± 2 mm (± 1 mm) mobilumą; Mažiausiai trijų ilgių pasirinkimas (žingsnis kas 5 mm (± 1 mm)). | 155 | 100 | 15500 | 5 | 16275 |  | 0 |  | 0
1.3.2 | Klubakaulio sraigto veržlė | Turi būti nulaužiama; Skirta fiksuoti klubakaulio sraigtą per klubakaulio jungtį. | 85 | 100 | 8500 | 5 | 8925 |  | 0 |  | 0
1.3.3 | Klubakaulio sraigtas | Monoaksialinis sraigtas; Skirtas naudoti kartu su klubakaulio jungtimi; Nefiksuotas sraigtas turi turėti ± 15° (± 1°) poliaksiškumą; Apvalus sraigto galas apsaugai nuo minkštųjų audinių sužalojimo; Dvigubo sriegio; Diametras pasirenkamas nuo 6 mm (± 0.5 mm) iki 10 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); Sraigto ilgis pasirenkamas nuo 50 mm (± 10 mm) iki 100 mm (± 10 mm) (intervale ne mažiau 9 skirtingų išmatavimų). | 190 | 100 | 19000 | 5 | 19950 |  | 0 |  | 0
1.4 | Kabliukai
1.4.1 | "Claw" tipo pedikulinio kabliuko srieginis prailginimas | Skirti naudoti kartu su "claw" tipo pedikuliniais kabliukais; Ant prailginimo gali montuotis konektorius kartu su veržle; Prailginimas su sriegiu; Nulaužiamas. | 100 | 2 | 200 | 5 | 210 |  | 0 |  | 0
1.4.2 | "Claw" tipo pedikulinis kabliukas | Mažiausiai du skirtingi ašmenų ilgiai; Mažiausiai du skirtingi aukščiai; Kabliukas naudojamas kartu su "counterhook" kabliuku. | 200 | 2 | 400 | 5 | 420 |  | 0 |  | 0
1.4.3 | "Counterhook" kabliukas | Naudojamas kartu su "claw" tipo pedikuliniu kabliuku; Galimybė pasirinkti kairės arba dešinė pusės ašmenų pasvyrimą; Mažiausiai trys skirtingi kabluko aukščiai; Kabliukas turi turėti stiebą, kuris jungia su "claw" tipo kabliuku. | 280 | 2 | 560 | 5 | 588 |  | 0 |  | 0
1.4.4 | "Counterhook" kabliuko dangtelis | Skirtas užveržti "counterhook" kabliuką; Dangtelis turi būti nulaužiamas. | 80 | 2 | 160 | 5 | 168 |  | 0 |  | 0
1.4.5 | Pedikulinis kabliukas | Kabliukai su nulaužiamu srieginiu poliu; Kabliukas pritaikytas naudoti kartu su pedikuliniais konektoriais; Mažiausiai 2 skirtingo aukščio kabliukai; Mažiausiai 2 skirtingi ašmenų ilgiai. | 250 | 10 | 2500 | 5 | 2625 |  | 0 |  | 0
1.4.6 | Laminarinis kabliukas | Turi būti tulpės tipo (strypas įstatomas iš viršaus); Mažiausiai 3 kabliuko aukščiai. | 250 | 60 | 15000 | 5 | 15750 |  | 0 |  | 0
1.4.7 | Nulaužiama veržlė skirta laminariniui kabliukui | Skirta fiksuoti strypą ant kabliuko; Veržlė turi būti nulaužiama. | 52 | 60 | 3120 | 5 | 3276 |  | 0 |  | 0
1.5 | Domino tipo implantai
1.5.1 | Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo konektorius | Turi būti galimybė rinktis iš ašinio ir lygiagretaus strypų konektoriaus; Lygiagretus strypų sujungimas gali būti atviras ir/arba uždaras, tulpinis (montavimas iš viršaus); Lygiagretaus sujungimo konektoriai turi būti mažiausiai 4 skirtingų išmatavimų (atstumas tarp strypų). | 300 | 46 | 13800 | 5 | 14490 |  | 0 |  | 0
1.5.2 | Lygiagretaus sujungimo (tulpės tipo) konektoriaus veržlė | Skirta fiksuoti strypą ant tulpės tipo lygiagretaus konektoriaus; Turi būti nulaužiama. | 45 | 12 | 540 | 5 | 567 |  | 0 |  | 0
Viso 1 dalis |  |  |  |  | 557755 | 5 | 585642.75 |  | 0 |  | 0
2 | Stuburo sraigtų inkariniai implantai | Naudojami, kai sraigtas atsilaisvina, išsitraukia ar lūžta; Implantas yra įstumiamas į kaule paruoštą kanalą ir į jį turi įsisukti stuburo operacijoms naudojamas sraigtas; Implantas gali būti karpomas; Pagamintas iš polietileno tereftalato arba lygiavertės medžiagos; Implantas turi pasižymėti tvirtumo, elastingumo ir lankstumo savybėmis; Turi paskirstyti stresinius taškus nuo sraigto sriegio; Galimas kaulo įaugimas į implantą; Turi sustiprinti sraigto fiksaciją; Turi turėti CE sertifikatą; Turi būti sterilus.
2.1 | Stuburo inkaras M dydžio | Skirtas naudoti stuburo sraigtams, kurių diametras nuo 3.5 iki 6.5 mm (+/- 0.5 mm); Implanto ilgis turi būti 100 mm (+/- 10 mm). | 194.5 | 400 | 77800 | 5 | 81690 |  | 0 |  | 0
2.2 | Stuburo inkaras L dydžio | Skirtas naudoti stuburo sraigtams, kurių diametras nuo 7.0 iki 10.5 mm (+/- 0.5 mm); Implanto ilgis turi būti 150 mm (+/- 10 mm). | 223.13 | 100 | 22313 | 5 | 23428.65 |  | 0 |  | 0
Viso 2 dalis |  |  |  |  | 100113 | 5 | 105118.65 |  | 0 |  | 0
3 | Stuburo juostelinė fiksacijos sistema | Užpakalinė fiksacijos sistema. Turi būti naudojama kartu su kitais medicininiais implantais. Fiksacijos sistema turi būti indikuotina sublaminariniams ir tarpslanksteliniams atvejams, tarpslankstelinio sąnario sujungimo technikoms, trauminėms stuburo operacijoms, degeneracinėms stuburo operacijoms, deformacinėms stuburo operacijoms.
3.1 | Poliesterio juostelės konektorius su fiksaciniu sraigtu | Pagamintas iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos. Konektorius vientisas, be judančių dalių. Pakuotėje turi turėti fiksacinį sraigtą. Konektorius, kartu su sraigtu, turi būti sterilioje pakuotėje. Galimybė rinktis tarp skirtingų konektorių, kurie pritaikyti fiksuoti sublaminarinę juostelę prie strypo vertikalioje arba horizontalioje padėtyje. Vertikalioje padėtyje fiksuojamos juostos konektorių diametro pasirinkimas nuo 3,0 mm (± 0,5 mm) iki 6,0 mm (± 0,5 mm) (mažiausiai 6 dydžiai). Vienas iš vertikalių ir horizontalių konektorių privalo tikti 5,5 mm diametro strypui. | 150 | 18 | 2700 | 5 | 2835 |  | 0 |  | 0
3.2 | Poliesterio juostelė | Plokščia, pagaminta iš poliesterio arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau kaip 80 mm įsiūtu metaliniu galu. Turi būti sterilioje pakuotėje. Juostelė gale turi turėti metalinę sagtelę, skirtą juostelės užfiksavimui. Galimybė rinktis juosteles be įsiūto metalinio galo, bet su pravedimo skyle. | 290 | 12 | 3480 | 5 | 3654 |  | 0 |  | 0
Viso 3 dalis |  |  |  |  | 6180 | 5 | 6489 |  | 0 |  | 0
MAKSIMALI PIRKIMO VERTĖ |  |  |  |  | 664048 | 5 | 697250.4

## 2 - Instrumentai panaudai
SPS 1 Priedas (2)
INSTRUMENTAI PANAUDAI
Laimėtojas kartu su priemonėmis 1 pirkimo daliai, panaudos būdu turės pateikti instrumentus (išvardinti instrumentus, užpildyti lentelę)
Eil. Nr. | Pavadinimas (lietuvių kalba) | Firminis pavadinimas | Kataloginis numeris (REF) | Instrumentų kiekis, vnt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5