## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
Stacionarus ultragarsinis aparatas su davikliais – 1 vnt. |  | Ne

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma tik jei perkami kompiuteriai).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
Mokymai ≥ 4 specialistų, trukmė ≥ 2 dienos (dienos trukmė 8 ak.val.)

## UG
4 pirkimo dalis
Stacionarus ultragarsinis aparatas su davikliais – 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Tyrimų tipai | 1. Akušerija,
2. Ginekologija,
3. Pilvo organai.
3 | Mobili (su fiksuojamais ratukais) sistema | 1. Sisteminis blokas ir monitorius integruotas transportiniame vežimėlyje,
2. Keičiamas valdymo pulto aukštis ir pasukimo kampais,
3. Integruotas juodai balto vaizdo spausdintuvas (komplektuojamas su sistema).
4 | Maitinimo šaltinis | 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas
5 | Reikalavimai ekranui | 1. Spalvoto vaizdo LCD arba lygiaverčio tipo,
2. Ne mažiau 22" įstrižainės.
6 | Sistemos architektūra | 1. Pilnai skaitmeninė, su galimybe išsaugoti visą pradinę informaciją,
2. Palaiko 3D, daugiaplokštuminės (angl. "multiplanar" rekonstrukcijos ir tūrinio vaizdavimo realiame laike (4D) režimus.
7 | Aktyvios daviklių jungtys | ne mažiau 4
8 | Reikalavimai konveksiniam davikliui | 1. Dažnių diapazonas nuo 2,0 iki 5,0 MHz (ne siauresnis už nurodytą),
2. Apžiūros lauko kampas ne mažiau 60º,
3. Elementų skaičius ne mažiau 160,
9 | Reikalavimai transvaginaliniam davikliui | 1. Dažnių diapazonas nuo 4,0 iki 9 MHz (ne siauresnis už nurodytą),
2. Apžiūros lauko kampas ne mažiau 170º,
3. Elementų skaičius ne mažiau 190.
10 | Reikalavimai tūriniam (3D) transvaginaliniam davikliui | 1. Dažnių diapazonas nuo 4,0 iki 9 MHz (ne siauresnis už nurodytą),
2. Apžiūros lauko kampas ne mažiau 150º 2D režime ir ne mažiau 120º x 90º 3D režime,
3. Elementų skaičius ne mažiau 190.
11 | Reikalavimai tiesiniam davikliui | 1. Dažnių diapazonas nuo 4,0 iki 10,0 MHz (ne siauresnis už nurodytą),
2. Apžiūros laukas 40 mm ± 10 mm,
3. Elementų skaičius ne mažiau 190.
12 | Pilkosios skalės "B-mode" režimas: | 1. Ne mažiau 260 dB dinaminis diapazonas ("dynamic range"),
2. Ne mažiau 30 cm maksimalus atvaizduojamas gylis.
13 | Doplerinė analizė | 1. Impulsinis dopleris (PW),
2. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio kodavimas,
3. Spalvinis doplerinis kraujotakos galios kodavimas,
4. Kryptinis galios dopleris,
5. Spalvinis doplerinis audinių judėjimo greičio kodavimas.
14 | Audinių harmoninis vaizdavimas | Būtinas
15 | Specialūs skenavimo režimai | 1. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija, realiame laike,
2. Vaizdų sumavimo režimas (veikiantis su konveksiniais ir linijiniais davikliais) kuomet vaizdas sudaromas iš keleto vaizdų, gautų skenuojant skirtingais kampais,
3. Vaizdų sumavimo režimas kuomet vaizdas sudaromas iš keleto vaizdų, gautų skenuojant skirtingais dažniais,
4. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
16 | Tūrinis (3D) vaizdavimas | 1. Statinis 3D skenavimas,
2. Dinaminis 3D skenavimas (4D),
3. Tūrinis skenavimas su spalviniu dopleriu,
4. Papildomų profilių skanavimas ir rekonstrukcija iš tūrinių vaizdų kompiuterinės tomografijos principu.
17 | Vaizdų išsaugojimas | 1. Vaizdų sekos kilpos (cineloop) išsaugojimas,
2. Vaizdų archyvavimas aparato atmintyje,
3. 2D ir 4D vaizdų sekos įrašymas (cineloop) skaitmeniniu pavidalu,
4. galimybė ekrane vaizduoti išsaugotų vaizdų ikonas kartu su vaizdu realiame laike tyrimo metu.
18 | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | 1. Vaizdų archyvavimas DICOM arba lygiaverčiu protokolu,
2. Galimybė siųsti visą pradinę tūrinių (3D) tyrimų informaciją į išorinę darbo stotį manipuliacijų ir rekonstrukcijų atlikimui,
3. Turi būti galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į AVI ir/arba MPEG ir JPEG ir/arba BMP formatus ir juos perduoti (arba lygiaverčiais formatais).
19 | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | 1. Automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui vieno mygtuko paspaudimu,
2. Automatizuotam tūriniam skanavimui,
3. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime,
4. Specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai,
5. Specializuoti ginekologinių skaičiavimų ir matavimų protokolai,
6. Specializuotas skaičiavimų ir matavimų protokolas automatizuotam folikulų skaičiavimui ir jų tūrių matavimui.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## UG_Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 55;
2) Techniniai pranašumai (T) – 27;
3) Garantinis aptarnavimas (G) – 18;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=55
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=27
Garantinė priežiūra (G) |  |  |  | Z=18
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Konveksinio daviklio elementų skaičius ne mažiau 190 | Statinis: (yra/nėra) | L1 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Tūrinio (3D) transvaginalinio daviklio apžiūros lauko kampas ne mažiau 150º x 90º 3D režime | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | Dinaminis diapazonas ("dynamic range") pilkosios skalės "B-mode" režime ne mažiau 400 dB | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,40 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | Tiesinio daviklio elementų skaičius ne mažiau 256 | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,20 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
G | Garantinės priežiūros laikotarpis ≥ 60 mėn. | Statinis: (yra/nėra) | W = 1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T) ir garantinės priežiūros (G) balus:
E = K + T + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3 ir T4 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.20, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.40, T4 = L4 = 0.20. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Z
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Z - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
𝑇=(∑_(𝑖=1)^4▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne