Pirkimo sąlygų priedas Nr. 11

„ 6 pd. Techninė specifikacija. Skysčių šildymo spinta“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

1.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

1.3. Pirkimo dokumentuose ar jų prieduose paminėti konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo ir paruošimo darbui išlaidas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.6. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, surinkimo/montavimo, pajungimo, suderinimo, paruošimo darbui, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

6 pirkimo objekto dalis. Skysčių šildymo spinta, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti) |  |  |  |
|  | Šildymo spintos paskirtis | Infuzinių tirpalų, skysčių, rankšluosčių, gelio paklotų šildymui |  |
|  | Šildymo spintos talpa | Ne mažiau 360 l |  |
|  | Šildymo spintos konstrukcija | Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, vidus izoliuotas temperatūrai nelaidžia ir nedegia medžiaga. |  |
|  | Spinta ant ratukų, patogiam stumdymui tarp patalpų | Ratukų dydis ne mažiau 10 cm |  |
|  | Spintos durelės permatomos | Dvigubo stiklo |  |
|  | Vidinės temperatūros nustatymo diapazonas | Nuo 35°C iki 41°C, ne siauresnis. Temperatūros keitimo žingsnis ne daugiau 1°C. |  |
|  | Perkaitimo aliarmas | Būtina. |  |
|  | Vidiniai stalčiai ir lentynėlės | Galimybė reguliuoti atstumą tarp lentynų. Aukštis tarp lentynų pozicijų 15 cm ± 10 cm Ne mažiau kaip 6 lentynų pozicijos. |  |
|  | Maksimali lentynos apkrova | Ne mažiau 20 kg ± 1 kg |  |
|  | Valdymo pultas | Aiškiai matomos temperatūros reikšmės ekrane su temperatūros reguliavimo mygtukais |  |
|  | Komplektacija | Šildymo spinta 1 vnt. Lentyna 4 vnt. |  |
|  | Temperatūros matavimo tikslumas | Ne daugiau 2°C |  |
|  | Maitinimas | 220 V ±10%, 50 Hz. |  |
|  | CE žymėjimas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija. |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |